Załącznik nr C do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Monitor funkcji życiowych

Rok produkcji  minimum  2025 …………

Model / Typ……….

Ilość -  6 szt

| Monitory do pomiarów okresowych pacjentów - 6 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wartość deklarowana | Spełnienie | Potwierdzenie spełniania parametrów |
|  | Monitor kompaktowy przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. Pomiary NIBP / SpO2 / temperatura mierzona z tętnicy skroniowej. | TAK/NIE |  |
|  | Ekran LCD o przekątnej min. 10’ oraz wysokiej rozdzielczość 1280x800 dpi. Waga do 5kg z akumulatorem. | TAK/NIE |  |
|  | Konstrukcja monitora nie zawierająca jakichkolwiek wiatraków. - zawiera uchwyt do transportu - spełnia normę IPX1 - spełnia normy dotyczące odporności na wstrząsy i wibracje wg IEC 80601-2-30, ISO 80601-2-55, ISO 80601-2-56 i ISO 80601-2-61. | TAK/NIE |  |
|  | Wbudowane w monitor oświetlenie obszaru roboczego. | TAK/NIE |  |
|  | Chłodzenie monitora poprzez konwekcję. Brak wbudowanych wiatraków. | TAK/NIE |  |
|  | Obsługa za pomocą wyłącznie ekranu dotykowego. | TAK/NIE |  |
|  | Tryby monitorowania wyrywkowego SpotCheck, okresowego i ciągłego z możliwością skonfigurowania trybu braku sygnalizacji alarmowej. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość przełączania między trybem prezentacji danych jasnym i ciemnym (w zależności od pory dnia) jako łatwo dostępny przycisk na obudowie monitora. | TAK/NIE |  |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów dla 1000 pacjentów. Programowalne funkcje automatycznego usuwania i ukrywania rekordów. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wprowadzania wyników pomiarów ręcznie. Monitor umożliwia konfigurację do 40 parametrów i pozycji obserwacji zapewniając prowadzenie pełnej dokumentacji przy łóżku pacjenta. | TAK/NIE |  |
|  | Monitor umożliwia ocenę Early Warning Scoring (EWS), w tym Modified Early Warning Scores (MEWS) oraz Single Parameter Scores (SPS). | TAK/NIE |  |
|  | Konfigurowalny indeks EWS z automatycznym obliczaniem przy łóżku pacjenta. | TAKNIE |  |
|  | Własne zasilanie - akumulator litowo-jonowy o pojemności 7800mAh. Czas pracy do 6 godzin (monitorowanie SpO2 i NIBP co 15 minut). Ładowanie baterii do 90% w czasie do 4 godzin. | TAK/NIE |  |
|  | Wyświetlanie informacji o pozostałym czasie pracy na baterii w godzinach. | TAK/NIE |  |
|  | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście VGA, 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki. | TAK/NIE |  |
|  | Monitor wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej służący do wysyłania komunikatów HL7. - komunikacja bezprzewodowa wspiera standardy zabezpieczeń WEP, WPA i WPA2 - protokoły szyfrowania danych zgodne z FIPS - zgodność z systemami Cisco. | TAKNIE |  |
|  | System alarmowy 3 stopniowy wyposażony w lampkę alarmową widoczną z 360stopni. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość exportowania / importowania ustawień konfiguracji monitora na dysku USB. | TAK/NIE |  |
|  | Saturacja (SPO2). Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Prezentacja wskaźnika perfuzji, częstości tętna, krzywej pletyzmograficznej. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisania oddechów RR oraz pomiarów temperatury. | TAK/NIE |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP). Tryby pomiaru ciśnienia krwi, w tym ręczne uruchamianie i zatrzymywanie pomiaru. - pomiary automatyczne w zakresie min. 1-120 minut - pomiary w trybie pilnym - min. 5 programów pomiarów sekwencyjnych | TAK/NIE |  |
|  | Temperatura (TEMP). Pomiar temperatury na tętnicy skroniowej: - zakres pomiaru min. 16-43°C - dokładność pomiaru min. +/-0,1 °C Zasilanie termometru z urządzenia głównego (brak wymiennych baterii). | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wprowadzenia skal oraz obserwacji. | TAK/NIE |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny z rączką, pojemnikiem/koszem na akcesoria oraz miejscem na montaż skanera kodów kreskowych. | TAK/NIE |  |
|  | Akcesoria dla wybranej grupy wiekowej – dla 1 monitora: - zestaw 4 mankietów wielorazowych w wybranych rozmiarach - przewód NIBP wielorazowy - sensor SPO2 wielorazowy dla dorosłych. | TAK/NIE |  |
|  | Skaner pozwalający na identyfikację kodów kreskowych zasilany z urządzenia. | TAK/NIE |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja). | TAK/NIE |  |
|  | Gwarancja - min. 24 miesiące na monitor. Gwarancja min. 12 miesięcy na akcesoria wielorazowe (z wyłączeniem przypadków naturalnego zużycia). | TAK/NIE |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne i serwisowanie sprzętu na koszt wykonawcy | TAK/NIE |  |

Uwaga: Jeżeli parametr oferowany będzie odbiegał od parametru wymaganego oferta podlega odrzuceniu.

…………………………………..

/podpis Wykonawcy/