## Pakiet 1
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 1
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w trzech rozmiarach 9Ch,12Ch i 15Ch zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60 ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem oraz łącznika do systemu drenażowego, posiadający dodatkowo linię do przedłużenia cewnika o długości 50 cm montowaną pomiędzy układem zastawek, a cewnikiem, zacisk nożyczkowy i komplet mocowań cewnika do skóry pacjenta x 1 szt. | zestaw | 110
2 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm x 1 szt. | zestaw | 20
3 | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, 15Ch/60 cm, wielorazowa, wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną x 1 szt. | szt. | 10
4 | Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem z 100% czystego silikonu, wtopiona linia Rtg, perforowanie eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, worek wyskalowanym w zakresie 0-100ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100 ml, dren 100 cm w rozmiarach 9, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 33, 36 Ch x 1 szt. | szt. | 40
SUMA

## Pakiet 2
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 2
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia x 1 szt. | szt. | 850
2 | Rękojeść wielorazowa do laryngoskopu, światło LED, zielona linia - kompatybilna z łyżkami z pozycji 1 x 1 szt. | szt. | 10
3 | Rękojeść jednorazowa do laryngoskopu, światło LED, kompatybilna z łyżkami z pozycji 1 x 1 szt. | szt. | 300
4 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych o pojemności 1700 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 2500ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych w rozmiarze: 4 i 5, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | szt. | 4
5 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dzieci o pojemności 550 ml, rezerwuar tlenowy o pojemności min. 600ml, w zestawie dwie maski dla dzieci w rozmiarze: 2 i 3, dren tlenowy - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie x 1 szt. | szt. | 8
6 | Rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml lub 600 ml, kompatybilny z resuscytatorami z pozycji nr 4 i 5 x 1 szt. | szt. | 20
7 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1600 ml, w zestawie dwie maski dla dorosłych, rozmiar oznaczony kolorystyczne: 4 (biała), 5 (niebieska), rezerwuar tlenowy, objętość: 2500 ml, dren tlenowy koloru zielonego o długości min. 2 m. Dla pacjentów >30 kg x 1 szt. | szt. | 350
8 | Łyżka do laryngoskopu do trudnej intubacji, posiadająca ruchomą końcówkę typu McCoy w rozmiarze 3. Wykonana ze stali nierdzewnej o właściwościach niemagnetycznych, pasująca do każdej rękojeści ze standardu Green Line ISO7376 x 1 szt. | szt. | 20
9 | Zestaw do podaży leków i płynów, komora kroplowa 20 kropel na ml, filtr 15 μm zawór blokujący po wyjęciu zestawu z pompy, dodatkowy zawór rolkowy, długość 285 cm kompatybilne z pompami infuzyjnymi prod. Medima, dren wolny od DEHP i lateksu, pakowany pojedynczo x 1 szt. | szt. | 800
10 | Zestaw okryć do hipotermii terapeutycznej, zawierający min. czepiec na głowę, kamizelkę, okrycie na dolne części ciała - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie producenta, zestaw kompatybilny z posiadanym aparatem zgodnie z instrukcją obsługi producenta x 1 szt. | szt. | 10
11 | Filtr jednorazowego użytku do ssaka próżniowego, pakowany pojedynczo x 1 szt. | szt. | 100
12 | Bloker zapobiegający urazom zębów oraz zaciśnięciu rurki intubacyjnej lub maski krtaniowej u znieczulonych pacjentów na bloku operacyjnym, salach pooperacyjnych, oddziałach intensywnej terapii czy szpitalnych oddziałach ratunkowych. Końcówka blokera o budowie stożkowej, atraumatyczna, umożliwiająca łatwie i szybkie umieszczenie między zębami pacjenta. Trzy znaczniki głębokości umożliwiające dokładne pozycjonowanie w jamie ustnej. Produkt posiadający jedną stronę wklęsłą zapewniającą ścisłe dopasowanie do rurek intubacyjnych z możliwością przymocowania plastrem dla utrzymania stabilnej pozycji. Wykonany z miękkiego plastiku o gładkiej powierzchni wypełnionego powietrzem, odporny na zaciskanie zębów po przebudzeniu pacjenta. Produkt jednorazowego użytku wolny od lateksu x 1 szt. | szt. | 50
13 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych > 40 kg masy ciała. W skład zestawu wchodzi: Maska z pompowanym mankietem, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; Rezerwuar tlenowy; Przewód tlenowy; Manometr ciśnieniowy. Objętość worka 1500 mL, objętość robocza (wyrzutowa) 640-660mL. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ze skalą kolorystyczną określającą właściwy poziom ciśnienia <20cm H2O (kolor zielony), potencjalnie niebezpieczny (kolor żółty) oraz zagrażający pacjentowi (kolor czerwony). Zapakowany w jedno opakowanie z wyraźnym oznaczeniem grupy wiekowej oraz kodowanym kolorystycznie. Możliwość wyposażenia resuscytatora w filtr wydechowy, bakteryjno/wirusowy o filtracji >99.99%, czysty mikrobiologicznie, nie zawierający elementów lateksowych x 1 szt. | szt. | 20
14 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED o oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 15 kg. Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. /typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm rękojeść dla dorosłych #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm rękojeść dla dorosłych #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm rękojeść dla dorosłych Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, typ rękojeści, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Okres ważności 3 lata. Produkt czysty mikrobiologicznie x 1 zestaw | zestaw | 150
15 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść dorosły #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść krótka #3.5 - żółty / dł. 122.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli #4 - różowy / dł. 131.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść krótka #5 – zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie x 1 zestaw | zestaw | 50
SUMA

## Pakiet 3
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 3
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy, skuteczność filtracji ≥ 99,99% dla bakterii, ≥ 99,99% dla wirusów, jednorazowy, kompatybilny z większością dostępnych na rynku spirometrów dzięki uniwersalnym złączom, wysokiej jakości włóknina filtracyjna, nietoksyczna i bezlateksowa x 50 szt. | op. | 150

## Pakiet 4
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 4
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Fartuch chirurgiczny niejałowy przedni, wykonany z włókniny foliowanej o gramaturze min. 43 g/ m2, nieprzepuszczalnej dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm | szt. | 2600
2 | Fartuch chirurgiczny niejałowy,złożenie book-folded, przedłużone poły umożliwiające wiązanie najpierw na „brudno”, a następne na „czysto”, cztery troki(umocowane ultradźwiękowo), zewnętrzne w kartoniku,rękaw prosty,rzep przy szyi (pętelki dł. 13cm, szer. 2cm; haczyki dł. 5cm, szer. 2cm), wykończenie lamówką przy szyi z materiału jednorodnego co fartuch,mankiet poliestrowy min. 7,5 cm,oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki lub pieczątki,ważność 5 lat, pełnobarierowy, zgodny z normą PN EN 13795, kolor niebieski, rozmiar M, L, XL | szt. | 800
3 | Okrycie na zwłoki z włókniny polipropylenowej 35 g/m2 o wymiarach 220 x 80 cm | szt. | 1000
4 | Nieprzemakalne pokrycie na kozetkę wykonane z włókniny zapewniającej doskonałą chłonność oraz pojedynczej warstwy folii polietylenowej zabezpieczającej przed przemakaniem o szerokości nie mniejszej niż 50 cm, długość minimum 40 mb, perforacja co 80 cm. | szt. | 700
5 | Włókninowe ochraniacze na buty profil uniwersalny, wykończone elastyczną gumką, 50 par w opakowaniu | para | 800
6 | Pokrowiec na nosze w kolorze niebieskim, z trokami i zakładkami o wymiarach 220 x 80 cm | szt. | 20
7 | Serweta z włókniny SMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 120 cm | szt. | 1100
8 | Serweta z włókniny SMS niejałowa., 35 g/m2, 160 x 90 cm | szt. | 1100
9 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 130-160 cm | szt. | 2700
10 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej 35 g / m2 niesterylne, rozmiar 210 cm x 80 - 90 cm | szt. | 2500
11 | Serweta z włókniny SMS 35g/m2, jałowa, 60 cm x 40 cm | szt. | 50
12 | Jałowy seton z gazy 17N 4 warstwy z rtg,rozmiar 2 m x 5 cm x 1 szt. | szt. | 200
13 | Jałowa osłona przewodów medycznych o wymiarach 15 cm x 250 cm x 1 szt. | szt. | 2000
14 | Jałowa foliowa osłona na ramię C aparatu RTG o wymiarach 188x104 cm z gumką x 1 szt. | szt. | 750
15 | Odzież operacyjna wielorazowego użytku oznaczony znakiem CE, spełniający wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR). Odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 4000 g/m²/24h) tkaniny poliestrowej, która się nie wybarwia i się nie kurczy nawet podczas wielokrotnego prania. Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Gramatura tkaniny max 160 g/m2 , skład (99% PES 1% Carbon), tkanina nie gromadzi ładunków elektrycznych. Uwalnianie cząstek na poziomie nie wyższym niż 3,0 log10, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 30, odporność na rozciąganie po osnowie i wątku powyżej 700 N. Odzież posiadająca kolorowe oznaczenia identyfikujące rozmiar ● Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkrój szyi wykończony plisą. ● Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni. ● Od wewnątrz wyrobu wszyte 3 wszywki (w każdy element odzieży) - informacyjna z nazwą produktu, rozmiarem, znakiem CE, logo, rodzajem tkaniny, przepisem konserwacji - informacyjna ze wzrostem - wszywka z numerem LOT, datą produkcji i terminem ważności158/XS, 164/S, 170/M, 176/L, 182/XL, 188/XL x 1 szt. | szt. | 300
16 | Sukienka operacyjna, włóknina typu SMS, gramatura 45 g/m2, krótki rękaw, trzy kieszenie, z tyłu trok do regulacji talii. Sukienki zgodne z normą PN EN 13795, paroprzepuszczalność 4547 g / m2 / 24 h ciemnoniebieski, rozmiar S, M, L, XL do wyboru przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia | szt. | 200
17 | Zestaw do znieczulenia P/P o składzie: 5 szt. kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 17 nitek, 12 warstw 1 szt. pęseta plastikowa 1 szt. serweta foliowana 47 g/m2, 90x60 cm, z otworem 8 cm i przylepcem. 1 szt. serweta foliowana niebieska 39g/m2 75x50 cm do owinięcia zestawu 1 szt. miska nerkowata Zestaw zapakowany w torebkę papierowo - foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN - PN 980, EN - PN 1041, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5. Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielony metodą bezchlorkową. | zestaw | 1200
18 | Zestaw do cewnikowania jałowy: serweta z laminatu 42g/m2 roz. 50x60 cm - 1 szt, rękawice nitrylowe M z wywiniętymi mankietami - 2 szt., serweta z laminatu 42g/m2 z otworem 5 cm i rozcięciem roz. 50x60cm 1 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 8 warstw 7,5x7,5 cm - 8 szt., pęseta plastikowa ok. 13 cm 1 szt., pean plastikowy ok. 13 cm 1 szt., pojemnik plastikowy 125 cm 1 szt., tupfer gazowy 20x20 cm - 5 szt zapakowany w opakowanie typu "twardy blister" jednokomorowy stanowiący jednocześnie miskę do pracy. Elementy poza twardym blistrem stanowiące skład zestawu : 1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml, 1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejenia do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO. | zestaw | 2000
19 | Zestaw porodowo-noworodkowy jałowy: 1szt. serweta na stół narzędziowy z włókniny podfoliowanej 55g/m2, roz..150x90 cm 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny polipropylenowo - polietylenowej 35G/M2,roz.120X80 cm 5szt.tupfery kule z gazy 17N 30X30 cm 5szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.10X20 cm 10szt kompresy włókninowe 40g/m2, 4W,roz.7,5X7,5 cm 1 szt nożyczki metalowe JU do pępowiny 2 szt zacisk na pępowinę, 1 szt kocyk flanelowy z nadrukiem dla noworodka roz,160X75cm 1 szt czapeczka, 1szt podkład z pulpy celulozowej roz. 90X60 cm, 1szt serweta z włókniny kompresowej biała 40g/m2,roz.80X60cm 1 szt nożyczki metalowe JU do nacięcia krocza, 1szt korcang JUplastikowy do mycia pola, 1 szt nerka plastikowa 2 szt rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, 1 szt centymetr do mierzenia noworodka Zestaw zapakowany w TYVEK-FOLIA. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności,nazwą producenta służącą do wklejenia do dokumentacji x 1 zestaw. | zestaw | 20
20 | Sterylny zestaw uniwersalny w składzie: S1 szt serweta 3-warstwowa przylepna roz.240x150cm 1 x serweta 3-warstwowa przylepna 170 x 180 cm 2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm 1 szt kieszeń na płyny z przylepcem i kształtką,roz.40x30cm 40szt kompresy gazowe 16W 17N z RTG przewiązane po 10szt 5 szt serweta gazowa 4 W z RTG i tasimką roz.45x45 cm 10szt tupfer 17N z RTG roz.15x15cm 5 szt tupfer kula 17N ,roz.30x30cm 1 x pojemnik na igły i ostrza gąbka + magnes 20 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG 1 x korcang plastikowy 24 cm 1 szt pokrowiec na stolik Mayo,roz.145x80cm,70 MIC,z warstwą chłonną 76x85cm,składana teleskopowo 1 szt pojemnik okragły plastikowy transparentny 500ml 1 x serweta 190 x 150 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 1 szt tasma rzep,biała,20x25mm 1 x Sterylny fartuch chirurgiczny roz.L z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. 2 x x Sterylny fartuch chirurgiczny roz.XL z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. 1 szt dren do odsysania pola oper CH30 dł 350cm końcówka antyzagięciowa żeńsko/żeńska 1 szt sztrzykawka 20ml 1 szt igła 8 1 szt igła 12 4 szt serwetki do rak celuloza 30x40cm Zestaw zapakowany w Tyvek.Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu, I klasa palności wg 16 CFR 1610.Serwety wykonane z włóknina wiskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa 73g/m2. Chłonność laminatu 335,6%. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie. Na obu kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. | zestaw | 400
21 | Zestaw - obłożenie uniwersalne, wzmocnione, skład: 1 x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 66 x 190 cm) 1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145 cm (wzmocnienie 76 x 85 cm +/- 5%) 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 60 cm), taśma lepna 5x60 cm na dłuższym boku 1 x samoprzylepna serweta operacyjna 180x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 60 cm), tasma lepna 5x60 cm na krótszym boku 2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 60 cm), taśma lepna 5x90 cm 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 4 x ręczniki z włókniny kompresowej min. 40 g/m2, chłonności min. 800% 20 x 40 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 55 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze 60 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 120 g/m2 (łącznie z warstwą kleju zespalającego łatę chłonną z laminatem podstawowym). Barierowość dla wody min. 150 cm H2O w obszarze krytycznym, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 170 kPa w obszarze krytycznym, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym min. 40 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie może powodować drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie może być cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5). Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe z marginesem ułatwiającym bezpyłowe otwieranie, z etykietą posiadającą min. 2 samoprzylepne etykiety z następującymi danymi: nazwa producenta, indeks (REF), numer serii (LOT), data ważności. Na etykiecie podany skład w postaci symboli graficznych elementów składowych (szybka, wizualna identyfikacja składu). | zestaw | 400
22 | Jałowy zestaw w składzie 10 szt. kompresy gazowe 17 N 16 warstw z rtg waga 1 szt kompresu=3,81g 1 szt bandaż 10 cmx4 m, samoprzylepny, elastyczny, tkany o składzie: 40 % wiskoza, 30% bawełna, 30% poliamid, < 1% syntetyczna substancja lepna. Wydłużenie pod stałym obciążeniem (rozciągliwość) [%] 90,wg DIN 61632. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo- foliową z wycięciem na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwia aseptyczne otwierania. Na zewnątrz opakowania etykieta etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności, producentem, MDR, CE. MA-991-ZES1-035 x 1 zestaw. | zestaw | 400
23 | Opaska elastyczna jałowa tkana 10 cm x 5 m z zapinką z niestrzępiącymi się brzegami o dużej rozciągliwości - 120%. 5m x 1 5 cm z (65,2% bawełna), 30,8% poliamidu i 4,0% przędzy elastomerowej. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykiet a centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt. | szt. | 500
24 | Opaska elastyczna jałowa tkana 15 cm x 5 m, z zapinką z niestrzępiącymi się brzegami o dużej rozciągliwości - 120%. 5m x 1 5 cm z (65,2% bawełna), 30,8% poliamidu i 4,0% przędzy elastomerowej. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykiet a centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt. | szt. | 700
25 | Opaska jałowa dziana. 15cm x 4m, 100% wiskozowa. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta. Termin ważności 5 lat od daty produkcji x 1 szt. | szt. | 500
26 | Opaska jałowa 10 cm x 3 m z waty syntetycznej służąca jako materiał wyściełający pod opatrunki uciskowe, do wyściełania szyn oraz jako materiał podkładowy pod opatrunki z rękawów siatkowych. Opaska miękka, przyjemna dla skóry, dobrze dopasowująca się do podłoża (dająca się modelować do kończyn), odprowadzająca wilgoć, przepuszczająca powietrze. Sterylizowany w parze wodnej. Proces sterylizacji zwalidowany zgodnie z normą PN - EN ISO 17665 - 1, PN - EN ISO 11135 - 1, PN - EN ISO 11137 - 1 na potwierdzenie powyższych norm raport z walidacji. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie x 1 szt. | szt. | 200
27 | Opaska jałowa 15 cm x 3 m z waty syntetycznej służąca jako materiał wyściełający pod opatrunki uciskowe, do wyściełania szyn oraz jako materiał podkładowy pod opatrunki z rękawów siatkowych. Opaska miękka, przyjemna dla skóry, dobrze dopasowująca się do podłoża (dająca się modelować do kończyn), odprowadzająca wilgoć, przepuszczająca powietrze. Sterylizowany w parze wodnej. Proces sterylizacji zwalidowany zgodnie z normą PN - EN ISO 17665 - 1, PN - EN ISO 11135 - 1, PN - EN ISO 11137 - 1 na potwierdzenie powyższych norm raport z walidacji. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Pakowana w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie x 1 szt. | szt. | 200
28 | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795-2:2019. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w XS-XXXL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Uwalnianie cząstek stałych max 2,6 log10, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 25 CFU - cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Dostępny w dwóch kolorach – niebieskim i zielonym, co umożliwi wyraźną identyfikację personelu. Termin ważności 5 lat x 1 komplet | komplet | 4000
29 | Jałowy zestaw do dłoni /stopy mały,w składzie: 1 szt serweta roz.300x240cm z elementem elastycznym i otworem 4cm, z włókniny3-warstwowej, wiskozowej , folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2,klasa palności I,wg.16CFR1610 1 szt srweta roz.150x90 cm,z włókniny 2-warstwowej, polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, 55g/m2, Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana ,została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu 1 szt pokrowiec na stolik mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana,roz.145x80cm 2xserwetki do rak z celulozy,roz.30x40cm 1x fartuch chirurgiczny standard roz.M 2x fartuch chirurgiczny standard roz.L Wyrób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 13792 Produkt dostarczany ma być w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi podać uchylną klapkę z etykietą wyrobu . Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz identyfikacją procedury medycznej. | zestaw | 150
30 | Jałowy zestaw do dłoni /stopy, duży, w składzie: 1 szt serweta roz.300x240cm z elementem elastycznym i otworem 4cm, z włókniny 3-warstwowej, wiskozowej , folia polipropylenowo-polietylenowa, włóknina polipropylenowa o gr.73g/m2,klasa palności I,wg.16CFR1610 1 szt serweta roz. 200x150cm z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polietylenowej,47g/m2 1 szt serweta na stół instrumentalny,190x150cm 1 szt pokrowiec na stolik mayo, składana teleskopowo, folia piaskowana,roz.145x80cm 1 szt pokrowiec na kończynę,roz.80x45cmz z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polietylenowej,47g/m2 2x serwetki do rąk z celulozy,roz.30x40cm 2 x taśma medyczna bawełnopodobna,roz.50x9cm 1x fartuch chirurgiczny standard roz.M 1x fartuch chirurgiczny standard roz.L 1 x fartuch chirurgiczny roz.L, ze wzmocnieniem na klatce piersiowej ,od strony zewnętrznej oraz rękawy ( hydrofilowe chłonie płyny), włóknina SMS 35g/m2 + laminat PP/PE 40g/m2,potwierdzenie gramatury w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Wyrób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 13792 Produkt dostarczany ma być w podwójnym opakowaniu kartonowym: karton zewnętrzny (szary lub brązowy)+karton wewnętrzny(biały). Karton wewnętrzny musi podać uchylną klapkę z etykietą wyrobu . Opakowanie jednostkowe posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz identyfikacją procedury medycznej | zestaw | 150
31 | Zestaw do implantacji portów,sterylny w składzie: 1 szt instrumentarium 190x150 1 szt Mayo 80x145 składana teleskopowo 1 szt Serweta z regulowanym otworem ,przylepna z laminatu 2-warstwowa,polipropylenowo-polietylenowa , 55g/m2,roz.2x75x90cm 1 szt serweta 2-warstwowa,polipropylenowo-polietylenowa , 55g/m2,roz.180x150 przylepiec 1 szt nozyczki metalowe,ju preparacyjne, zagięte,roz.15cm, znaczone kolorową farbą w części chwytnej 1 szt Kleszcze Rochester, metalowe,ju,roz. 14cm, znaczone kolorową farbą w części chwytnej 1 szt kleszcze zagięte, metalowe,ju ,roz.12,5cm, znaczone kolorową farbą w części chwytnej 1 szt kleszcze proste, metalowe,ju,roz. 12,5cm, znaczone kolorową farbą w części chwytnej 1 szt imadło kleszczyki do igły 13cm 1szt peseta chirurgiczna,metalowa ju,roz. 12,5 cm, znaczone kolorową farbą w części chwytnej 1szt KLESZCZE pean,roz. 13cm plastik,do mycia 10 szt KG 17N,12W 7,5x7,5cm 5szt Kompresy włokninowe 5x5cm 40g 3 szt tupfer kula 50x50cm,17 N 1 szt fixopore s 7,2 x5cm 1 szt fixopore s 10x6cm 1 szt pojemnik z podziałka 250 ml 1 szt skalpel ju nr 11 włóknina 2-warstwowa, polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa,55g/m2, Folia laminatu jest trójwarstwowa, embosowana ,została wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklinguZestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami.Opakowanie transportowe karton dyspenser. | zestaw | 100
32 | Majtki dla pacjenta niejałowe rozmiar XS/S z ciemnoniebieskiej nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS 35 g/m2, wytrzymałość na wypychanie min. 130 kPa, paroprzepuszczalność min. 4300 g/m2/24h. Włóknina biozgodna wg PN-EN ISO 10993-1 i nie cytotoksyczna wg PN-EN ISO 10993-5. Majtki posiadają bezlateksowe gumki w pasie oraz w pachwinach. Połowa szerokości w pasie w rozciągnięciu XS/S 48cm ± 1. Połowa szerokości w pachwinie udowej w rozciągnięciu XS/S 24cm ± 1, . W części krocza podwójna warstwa włókniny. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki. Pakowane w opakowanie foliowe po 30 sztuk z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informację o braku lateksu.Termin ważności 5 lat. | op | 30
33 | Majtki dla pacjenta niejałowe rozmiar M/L z ciemnoniebieskiej nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS 35 g/m2, wytrzymałość na wypychanie min. 130 kPa, paroprzepuszczalność min. 4300 g/m2/24h. Włóknina biozgodna wg PN-EN ISO 10993-1 i nie cytotoksyczna wg PN-EN ISO 10993-5. Majtki posiadają bezlateksowe gumki w pasie oraz w pachwinach. Połowa szerokości w pasie w rozciągnięciu M/L 58cm ± 1. Połowa szerokości w pachwinie udowej w rozciągnięciu, M/L 34cm ± 1. W części krocza podwójna warstwa włókniny. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki. Pakowane w opakowanie foliowe po 30 sztuk z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informację o braku lateksu.Termin ważności 5 lat. | op | 30
34 | Majtki dla pacjenta niejałowe rozmiar XL/XXL z ciemnoniebieskiej nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS 35 g/m2, wytrzymałość na wypychanie min. 130 kPa, paroprzepuszczalność min. 4300 g/m2/24h. Włóknina biozgodna wg PN-EN ISO 10993-1 i nie cytotoksyczna wg PN-EN ISO 10993-5. Majtki posiadają bezlateksowe gumki w pasie oraz w pachwinach. Połowa szerokości w pasie w rozciągnięciu XL/XXL 85cm ± 1. Połowa szerokości w pachwinie udowej w rozciągnięciu XL/XXL 46,5cm ± 1. W części krocza podwójna warstwa włókniny. Oznakowanie rozmiaru w postaci wszywki. Pakowane w opakowanie foliowe po 30 sztuk z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informację o braku lateksu. Termin ważności 5 lat. | op | 30
35 | Spódnica ginekologiczna z niebieskiej włókniny polipropylenowej o gram. 20 g/m2; wykończona gumką w pasie. Rozmiar uniwersalny, dł. 60 cm, połowa obwodu w stanie luźnym 30 cm a w stanie rozciągniętym 80 cm ±2 cm . Z tyłu posiada rozporek o dł. 15 cm ±1cm ułatwiający poruszanie się. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Termin ważności 5 lat. | op | 300
36 | Bandaż elastyczny podtrzymujący kohezyjny o niskiej rozciągliwości, wymiar 10 cm x 4,5 m mix kolorów, opakowania a'12 szt. każda pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. Skład: włóknina polipropylen, elastan, poliuretan x 12 szt. | op | 20
37 | Bandaż elastyczny podtrzymujący kohezyjny o niskiej rozciągliwości, wymiar 7,5 cm x 4,5 m mix kolorów, opakowania a'12 szt. każda pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. Skład: włóknina polipropylen, elastan, poliuretan x 12 szt. | op | 20
38 | Bandaż elastyczny podtrzymujący kohezyjny o niskiej rozciągliwości, wymiar 5 cm x 4,5 m mix kolorów, opakowania a'12 szt. każda pakowana indywidualnie w opakowanie foliowe. Skład: włóknina polipropylen, elastan, poliuretan x 12 szt. | op | 20
SUMA

## Pakiet 5
Oznaczenie sprawy: 18ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 5
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Basen jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 2400
2 | Kaczka jednorazowego użytku x 1 szt. | szt. | 2600
3 | Podstawa z tworzywa sztucznego do basenu sanitarnego z pozycji 1, możliwość sterylizacji x 1 szt. | szt. | 30
4 | Jednorazowa miska ogólnego zastosowania 1 L, | szt. | 300
5 | Jednorazowa miska do mycia 3 L, | szt. | 3000
6 | Jednorazowa nerka medyczna x 1 szt. | szt. | 3600
7 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 70 ml - 2000 ml x 1 szt. | szt. | 2000
8 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 3000 ml x 1 szt. | szt. | 200
9 | Pojemnik histopatologiczny, pokrywa zakręcana, pojemność 5000 ml x 1 szt. | szt. | 200
SUMA

## Pakiet 6
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz numer katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku, o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrzne j 1,1 mm, długość 2,5 m z końcówkami kompatybilnymi z portem LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną do modułu gazowego przy aparacie do znieczulania, pakowana po 10 szt. Wyrób mikrobiologicznie czysty. | op. | 8
2 | Pułapka wodna kompatybilna z modułem gazowym, przy aparacie do znieczulania, typu Atlan; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra, pułapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru, czas użytkowania do 4 tygodni, opakowanie 12 szt. Wyrób mikrobiologicznie czysty. | op. | 8
3 | Jednorazowego użytku filtr do ssaków mocowanych przy aparatach typu Atlan, o skuteczności filtracji bakteryjno – wirusowej na poziomie 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa typu Hepa; filtr zbudowany z akrylu w kształcie dwustronnego stożka; zalecany czas użytkowania 7 dni. | szt. | 120
4 | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze M (23-33cm/33cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. | szt. | 4
5 | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze M + (23-33cm/43cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. | szt. | 10
6 | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze L (31-40cm/40cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. | szt. | 4
7 | Mankiet wielorazowego użytku w rozmiarze L+ (31-40cm/55cm) do pomiaru NIBP, wykonany z poliuretanu i weluru, bez dodatku silikonu, lateksu, PCV, nie zawiera DEHP, dren połączeniowy wykonany z TPE zakończony tzw. łamanym złączem w kształcie tulipana, pozwalającym na połączenie mankietów z drenem. Mankiet wyposażony w klejone rzepy oraz niezbędne oznaczenia ułatwiające pomiar. | szt. | 4
8 | Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego typu VacuSmart, składający się z: -wkładu kompatybilnym ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700ml, średnicy 7,5cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny oraz-polyethylenowego (PE) drenu o dł. 2m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania. | szt. | 150
9. | Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 min 178 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu – 0,66%, wapno w jednorazowych clikach – 1,2 L. Okres trwałości min. 4 lata. | szt. | 40
SUMA

## Pakiet 7
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 7
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Kaseta odczynnikowa do ABL90Flex | op. | 30
2 | Odczynniki do ABL90Flex | op. | 30
SUMA

## Pakiet 8
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 8
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 25,8x20,8x10,1 mm i wadze 5g +/- 0,5g, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik o średnicy zewnętrznej 2,16mm i wewnętrznej 1,02 mm - 6,5 Fr o długości 60 cm lub cewnik o średnicy zewnętrznej 2,4mm i wewnętrznej 1,2 mm 7,2 Fr długości 60 cm oraz Port w rozmiarze 31x22x12 mm i wadze 7,6 g +/- 0,5g. wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik o średnicy zewnętrznej 2,4 mm i wewnętrznej 1,2 mm w rozmiarze 7,2 Fr o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, prowadnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10 ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka x 1 szt. | szt. | 140
2 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 3F o długości 10 cm,12 cm, 15cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 4 i 7cm, prowadnica, przepływ 1,5 ml/s ( przy 6,8 i 10 cm) i 1 ml/s (przy 12,15,20 cm) x 1 szt. | szt. | 60
3 | Cewnik pośredni Midline zakładany z żyły obwodowej metodą Seldingera. Wykonany z PUR ze zintegrowaną przedłużką w rozmiarze 4F o długości 8 cm, 10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm lub 25 cm do wyboru przez Zamawiającego. W zestawie echogeniczna igła do nakłucia o długości 7cm, dylatator, prowadnica w pochewce do obsługi jedną ręką, przepływ 5 ml/s x 1 szt. | szt. | 40
4 | Sterylny system mocowania do wszystkich rodzajów wkłuć obwodowych i centralnych, pasujący do wszystkich stosowanych na rynku wkłuć (wszystkich producentów). samoprzylepny plaster o dużej przepuszczalności mający na celu ufiksowanie cewnika nie powodując jego zamknięcia. Odporny na działanie wody. Nie zawiera lateksu. Nie zawiera ftalanów x 1 szt. | szt. | 100
5 | System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu) nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, minimalna objętość własna 0,02 ml, z przepływem do 600 ml/min przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od latexu, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock. Odporny na ciśnienie do 24 bar x 1 szt. | szt. | 200
6 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji, Igła przystosowana do podawania kontrastu pod ciśnieniem 300 PSI. Długość igły: 15, 20, 25, mm, rozmiar 19, 20, 22G x 1 szt. | szt. | 20
SUMA

## Pakiet 9
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 9
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Maski chirurgiczne:
a | Maska medyczna wiązana na troki x 50 szt., chirurgiczna, hipoalergiczna – w tym bez zawartości niklu (potwierdzone kartą techniczną), wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wymiary minimum 17,5 x 9,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683 (ochrona przez rozpryskami). Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy x 1 op. | op. | 200
b | Maska medyczna na gumki x 50 szt., chirurgiczna, hipoalergiczna – w tym bez zawartości niklu (potwierdzone kartą techniczną), wykonana z min. trzech warstw włóknin polipropylenowych, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy. Wymiary minimum 17,5 x 9,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 98,9%. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683 (ochrona przez rozpryskami). Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy x 1 op. | op. | 1400
2 | Czepek chirurgiczny o kształcie beretu wykończony bezlateksową gumką, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. x 1 op. | op. | 50
3 | Czepek chirurgiczny o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z włókniny typu spunlace w składzie 50% wiskoza 50 % poliester, podwójna warstwa na wysokości czoła o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. x 1 op. | op. | 50
4 | Czepek chirurgiczny z brzegiem wywijanym na czole, wiązany z tyłu, wykonany z włókniny typu spunlace w składzie 50% wiskoza 50 % poliester o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. x 1 op. | op. | 50
5 | Czepek chirurgiczny dla osób z długimi włosami, z gumką w okolicy karku,wykonany z włókniny typu spunlace w składzie 50% wiskoza 50 % poliester o gramaturze 25 g/m2. Kolor zielony. Pakowane po 100 szt. x 1 op. | op. | 30
6 | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Spunlaced o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu i na rękawach wykonane z laminatu o gram. 38g/m2., z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm). Troki przyszyte do fartucha złączone kartonikiem umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, z fartuchem dwa ręczniki o wymiarach min 40×30 cm. fartuch zawinięty w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Odporności na wypychanie – na sucho w części przedniej strefy krytycznej min. 242 kPa; na mokro min. 221 kPa w strefie krytycznej, pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) 3,6 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 175 cm H2O. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795, Nadruk rozmiaru na każdym fartuchu. Fartuch pakowany w opakowanie papier-folia typu Multivac , rozmiary do wyboru przez Zamawiającego, M, L, XL x 1 szt. | szt. | 4000
7 | Niesterylny fartuch wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej (PPSB) o gramaturze min. 20 g/m2. Kolor zielony. Rozmiar uniwersalny długość 115cm, obwód 137cm x 1 szt. | szt. | 5000
8 | Opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, sterylny, wykonany z włókniny z hipoalergicznym klejem, z rozcięciem, podkładką, rozmiar 8 cm x 6 cm x 1 szt. | szt. | 40000
9 | Fartuchy całkowicie odporne na przemakanie, z rękawem wykończonym ściągaczem i wiązaniami na karku i w pasie. Używane do zapobiegania zakażeniom krzyżowym, np. w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych x 1 szt. | szt. | 400
10 | Niesterylna jednorazowa bluza zabiegowa z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna, dwudzielna na piersi). Bluza z metką z rozmiarem, przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Bluza wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2 (+/- 2 g/m2). Kolor niebieski lub zielony. Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL x 1 szt. | szt. | 1800
11 | Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe, możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposażone w dwie kieszenie oraz metkę z rozmiarem, przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym. Spodnie wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2 (+/- 2 g/m2). Kolor niebieski lub zielony . Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL x 1 szt. | szt. | 1800
12 | Komplet zabiegowy złożony z bluzy i spodni, wykonany z materiału typu SMS, gram.min. 35g/m2, kolor zielony lub niebieski (do wyboru przez zamawiającego), w 5 rozmiarach S-XXL. Bluza z krótkim rękawem z dekoltem ‘V’ wykończonym lamówką, wyposażona w 3 kieszenie (2 w dolnej części bluzy symetrycznie po bokach, 1 na wysokości klatki piersiowej po lewej stronie). W pasie spodni trok do wiązanie. | kpl | 2000
13 | Jednorazowa bluza (ocieplacz) z długim rękawem o kroju reglan, dwie kieszenie w dolnej części ocieplacza, metka z widocznym rozmiarem, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond o gramaturze 50 g/m2 (+/-2 g/m2). Kolor niebieski. Rozmiar M, L x 1 szt. | szt. | 350
14 | Jałowa serweta 75 x 50 cm z regulowaną średnicą otworu i przylepcem wokół otworu, wykonana z włókniny laminowanej polipropylen/polietylen o gramaturze min. 57 g/m2, Odporność na penetrację płynów min. 129 cm H2O. Chłonność włókniny min. 200 ml/m2. op. x 1 szt. | szt. | 500
15 | Zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 67 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna 3 warstwowa o wymiarach min 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min 160 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy materiału bazowego min. 230 cm H2O, Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Min. skład zestawu: 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocnienie min. 64 x 190 cm 4 x ręczniki min 30 cm x 40 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/-2 cm), wzmocnienie min. 64 x 140 cm 1 x taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm (+/- 1 cm) 2 x samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione min. 75 cm x 90 cm, pad chłonny min. 20x50 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 175 cm x 180 cm, pad chłonny min. 20x50 cm 1 x samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona min. 150 x 240 cm, pad chłonny min. 20x50 cm Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny x 1 zestaw | zestaw | 1200
16 | Jałowy zestaw do artroskopii kolana, serweta główna do artroskopii kolana z otworem samouszczelniającym się, ze zintegrowaną torbą na płyny z zaworem do podłączenia drenu oraz uchwytami do przewodów i drenów, w serwecie wbudowany uchwyt typu rzep sterylizowany tlenkiem etylenu. Min. skład zestawu: 1 szt. serweta do artroskopii kolana wym. 225 x 320 cm (+/- 5 cm), otwór 6 i 7 cm 1 szt. pokrowiec na nogę min. 33 x 55 cm 1 szt. serweta pomocnicza min. 150x180 cm; 1 szt. taśma mocująca 50x10 cm (+/- 1 cm); 1 szt. serweta na stół instrumentalny min.190 x150 cm; 1 szt. serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm, złożenie umożliwiające aseptyczne założenie serwety na stolik, łączna gramatura min. 85 g/m2 2 szt serwetki do osuszania rąk min. 30 x 40 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 zestaw | zestaw | 100
17 | Zestaw do laparoskopii o min. składzie: 1 x serweta 2-warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm (± 5 cm) wzmocniona na całej długości 75 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (+/- 2cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 178 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy > 100 ml/m2 1 x serweta o wym. 260 x 310 cm (+/-5 cm) ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem w obszarze jamy brzusznej 28 x 32 cm (+/- 2 cm) otoczonym folią chirurgiczną z dwoma dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia,z osłoną podpórek kończyn górnych i ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów 2 x szt serwetki do osuszania rąk min. 30 x 40 cm. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 zestaw | zestaw | 20
18 | Jałowa serweta przylepna 75 cm x 90 cm wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 4000
19 | Serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (+/- 2cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 178 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy > 100 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 400
20 | Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego przylepna 90x110 cm, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 300
21 | Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego przylepna min. 150 x 240 cm, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 400
22 | Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego nieprzylepna min. 150 x 240 cm, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 250
23 | Serweta sterylna na stolik narzędziowy min. 150 x 190 cm, wzmocniona x 1 szt. | szt. | 200
24 | Serweta sterylna z laminatu 2-warstwowego z otworem lepnym 7x10 cm (owalny), wym. 120 x 150 cm, wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze min. 57 g/m2., odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 128 cm H2O oraz odporność na wypychanie na sucho min. 170 kPa i na mokro min. 180 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina bez lateksu. Serwety muszą spełniać I klasę palności CFR 1610. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min.200 ml/m2 x 1 szt. | szt. | 600
25 | Jednorazowe prześcieradło ochronne z nićmi wzmacniającymi, dwuwarstwowe- celuloza podfoliowana, posiada 48 nici poliestrowych , rozmiar 210x80 cm, gramatura 41 g/m2, uszczelnione boki chroniące przed przeciekaniem, kolor biały, opakowanie max. 25 szt. x 1 szt. | szt. | 2000
26 | Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów z 2 trokami z włókniny spunlace o długości min. 25 cm (umożliwiającymi przewiązanie kilku przewodów równocześnie) przymocowanymi do foliowej taśmy samoprzylepnej o wym. 9 x 11 cm x 1 szt. | szt. | 50
27 | Folia operacyjna wyk. z folii poliuretanowej pokryta klejem poliakrylanowym, służąca do obłożenia obszaru nacięcia podczas zabiegów chirurgicznych, rozmiar: 20 x 30 cm (całkowita wymiar 30 x 27 cm), wykonana z surowców niezawierających naturalnego lateksu, elastyczna, nie przepuszczająca bakterii. Folia przepuszczalna dla pary wodnej, przeźroczysta i nieodbijająca światła, z czerwonym paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację x 1 szt. | szt. | 100
28 | Folia operacyjna wyk. z folii poliuretanowej pokryta klejem poliakrylanowym, służąca do obłożenia obszaru nacięcia podczas zabiegów chirurgicznych, rozmiar: 15 x 20 cm (całkowita wymiar 15 x 27 cm), wykonana z surowców niezawierających naturalnego lateksu, elastyczna, nie przepuszczająca bakterii. Folia przepuszczalna dla pary wodnej, przeźroczysta i nieodbijająca światła, z czerwonym paskiem na brzegach ułatwiającym aplikację x 1 szt. | szt. | 100
29 | Zestaw z regulowanym wycięciem "U" o składzie: 1 x serweta 2-warstwowa do nakrycia stołu instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm (± 5 cm) wzmocniona na całej długości 75 x 190 cm (± 5cm) (opakowanie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona na całej długości o wym. 80 x 145cm (+/- 2cm), złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min 85 g/m2 (+/-0,5g/m2). Wielkość wzmocnienia min. 75 cm x 90 cm, odporność na przenikanie cieczy min. 178 cm H2O, zdolność absorpcji cieczy > 100 ml/m2 1 x serweta 2 warstwowa o wym. 225x240 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 x 20 cm i padem chłonnym przy wycięciu U, gram serwety min. 57 g.m2, dodatkowy obszar wzmocnień jako trzecia warstwa z włókniny polipropylenowej - pad chłonny - łączna gramatura serwety min 105 g/m2. 1 x serweta 2 warstwowa o wym. 150 x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 x 65 cm, gram. min. 57 g/m2 4 x ręcznik o wym. 30 x 40 cm x 1 szt. | zestaw | 45
30 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne z taśma lepną, 1-komorowa, wym. 38x40 cm x 1 szt. | szt. | 100
31 | Torba do zbiórki płynów 60x90 cm z wycięciem U 36x60 cm w kształcie trójkąta 56x56x60 cm, wyposażona w sztywnik, zawór i sito x 1 szt. | szt. | 100
32 | Jałowa osłona na przewody 15x240cm z perforowaną końcówką. Wykonana z transparentnej folii polietylenowej o grubości 40µm. Składana teleskopowo, na obu końcach osłony paski przylepne umożliwiające zamocowanie osłony (górna 2x21cm, dolna 2x11cm), osłona umieszczona w dodatkowym wewnętrznym opakowaniu foliowym. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta z grafiką i rozmiarami. Opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego x 1 szt. | szt. | 100
33 | Zestaw do zabiegów chirurgicznych 1 x skalpel z rękojeścią nr 3 i ostrzem nr 23 1 x nożyczki 14,5 cm, proste ostro-ostre 1 x taca 9,8 x 3,4 x 1,4 cm na płyn lub komponenty 1 x transparentne pudełko na instrumenty 19,6 x 10,3 x 2,2 cm 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 4 warstwy, 30 g. 1 x pęseta Adson anatomiczna 12 cm wykonana z wysokiej jakości polimeru 1 x pęseta Adson chirurgiczna 12 cm wykonana z wysokiej jakości polimeru 1 x Kleszcze Halsted Mosquito proste, 12,5 cm wykonane z wysokiej jakości polimeru 1 x Imadło Mayo-Hegar, 15cm x 1 zestaw | zestaw | 80
34 | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z trzema rzędami tytanowych zszywek o wysokości zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ergonomiczna konstrukcja, ze wskaźnikiem optymalnego momentu strzału. Stapler wyposażony w blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu, biała teflonowa podkładka w kowadełku. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zszywek w pełnym zakresie od 1 mm (tkanka cienka) do 2,5 mm (tkanka gruba). Pokrętło regulacyjne ,,motylkowe,, ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera. Rozmiar średnicy zewnętrznej. Rozmiar średnicy zewnętrznej staplera 25, 26, 29, 31, 32 mm do wyboru w trakcie składania zamówienia. Opakowanie x 1 szt. | szt. | 40
35 | Jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego o długości szaftu – trzonu roboczego 160 mm. Rękojeść przeznaczona do ładunków o długości linii zszywek 45 i 60 mm wyposażona w gumowane powierzchnie na części chwytnej i pokrętło artykulacji ładunku. Możliwość załadowania i wystrzelenia do 12 razy x 1 szt. | szt. | 10
36 | Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45 st. , z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych 2,0-2,5-3,0 mm (ładunek w kolorze białym-cienka tkanka). Długość linii szwu 45 mm x 1 szt. | szt. | 6
37 | Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45 st. z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych 3,0-3,5-4,0 mm (ładunek w kolorze fioletowym, ). Długość linii szwu 45 mm x 1 szt. | szt. | 10
38 | Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45 st., z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych 2,0-2,5-3,0 mm (ładunek w kolorze białym). Długość linii szwu 60 mm x 1 szt. | szt. | 4
39 | Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45o z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych 3,0-3,5-4,0 mm (ładunek w kolorze fioletowym). Długość linii szwu 60 mm x 1 szt. | szt. | 16
40 | Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45o z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych 4,0-4,5-5,0 mm (ładunek w kolorze czarnym). Długość linii szwu 60 mm x 1 szt. | szt. | 6
41 | Jałowe urządzenie jednorazowego użytku do mocowania siatki przepuklinowe metodą laparoskopową, zawierające 30 szt. wchłanialnych ładunków w kształcie śruby/kolca, w kolorze fioletowym, wykonanych z kopolimeru poli (glikolid-ko-L-laktyd) (PGLA), wchłaniających się całkowicie między 52-54 tygodniem od zaimplantowania, wchłaniany ładunek zachowuje 85% oryginalnej siły początkowej po 12 tygodniach. Całkowita wysokość kolca/śruby 5,16mm, średnica 5,08mm. Obudowa urządzenia wraz ze spustem wykonana z polimeru. Kaniula wprowadzająca wykonana ze stali nierdzewnej o długości min. 36 cm. Ładunki w kształcie śruby o ostrej końcówce zapewniające minimalną traumatyzację tkanki, a szerokie skrzydła umożliwiają stabilne trzymanie również siatki makroporowej x 1 szt. | szt. | 2
42 | Jednorazowa rączka staplera liniowego tnąco-szyjącego o długości 60mm. Stapler ze wskaźnikiem linii cięcia, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, z przyciskiem szybkiego zwalniania i tylnym zawiasem równoważącym ułatwiającym obsługę jedną ręką. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i minimum 10 krotnego wystrzelenia x 1 szt. | szt. | 10
43 | Jednorazowa rączka staplera liniowego tnąco-szyjącego o długości 80mm. Stapler ze wskaźnikiem linii cięcia, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, z przyciskiem szybkiego zwalniania i tylnym zawiasem równoważącym ułatwiającym obsługę jedną ręką. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Przeznaczony do użycia dla tkanki standardowej i grubej. Z możliwością zastosowania dwóch różnych wysokości ładunków w jednej rączce i minimum 10 krotnego wystrzelenia x 1 szt. | szt. | 10
44 | Jednorazowy ładunek o długości cięcia 60mm i długości szwu 64mm do staplera liniowego tnaco-szyjącego z wbudowanym nożem wraz z zabezpieczeniem noża przed ponownym wystrzeleniem pustego ładunku i zabezpieczeniem przed zakłuciem personelu podczas wymiany ładunku. Ładunek z dwoma podwójnymi rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzące po zamknięciu kształt litery B, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - do tkanki normalnej/ standardowej, kolor NIEBIESKI: ilość zszywek w ładunku 64 x 1 szt. | szt. | 7
45 | Jednorazowy ładunek o długości cięcia 60mm i długośći szwu 64mm do staplera liniowego tnaco-szyjącego z wbudowanym nożem wraz z zabezpieczeniem noża przed ponownym wystrzeleniem pustego ładunku i zabezpieczeniem przed zakłuciem personelu podczas wymiany ładunku. Ładunek z dwoma podwójnymi rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzące po zamknięciu kształt litery B, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm - do tkanki grubej, kolor ZIELONY: ilość zszywek w ładunku 64 x 1 szt. | szt. | 7
46 | Jednorazowy ładunek o długości cięcia 100mm i długości szwu 104mm do staplera liniowego tnaco-szyjącego z wbudowanym nożem wraz z zabezpieczeniem noża przed ponownym wystrzeleniem pustego ładunku i zabezpieczeniem przed zakłuciem personelu podczas wymiany ładunku. Ładunek z dwoma podwójnymi rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzące po zamknięciu kształt litery B, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - do tkanki normalnej/ standardowej, kolor NIEBIESKI: ilość zszywek w ładunku 104 x 1 szt. | szt. | 7
47 | Jednorazowy ładunek o długości cięcia 100mm i długości szwu 104mm do staplera liniowego tnaco-szyjącego z wbudowanym nożem wraz z zabezpieczeniem noża przed ponownym wystrzeleniem pustego ładunku i zabezpieczeniem przed zakłuciem personelu podczas wymiany ładunku. Ładunek z dwoma podwójnymi rzędami naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek tworzące po zamknięciu kształt litery B, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm - do tkanki grubej, kolor ZIELONY: ilość zszywek w ładunku 104 x 1 szt. | szt. | 7
48 | Czepek do mycia głowy pacjenta bez użycia wody, nie wymagający dodatkowego namoczenia włosów, zawierający w składzie min. wodę, środek myjący (szampon) i delikatną odżywkę. Nie wymaga spłukiwania. Nadaje się mycia włosów zanieczyszczonych min. krwią, tłuszczem, żelem EEG. W składzie m. in. Diazolidinyl Urea, hamujący rozwój grzybów, pleśni oraz flory a także Morpholine Lactate jako środek zapobiegający elektryzowaniu się włosów. Produkt bezlateksowy - zaznaczone na opakowaniu jednostkowym w postaci piktogramu. Średnica czepka - 32 cm. Instrukcja obsługi w postaci obrazkowej na opakowaniu. Waga - 240 g. Do stosowania w temperaturze pokojowej lub do podgrzewania w mikrofalówce (w opakowaniu), przez 15-20 sekund przy mocy 800 W. Pakowany pojedynczo, w jednorazowe szczelne opakowanie x 1 szt. | szt. | 200
49 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o wysokich właściwościach termicznych (>0,237 m2K/W), niejałowy, bezlateksowy, wykonany z włókniny PP (20 g/m2) z bawełnianym wypełnieniem o wadze 200 g/m2, pikowany na całej długości, materiał oddychający, waga koca 500g, pakowany osobno w próżniowym opakowaniu. Wym. 190 x 110 cm. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2017/746 | szt. | 70
50 | Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o wysokich właściwościach termicznych (>0,03 m²K/W), niejałowy, bezlateksowy, wykonany z włókniny PP z poliestrowym wypełnieniem, pikowany na całej długości, szyty wzdłuż i wszerz szwami ultradźwiękowymi, materiał oddychający, waga 300g, wym. 190 x 110 cm. | szt. | 70
51 | Koszula dla pacjenta wkładana przez głowę z rozcięciem z przodu, niebieska, nieprześwitująca, zachowująca intymność pacjenta z włókniny typu SMS, minimalna gramatura 35 g/m kw. w rozmiarze uniwersalnym, wymiary koszuli: obwód – 140 cm, długość –min. 120 cm. Wycięcie pod szyją typu V plus 20 cm +- 1 cm,-rozcięcie wzdłużne, na klatce piersiowej. Pakowana po 10 sztuk x 1 op. | op. | 110
52 | Myjka z mydłem, jednorazowego użytku, w formie prostokątnej rękawicy, do mycia ciała pacjenta. Jednostronnie impregnowana białym, niepozostawiającym plam mydłem - gotowa do użycia po aktywacji (zwilżeniu) wodą. Wymiary - 16 x 23 cm. Wykonana z włókniny typu Molton o gramaturze 80 g/m kw. Opakowanie zawiera 50 szt. | op. | 700
53 | Myjka jednorazowa z włókniny, do mycia ciała pacjenta w postaci rękawicy bez palców, wykonana z tekstylnopodobnej miękkiej, chłonnej włókniny w kolorze białym, o gramaturze włókniny min. 80 g/m2. Skład surowcowy: 50 % poliester, 50% wiskoza. Szew ultradźwiękowy Rękawica o wymiarach 16 x 23 cm. Dla lepszego skutecznego mycia skóry, cała zewnętrzna strona włókniny posiada strukturę z wypukłościami, dzięki czemu w czasie procedury mycia skóra jest masowana. Opakowanie z praktycznym, higienicznym zamknięciem wielokrotnego użytku zawiera 50 szt. | op. | 1400
54 | Podkład higieniczny z pulpą celulozową, wymiary 40 x 60 cm, chłonność wg Rothwell ISO 11948-1 - min. 700 ml. Warstwa chłonna zawiera także specjalny absorbent, wiążący płyny. Delikatny i miękki - nadaje się pod twarz, jako zabezpieczenie pod delikatne części ciała oraz przy zabezpieczeniu przy wkłuciach. Opakowanie zawiera 60 szt. x 1 op. | op. | 240
55 | Jednorazowy wysokochłonny, oddychający podkład higieniczny pod pacjenta, złożony z trwale zintegrowanych na całej powierzchni warstw: z mocnego, nieprzemakalnego laminatu i centralnie wbudowanego wysokochłonnego wkładu absorpcyjnego. Wymiary podkładu - 90 x 60 cm. Chłonność całkowita wg Rothwell ISO 11948-1 - 1800 ml. Warstwa chłonna (rdzeń wysokochłonny) o wymiarze całkowitym nie mniejszym niż 52 x 79 cm (+/- 2 cm), dodatkowo z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej. Podkład zawiera superabsorbent i pulpę celulozową. Warstwa chłonna lekko pikowana, dzięki czemu podkład nie marszczy się, nadając się do długotrwałego użytkowania. Opakowanie zawiera 10 szt. x 1 op. | op. | 400
56 | Podkład higieniczny typu Abri-Soft Superdry z zakładkami, całkowicie podfoliowany. Wymiary całkowite podkładu - 70 x 180 cm, wymiary warstwy chłonnej - 60 x 80 cm. Chłonność całkowita wg Rothwell ISO 11948-1 - 1750 ml. Opakowanie zawiera 30 szt. x 1 op. | op. | 100
57 | Prześcieradło na stół operacyjny do zabiegów chirurgicznych z dużą ilością płynów i możliwością przesuwania pacjenta. Wytrzymałość do 150 kg. Chłonność min. 4 L., wym. 220 x 100 cm, wkład chłonny 60x210 cm, materiał PP 50 g/m2+PE 25 g/m2. Wkład chłonny, perforowany, celuloza 18g/m2,+chłonny polimer SAP 27 g i puszysta pulpa 92 g. pakowane a'1 szt. | szt. | 2000
58 | Podkład jednorazowy z włókniny polipropylenowej PP 30 g/m2 z warstwą foli PE 15 g/m2 o wym. 210 x 80 cm, niebieski, op. a'25 szt. x 1 op. | op. | 350
59 | Rolka medyczna nieprzemakalna, trójwarstwowa: 2 warstwy celulozy (100% celulozy) o gram 36 g/m2 i jedna folii o grubości 16 μm, szerokość 50 cm, perforacja co 50 cm, długość 40 m, kolorowe x 1 szt. | szt. | 650
60 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii Airlaid (napowietrzanie włókien celulozowych). Ręcznik bardzo miękki, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu, składany. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy. Gramatura ręcznika: 70 g/m2. Wymiar ręcznika 27 x 60 cm, składany jeden na drugim. Opakowanie zawiera 50 sztuk x 1 op. | op. | 40
61 | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta, ze specjalnej, wysokochłonnej i wytrzymałej celulozy, wykonanej w technologii Airlaid (napowietrzanie włókien celulozowych). Ręcznik bardzo miękki, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu, składany. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Wykonany tylko z nowych włókien celulozowych - produkt nie makulaturowy. Gramatura ręcznika 70 g/m2. Wymiar ręcznika 60 x 80 cm, składany jeden na drugim. Opakowanie zawiera 30 szt. | op. | 60
62 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, wykonane z miękkiej, nieprześwitującej włókniny typu SMS, o gramaturze 28 g/m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę, rozmiar L. Szerokość w pasie - 120 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. x 1 op. | op. | 60
63 | Medyczne spodenki jednorazowego użytku do kolonoskopii, wykonane z miękkiej, nieprześwitującej włókniny typu SMS, o gramaturze 28 g/m2, niebieskie, w pasie mocowane na gumkę, rozmiar XL/XXL. Szerokość w pasie - 135 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. x 1 op. | op. | 400
64 | Zestaw pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m kw. Skład: poszewka na poduszkę 70 x 80 cm + 10 cm zakładka, poszwa - 150 x 210 cm + 10 cm zakładka, prześcieradło - 160 x 210 cm. Kolor zielony. Pakowane jako komplet. X 1 kpl. | kpl | 1600
65 | Śliniak jednorazowego użytku do karmienia pacjentów, z dwoma taśmami samoprzylepnymi, służącymi do zamocowania śliniaka, składany, nieprzemakalny, o wymiarach 37 x 70 cm, z kieszonką w dolnej części. Skład: warstwa bibułki w kolorze białym gramaturze 18 g/m2, warstwa nieprzemakalna z folii PE o grubości 10 mikronów. Opakowanie zawiera 100 szt. | op. | 6
66 | Jednorazowe prześcieradło z 12 uchwytami o nośności do 250 kg zgodnie z normą DIN EN 1865-1 do transferu pacjenta o wym. 220 x 90 cm, wykonane z włókniny PP 100g/m2 + laminat PE: 25g/m2 + 13g/m2 warstwa celulozy, wkład chłonny 75 x 200 cm perforowany, 18g/m2 włóknina PP + warstwa celulozy 18g/m2 + super chłonny polimer SAP 45g i puszysta pulpa (Fluff Pulp) 105g. Chłonność min. 4,8 l zgodnie z ISO 11948-1. Pakowane a'1 szt. | szt. | 25
67 | Prześcieradło do transportu pacjenta jest z 12 uchwytami i dop. nośności 150 kg 2 warstwowe PE 230g/m² + 15g/m² celuloza, chłonność min. 4,8 l zgodnie z ISO 11948-1, pakowane a'1 szt. | szt. | 25
68 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego/znieczulenia 1 x serweta chirurgiczna 75 x 90 cm, 2-warstwowa, gram 65 g/m2 +/- 10% (włóknina wiskozowa i folia polietylenowa). Serweta stanowi owinięcie zestawu. 1 x tacka transparentna 21 x 14 x 4,5 cm, 1 x opatrunek samoprzylepny z materiałem chłonnym 5x7cm 6 x tupfer z gazy Ø 50 mm, (wym. po rozłożeniu 20x20 cm), 20 nitek 1 x strzykawka Luer Lock 5 ml, 3- częściowa, bez latexu 1 x igła podskórna 22Gx1 1/4" 1 x igła podskórna 18Gx1 1/2" 1 x kleszczyki Kocher 13 cm, niebieskie 1 x serweta epiduralna 75 x 90 cm 3 -warstwowa 85 g/m2 +/-10% (włóknina wiskozowa, folia polietylenowa, celuloza) z samoprzylepnym otworem 10x12 cm z czterema taśmami lepmymi na rogach serwety. Opakowanie typu Multivac (folia-papier), etykieta ze wszystkimi komponentami oraz naklejki do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierającymyi REF, LOT, datę ważności x 1 zestaw | zestaw | 80
69 | Zestaw do usuwania szwów: 3 x tupfer włókninowy Ø 60 mm, (wymiar po rozłożeniu 25 x20,5 cm) 30 g. 1 x ostrze/skalpel z uchwytem na kciuk 6,5 cm 1 x zielona pęseta 13 cm 1 x pęseta chirurgiczna McIndoe 15,5 cm wykonana z polimeru o wysokiej jakości. Opakowanie typu bister z trzema wgłębieniami x 1 zestaw | zestaw | 88
70 | Antypoślizgowa podłogowa mata chłonna, czterowarstwowa z mieszanki włókien celulozowych i wiążących z perforowaną powłoką z polietylenu od strony podłogi do zastosowania zarówno na suchych jak i mokrych podłogach bez super chłonnych proszków, bez efektu pęcznienia, równa na całej powierzchni, możliwość cięcia bez ryzyka wysypywania się absorbentu, odpowiednia kapilarność utrzymuje matę na mokrej podłodze, chłonność 5l/m2, wym. 84 cm x 30 m na roli, pomarańczowa x 1 szt. | szt. | 2
71 | Jednorazowy, sterylny trokar optyczny, bezostrzowy do procedur laparoskopowych o długości 100 mm i średnicy 5 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, (do wyboru przez Zamawiającego). Stała osłona blokująca i prowadząca wykonana z materiału ABS, nasadka uszczelniająca i zawór dławiący wykonane z silikonu. Pakowany a'1 szt. | szt. | 100
SUMA

## Pakiet 10
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 10
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Fartuch chirurgiczny, jałowy, wykonany z włókniny SMS min. 42 g/m2, barierowe wzmocnienie o gramaturze min. 42 g/m2, zamocowane na jego przodzie i przy rękawach do łokci. Rękawy typu reglan zakończone nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar M-122cm, L-127cm, XL-147cm, XXL-155cm, XXXL-170cm x 1 szt. | szt. | 3400
2 | Fartuch chirurgiczny, jałowy, wykonany z włókniny SMS min. 42 g/m2. Rękawy typu reglan zakończone nie pylącym i bezszwowym mankietem. Szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, tył "sterylne plecy", troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającym aseptyczne wiązanie. Zapięcie w obrębie szyi w formie taśmy wielokrotnego użytku przytwierdzonej do jednej poły fartucha, umożliwiającej zapięcie w dowolnym miejscu w górnej części fartucha i jego dopasowanie. Pakowany z dwoma ręcznikami we włókninę i torebkę papierowo - foliową. Rozmiar M-122cm, L-127cm, XL-147cm, XXL-155cm, XXXL-170cm x 1 szt. | szt. | 5400
3 | Komplet odzieży operacyjnej jednorazowego użytku, niejałowy, z włókniny SMS min. 45 g/m2, pełnobarierowy, składający się z bluzy z krótkim rękawem z trzema kieszeniami i spodni, rozmiar S do XXXL x 1 szt. | szt. | 10000
4 | Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony z fartuchami, jałowy. Skład zestawu: -serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu); -serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm -1szt; -serweta w rozm. 240 x 150cm z przylepcem i 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozm. 170 x 200cm z przylepcem i 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów (obszar wzmocniony min. 50x75cm) -1szt; -serweta w rozmiarze 90 x 75cm z przylepcem (obszar wzmocniony min. 40x90cm) -2szt; -pojemnik na zużyte igły i ostrza, magnetyczno-piankowy -1szt.; -fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 42 g/m2, rozmiar L-127cm -1szt; -fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar L-127cm -1szt; -fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar XL-147cm -1szt; -taśma przylepna 10 x 50 cm -1szt; -kompresy gazowe z RTG 12W 17N 10x10cm - 4 x a'10szt; -serwetki do osuszania rąk 40x40cm -2szt. -kleszczyki do mycia pola 24cm -1szt.; -końcówka do odsysania pola z płaszczykiem, prosta, bez kontroli ssania, z drenem F/F 25CH/400cm -1szt.; -tupfer preparacyjny twardy z RTG, z gazy 20N, 12x12cm, pakowany w tekturowe pudełeczko z przegródkami po 2szt. -10szt.; -taśma przylepna typu rzep -1szt.; -pojemnik plastikowy 500ml -1szt.; -strzykawka 20 ml -1szt.; -igła do pobrania leku z filtrem 1,2x40mm 18G -1szt.; -igła iniekcyjna 0,80x40mm 21G -1szt. -tupfer okrągły z RTG, z gazy 20N, 47,5x47,5cm -5szt.; -serweta gazowa z RTG i tasiemką, 4W20N, 45x45cm, produkt finalny po praniu wstępnym -5szt.; -czyścik do koagulacji z RTG, przylepny, 5x5cm -1szt.; -kieszeń przylepna 2-sekcyjna 37x35cm -1szt. | szt. | 1000
5 | Zestaw do artroskopii kolana MAX, jałowy. Skład zestawu: 2 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona 190 x 150 cm; 1 x serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm ; 1 x serweta do artroskopii kolana 245 x 320 cm, otwór 5 x 7 cm, wbudowany worek ze sztywnikiem na płyny oraz uchwyt rzepowy; 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm; 1 x osłona na kończynę 35 x 80 cm; 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 42 g/m2, rozmiar L-127cm; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar XXXL-170cm; 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski; 1 x opaska elastyczna z zapinką 15cm x 5m; 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 2 x ręcznik celulozowy 40x40cm; 1 x opaska wyścielająca z waty 15cm x 3m; 40 x kompres gazowy z RTG 17N12W 10 x 10 cm, a'10szt.; 1 x igła injekcyjna 18G 1,2 x 40 mm; 1 x kleszczyki do mycia pola 24cm; 2 x dren F/F 25CH/400cm; 5 x tupfer okrągły z RTG, z gazy 20N, 47,5x47,5cm; 1 x czyścik do koagulacji z RTG, przylepny, 5x5cm; 1 x taśma przylepna typu rzep; 1 x pojemnik plastikowy 500ml; 1 x osłona na lampę operacyjną. | szt. | 900
6 | Zestaw do operacji stawu biodrowego, jałowy. Skład zestawu: -serweta 280 x 245 cm z przylepcem, zintegrowanym 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów i wycięciem "U" 10x95cm (obszar wzmocniony min.150x160cm) -1szt.; -serweta 170 x 300 cm z padem chłonnym, 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów i przylepcem -1szt.; -serweta 75x90 cm -1szt.; -pokrowiec na nogę 120x35cm -1szt.; -serweta na stół instrumentalny, wzmocniona 190x150cm -2szt.; -serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm -1szt.; -fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 42 g/m2, rozmiar L-127cm -1szt; -fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar XXL-155cm -2szt; -taśma przylepna 10 x 50 cm -2szt; -kompresy gazowe z RTG 12W 17N 10x10cm -4 x a'10szt; -serwetki do osuszania rąk 40x40cm -2szt.; -kleszczyki do mycia pola 24cm -1szt.; -dren F/F 25CH/400cm -2szt.; -tupfer okrągły z RTG, z gazy 20N, 47,5x47,5cm -5szt.; -czyścik do koagulacji z RTG, przylepny, 5x5cm -1szt.; -taśma przylepna typu rzep -1szt.; -pojemnik plastikowy 250ml -1szt.; -osłona na lampę operacyjną -1szt. -strzykawka 20 ml -1szt.; -serweta gazowa z RTG i tasiemką, 4W20N, 45x45cm, produkt finalny po praniu wstępnym -5 szt. | szt. | 450
7 | Zestaw do implantacji portów, jałowy. Skład zestawu: -serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu) -1szt; -serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm -1szt; -serweta przylepna 75 x 90 cm 2-częściowa -1szt; -serweta przylepna 175 x 170 cm -1szt; -nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm -1szt; -kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm -1szt; -kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm -1szt; -kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm -1szt; -imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm -1szt.; -hak do ran typu Senn Miller 16 cm -1szt; -pęseta chirurgiczna Adson 12 cm -1szt; -kleszczyki do mycia pola operacyjnego 14 cm -1szt; -kompresy z gazy z RTG 7,5 x 7,5 cm 12W 17N -1 x a'10szt; -kompresy z gazy z RTG 10 x 10 cm 12W 17N -1 x a'10szt; -tupfer z gazy wielkości śliwki, 20 nitek -3szt; -przylepny opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm -1szt; -przylepny opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm -1szt; -pojemnik plastikowy 250 ml przeźroczysty z podziałką -1szt; -skalpel jednorazowy Nr 11 -1szt. | szt. | 250
8 | Zestaw serwet do operacji stawu barkowego, jałowy. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 300 x 150 cm (opakowanie zestawu); 1 x serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm ; 1 x serweta do artroskopii barku 400 x 225 cm, otwór Ø 12 cm, wbudowany worek na płyny; 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm; 1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 42 g/m2, rozmiar L-127cm; 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar XL-147cm; 1 x osłona na kable video 12,5 x 230 cm; 20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12W 17N, a;10szt.; 1 x pojemnik na igly i ostrza 15/15 miejsc magnetyczny; 1 x pojemnik plastikowy 500 ml przeźroczysty; 1 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm; 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm; 2 x ręcznik do osuszania rąk 40x40cm; 1 x kleszczyki do mycia pola 24cm; 2 x dren F/F 25CH/400cm; 5 x tupfer okrągły z RTG, z gazy 20N, 47,5x47,5cm; 1 x osłona na lampę operacyjną; 5 x serweta gazowa z RTG i tasiemką, 4W20N, 45x45cm, produkt finalny po praniu wstępnym; 1 x opaska kohezyjna 12cm x 4m. | szt. | 90
9 | Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy, jałowy. Skład zestawu: -serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) -1szt; -serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm -1szt; -serweta do operacji dłoni/stopy 245x320cm z elastycznym otworem 3cm, zintegrowanym 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów i padem chłonnym wokół otworu -1szt; -serweta pomocnicza 150x200cm -1szt; -fartuch chirurgiczny z włókniny SMS min. 42 g/m2, rozmiar L-127cm -1szt; -fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny SMS min. 42 g/m2, wzmocnienie 42 g/m2, rozmiar XL-147cm -2szt; -kompresy gazowe z RTG 12W 17N 10x10cm - 2 x a'10szt; -uchwyt typu rzep 2x23cm -1szt; -serweta do osuszania rąk 40x40cm - 2szt.; 1 x kleszczyki do mycia pola 24cm; 5 x tupfer okrągły z RTG, z gazy 20N, 47,5x47,5cm; 1 x pojemnik plastikowy 250ml; 1 x opaska wyścielająca z waty 15cm x 3m; 1 x opaska elastyczna tkana z zapinką 15cm x 5m; 1 x opaska kohezyjna 12cm x 4m. | szt. | 700
10 | Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy, jałowy. Skład zestawu: -serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu) -1szt; -serweta na stolik MAYO, składana teleskopowo do środka, wzmocniona na całej długości 145x80cm -1szt; -serweta do operacji dłoni/stopy 245x320cm z elastycznym otworem 3cm, zintegrowanym 3-otworowym prowadnikiem do stabilizacji drenów i padem chłonnym wokół otworu -1szt; -serweta pomocnicza 150x200cm -1szt; -serweta przylepna 75x90cm -1szt. -uchwyt typu rzep 2x23cm -1szt; -serweta do osuszania rąk 40x40cm - 2szt. | szt. | 300
11 | Zestaw do urologii, jałowy. Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm; 1 x serweta urologiczna z torbą o zwiększonych rozmiarach, ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz przylepcem o szerokości 45 cm, przylepne otwory 7 i 7x10 cm, wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum 185x200cm; 1x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm; 10 x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12W17N; 4 x ręczniki do osuszania rąk 40x40cm. | szt. | 60
12 | Koagulacja jednorazowa, sterylna, o długości 3 m, uchwyt elektrod 2,4 mm, z przyciskami cięcie i koalgulacja, uchwytem 3-bolcowym, z elektrodą nożową. | szt. | 100
13 | Igła kulkowa typu Luer-Lock 1,2 x 81 mm | szt. | 200
14 | Igła kulkowa zagięta typu Luer-Lock 1,5 x 80 mm | szt. | 200
15 | Igła kulkowa zagięta typu Luer-Lock 2,0 x 80 mm | szt. | 200
16 | Nożyczki opatrunkowe 16 cm | szt. | 200
17 | Nożyczki ostro-tępe 14,5 cm | szt. | 200
18 | Nożyczki typu Metzenbaum zagięte 14,5 cm | szt. | 200
19 | Nożyczki ostro-ostre 13 cm | szt. | 200
20 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm | szt. | 800
21 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Pean 14 cm | szt. | 200
22 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm | szt. | 200
23 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm | szt. | 400
24 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro-Mosquito 12,5 cm | szt. | 400
25 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm | szt. | 200
26 | Ostra łyżka kostna 16,5 cm | szt. | 600
27 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 12 cm | szt. | 200
28 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 18 cm | szt. | 200
29 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 18 cm | szt. | 200
30 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 18 cm | szt. | 200
SUMA
WYMAGANIA:
Zaoferowane wyroby jałowe z włókniny zgodne z EN 13795-1:2019. Serwety operacyjne z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m2, bez zawartości wiskozy, celulozy i lateksu. Serwety dwuwarstwowe cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 200cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho i mokro min. 170 kPa. Chłonność włókniny badana wg EN ISO 9073-6: min. 210 ml/m2. Pozycje od 4 do 9 klasy IIa. Pady chłonne (wzmocnienia) wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 65 g/m2 bez zawartości wiskozy, lateksu i celulozy (łącznie w strefie wzmocnionej 120g/m2). Pady chłonne o wysokiej odporności na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 250cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho min. 370 kPa i na mokro min. 390 kPa. Chłonność włókniny w obszarze wzmocnionym badana wg EN ISO 9073-6: min. 425 ml/m2. Klasa palności I CFR1610. Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów w j. polskim oraz zawierać min. 4 odklejane etykiety z numerem REF, numerem serii, data produkcji, datą ważności produktu, nazwą producenta, zintegrowane z 4 kodami kreskowymi. Zestaw zapakowany w torbę z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej z papierowym kołnierzem do otwierania zestawu. Pozycje od 13 do 30 - jednorazowe narzędzia chirurgiczne, sterylne, wykonane z matowej stali nierdzewnej, obustronnie oznakowane symbolem jednorazowości, znakiem CE i kolorystycznie, klasa IIa, opakowanie jednostkowe musi zawierać min. 2 odklejane etykiety z nazwą, numerem REF, numerem serii, datą produkcji, datą ważności, nazwą producenta, zintegrowane z kodami kreskowymi

## Pakiet 11
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 11
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Filtr bakteryjno wirusowy ze zintegrowanym na stałe ustnikiem filtr MicroGard II - opakowanie x 50 szt | op. | 100
2 | Wielorazowy klips na nos x 5 szt. | op. | 40
3 | Podkładki pod klipsy x 100 szt. | op. | 10
4 | Linia próbkująca x 1 szt. | szt. | 8
5 | Silikonowy zawór FPV x 5 szt. | op. | 5
6 | Shutter FPV x 1 szt. | szt. | 4
7 | Analizator O2 x 1 szt. | szt. | 2
8 | Adapter USS do filtrów MicroGard | szt. | 2
9 | Adapter USS do dyfuzji filtrów MicroGard | szt. | 2
SUMA

## Pakiet 12
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 12
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Wziernik jednorazowy typu Cusco x 1 szt. | szt. | 5000
2 | Szkiełka podstawowe nieszlifowane z matowym polem do opisu 1/4 mat x 50 szt. | op. | 100
3 | Szkiełka nakrywkowe 24x40 mm x 1 szt. | szt. | 3000
4 | Szczoteczka cytologiczna jednorazowego użytku, sterylna do pobierania materiału komórkowego z kanału szyjki macicy, tarczy szyjki oraz strefy przejściowej, wykonana z tworzywa sztucznego z włoskami rozłożonymi w kształcie wachlarza (15 rzędów), włoski charakteryzują się odpowiednią giętkością, są zaokrąglone i nie posiadają ostrych wypustek, umożliwia pobranie materiału bez powodowania krwawień i uszkodzenia nabłonka. Długość całkowita 20 cm ( +/- 1 mm), szerokość szczoteczki u podstawy (biała) 2 cm (+/- 1mm), posiadające rekomendacje PTG i skuteczność potwierdzoną badaniami klinicznymi x 1 szt. | szt. | 3000
5 | Szczoteczka do pobierania wymazów typu Cytobrush z kanału szyjki jednorazowa, sterylna x 1 szt. | szt. | 800
6 | Szpatułka cytologiczna typu AYRE do wymazów pochwowych niesterylna x 1 szt. | szt. | 600
7 | Utrwalacz do preparatów w sprayu, o pojemności 150 ml x 1 szt. | szt. | 20
8 | Przyrząd do biopsji macicy typu Endorette, sterylny, 1 x użytku x 1 szt. | szt. | 60
9 | Pudełka na preparaty (zbiorcze) 50-miejscowe x 1 szt. | szt. | 40
SUMA

## Pakiet 13
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [8 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 13
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nazwa wyrobu oraz nr katalogowy | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,8-1,6m² do wykonywania zabiegów CVVHD/CVVHF/CVVHDF. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 20
2 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,5-0,7m² do wykonywania zabiegów plazmaferezy. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 20
3 | Worki na filtrat z zaworem spustowym o pojemności min. 7L. | szt. | 20
4 | Dwukanałowy cewnik dializacyjny wraz z zestawem do implantacji o średnicy 12 Fr i długości 15cm, 17cm, 20cm (w zależności od potrzeb). | szt. | 40
5 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,50 mmol/l, dwukomorowy worek o pojemności 5L i składzie elektrolitowym: - sód 140 mmol/l - potas 0/2/4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - wapń 1,5 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - dwuwęglany 35 mmol/l - chlorki 109/111/113 mmol/l | worek | 100
6 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy w dwukomorowych workach 5L o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 1 mmol/l - fosforany 0 - 1,25 mmol/l | worek | 250
7 | 4% cytrynian sodu w workach o pojemności 2 L | szt. | 100
SUMA

## Pakiet 14
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [11 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 14
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Producent | Nazwa handlowa, postać, dawka oraz ilość w opakowaniu, EAN – produkty lecznicze | Klasa wyrobu medycznego, numer i data ważności świadectwa dopuszczenia do obrotu – wyroby medyczne | Nazwa handlowa, numer kat. oraz ilość w opakowaniu – wyroby medyczne
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym: potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. Worek 5000 ml. | worek | 400
2 | Dwuwodny chlorek wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l. Worek 1500 ml z portem typu SecuNect | worek | 150
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11,5 Fr: 13,5 Fr o dł. 15, 20, 24 cm z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem w zestawie do implementacji, rozmiar do wyboru przez zamawiającego – zestaw | zestaw | 30
4 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr o dł. 28, 35 cm z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem w zestawie do implementacji – zestaw | zestaw | 10
5 | Roztwór do antykoagulacji regionalnej z cytrynianem sodu o stężeniu 136 mmol/l. Worek 1500 ml z portem typu SecuNect. | worek | 350
6 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie elektrolitowym: potas 2 lub 4 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia), sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (do wyboru w trakcie składania zamówienia). Worek 5000 ml. | worek | 500
7 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 40
8 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 30
9 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. 1,8 m2 do aparatu MultiFiltratePRO | zestaw | 10
10 | Worek na filtrat z zaworem spustowym o pojemności 10L | worek | 100
11 | Kolec – igła plastikowa typu Spike dł. 72 mm (opak. a’ 100 sztuk) | opak. | 3
SUMA

## Pakiet 15
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 15
Lp. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nazwa handlowa oraz nr katalogowy | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Środek hemostatyczny w postaci proszku, pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych, nie zawierający składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Możliwość zastosowania w laparoskopii wraz z aplikatorem z poz. 4,5. Całkowita wchłanialność w ciągu max. 48 godzin, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania bez konieczności wcześniejszego przygotowania. Nie wymagający przechowywania w specjalnych warunkach. Możliwość zastosowania przy autotransfuzjach krwi potwierdzona w instrukcji użytkowania
a | Opakowanie 1 g x 5 szt. | op. | 15
b | Opakowanie 3 g x 5 szt. | op. | 35
c | Opakowanie 5 g x 5 szt. | op. | 1
2 | Aplikator laparoskopowy, elastyczny, dł. 38 cm. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-3 tzn. tego samego producenta x 10 szt. | op. | 2
3 | Aplikator elastyczny, dł. 14 cm, 2 szt. Aplikator kompatybilny z pozycjami 1-3 tzn. tego samego producenta x 10 szt. | op. | 2
4 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2. Nie wymaga dodatkowego mocowania 7.9 cm x 13.4 cm Left Medium | szt | 10
5 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 10.3 cm x 15.7 cm Left Large | szt | 15
6 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 12.2 cm x 17 cm Left Extra Large | szt | 10
7 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 7.9 cm x 13.4 cm Right Medium | szt | 8
8 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 10.3 cm x 15.7 cm Right Large | szt | 10
9 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm. Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 12.2 cm x 17 cm Right Extra Large | szt | 10
10 | Siatki do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni, na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). 15,2x20,3 cm | szt | 5
11 | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna, antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA. Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni ). 6.4cm | szt | 35
12 | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna, antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA. Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną, wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). 8 cm | szt | 30
13 | Narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 5,9 mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 miesiącach. Zawiera 30 ładunków, urządzenia mają wskaźnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5 szt. | op. | 2
14 | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m². Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwalana szybkie przerastanie tkanki. 7.5x15 cm | szt | 10
15 | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia, liniowa wytrzymałość na rozciąganie 35,5 N. Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,46 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 1,22 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. 10x15 cm | szt | 10
SUMA

## Pakiet 16
| Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 16
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec, sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma x 1 op. | op. | 10
2 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; 10 sztuk w opakowaniu x 1 op. | op. | 2
3 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 3,0 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w opakowaniu x 1 op. | op. | 2
4 | Jednorazowe szczypce chwytające do usuwania ciał obcych, ramiona typu ząb szczura, rozpiętość ramion 3,8 mm, długość robocza narzędzia 1900 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm x 1 szt. | szt. | 5
5 | Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22 mm x 27 mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu x 1 op. | op. | 40
6 | Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych, posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 950mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-3,2mm (50 sztuk w opakowaniu) x 1 op. | op. | 40
7 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 2,4 mm; długość włosia 5 mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0 mm -1,5 mm (10 szt. w opakowaniu) x 1 op. | op. | 10
8 | Zaworki ssące do bronchoskopu lub cystoskopu giętkiego, jednorazowe, sterylne, 20 sztuk w opakowaniu x 1 op. | op. | 20
9 | Zaworki biopsyjne 20 szt., sterylne, jednorazowe x 1 op. | op. | 20
SUMA

## Pakiet 17
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 17
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Sonda stymulacyjna bipolarna, typu widelec prosty (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15 cm) do bezpośredniej stymulacji nerwów, wielorazowa, autoklawowalna | szt | 1
2 | Przewód do sond stymulacyjnych, silikonowy wielorazowy, autoklawowalny, dł. 4m | szt | 1
3 | Przewód przyłączeniowy do elektrody 4 kanałowej, naklejanej na rurkę intubacyjną, dł. przewodu 4m, wbudowan kabel do elektrody referencyjnej, wielorazowy | szt | 1
4 | Elektroda odbiorcza 4-kanałowa naklejana spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną w rozm. 7-9 mm, w komplecie nieinwazyjna naklejana elektroda neutralna (referencyjna), produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 kpl. | op | 1
5 | Elektroda stymulacyjna bipolarna (typ mikrowidelec), prosta (dł. robocza 4.5cm, dł. całkowita 15,5 cm, wbudowany przewód 3m), do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 1
SUMA

## Pakiet 18
Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [10 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 18
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego
1 | Jednorazowe bipolarne kleszczyki koagulacyjne typu okienkowego śr. 5 mm, dł. 330 mm x 1 szt. | szt. | 10
2 | Jednorazowe bipolarne kleszczyki koagulacyjne typ Maryland śr. 5 mm, dł. 330 mm x 1 szt. | szt. | 10
3 | Jednorazowy trokar optyczny, żebrowany śr. 10 x 100 mm, 1 kaniula + 1 obturator x 1 szt. | szt. | 100
4 | Jednorazowy trokar bezostrzowy, żebrowany śr. 10 x 100 mm, 1 kaniula + 1 obturator x 1 szt. | szt. | 100
SUMA

## Pakiet 19
| Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 19
L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Nr katalogowy oraz nazwa wyrobu | Cena jednost. netto w PLN | Stawka % podatku VAT | Cena jednost. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT | Wartość brutto w PLN
1 | Naprzemiennie przekładane arkusze opakowaniowe - przeznaczone do sterylizacji ciężkich zestawów ortopedycznych, możliwość sterylizacji tlenkiem etylenu oraz parą wodną. Warstwa zewnętrzna ochronna: 100% polipropylen, gramatura min 60g/m2, wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, w kolorze fioletowym. Warstwa wewnętrzna bariery sterylnej: 4-warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, oraz tlenkiem etylenu.
a | 100 x 100 cm x 200 arkuszy | op. | 10
b | 120 x 120 cm x 120 arkuszy | op. | 10
2 | Włóknina zielona - III generacja celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,1 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 240 kPa na sucho i 200 kPa na mokro, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5%.
a | 75 x 75 cm x125arkuszy | op. | 15
b | 100 x 100 cm x 90 arkuszy | op. | 12
3 | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia wyrobów o przekroju kanałowym w myjni-dezynfektorze składający się z przewodu o długości 500 mm i średnicy 2 mm wykonany z materiału PTFE. Na jednym końcu urządzenia znajduje się przeźroczysta kapsuła w której umieszczany jest wskaźnik testowy oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na drugim końcu znajduję się łącznik luer lock, który pozwala podłączyć przyrząd do myjni-dezynfektora. Kompatybilny z testami do kontroli skuteczności narzędzi kanałowych. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 4
4 | Testy do kontroli skuteczności mycia wyrobów medycznych o przekroju kanałowym w postaci niewielkich arkuszy z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym, niezawierającą pochodnych krwi. Substancja zawiera białka, lipidy, polisacharidy i jest zgodna z normą ISO/TS 15883-5. Całkowite zmycie substancji testowej w procesie mycia potwierdza skuteczność procesu. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. Opakowanie 100 sztuk. | op. | 14
5 | Uchwyt wielokrotnego użytku, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Uchwyt w postaci "klipsa", otwierany w celu łatwego umieszczania i wyciągania arkusza testowego. Nie dopuszcza się, aby klips miał możliwość wsuwania arkusza testowego, celem uniknięcia jego uszkodzenia. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 3
6 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający typ 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu wydanego nie wcześniej niż w 2019 r., potwierdzającego zgodność z aktualną normą tj. EN ISO 11140-1:2014, pozwalającego zidentyfikować produkt po jego kodzie i nazwie. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. Rozmiar testu dopasowany do aktualnie używanej dokumentacji oraz kompatybilny ze spiralnym przyrządem PCD, max 19 x 100 mm. W opakowaniach po 200 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | op. | 50
7 | Pistolet do sprężonego powietrza i wody HEGA DINA przeznaczony jest do mycia natryskowego wodą pitną, demineralizowaną lub suszenia sprężonym powietrzem wszelkiego rodzaju narzędzi, szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, kateterów, endoskopów, cystoskopów, kuwet itp. Produkt wykonany jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej i wyposażony w izolowaną termicznie, silikonową rączkę. Pistolet oraz jego końcówki współpracują z urządzeniami typu SELECTA. Każda końcówka przyłączana jest w systemie Plug & Play. Pistolet wyposażony jest w prosty wąż PVC o długości 3 metrów oraz przyłącze do wody ½". Urządzenie dostępne jest również w zestawie z 8 dodatkowymi końcówkami, montowanymi na listwie mocowanej taśmą dwustronnie przylepną: Strumieniowa pompa wodna do zasysania płynów z zagłębień i narożników. Końcówka do mycia butelek i kolb Erlenmeyera (kolb stożkowych). Stożkowa końcówka typu Luer z przyłączem do czyszczenia strzykawek i kaniul. Końcówka do czyszczenia zaworów. Końcówka typu record do czyszczenia igieł i kaniul. Dysza rozpylająca do spłukiwania szkła, czyszczenia powierzchni i zagłębień. Końcówka do czyszczenia rur do drenażu. Końcówka spiczasta do czyszczenia kateterów i zaworów. | op. | 2
8 | Plastikowe plomby do zabezpieczenia kontenerów ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, w kolorze białym. Opakowanie 100 szt. | op. | 2
SUMA

## Pakiet 20
| Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 20
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy/ nazwa oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Rękawy papierowo-foliowe z fałdą z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2, do wglądu raport walidacji. Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji. Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Papier - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów nie większa niż 0,25% - wytrzymały na rozciąganie na sucho wzdłużnie nie mniej niż 6,4 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie nie mniej niż 2,1 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia o gramaturze 52,9g/m2 ±6% i grubości 52µm ±8%. Wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm2. Rozmiar 100mm x 40mmx100m | szt. | 15
2 | Opis jw. Rozmiar 150mm x 50mmx100m | szt. | 12
3 | Opis jw. Rozmiar 250mm x 60mmx100m | szt. | 16
4 | Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego laminatu 7 warstwowego o zabarwieniu niebieskim oraz papieru medycznego o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Wskaźniki o pow. min. 100mm2 zgodnie z 868-5 w postaci ukośnych pasków. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2, do wglądu raport walidacji. Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji. Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Papier - zawartość chlorków nie większa niż 0,05%, siarczanów nie większa niż 0,25% - wytrzymały na rozciąganie na sucho wzdłużnie nie mniej niż 6,4 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 3,4 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie nie mniej niż 2,1 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 1,1 kN/m. Folia o gramaturze 52,9g/m2 ±6% i grubości 52µm ±8%. Wytrzymałość na rozciąganie 60 N/mm2. Roz. 75mmx100mb | szt. | 35
5 | Opis jw. Roz.120mmx100mb | szt. | 16
6 | Opis jw. Roz.150mmx100mb | szt. | 22
7 | Opis jw. Roz.200mmx100mb | szt. | 10
8 | Rękawy włókninowo-foliowe z bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz włókniny medycznej niebieskiej o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika przed i po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2, znak handlowy, nazwa wytwórcy i znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Rękawy produkowane w procesie zwalidowanym zgodnie z ISO 11607-2, do wglądu raport walidacji. Producent posiada certyfikat ISO 13485:2016 na projektowanie i produkcję opakowań do sterylizacji. Znak CE i MD umieszczony na etykiecie oraz wewnątrz rolki. Temperatura zgrzewu 180-220 °C, nacisk 40-100N. Rękawy nawinięte laminatem na zewnątrz, pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat, data ważności na wlepce wewnątrz rolki. Włóknina - grubość 230µm - wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie nie mniej niż 2,2 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 0,9 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie nie mniej niż 1,8 kN/m, poprzecznie nie mniej niż 0,7 kN/m. Folia o gramaturze 53g/m2 ±6% i grubości 52µm ±6%. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i poprzek min. 100%. Roz. 210mmx100mb | szt. | 10
9 | Opis jw. Roz. 250mmx100mb | szt. | 5
10 | Papier sterylizacyjny krepowany z naturalnych włókien celulozowych; dobrze układający się na pakowanym materiale; pakowany naprzemiennie (biały, zielony). Zgodny z normą EN 868-2 i ISO 11607-1; spełniający parametry: - gramatura 60 ±2 g/m2 - grubość 0,19 mm -zawartość chlorków 0,015%, siarczanów 0,038% - wytrzymały na rozciąganie na sucho wzdłuż nie mniej niż 1,90 kN/m, w poprzek nie mniej niż 1,45 kNm, - wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłuż nie mniej niż 0,75 kN/m, w poprzek nie mniej niż 0,50 kN/m, - bariera mikrobiologiczna przy pakowaniu dwuwarstwowym 99,9% Nietoksyczny, antystatyczny, nie pyli. Wewnętrzne opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią. Oznaczenie koloru papieru na kartonie w postaci kolorowej naklejki. Termin ważności 4 lata. Roz. 600 x 600mm op. a500 sztuk arkuszy | op. | 6
11 | Opis jw. Roz. 750 x 750mm op. a250sztuk arkuszy | op. | 8
12 | Taśmy samoprzylepne do kontroli procesu sterylizacji, para , roz. 19 mmx50m | szt. | 180
13 | Taśmy samoprzylepne do kontroli procesu sterylizacji,para, roz.25mmx50m | szt. | 150
14 | Taśmy samoprzylepne do kontroli procesu sterylizacji,bez indykatora, roz.19mmx50m | szt. | 100
15 | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40 g/m2. Kolor niebieski, zielony, naprzemiennie pakowana. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 345 µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0 kN/m, w poprzek 1,1 kN/m. Wytrzymałość na przedarcie: wzdłuż 3200 mN, w poprzek 5600 mN. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmowej. Termin ważności 5 lat. Oznaczenie koloru włókniny na etykiecie Roz. 900mmx900mm op.76 arkuszy | op. | 20
SUMA

## Pakiet 21
| Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2026 | [9 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
Pakiet 21
L.p. | Opis zamawianego produktu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Nr katalogowy/ nazwa oferowanego produktu | Cena jedn. netto w PLN | Stawka % VAT | Cena jedn. brutto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Kraj producenta i jego nazwa | Klasa wyrobu medycznego | Świadectwa dopuszczenia do obrotu
1 | Bluza chirurgiczna typu „ocieplacz” Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 45 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; długi rękaw, zapinana plastikowymi guziczkami, dzianinowa stójka oraz mankiety dokładnie przylegające, dwie kieszenie na dole bluzy. Czystość pod względem cząstek stałych poniżej 3,5 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie poniżej 4,0 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795). Dostępne dwa kolory niebieski i zielony, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL. | szt | 500
2 | Rękawice ochronne, syntetyczne, niesterylne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny w kolorze zielonym, mankiet rolowany, o parametrach minimum: dł. 300 mm, grubość na palcu 0,140mm, na części dłoniowej 0,130 mm, na mankiecie 0,110mm. Mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna teksturowane palce, chlorowana. Siła zrywu przed starzeniem; min. 10 N i po starzeniu min. 10 N. AQL: 1,5. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej – UE 2016/425 (kat. III typ B), rękawice zgodne z EN 455(1-3), EN 374 1,2,4,5, EN 16523-1, EN 420, EN 421, posiadające Certyfikat Badania Typu UE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych (potwierdzone raportem badania wytwórcy) oraz przenikanie cytostatyków - ochrona przed 18 cytostatykami na poziomie >240 minut (potwierdzone raportem badania wytwórcy). Pakowane x 100szt. Rozmiar od S do XL | opak | 10
3 | Fartuch zapewniający częściową ochronę ciała przed płynnymi substancjami chemicznymi i przed czynnikami biologicznymi, środek ochrony indywidualnej kategorii III typ PB 6 B. Wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i gramaturze poniżej 46g/m2, przepuszczającego powietrze i parę wodną (wymagane potwierdzenie badaniami). Dziane mankiety rękawów, stójka wokół szyi, długość do kolana, gumki ściągające z boków na wysokości pasa, lamowane troki w pasie do zawiązania i zapięcie na rzep na karku. Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, pakowany po 30 sztuk w podwójnym worku i kartonie. | szt | 1000
4 | Rękawice diagnostyczne i ochronne nitrylowe, jednorazowego użytku, z przedłużonym mankietem, niebieskie, dostępne w rozmiarach XS, S, M, L, XL kodowanych kolorystycznie, oznaczonych na co najmniej 5 ściankach opakowania; poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Powierzchnia wewnętrzna bezpudrowa, chlorowana; powierzchnia zewnętrzna posiada teksturę na palcach- potwierdzone kartą techniczną. Rolowany mankiet, uniwersalny kształt odpowiedni na prawą i lewą rękę. Grubość ścianki na palcu 0,14 mm ± 0,02 mm, na dłoni 0,09 mm ± 0,02 mm, na mankiecie 0,07 mm ± 0,02 mm- potwierdzone kartą techniczną. Rękawice zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, typ B; spełniające wymagania: MDR 2017/745, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 20417, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 potwierdzone Deklaracją Zgodności. AQL ≤1.0 potwierdzone raportem z niezależnej jednostki. Siła zrywu: min. 7,5N potwierdzona raportem z niezależnej jednostki. Długość: min. 240 mm potwierdzona raportem z niezależnej jednostki. Zawartość resztkowa pudru: poniżej 2 mg/rękawicę potwierdzona raportem z niezależnej jednostki. Opak. 100 sztuk | opak. | 60