„Formularz ofertowy (1)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 1 Zakup 5 sztuk defibrylatorów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań. | Tak |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci. | Tak |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC | Tak |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 360 minut monitorowania lub 400 defibrylacji x 360J | Tak |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora do 9,1 kg | Tak |  |  |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia | Tak |  |  |
|  | Norma IP 43 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | Tak |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | Tak |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 20 | Tak |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | Tak |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | Tak |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789 lub równoważną | Tak |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | Tak |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | Tak |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | Tak |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | Tak |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | Tak |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | Tak |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechów (CO) | Tak |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | Tak |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | Tak |  |  |
|  | Ekran o wysokiej rozdzielczości, kolorowy o przekątnej 8,4’’. | Tak |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. | Tak |  |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | Tak |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips na palec. | Tak |  |  |
|  | Moduł do pomiaru NiBP z mankietem dla dorosłych. | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (2)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 2 Zakup szafy do przechowywania głowic przezprzełykowych

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa dedykowana do przechowywania głowic przezprzełykowych prod. General Electric | Tak |  |  |
|  | Szafa zamykana na klucz. | Tak |  |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa. | Tak |  |  |
|  | Ilość przechowywanych endoskopów (głowic przezprzełykowych) w szafie – min. 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. | Tak |  |  |
|  | Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. | Tak |  |  |
|  | Podstawa szafy na nóżkach regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). | Tak |  |  |
|  | Wewnątrz szafy min. 3 uchwyty na endoskopy (uchwyty ze stali nierdzewnej), wysuwane na prowadnicach. Uchwyty wyposażone w osłonki gumowe zabezpieczające sprzęt przed uszkodzeniem. | Tak |  |  |
|  | Wymiary: - Wysokość 200 cm ± 20 cm - Szerokość 80 cm ± 5 cm - Głębokość 50 cm ± 5 cm | Tak |  |  |
|  | System zawieszenia głowic uniemożliwiający zetknięcie się końcówki sondy endoskopu z podłożem szafy. Ergonomiczne ułożenie fiberoskopu. | Tak |  |  |
|  | Szafa z wywietrznikami po bokach. | Tak |  |  |
|  | Wyposażona w tace ociekowe. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (3)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 3 Zakup robota do nagrywania płyt

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia:____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Duplikator do nagrywania płyt DVD/BR (z niezbędnym oprogramowaniem) | Tak |  |  |
|  | Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD min. 25 nośników wydruku na godzinę. Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD min. 14 nośników wydruku na godzinę. Szybkość nagrywania i drukowania na płycie Blu-ray min. 8 nośników wydruku na godzinę | Tak |  |  |
|  | Materiały eksploatacyjne: dedykowane do urządzenia trwałe i odporne na rozmywanie tekstu. | Tak |  |  |
|  | Pakiet startowy materiałów eksploatacyjnych składający się z min. 2 kompletów tuszy | Tak |  |  |
|  | Co najmniej dwa napędy CD/DVD. Szybkość zapisu co najmniej CDCD-R 40X, DVD-R 8X, BD-R 8X. Typy nośników CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL | Tak |  |  |
|  | Pojemniki wsadowe na co najmniej 90 płyt CD/DVD | Tak |  |  |
|  | Wymiary produktu nie większe niż 400 x 520 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) | Tak |  |  |
|  | Komputer sterujący. Urządzenie kompatybilne z oprogramowaniem Dicom do nagrywania płyt z archiwum PACS. Komputer dedykowany do obsługi duplikatora, z zainstalowanym oprogramowaniem: - sterownikami do obsługi duplikatora płyt - logowanie za pomocą tego samego użytkownika i hasła do systemów RIS / PACS / Dystrybucji badań, - pozwalającym na podłączenie dowolnego systemu PACS, - informującym użytkownika o następujących statusach: - czy oprogramowanie do zarządzania robotem działa poprawnie, czy robot podłączony do komputera jest aktywny, czy nagrywarki w robocie są aktywne, czy systemy PACS do których przyłączone jest oprogramowanie są aktywne, czy nagranie płyty powiodło się, w przypadku gdy nagranie płyty nie powiodło się informuje użytkownika o błędzie wyświetlając użytkownikowi w oknie aplikacji błąd z oprogramowania producenta robota, postępie w % nagrywania płyty, ilość tuszy jaka jest dostępna w robocie, ilość taśmy dla robotów z nadrukiem za pomocą taśmy, - pozwalającym na nagranie badania w następujący sposób: poprzez wybór na liście badania i zaznaczenie do wypalenia, poprzez wysłanie do systemu robota z urządzenia medycznego, badanie po dostarczeniu do wbudowanego systemu PACS automatycznie rozpocznie procedurę nagrywania, - obsługującym kolejkę zleceń badań i umożliwia modyfikację tej kolejki tak by ręcznie przenieść ważniejsze badania na jej początek, - umożliwiającym nagranie kilku badań pacjenta na jednej płycie, | Tak |  |  |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PASC/RIS firmy Pixel Technology. Zakup bezterminowej licencji i konfiguracji po stronie dostawcy. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (4)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 4 Zakup lokalizatora żył obwodowych – 2 sztuki

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie regenerowane | Tak |  |  |
|  | Iluminator naczyniowy – skaner żył wyświetlający mapę naczyń krwionośnych bezpośrednio na skórze | Tak |  |  |
|  | Urządzenie wyświetlające mapę naczyń krwionośnych w czasie rzeczywistym w sposób całkowicie bezinwazyjny i bez kontaktu ze skórą | Tak |  |  |
|  | Funkcja automatycznego pomiaru głębokości żył z trójstopniowym, graficznym wskaźnikiem głębokości położenia żyły w zakresach minimum: - do 2 mm, - 2-4 mm, - powyżej 4 mm | Tak |  |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 400 000 pikseli | Tak |  |  |
|  | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach | Tak |  |  |
|  | Wbudowany ekran - wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący w sposób graficzny wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje/tryby, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości | Tak |  |  |
|  | Statyw jezdny wraz z wysięgnikiem typu „gęsia szyja” umożliwiając pracę bez użycia rąk | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (5)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 5 Zakup lampy zabiegowej mobilnej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, niepowystawowe, nierekondycjonowane, produkowane seryjnie | Tak |  |  |
|  | Lampa zabiegowa ze źródłem światła LED jednokopułowa | Tak |  |  |
|  | Lampa zabiegowa w wersji mobilnej - na stabilnej podstawie jezdnej wyposażonej w 4 koła w tym 2 koła z blokadą. | Tak |  |  |
|  | Kopuła zawieszona na pionowej osi z podwójnym przegubem o zasięgu zapewniającym ergonomiczne pozycjonowanie i obrót powyżej 360 stopni wokół osi zawieszenia oraz przegubów Lub kopuła zawieszona na pionowej osi z podwójnym przegubem - jeden z możliwością obrotu 360 stopni, natomiast drugi 330 stopni. | Tak |  |  |
|  | Lampa łatwa do dezynfekcji, uchwyt sterylny | Tak |  |  |
|  | Kopuła monolityczna, gładka, korpus wykonany z lekkich stopów aluminium dla optymalnego chłodzenia matrycy | Tak |  |  |
|  | Nie dopuszcza się kopuły wielosegmentowej | Tak |  |  |
|  | Powierzchnia kopuły oraz elementy zawieszenia (rura, przeguby) pokryte warstwą zabezpieczającą przed mikroorganizmami | Tak |  |  |
|  | Obok kopuły uchwyt do łatwego pozycjonowania wyposażony w sterylizowalne nakładki wymienne | Tak |  |  |
|  | Matryca zbudowana z wymiennych modułów z diodami LED rozlokowanymi centrycznie | Tak |  |  |
|  | Matryca zawierająca min.13 a max. 20 diod LED | Tak |  |  |
|  | Wymienne moduły LED zbudowane z min. 3 a max. 4 pojedynczych diod LED (rozwiązanie 1) Lub Jeden moduł LED (rozwiązanie 2) | Tak | Rozwiązanie 1 – 5 pkt Rozwiązanie 2 – 0 pkt |  |
|  | Matryca zabezpieczona jednoczęściową osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego odpornego na zarysowania i matowienie (rozwiązanie 1) Lub osłona matrycy wykonana z tworzywa (rozwiązanie 2). | Tak | Rozwiązanie 1 – 5 pkt Rozwiązanie 2 – 0 pkt |  |
|  | Diody LED wyłącznie białe eliminujące efekt mieszania barw | Tak |  |  |
|  | Diody LED emitujące strumień homogenicznego światła w kolorze białym o temperaturze barwowej min. 4300 | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie światła Ra>96 | Tak |  |  |
|  | Odwzorowanie barwy czerwonej R9>93 | Tak |  |  |
|  | Wgłębność oświetlenia min.150 cm | Tak |  |  |
|  | Elektroniczny panel sterujący parametrami lampy zlokalizowany na boku lub bezpośrednio przy czaszy. | Tak |  |  |
|  | Natężenie światła emitowane z matrycy min.100 klux z regulacją płynną lub skokową w zakresie min. 25-100% | Tak |  |  |
|  | Pole operacyjne kopuły regulowane w zakresie min. 20cm +/-5cm stałe lub zmienne w podanym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Łączny pobór prądu dla czaszy max. 30W | Tak |  |  |
|  | Żywotność źródeł światła LED min. 60 000h | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (6)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 6 Zakup 5 sztuk elektrokardiografów

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat 3 ,6, 12 kanałowy | Tak |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Ciągły pomiar HR | Tak |  |  |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10”, kolorowy ekran dotykowy, nie dopuszcza się EKG w formie tabletu | Tak |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. | Tak |  |  |
|  | Typ papieru do wyboru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN | Tak |  |  |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm | Tak |  |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań | Tak |  |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5; 10; 25; 50; 100 | Tak |  |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; | Tak |  |  |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 | Tak |  |  |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40; 45; 75; 100; 150 | Tak |  |  |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz | Tak |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB | Tak |  |  |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut | Tak |  |  |
|  | Profil manualny | Tak |  |  |
|  | Profil automatyczny | Tak |  |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 /32 000 Hz | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej | Tak |  |  |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 | Tak |  |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit | Tak |  |  |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, CSV, SCP, DICOM | Tak |  |  |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD | Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system wysiłkowy | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skaner kodów kreskowych | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o SPO2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG | Tak |  |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie | Tak |  |  |
|  | Waga max. 4 kg (z baterią) | Tak |  |  |
|  | Wymiary 350 x 300 x 170 mm ± 10 mm | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 1 kpl kabli (okablowanie sygnałowe podłączenia pacjenta), 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., podstawa jezdna - dedykowany wózek pod aparat | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (7)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 7 Zakup oprogramowania do próby wysiłkowej

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do testów wysiłkowych dedykowane do posiadanych cykloergometrów CYCLE 440 CX MED prod. Ergofit. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań wysiłkowych EKG wraz z 12 kanałowym, bezprzewodowym modułem EKG. | Tak |  |  |
|  | Prezentacja 3/6 lub 12 odprowadzeń EKG wraz z trendami i wynikami pomiarów ST, QT i interwałów. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie automatycznie wykonujące i aktualizujące następujące obliczenia i analizy w czasie rzeczywistym: HR, procent maks. teoretycznego HR, MET, podwójny produkt, J, J+60, J+80, analiza ST, trendy, podgląd w trybie pełnego rozwinięcia | Tak |  |  |
|  | Standardowe protokoły badań, możliwość tworzenia protokołów użytkownika; sterowanie cykloergometrami CYCLE 440 CX MED prod. Ergofit. i modułem automatycznego pomiaru ciśnienia; automatyczne przygotowanie raportu; pojemna baza danych pacjentów i badań. | Tak |  |  |
|  | Identyfikacja urządzenia, identyfikacja pacjenta, identyfikacja parametrów sesji na cykloergometrze, zapis przebiegu sesji | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, dostarczone z kompletnym wyposażeniem (oprogramowanie, moduł EKG, kabel pacjenta, elektordy, zestaw baterii, instrukcja) | Tak |  |  |
|  | Dostawa i instalacja oprogramowania na komputerze posiadanym przez Zamawiającego wraz z przekazaniem płyty z oprogramowaniem, szkolenie personelu. | Tak |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, utrudniających dostęp do wykonania czynności serwisowych (w tym przeglądów technicznych i napraw) przez właściciela lub niezależny serwis po upływie gwarancji lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy/

„Formularz ofertowy (8)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych’’

# Zadanie numer 8 Zakup 12 sztuk pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stacji dokującej ze statywem

Producent:____________________________
Nazwa, typ / model urządzenia: ____________________________

| L.p. | Opis parametru | Informacja, czy parametr jest wymagany przez Zamawiającego | Punktacja dotycząca kryterium numer III | Potwierdzenie parametrów wymaganych poprzez wpisanie słowa „Tak” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa – 12 sztuk |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. | Tak |  |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła. | Tak |  |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy. | Tak |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz | Tak |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie), klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy. | Tak |  |  |
|  | Biblioteka leków i etykiet | Tak |  |  |
|  | Automatyczny system mocowania strzykawki | Tak |  |  |
|  | Wysokość pompy max. 12 cm | Tak |  |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml, L, - ng, μg, mg, g, - μEq, mEq, Eq, - mlU, IU, kIU, - mIE, IE, kIE, - cal, kcal, - J, kJ, - mmol, mol, z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę. | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie). | Tak |  |  |
|  | Tryby dozowania: - Infuzja ciągła, - Infuzja bolusowa (z przerwą), - Infuzja profilowa (24 kroki infuzji), Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie). | Tak |  |  |
|  | Dokładność infuzji ± 2% | Tak |  |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | Tak |  |  |
|  | Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej: - nazwy leku, - 10 koncentracji leku, - szybkości dozowania (dawkowanie), - całkowitej objętości (dawki) infuzji, - parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, - limitów dla wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu. - Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji. Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie. Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych. Pojemność biblioteki 4000 procedur dozowania leków. | Tak |  |  |
|  | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |  |
|  | Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie: - nazwa leku, - koncentracja leku, - szybkość infuzji, - informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, - podana dawka, - poziom limitów dla szybkości infuzji, - czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, - kategorii leku wyodrębnionej kolorem, - stan naładowania akumulatora, - aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej. | Tak |  |  |
|  | Kolorowy ekran pompy. | Tak |  |  |
|  | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | Tak |  |  |
|  | Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji. | Tak |  |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | Tak |  |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów. | Tak |  |  |
|  | Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg. | Tak |  |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | Tak |  |  |
|  | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | Tak |  |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. - Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, - Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej. | Tak |  |  |
|  | Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | Tak |  |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym. | Tak |  |  |
|  | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji. | Tak |  |  |
|  | Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22 lub równoważna | Tak |  |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej | Tak |  |  |
|  | Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h | Tak |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h | Tak |  |  |
|  | Waga do 2,5 kg. | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie: 10 szt. stojaków z listwą zasilającą, na stabilnej podstawie jezdnej, kółka wyposażone w hamulec, płynna regulacja wysokości stojaka. Dla pozostałych 2 pomp stacja dokująca zgodnie z poniższym opisem. | Tak |  |  |
|  | Stacja dokująca – 1 szt. |  |  |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zasilanie i obsługę min. 2 pomp | Tak |  |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa | Tak |  |  |
|  | Waga stacji do 3 kg | Tak |  |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230 V AC 50Hz | Tak |  |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy | Tak |  |  |
|  | Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy | Tak |  |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | Tak |  |  |
|  | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową | Tak |  |  |
|  | Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet. | Tak |  |  |
|  | Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |  |
|  | Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. | Tak |  |  |
|  | Stacja wyposażona w statyw o stabilnej, metalowej konstrukcji, z podstawą jezdną i możliwością blokowania jazdy. | Tak |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i oprogramowania min. 8 lat od daty instalacji / uruchomienia. | Tak |  |  |
|  | Oferowany sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Nie | Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Produkt zawiera elementy / substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku | Nie | Tak – 0 pkt Nie – 1 pkt |  |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w opakowaniach nadających się do recyklingu | Tak |  |  |
|  | Urządzenie pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych uniemożlwiających wprowadzenie do urządzenia daty wykonania ostatniego przeglądu, daty wykonania kolejnego przeglądu lub udostępnienie na własny koszt i z własnej inicjatywy (bez obowiązku wezwania) haseł, kodów serwisowych niezbędnych do wprowadzenia daty przeglądu najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji pod rygorem naliczenia kar umownych. | Tak |  |  |

_______________________/data, nazwa wykonawcy