# Załącznik Nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE WRAZ Z FORMULARZEM ASORTYMENTOWO-CENOWYM

Pakiet Nr 1

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji-min. 2025r. (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw kardiologiczno-konsultacyjny obejmujący: | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 1a | jeden rejestrator holter EKG, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1b | jeden rejestrator holter ciśnieniowy, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1c | dwa systemy ABPM z rejestratorem, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d | oprogramowanie do odczytu holterów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw diagnostyczny obejmujący: | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 2a | jeden rejestrator holter EKG, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2b | jeden rejestrator holter ciśnieniowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 2c | moduł diagnostyczny spoczynkowy EKG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | System ABPM z rejestratorem | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw kardiologiczno-konsultacyjny obejmujący: | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |
| 4a | dwa rejestratory holter EKG, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4b | dwa rejestratory holter ciśnieniowy |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto od poz. 1 do 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto od poz. 1 do 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

Wszystkie elementy wchodzące w skład pakietu należy wycenić w kolejnych poz. 1-4 itd.

1. ZESTAW KARDIOLOGICZNO-KONSULTACYJNY OBEJMUJĄCY JEDEN REJESTRATOR HOLTER EKG, JEDEN REJESTRATOR HOLTER CIŚNIENIOWY, DWA SYSTEMY ABPM Z REJESTRATOREM, OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU HOLTERÓW – 1 ZESTAW

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR HOLTER EKG |  |  |  |
| 1. | Rejestrator min. 3 - kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK, podać |  |
| 2. | Zapis danych w trybie 3 z 5 elektrod | TAK |  |
| 3. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | TAK |  |
| 4. | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
| 5. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 6. | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora - wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK, podać |  |
| 7. | Czas zapisu min.: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, | TAK, podać |  |
| 8. | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału i liczby odprowadzeń) | TAK, podać |  |
| 9. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK, podać |  |
| 11. | Waga rejestratora max. 110g | TAK, podać |  |
| 12. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK, podać |  |
| 14. | Transmisja danych za pomocą USB z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | TAK |  |
| 15. | Automatyczne włączenie rejestratora po min. 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 17. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz | TAK, podać |  |
| 18. | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji min. 24 bity | TAK, podać |  |
| 19. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK, podać |  |
| 20. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK, podać |  |
| 21. | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 22. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s (+/-1s) | TAK, podać |  |
| 23. | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): min. 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
| 24. | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: min. 10 bitów | TAK, podać |  |
| 25. | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
| 26. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| 27. | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 115 dB dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
| 28. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 29. | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
| 30. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów | TAK |  |
| 31. | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| REJESTRATOR HOLTER CIŚNIENIOWY |  |  |  |
| 32. | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 33. | Możliwość wykonania badania trwającego max 51 godz. | TAK, podać |  |
| 34. | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | TAK, podać |  |
| 35. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | TAK, podać |  |
| 36. | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 37. | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK, podać |  |
| 38. | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie | TAK |  |
| 39. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
| 40. | Pompa kontrolowana automatycznie | TAK |  |
| 41. | Sensor ciśnienia – Piezorezystywny | TAK |  |
| 42. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 43. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 44. | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | TAK |  |
| 45. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 46. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: min. BHS, AAMI | TAK, podać |  |
| 47. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 48. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 49. | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | TAK |  |
| 50. | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |
| 51. | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g | TAK, podać |  |
| 52. | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g | TAK, podać |  |
| 53. | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 90 x 30 mm | TAK, podać |  |
| 54. | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka | TAK |  |
| 55. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm (+/-1cm) – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm (+/-1 cm) – duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm (+/-1 cm) – mały (nie jest częścią zestawu) | TAK, podać |  |
| DWA SYSTEMY ABPM Z REJESTRATOREM |  |  |  |
| 56. | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 57. | Możliwość wykonania badania trwającego max. 51 godz. | TAK, podać |  |
| 58. | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK, podać |  |
| 59. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 30 – 280 mmHg | TAK, podać |  |
| 60. | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 240 uderzeń/ min | TAK, podać |  |
| 61. | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK, podać |  |
| 62. | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK, podać |  |
| 64. | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK |  |
| 65. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
| 66. | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
| 67. | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK |  |
| 68. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
| 69. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
| 70. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 71. | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze. | TAK, podać |  |
| 72. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: min. BHS, AAMI, ESH-IP | TAK, podać |  |
| 73. | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | TAK |  |
| 74. | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
| 75. | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 76. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 77. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 78. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
| 79. | Waga rejestratora bez akumulatorów max. 200g | TAK, podać |  |
| 80. | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 75x 100 x 35 mm | TAK, podać |  |
| 81. | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwie baterie, rozkładane etui do przechowywania zestawu. | TAK |  |
| 82. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 25-32 cm (+/-1cm) (jest częścią zestawu) 33-42 cm (+/-1cm) (nie jest częścią zestawu) 18-24 cm (+/-1cm) (nie jest częścią zestawu) | TAK, podać |  |
| OPROGRAMOWANIE DO ODCZYTU HOLTERÓW |  |  |  |
| 83. | Licencja na min. 10 stanowisk pracujących jednoczasowo nieograniczona czasowo – możliwość instalacji | TAK, podać |  |
| 84. | Moduły diagnostyczne które wchodzą w skład oprogramowania kardiologiczno-konsultacyjnego – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
| 85. | Wbudowany moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
| 86. | Automatyczne archiwizowanie danych | TAK |  |
| 87. | Filtrowanie pacjentów po nazwisku, imieniu, ID Szpitala, ID Pacjenta (Pesel), Data urodzenia, Płeć | TAK |  |
| 88. | Filtrowanie badań po statusie – Nowe, Rejestrowane, Zapisane, Częściowo przetworzone, Zatwierdzone, | TAK |  |
| 89. | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych | TAK |  |
| 90. | Obsługiwane standardy komunikacyjne min. HL7/DICOM/PACS | TAK, podać |  |
| 91. | Możliwość eksportowania wyników do min. PDF, JPG, XML | TAK, podać |  |
| 92. | Możliwość instalacji na nieograniczonej ilości stanowisk w obrębie wspólnej sieci | TAK |  |
| 93. | Możliwość utworzenia nieograniczonej ilości kont dla użytkowników o różnych statusach dostępu | TAK |  |
| 94. | Dostęp do systemu zabezpieczony indywidualnym hasłem dla każdego z użytkowników | TAK |  |
| 95. | Możliwość przeglądania dziennika zdarzeń i logowań przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu | TAK |  |
| 96. | Moduł kalendarza do planowania i organizacji badań. | TAK |  |
| 97. | Komunikacja z urządzeniami szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS. | TAK, podać |  |
| 98. | Komunikacja serwer-klient szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS 1.2 z certyfikatem x.509 lub równoważny | TAK, podać |  |
| 99. | Pliki z danymi szyfrowane za pośrednictwem algorytmu AES | TAK |  |
| 100. | Zarządzanie użytkownikami: - Z poziomu aplikacji (autoryzacja za pomocą nazwy użytkownika i hasła) - Active Directory lub równoważny | TAK, podać |  |
| 101. | Definiowanie ról i praw użytkowników. | TAK |  |
| 102. | Konfigurowalne zarządzanie hasłami (polityka silnych haseł). | TAK |  |
| 103. | „Pływające” cyfrowe licencje (brak kluczy sprzętowych). | TAK |  |
| 104. | Możliwość instalacji zbiorczej (wielu urządzeniach jednocześnie) | TAK |  |
| 105. | Oprogramowanie przygotowane do wymagań unijnego rozporządzenia nr 2024/2847 (Cyber Resilience Act) lub równoważne | TAK, podać |  |
| 106. | Obsługa kodów kreskowych w standardzie: min. Code128, Code39, CodeQr, PDF417 | TAK, podać |  |
| 107. | Kompatybilność z czytnikami RFID. - Czytnik - USB RFID HID keyboard reader 125 kHz - Chip lub karta - RFID 125 kHz Mifare | TAK, podać |  |
| 108. | Zarządzanie urządzeniami: - Aktywacja - Dezaktywacja | TAK, podać |  |
| 109. | Obsługiwane języki: min. angielski, chiński (tradycyjny), francuski, niemiecki, włoski, polski, portugalski, hiszpański, turecki | TAK, podać |  |
| 110. | Definiowanie ról i praw użytkowników | TAK |  |
| 111. | Możliwość Edycji interfejsu systemu i modyfikowania wyglądu oraz układu okien | TAK |  |
| 112. | Możliwość uzupełnienia wywiadu chorobowego pacjenta | TAK |  |
| 113. | Moduł Wykonywania pomiarów i analiz | TAK |  |
| 114. | Możliwość Analizy porównawczej zapisów spoczynkowego EKG | TAK |  |
| 115. | Możliwość akwizycji, analizy i archiwizacji danych EKG | TAK |  |
| 116. | Możliwość podglądu EKG na bieżąco z wszystkich 12 odprowadzeń EKG z analizą odcinka ST | TAK |  |
| 117. | Łatwe przejście do Szybkiego EKG | TAK |  |
| 118. | Długotrwałe monitorowanie w celu wykrycia arytmii w trybie LONG | TAK |  |
| 119. | Odprowadzenia Einthoven i Cabrer | TAK |  |
| 120. | Kontrola kontaktu elektrod | TAK |  |
| 121. | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią | TAK |  |
| 122. | Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG | TAK |  |
| 123. | Wizualizacja ST w formie map ST (wykresy kołowe) | TAK |  |
| 124. | Automatyczna interpretacja tekstowa | TAK |  |
| 125. | Automatyczna analiza podczas zapisu | TAK |  |
| 126. | Moduł do obliczania długiego QT | TAK |  |
| 127. | Moduł porównawczy zapisów EKG | TAK |  |
| 128. | Moduł analizy oceny wystąpienia ryzyka nagłej śmierci sercowej w oparciu o kryteria z Seatle 2012 oraz International 2017 | TAK |  |
| 129. | Detekcja następujących zaburzeń – Wydłużenia odcinka QT, Odwrócenie załamków T, Obniżenie załamka ST, Zespół Brugadów typu 1, Patologiczny załamek Q, Preekscytacja komór, Niesprecyzowane opóźnienie przewodzenia, Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa, Bradykardia zatokowa, przedwczesne podbudzenia komorowe, Tachyarytmia nadkomorowa, złożone arytmie komorowe, Blok pierwszego stopnia, Blok przedsionkowokomorowy 2 stopnia, AV blok trzeciego stopnia, Fala Epsilon, Powiększenie prawego przedsionka, odchylenie osi, złożony blok prawej odnogi pęczka Hisa, | TAK |  |
| 130. | Możliwość wpisania interpretacji badania tak jak w edytorze tekstu | TAK |  |
| 131. | Możliwość skorzystania z gotowych fraz dotyczących zaburzeń i interpretacji badania | TAK |  |
| 132. | Możliwość wyboru rodzaju metody wg której obliczane jest QTC – min. Metoda Bazetta, Metoda Hodgesa, Metoda Fridericia, Metoda Framinghama | TAK, podać |  |
| 133. | System posiada dostęp darmowych aktualizacji, | TAK |  |
| MODUŁ HOLTERA EKG WCHODZĄCY W SKŁAD OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| 134. | Współpraca z oprogramowaniem kardiologiczno-konsultacyjnym w skład którego wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
| 135. | Oprogramowanie ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
| 136. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
| 137. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
| 138. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
| 139. | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |
| 140. | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |
| 141. | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK |  |
| 142. | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |
| 143. | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK |  |
| 144. | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej, HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej, ST trendy - QT, QTc w formie analizy tabelarycznej, QT, QTc trendy - Analiza QTc min. wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a - Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej, PQ trendy - Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK, podać |  |
| 145. | Monitor aktywności pacjenta - graficzne zobrazowanie aktywność pacjenta - kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski - pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |
| 146. | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |
| 147. | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |
| 148. | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |
| 149. | Histogramy RR | TAK |  |
| 150. | Wykres PSD | TAK |  |
| 151. | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |
| 152. | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, min. Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK, podać |  |
| 153. | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |
| 154. | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |
| 155. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |
| 156. | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |
| 157. | Zabezpieczenie dostępu do programu hasłem | TAK |  |
| 158. | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |
| 159. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
| 160. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
| 161. | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |
| 162. | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK, podać |  |
| 163. | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |
| 164. | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |
| 165. | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |
| 166. | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK, podać |  |
| 167. | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK |  |
| 168. | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |
| 169. | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |
| 170. | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |
| 171. | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |
| 172. | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |
| 173. | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami | TAK |  |
| 174. | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |
| 175. | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |
| 176. | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK, podać |  |
| 177. | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |
| 178. | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |
| 179. | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK, podać |  |
| 180. | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |
| 181. | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY lub równoważnym | TAK, podać |  |
| 182. | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
| 183. | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
| MODUŁ HOLTERA ABPM (CIŚNIENIA) WCHODZĄCY W SKŁAD OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| 184. | Współpraca z oprogramowaniem kardiologiczno-konsultacyjnym w skład którego wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Próba wysiłkowa, Test wysiłkowy z analizą gazów oddechowych, Komputerowa Spirometria | TAK |  |
| 185. | Oprogramowanie ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
| 186. | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin | TAK |  |
| 187. | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60) | TAK |  |
| 188. | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru | TAK, podać |  |
| 189. | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK |  |
| 190. | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |
| 191. | Możliwość stworzenia indywidualnego planu pomiarowego | TAK |  |
| 192. | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
| 193. | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
| 194. | Min 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 Oraz możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania | TAK, podać |  |
| 195. | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |
| MODUŁ WYSIŁKOWE BADANIE ELEKTROKARDIOGRAFICZNE WCHODZĄCE W SKŁAD OPROGRAMOWANIA |  |  |  |
| 196. | Co najmniej 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK |  |
| 197. | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
| 198. | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK |  |
| 199. | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
| 200. | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
| 201. | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | TAK |  |
| 202. | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
| 203. | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
| 204. | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |
| 205. | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
| 206. | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | TAK |  |
| 207. | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK |  |
| 208. | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
| 209. | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
| 210. | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |
| 211. | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |
| 212. | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
| 213. | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |
| 214. | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
| 215. | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
| 216. | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK |  |
| 217. | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
| 218. | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
| 219. | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |
| 220. | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji min. Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK, podać |  |
| 221. | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
| 222. | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |
| 223. | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
| 224. | Cyrkiel do pomiarów manualnych | TAK |  |
| 225. | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
| 226. | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |
| 227. | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni | TAK, podać |  |
| 228. | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |
| 229. | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
| 230. | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY lub równoważnym | TAK, podać |  |
| 231. | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni min.: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK, podać |  |
| 232. | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
| 233. | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International | TAK, podać |  |
| 234. | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
| 235. | Stacja Robocza z monitorem min 23”, dysk Twardy min 500 GB Pamięć Ram min 8 GB. Drukarka laserowa z funkcją autoduplex. System Operacyjny min. Windows 10 lub równoważny. Mysz bezprzewodowa, Klawiatura bezprzewodowa. | TAK, podać |  |

2. ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OBEJMUJĄCY JEDEN REJESTRATOR HOLTER EKG, JEDEN REJESTRATOR HOLTER CIŚNIENIOWY ORAZ MODUŁ DIAGNOSTYCZNY SPOCZYNKOWY EKG – 1 ZESTAW

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR HOLTER EKG |  |  |  |
| 1. | Rejestrator min. 3 - kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK, podać |  |
| 2. | Zapis danych w trybie 3 z 5 elektrod | TAK |  |
| 3. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | TAK |  |
| 4. | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
| 5. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 6. | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora - wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK, podać |  |
| 7. | Czas zapisu min.: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, | TAK, podać |  |
| 8. | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału i liczby odprowadzeń) | TAK, podać |  |
| 9. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK, podać |  |
| 11. | Waga rejestratora max. 110g | TAK, podać |  |
| 12. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK, podać |  |
| 14. | Transmisja danych za pomocą USB z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | TAK |  |
| 15. | Automatyczne włączenie rejestratora po min. 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 17. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz | TAK, podać |  |
| 18. | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji min. 24 bity | TAK, podać |  |
| 19. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK, podać |  |
| 20. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB | TAK, podać |  |
| 21. | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 22. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s (+/-1s) | TAK, podać |  |
| 23. | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): min. 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
| 24. | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: min. 10 bitów | TAK, podać |  |
| 25. | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
| 26. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| 27. | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 115 dB - dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
| 28. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 29. | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
| 30. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
| 31. | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| REJESTRATOR HOLTER CIŚNIENIOWY |  |  |  |
| 32. | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 33. | Możliwość wykonania badania trwającego max. 51 godz. | TAK, podać |  |
| 34. | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | TAK, podać |  |
| 35. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | TAK, podać |  |
| 36. | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 37. | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK, podać |  |
| 38. | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie | TAK |  |
| 39. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
| 40. | Pompa kontrolowana automatycznie | TAK |  |
| 41. | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK |  |
| 42. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 43. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 44. | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | TAK |  |
| 45. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 46. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: min. BHS, AAMI | TAK, podać |  |
| 47. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 48. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 49. | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | TAK |  |
| 50. | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |
| 51. | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g | TAK, podać |  |
| 52. | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g | TAK, podać |  |
| 53. | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 90 x 30 mm | TAK, podać |  |
| 54. | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka | TAK |  |
| 55. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm (+/-1cm) – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm (+/-1 cm) – duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm (+/-1 cm) – mały (nie jest częścią zestawu) | TAK, podać |  |
| MODUŁ DIAGNOSTYCZNY SPOCZYNKOWY EKG |  |  |  |
| 56. | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK, podać |  |
| 57. | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. Bezczynności - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |
| 58. | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |
| 59. | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
| 60. | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) | TAK |  |
| 61. | Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output | TAK |  |
| 62. | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
| 63. | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |
| 64. | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego - ikony na wyświetlaczu - diody LED | TAK |  |
| 65. | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,5 metrów bieżących papieru w jednej rolce | TAK, podać |  |
| 66. | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
| 67. | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | TAK, podać |  |
| 68. | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK, podać |  |
| 69. | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno - Imię i nazwisko pacjenta - Identyfikator pacjenta - Godzina - Wskaźnik naładowania baterii - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze - Zapis krzywych EKG - Ciśnienie krwi - Waga i wzrost pacjenta - Oznaczenia elektrod - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod - Asystent podłączenia elektrod - Wskazanie odłączenia elektrod - Login wykonującego badanie | TAK, podać |  |
| 70. | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |
| 71. | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |
| 72. | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
| 73. | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |
| 74. | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
| 75. | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |
| 76. | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
| 77. | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): min. 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK, podać |  |
| 78. | Czułość (mm/mV): min. 2.5, 5, 10, 20 | TAK, podać |  |
| 79. | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
| 80. | Co najmniej 10 fizycznych odprowadzeń | TAK, podać |  |
| 81. | Co najmniej 12 kanałów EKG | TAK, podać |  |
| 82. | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK, podać |  |
| 83. | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
| 84. | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera | TAK, podać |  |
| 85. | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK, podać |  |
| 86. | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń | TAK, podać |  |
| 87. | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK, podać |  |
| 88. | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK, podać |  |
| 89. | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. | TAK, podać |  |
| 90. | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
| 91. | Współpraca z oprogramowaniem kardiologiczno - konsultacyjnym, w którym można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |
| 92. | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów - Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |
| 93. | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |
| 94. | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |
| 95. | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
| 96. | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
| 97. | Zakres częstotliwości pomiaru: min. 0.049–250 Hz | TAK, podać |  |
| 98. | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: min. 24 bity | TAK, podać |  |
| 99. | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |
| 100. | Możliwość regulacji punktu +J min. od +40 do +100 ms | TAK, podać |  |
| 101. | Zakres pomiaru tętna: min. 30-300 BPM | TAK, podać |  |
| 102. | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK, podać |  |
| 103. | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK, podać |  |
| 104. | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK, podać |  |
| 105. | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK, podać |  |
| 106. | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK, podać |  |
| 107. | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych. | TAK, podać |  |
| 108. | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot | TAK |  |
| 109. | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz | TAK |  |
| 110. | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | TAK |  |
| 111. | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu | TAK |  |
| 112. | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |
| 113. | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK |  |
| 114. | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
| 115. | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
| 116. | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1 lub równoważna, IEC 60601-1-2 lub równoważna, IEC 60601-2-25 lub równoważna CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK, podać |  |
| 117. | W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta. | TAK |  |
| 118. | Maksymalna waga urządzenia 1,60 kg. | TAK, podać |  |

3. SYSTEM ABPM Z REJESTRATOREM – 2 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania trwającego max. 51 godz. | TAK, podać |  |
| 3. | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK, podać |  |
| 4. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 30 – 280 mmHg | TAK, podać |  |
| 5. | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 240 uderzeń/ min | TAK, podać |  |
| 6. | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK, podać |  |
| 7. | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK, podać |  |
| 8. | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK |  |
| 9. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
| 10. | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
| 11. | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK |  |
| 12. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 13. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
| 14. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 15. | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze. | TAK, podać |  |
| 16. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: min. BHS, AAMI, ESH-IP | TAK, podać |  |
| 17. | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | TAK |  |
| 18. | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
| 19. | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 20. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 21. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 22.. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
| 23. | Waga rejestratora bez akumulatorów max. 200g | TAK, podać |  |
| 24. | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 75 x 100 x 35 mm | TAK, podać |  |
| 25. | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwie baterie, rozkładane etui do przechowywania zestawu. | TAK |  |
| 26. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 25-32 cm (+/-1cm) (jest częścią zestawu) 33-42 cm (+/-1cm) (nie jest częścią zestawu) 18-24 cm (+/-1cm) (nie jest częścią zestawu) | TAK, podać |  |

4. ZESTAW KARDIOLOGICZNO-KONSULTACYJNY OBEJMUJĄCY DWA REJESTRATORY HOLTER EKG, DWA REJESTRATORY HOLTER CIŚNIENIOWY – 1 ZESTAW

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| REJESTRATOR HOLTER EKG |  |  |  |
| 1. | Rejestrator min. 3 - kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK, podać |  |
| 2. | Zapis danych w trybie 3 z 5 elektrod | TAK |  |
| 3. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 | TAK |  |
| 4. | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
| 5. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 6. | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK, podać |  |
| 7. | Czas zapisu min.: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, | TAK, podać |  |
| 8. | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK, podać |  |
| 9. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK, podać |  |
| 11. | Waga rejestratora max. 110g | TAK, podać |  |
| 12. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | TAK, podać |  |
| 13. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK, podać |  |
| 14. | Transmisja danych za pomocą USB z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD | TAK |  |
| 15. | Automatyczne włączenie rejestratora po min. 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK, podać |  |
| 16. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 17. | Częstotliwość próbkowania min. 8 x 2000Hz | TAK, podać |  |
| 18. | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji min. 24 bity | TAK, podać |  |
| 19. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK, podać |  |
| 20. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD min. 2 GB | TAK, podać |  |
| 21. | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
| 22. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s (+/-1s) | TAK, podać |  |
| 23. | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): min. 0,049 Hz – 220 Hz | TAK, podać |  |
| 24. | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: min. 10 bitów | TAK, podać |  |
| 25. | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK, podać |  |
| 26. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| 27. | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 115 dB - dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK, podać |  |
| 28. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 29. | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK, podać |  |
| 30. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
| 31. | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| REJESTRATOR HOLTER CIŚNIENIOWY |  |  |  |
| 32. | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 33. | Możliwość wykonania badania trwającego max. 51 godz. | TAK, podać |  |
| 34. | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów | TAK, podać |  |
| 35. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg | TAK, podać |  |
| 36. | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę | TAK, podać |  |
| 37. | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK, podać |  |
| 38. | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie | TAK |  |
| 39. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK, podać |  |
| 40. | Pompa kontrolowana automatycznie | TAK |  |
| 41. | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK |  |
| 42. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
| 43. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 44. | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów | TAK |  |
| 45. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
| 46. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: min. BHS, AAMI | TAK, podać |  |
| 47. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 48. | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 49. | Zasilanie z dedykowanego akumulatora | TAK |  |
| 50. | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika | TAK |  |
| 51. | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g | TAK, podać |  |
| 52. | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g | TAK, podać |  |
| 53. | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 90 x 30 mm | TAK, podać |  |
| 54. | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka | TAK |  |
| 55. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm (+/-1cm) – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm (+/-1 cm) – duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm (+/-1 cm) – mały (nie jest częścią zestawu) | TAK, podać |  |

UWAGA!

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pakiet Nr 2

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji-min. 2025r. (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek medyczny z wyposażeniem | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wózek pod laptopa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw mebli medycznych: | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3a | dwie szafy medyczne zamykane z czterema półkami wyposażone w kółka, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3b | biurko wyposażone w kontener, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3c | biurko lekarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto od poz. 1 do 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto od poz. 1 do 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

Wszystkie elementy wchodzące w skład pakietu należy wycenić w kolejnych poz. 1-3 itd.

1. WÓZEK MEDYCZNY Z WYPOSAŻENIEM  – 1 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 650 mm (+/- 10 mm) - głębokość: 575 mm (+/- 10 mm) - wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm (+/- 10 mm) - wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 2. | Wymiary szafki: - szerokość: 600 mm (+/- 10 mm) - głębokość 500 mm (+/- 10 mm) - wysokość: 805 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Wózek wyposażony w 4 szuflady: - 3x szuflada o wysokości frontu 155 mm (+/- 10 mm) - 1x szuflada o wysokości frontu 235 mm (+/- 10 mm) | TAK, podać |  |
| 4. | Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: - przy wysokości frontów 3x155mm: 518x439x145 mm (+/- 10 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) - przy wysokości frontu 1x235mm: 518x439x212 mm (+/- 10 mm) (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK, podać |  |
| 5. | Szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), umożliwiając łatwe czyszczenie, dezynfekcję, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Szuflady wyposażone w prowadnice z samodociągiem | TAK |  |
| 6. | Konstrukcja wózka oparta na czterech profilach aluminiowych o wymiarach 25x50 mm, wyposażonych w kanał montażowy umożliwiający regulację położenia szyn instrumentalnych pozwalając na personalizację konfiguracji wyposażenia dodatkowego według bieżących potrzeb Użytkownika. Profile malowane proszkowo na wybrany kolor (min. 20 kolorów do wyboru) lub anodowane | TAK, podać |  |
| 7. | Boki szafki wyposażone w zintegrowany ze ścianką materiał wygłuszający- niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje, absorbujący drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości | TAK |  |
| 8. | Boki szafki i szuflady wykonane ze stali malowanej proszkowo na biało | TAK, podać |  |
| 9. | Blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważny, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK, podać |  |
| 10. | Uchwyty szuflad bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość] (+/- 5 mm), wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 11. | Podstawa stalowa lakierowana proszkowo z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego (białe) o średnicy min. 125 mm, z elastycznym bieżnikiem niebrudzącym podłoża, zapewniającym ciche przemieszczanie wózka, z łożyskami tocznymi jazdy i obrotu, w tym dwa z blokadą jazdy. Gumowe odboje na narożach podstawy nachodzące na ramę po 95 mm (+/- 2 mm) na każdy narożnik | TAK, podać |  |
| 12. | Budowa wózka umożliwiająca zmianę akcesoriów lub rozbudowę w przyszłości o dodatkowe wyposażenie bez konieczności ingerowania w jego konstrukcję | TAK |  |
| 13. | Elementy dekoracyjne (banda blatu górnego, uchwyt do prowadzenia, profile alumniowe, uchwyty szuflad lakierowane na wybrany kolor z palety RAL - min. 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA |  |  |  |
| 14. | - 2x odcinek szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważny, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka łącznikiem z tworzywa | TAK, podać |  |
| 15. | - 2x odcinek szyny instrumentalnej na nadstawce | TAK |  |
| 16. | - 1x blat boczny wysuwany stalowy malowany proszkowo, front malowany proszkowo na wybrany kolor RAL (min. 20 kolorów do wyboru), blat o wymiarach 370x430 mm (+/- 5 mm) | TAK, podać |  |
| 17. | - 1x nadstawka dwurzędowa na min. 7 uchylnych, transparentnych pojemników (min. 4+3), stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów; kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu | TAK, podać |  |
| 18. | - 1x wieszak na kroplówki z regulacją wysokości, zakończony głowicą ze stali kwasoodpornej, na 2 haczyki | TAK |  |
| 19. | - 1x uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły, z mocowaniem na szynę, uchwyt ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważny - możliwość dostosowania uchwytu do rozmiaru pojemnika Zamawiającego | TAK, podać |  |
| 20. | - 1x miska na odpadki ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 21. | - 1x kosz na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej | TAK |  |
| 22. | - 1x uchwyt do przetaczania umiejscowiony z przodu wózka nad szufladami, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo - minimum 15 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 23. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 14001 (lub równoważne) | TAK, podać |  |

2. WÓZEK POD LAPTOPA – 1 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek z zachowaniem przestrzeni roboczej blatu, konstrukcja jednokolumnowa | TAK |  |
| 2. | Stolik wyposażony: 1xszufladę z blatem z podniesionym rantem 1xpółka z podniesionym rantem | TAK |  |
| 3. | Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało. Profil nośny z 2 kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwiający regulację wysokości położenia szuflady, koszyka, szyny instrumentalnej oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów. | TAK |  |
| 4. | Szuflada stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważny, z podniesionym rantem | TAK, podać |  |
| 5. | Półka o regulowanej wysokości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważny, z podniesionym rantem | TAK, podać |  |
| 6. | Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy 75 mm (+/- 5 mm), w tym dwa z blokadą | TAK, podać |  |
| 7. | Uchwyt szuflady bez ostrych krawędzi w kształcie litery C o wymiarach 240x25 mm [długość x wysokość] (+/- 5 mm), wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego - minimum 20 kolorów do wyboru | TAK, podać |  |
| 8. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 1x uchwyt do prowadzenia z tyłu wózka montowany do profilu | TAK |  |
| 9. | Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: - szerokość: 500mm (+/- 20mm) - głębokość: 500mm (+/- 20mm) - wysokość: 800 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
| 10. | - wymiary półki: 450x320x10 mm (+/- 20mm) - wymiary szuflady: 450x320x155 mm (+/- 20mm) - wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 375x280x105 mm (+/- 20mm) | TAK, podać |  |
| 11. | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat producenta dla Systemu Zarządzania wg. PN-EN ISO 9001 (lub równoważne) | TAK, podać |  |

3. ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH (DWIE SZAFY MEDYCZNE ZAMYKANE Z CZTEREMA PÓŁKAMI WYPOSAŻONE W KÓŁKA, BIURKO WYPOSAŻONE W KONTENER, BIURKO LEKARSKIE) – 1 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| SZAFY MEDYCZNE ZAMYKANE Z CZTEREMA PÓŁKAMI WYPOSAŻONE W KÓŁKA |  |  |  |
| 1. | Szafa medyczna na kółkach | TAK |  |
| 2. | Blacha o grubości min. 0,7 mm, malowana proszkowo | TAK, podać |  |
| 3. | Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym z zamkiem | TAK |  |
| 4. | Wysokość 1800 mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 5. | Szerokość 1000 mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 6. | Głębokość 435 mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 7. | Min. 4 półki metalowe o grubości min.0,7 mm o nośności min 25 kg | TAK, podać |  |
| 8. | Możliwość regulacji półek co 25 mm (+/-5mm) | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość wyboru kolorystyki szafy | TAK |  |
| BIURKO WYPOSAŻONE W KONTENER |  |  |  |
| 10. | Konstrukcja biurka metalowa odporna na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 11. | Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość | TAK |  |
| 12. | Wymiary biurka 740x1600x800 (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
| 13. | Biurko wyposażone w kontener z trzema szufladami oraz dwoma szufladami dostosowanymi do formatów na karty chorób pacjentów | TAK |  |
| 14. | Wyposażone w stopki do regulacji wysokości w zakresie min. 25 mm. | TAK, podać |  |
| 15. | Możliwość regulacji poziomowania | TAK |  |
| 16. | Zamek centralny | TAK |  |
| 17. | Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 18. | Blat z płyty wiórowej o grubości min.18 mm, pokryty melaminą | TAK, podać |  |
|  | BIURKO LEKARSKIE |  |  |
| 19. | Konstrukcja biurka metalowa odporna na środki dezynfekujące | TAK |  |
| 20. | Wymiary biurka 750x1200x600 (+/-10 mm) | TAK, podać |  |
| 21. | Stelaż biurka wykonany ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość | TAK |  |
| 22. | Biurko z dwiema szufladami dostosowanymi do formatów na karty chorób pacjentów | TAK |  |
| 23. | Blat z płyty wiórowej o grubości min.18 mm, pokryty melaminą | TAK, podać |  |
| 24. | Możliwość regulacji poziomowania | TAK |  |
| 25. | Zamek centralny | TAK |  |
| 26. | Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |

UWAGA!

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Pakiet Nr 3

| Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Model/typ, Producent, (wszystkich elementów składowych) | Kraj pochodzenia, rok produkcji-min. 2025r. (wszystkich elementów składowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laptop | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Komputer stacjonarny All-in-One z oprogramowaniem systemowym, myszką i klawiaturą | 4 zestawy |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość netto od poz. 1 do 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto od poz. 1 do 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!!!

Wszystkie elementy wchodzące w skład pakietu należy wycenić w kolejnych poz. 1-3 itd.

1. LAPTOP – 1 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LAPTOP |  |  |
| 1. | Laptop będzie wykorzystywany dla potrzeb prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych | TAK |  |
|  | EKRAN |  |  |
| 2. | Ekran WUXGA (1920 × 1200) IPS (energooszczędny - w technologii LED), o przekątnej min. 16″. Jasność minimum 350 nitów. Powierzchnia matrycy matowa. | TAK, podać |  |
|  | CHIPSET |  |  |
| 3. | Kompatybilny z zaoferowanym procesorem | TAK |  |
|  | PŁYTA GŁÓWNA |  |  |
| 4. | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejsy M.2 do obsługi dysków twardych i kart WiFi | TAK |  |
|  | PROCESOR |  |  |
| 5. | Energooszczędny procesor o średnim zużyciu energii Processor Base Power nieprzekraczającym 20 W, minimum 10 rdzeni (min. 10 wątków), minimum 12MB L3 cache, osiągający w testach: PassMark CPU Mark wynik min. 17200 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/ Wynik testu załączyć do oferty. | TAK, podać |  |
|  | PAMIĘĆ OPERACYJNA |  |  |
| 6. | Minimum 16GB z możliwością rozbudowy do min. 48GB, rodzaj pamięci minimum DDR5 5600 MT/s w jednej kości SODIMM, co najmniej jeden wolny slot na pamięć RAM. | TAK, podać |  |
|  | DYSK TWARDY |  |  |
| 7. | Min. SSD 512 GB PCIe NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii | TAK, podać |  |
|  | KARTA GRAFICZNA |  |  |
| 8. | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do minimum 2 GB | TAK, podać |  |
|  | AUDIO/VIDEO |  |  |
| 9. | Wbudowana karta dźwiękowa | TAK |  |
| 10. | Wbudowane głośniki stereo min. 2 sztuki | TAK, podać |  |
| 11. | Wbudowane dwa mikrofony | TAK |  |
| 12. | Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze lub obudowie, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania | TAK |  |
| 13. | Kamera min. 3MP | TAK, podać |  |
|  | KARTA SIECIOWA LAN |  |  |
| 14. | Wewnętrzna lub zewnętrzna karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s – port RJ 45 | TAK |  |
|  | PORTY/ZŁĄCZA |  |  |
| 15. | Minimum 1 port USB-C 3.2 (zasilanie z USB, DisplayPort 1.4) | TAK, podać |  |
| 16. | Minimum 1 port USB-A | TAK, podać |  |
| 17. | Minimum 1 port HDMI 2.1 | TAK, podać |  |
| 18. | 1 gniazdo combo jack (słuchawki/ mikrofon) stereo | TAK |  |
|  | KLAWIATURA |  |  |
| 19. | Klawiatura podświetlana odporna na zachlapanie, z panelem numerycznym | TAK |  |
|  | URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE |  |  |
| 20. | Płytka dotykowa z obsługą gestów i stuknięć | TAK |  |
|  | WIFI |  |  |
| 21. | Wbudowana karta sieciowa 6E, pracująca w standardzie AX | TAK |  |
|  | BLUETOOTH |  |  |
| 22. | Wbudowany moduł minimum Bluetooth 5.3 | TAK, podać |  |
|  | BATERIA |  |  |
| 23. | Bateria – 3 ogniowy akumulator litowo-jonowy, minimum 50 Wh | TAK, podać |  |
|  | ZASILACZ |  |  |
| 24. | Zasilacz zewnętrzny minimum 65W wyprodukowany przez producenta komputera z kablem zasilającym typu C | TAK, podać |  |
|  | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |
| 25. | Złącze Kensington Lock | TAK |  |
| 26. | TPM (Trusted Platform Module) 2.0 | TAK |  |
|  | CERTYFIKATY I STANDARDY |  |  |
| 27. | Certyfikat Energy Star lub równoważny poświadczający energooszczędność | TAK, podać |  |
| 28. | Oznaczenie CE | TAK |  |
| 29. | Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych | TAK |  |
|  | WAGA |  |  |
| 30. | Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 1,9 kg | TAK, podać |  |
|  | SYSTEM OPERACYJNY |  |  |
| 31. | Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim Wbudowany system pomocy w języku polskim Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza. Możliwość podłączenia do domeny Active Directory lub równoważnej Możliwość natywnego uruchamiania aplikacji zaprogramowanych w języku NET Framework w wersji minimum 3.5 Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w układzie EFI (jeśli wykonawca nie dostarczy nośnika instalacyjnego wraz z kluczem licencyjnym). | TAK, podać |  |

2. KOMPUTER STACJONARNY ALL-IN-ONE Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM, MYSZKĄ I KLAWIATURĄ – 4 ZESTAWY

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KOMPUTER STACJONARNY ALL-IN-ONE Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM |  |  |
|  | OBUDOWA |  |  |
| 1. | Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) | TAK |  |
| 2. | W obudowie wbudowane 2 głośniki audio | TAK |  |
| 3. | Min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu lub 1 gniazdo audio combo | TAK, podać |  |
| 4. | Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensington) | TAK |  |
|  | STATYW (PODSTAWA) |  |  |
| 5. | Podstawa obudowy umożliwiająca: - regulację wysokości ekranu - regulację kąta pochylenia ekranu - bez narzędziowy montaż i demontaż podstawy | TAK |  |
|  | WYŚWIETLACZ |  |  |
| 6. | Min. 27” LCD (energooszczędny - w technologii LED), typu IPS o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, z powłoką antyrefleksyjną. Podłączenie wyświetlacza do komputera wewnątrz obudowy, nie dopuszcza się urządzeń z wyprowadzonym na zewnątrz kablem doprowadzającym sygnał video do matrycy. | TAK, podać |  |
|  | PROCESOR |  |  |
| 7. | Energooszczędny procesor klasy x 86 o średnim zużyciu energii Procesor Base Power nieprzekraczającym 70 W, min. dwunastordzeniowy, z pamięcią Cache min 20 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego min 30500 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wynik testu załączyć do oferty. | TAK, podać |  |
|  | PŁYTA GŁÓWNA |  |  |
| 8. | Chipset współpracujący z zaoferowanym procesorem wspierający pamięci co najmniej DDR5 | TAK, podać |  |
|  | BIOS |  |  |
| 9. | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM - typie i parametrach procesora - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych | TAK |  |
| 10. | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania) | TAK |  |
| 11. | Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | TAK |  |
| 12. | Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI | TAK |  |
| 13. | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora | TAK |  |
| 14. | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | TAK |  |
| 15. | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny umożliwiający testowanie komputera i wykrywanie usterek | TAK |  |
|  | AUDIO |  |  |
| 16. | Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon wbudowany w obudowę komputera | TAK |  |
|  | PAMIĘĆ RAM |  |  |
| 17. | Minimum 16 GB RAM DDR5 w jednej kości. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. 1 slot na pamięć ma pozostać wolny | TAK, podać |  |
|  | DYSK TWARDY |  |  |
| 18. | SSD min. 512GB PCIe NVMe M.2 | TAK, podać |  |
|  | NAPĘD OPTYCZNY |  |  |
| 19. | Wewnętrzny lub zewnętrzny napęd DVD+/-R(RW) | TAK, podać |  |
|  | KARTA GRAFIKI |  |  |
| 20. | Zintegrowana z płytą główną, wolne zewnętrzne złącza: minimum 1 x DP lub 1x HDMI | TAK, podać |  |
|  | PORTY ZEWNĘTRZNE |  |  |
| 21. | Minimum 1x wyjście HDMI lub 1x wyjście DP | TAK, podać |  |
| 22. | 1xAudio Line out, 1xMic lub 1x audio combo | TAK, podać |  |
| 23. | Minimum 4 x USB typ A dostępne z zewnątrz komputera, w tym minimum 2 x USB 3.2 | TAK, podać |  |
| 24. | Minimum 1 x USB typ-C min. 2.0 | TAK, podać |  |
| 25. | Wszystkie porty muszą być zintegrowane z obudową komputera. | TAK |  |
|  | KOMUNIKACJA |  |  |
| 26. | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45, z obsługą WOL | TAK |  |
| 27. | WIFI 802.11 b/g/n/ac/ax, min. Bluetooth 5.3 | TAK, podać |  |
|  | KAMERA |  |  |
| 28. | Zintegrowana z obudową ekranu minimum 5 MPix, Wysuwana z obudowy, schowana gdy nie jest używana lub zakrywana sliderem (nie dopuszcza się rozwiązań, zakrywających kamerę naklejanych na nią) | TAK, podać |  |
|  | ZASILACZ |  |  |
| 29. | Wbudowany zasilacz wewnętrzny pozwalający na efektywne działanie komputera | TAK |  |
|  | KLAWIATURA |  |  |
| 30. | Klawiatura w układzie polski programisty | TAK |  |
|  | MYSZ |  |  |
| 31. | Optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) | TAK |  |
|  | SYSTEM OPERACYJNY |  |  |
| 32. | Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim Wbudowany system pomocy w języku polskim Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących) Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza Możliwość podłączenia do domeny Active Directory lub równoważnej Możliwość natywnego uruchamiania aplikacji zaprogramowanych w języku NET Framework w wersji minimum 3.5. Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w układzie EFI (jeśli wykonawca nie dostarczy nośnika instalacyjnego wraz z kluczem licencyjnym). | TAK, podać |  |
|  | CERTYFIKATY |  |  |
| 33. | Certyfikat Energy Star lub równoważny poświadczający energooszczędność | TAK, podać |  |
| 34. | Oznaczenie CE | TAK |  |
|  | STEROWNIKI |  |  |
| 35. | Możliwość pobrania aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera | TAK |  |
|  | WSPARCIE TECHNICZNE |  |  |
| 36. | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii, możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta | TAK |  |
|  | UWAGI |  |  |
| 37. | Wszystkie sztuki komputerów muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK |  |

3. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – 4 SZT.

| Lp. | Parametr/warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE |  |  |
|  | TRYB WYDRUKU |  |  |
| 1. | Duplex automatyczny | TAK |  |
|  | ROZDZIELCZOŚĆ |  |  |
| 2. | Min. 600 x 600 DPI | TAK, podać |  |
|  | FUNKCJE URZĄDZENIA |  |  |
| 3. | Wielofunkcyjne – drukowanie dwustronne, skanowanie dwustronne w kolorze, kopiowanie dwustronne | TAK |  |
| 4. | Tryb uśpienia w celu oszczędzania energii | TAK |  |
|  | PODAJNIK DOKUMENTÓW |  |  |
| 5. | Automatyczny podajnik dokumentów ADF skanera z możliwością skanowania dwustronnego | TAK |  |
|  | OBSŁUGIWANE FORMATY PAPIERU |  |  |
| 6. | Co najmniej A4, A5, A6 | TAK, podać |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ |  |  |
| 7. | - Ethernet - druk w sieci LAN - Wireless - druk przez WiFi - USB | TAK |  |
|  | SZYBKOŚĆ WYDRUKU |  |  |
| 8. | Co najmniej 34 str./min. jednostronnego A4 | TAK, podać |  |
|  | PAMIĘĆ |  |  |
| 9. | Min. 512 MB | TAK, podać |  |
|  | TECHNOLOGIA WYDRUKU |  |  |
| 10. | Laserowa technologia druku, kolorowe lub monochromatyczne | TAK, podać |  |
|  | WYŚWIETLACZ |  |  |
| 11. | Wyposażona w wyświetlacz LCD/LED | TAK |  |
|  | PODAJNIK PAPIERU |  |  |
| 12. | Minimum: - automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy, - podajnik 1 na 100 arkuszy, - podajnik 2 na 250 arkuszy, - trzeci podajnik na min. 500 arkuszy (UWAGA! Jeżeli jest jako opcja, trzeci podajnik należy dostarczyć wraz z urządzeniem). | TAK, podać |  |
|  | OBSŁUGIWANE SYSTEMY |  |  |
| 13. | Co najmniej Windows 10, Windows 11 lub równoważne | TAK, podać |  |
|  | WSPARCIE TECHNICZNE |  |  |
| 14. | Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta | TAK |  |

UWAGA!

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również wpisać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.