Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4

Zakup i dostawa aparatu – Mobilnego elektrokardiografu z dodatkowym wyposażeniem

zgodnie z poniższymi wymaganiami:
do gabinetu POZ w SP ZOZ MSWiA w Koszalinie, ul. Szpitalna 2

| Pełna nazwa Elektrokardiografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, kompletny i do jego uruchomienia, przemieszczania oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem brak konieczności zakupu dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat nieużywany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji nie starszy niż.2025 | Tak |  |  |
|  | Wózek zapewniający mobilność aparatu | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi | Tak |  |  |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed NTX (Comarch SA), | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 8000 Hz na kanał | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) | Tak, podać |  |  |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) | Tak, |  |  |
|  | Dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s) | Tak, |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak, |  |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | Tak |  |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis wsteczny do schowka przy badaniu automatycznym i przy badaniu ręcznym | Tak |  |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | Tak |  |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Tak |  |  |
|  | Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG | Tak |  |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | Tak |  |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |  |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 15 000 badań | Tak |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |  |
|  | Wykonanie min. 310 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak |  |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | Tak |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | Tak |  |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |  |
|  | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | Tak |  |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 79. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak podać |  | Gwarancja 24 m. – 0 pkt. 25 m. ≤ 36 m. – 10 pkt. > 37 m. – 20 pkt. |
| 80. | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub umowa z autoryzowanym serwisem w Polsce | Tak |  |  |
| 81. | Przeglądy okresowe w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego min. 1x w roku lub zgodnie ze wskazaniami producenta. Autoryzowany serwis na terenie Polski. | Tak podać |  |  |
| 82. | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak |  |  |
| 83. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | Tak |  |  |
| 84. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. do 72 godz. | Tak |  |  |
| 85. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po podwójnej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak |  |  |
| 86. | Wszystkie wymieniane materiały zużywalne w okresie gwarancji fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 87. | Działania serwisowe – zgodnie z projektem umowy | Tak |  |  |
| 88. | Na czas awarii, do czasu zakończenia działań serwisowych Wykonawca zapewni aparat zastępczy o zbliżonych parametrach. | Tak |  |  |
| 89. | Sprzęt nie posiada zabezpieczeń, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do podstawowych czynności serwisowych przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | Tak |  |  |
| SZKOLENIA |  |  |  |  |
| 90. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w dniu dostawy sprzętu, a w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 12 –tu miesięcy) okresie pracy urządzenia. | Tak |  |  |
| INNE WYMAGANIA |  |  |  |  |
| 91. | Certyfikat CE lub świadectwo dopuszczenia do obrotu w UE. Wszystkie podstawowe elementy składowe jednego producenta lub równoważny | Tak |  |  |
| 92. | Instrukcje działania, obsługi, konserwacji i postępowań w przypadkach awaryjnych w języku polskim w formie drukowanej (przekazane w momencie dostawy) | Tak |  |  |
| 93. | Z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), | Tak |  |  |
| 94. | W zestawie: kabel zasilający elektrody kończynowe klipsowe żel EKG 250g – 2szt elektrody przyssawkowe kabel EKG papier EKG– 2 rolki | Tak podać |  |  |

…………………………….

Podpis Oferenta