ZP-PN/D/2026/04/05

cz. 1

Formularz parametrów technicznych/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu do badań elektrochemicznych oraz zestawu do pomiarów elektrochemicznych na potrzeby ZB InLife IRZiBŻ PAN

System do badań elektrochemicznych składający się z potencjostatu/galwanostatu z analizą impedancji elektrochemicznej (EIS), elektrochemicznego multipleksera oraz zestawu kompatybilnych akcesoriów umożliwiających prowadzenie pomiarów wielokanałowych oraz pomiarów z wykorzystaniem elektrod typu screen-

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości systemu do badań elektrochemicznych |  | Potwierdzenie spełniania wymogu | Oferowane parametry i właściwości systemu do badań elektrochemicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potencjostat / galwanostat z elektrochemicznym multiplekserem z analizą EIS |  |  |  |
|  | Potencjostat/galwanostat przeznaczony do prowadzenia pomiarów elektrochemicznych w trybie potencjostatycznym i galwanostatycznym. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w moduł umożliwiający wykonywanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). |  | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiarów EIS co najmniej 10 µHz – 200 kHz. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie dostarczone w zestawie z elektrochemicznym multiplekserem umożliwiającym prowadzenie pomiarów wielokanałowych. |  | Tak |  |
|  | Multiplekser umożliwiający obsługę minimum 8 kanałów elektrochemicznych. |  | Tak |  |
|  | Każdy kanał multipleksera umożliwiający pracę w konfiguracji 2- lub 3-elektrodowej. |  | Tak |  |
|  | Automatyczne przełączanie kanałów sterowane z poziomu oprogramowania. |  | Tak |  |
|  | Możliwość definiowania sekwencji pomiarów wykonywanych na wielu kanałach. |  | Tak |  |
|  | Sygnalizacja aktywnego kanału pomiarowego (np. diody LED lub równoważny system wizualizacji). |  | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia liczby kanałów pomiarowych poprzez łączenie wielu modułów multipleksujących. |  | Tak |  |
|  | Rezystancja przełączania kanału multipleksera ≤ 100 Ω. |  | Tak |  |
|  | Separacja elektryczna pomiędzy kanałami (izolacja) zapewniająca brak wzajemnego wpływu kanałów podczas pomiarów elektrochemicznych. |  | Tak |  |
|  | Czas przełączania kanałów ≤ 100 ms lub lepszy. |  | Tak |  |
|  | Zakres zadawanego potencjału co najmniej ±3 V względem elektrody odniesienia. |  | Tak |  |
|  | Zakres napięcia komórki elektrochemicznej co najmniej ±4 V. |  | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru prądu co najmniej 1 nA – 200 mA lub szerszy. |  | Tak |  |
|  | Minimalna rozdzielczość pomiaru prądu ≤ 1 pA. |  | Tak |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru potencjału ≤ 0.1 mV. |  | Tak |  |
|  | Obsługa podstawowych technik elektrochemicznych takich jak CV, LSV, CA, CP, SWV, DPV, EIS lub równoważnych. |  | Tak |  |
|  | Kompensacja spadku potencjału iR compensation (sprzętowa lub programowa). |  | Tak |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez interfejs USB lub równoważny. |  | Tak |  |
|  | Urządzenie dostarczone w komplecie z elementami umożliwiającymi jego uruchomienie i test poprawności działania. W zestawie co najmniej: komórka testowa (dummy cell) umożliwiająca weryfikację poprawności działania urządzenia, kabel komunikacyjny USB-C umożliwiający połączenie urządzenia z komputerem, walizka transportowa lub ochronna obudowa z tworzywa sztucznego do przechowywania urządzenia i akcesoriów. |  | Tak |  |
| 2 | Okablowanie pomiarowe i elementy połączeniowe |  |  |  |
|  | Zestaw kabli pomiarowych przeznaczonych do pracy z oferowanym potencjostatem oraz elektrochemicznym multiplekserem. |  | Tak |  |
|  | Kable pomiarowe zakończone złączami typu banana 2 mm. |  | Tak |  |
|  | Kable kompatybilne z oferowanym systemem wielokanałowym. |  | Tak |  |
|  | Kable czujnikowe typu 4-kanałowego (4-in-1) umożliwiające podłączenie elektrod roboczej, odniesienia i pomocniczej |  | Tak |  |
|  | Kable podwójnie ekranowane przeznaczone do pomiarów elektrochemicznych. |  | Tak |  |
|  | Złącza kabli oznaczone i kolorowe dla identyfikacji elektrod oraz kanałów pomiarowych. |  | Tak |  |
|  | W zestawie minimum 2 kable czujnikowe kompatybilne z multiplekserem, umożliwiające podłączenie wszystkich 8 kanałów pomiarowych. |  | Tak |  |
|  | Jeden kabel przeznaczony dla kanałów 1–4, drugi dlakanałów 5–8. |  | Tak |  |
|  | Zestaw klipsów krokodylkowych kompatybilnych ze złączami banana 2 mm umożliwiających podłączenie elektrod. |  | Tak |  |
|  | Minimum 32 klipsy w zestawie. |  | Tak |  |
|  | Klipsy w różnych kolorach umożliwiających identyfikację elektrod (np. czerwony, czarny, niebieski, zielony). |  | Tak |  |
| 3 | Adapter do elektrod drukowanych SPE |  |  |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie elektrod typu screen-printed electrode (SPE) do oferowanego systemu pomiarowego oraz elektrochemicznego multipleksera. |  | Tak |  |
|  | - Adapter kompatybilny z oferowanym multiplekserem elektrochemicznym. |  | Tak |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie elektrod SPE w konfiguracji 2- lub 3-elektrodowej. |  | Tak |  |
|  | Adapter kompatybilny z elektrodami SPE posiadającymi rozstaw pól kontaktowych 2.54 mm lub równoważny. |  | Tak |  |
|  | Jeden adapter umożliwiający podłączenie minimum 4 elektrod SPE. |  | Tak |  |
|  | W zestawie minimum 2 adaptery SPE, umożliwiające jednoczesne podłączenie wszystkich 8 kanałów multipleksera. |  | Tak |  |
| 4 | System pomiarowy SPE w warunkach przepływu |  |  |  |
|  | System umożliwiający prowadzenie pomiarów elektrochemicznych z wykorzystaniem elektrod typu SPE. |  | Tak |  |
|  | Uchwyt do elektrod SPE umożliwiający stabilne mocowanie elektrod drukowanych i ich szybką wymianę. |  | Tak |  |
|  | Uchwyt SPE dostarczony w komplecie z elementami umożliwiającymi jego użytkowanie. W zestawie co najmniej: uchwyt do elektrod screen-printed electrode, przystawka typu batch-cell umożliwiająca pomiary w układzie statycznym, zestaw uszczelek typu O-ring przeznaczonych do pracy z elektrolitami wodnymi lub wodno-organicznymi. |  | Tak |  |
|  | Kompatybilność z elektrodami SPE o szerokości około 7–10 mm. |  | Tak |  |
|  | Możliwość pracy uchwytu w układzie statycznym oraz przepływowym. |  | Tak |  |
|  | Przystawka przepływowa kompatybilna z uchwytem SPE umożliwiająca przepływ elektrolitu przez komorę pomiarową. |  | Tak |  |
|  | Przystawka przepływowa dostarczona w komplecie z elementami umożliwiającymi jej użytkowanie. W zestawie co najmniej: komora przepływowa z przyłączami (flow chamber with fittings), zbiornik elektrolitu o objętości około 50 mL wraz z dodatkowymi korkami, zestaw uszczelek typu O-ring zapewniających szczelność układu. |  | Tak |  |
|  | Komora przepływowa wykonana z materiałów odpornych chemicznie. |  | Tak |  |
|  | Pompa perystaltyczna przeznaczona do pracy z układem przepływowym. |  | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości przepływu pompy. |  | Tak |  |
|  | Zakres przepływu pompy: co najmniej 0,07 – 300 ml/min lub szerszy. |  | Tak |  |
|  | Transport cieczy bez kontaktu medium z elementami mechanicznymi pompy. |  | Tak |  |
|  | Pompa dostarczona w komplecie z elementami niezbędnymi do pracy w układzie przepływowym (wężyk silikonowy przeznaczony do elektrolitów wodnych, wężyk odporny chemicznie (np. Viton lub równoważny) do elektrolitów organicznych, zestaw złączek umożliwiających podłączenie przewodów o średnicy około 1/16″ OD oraz 3 mm OD.) |  | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy systemu przepływowego muszą być ze sobą w pełni kompatybilne i umożliwiać pracę w jednym układzie pomiarowym. |  | Tak |  |
| 5 | Elektrody typu SPE (screen-printed electrodes) |  |  |  |
|  | Jednorazowe elektrody typu screen-printed electrode (SPE) przeznaczone do pomiarów elektrochemicznych. | Tak |  |  |
|  | Elektrody kompatybilne z oferowanym adapterem SPE oraz uchwytem elektrod. | Tak |  |  |
|  | Elektrody w konfiguracji trójelektrodowej (WE, CE, RE). | Tak |  |  |
|  | Elektrody zawierające elektrodę odniesienia typu Ag/AgCl lub równoważną. | Tak |  |  |
|  | Elektrody wykonane na elastycznym lub sztywnym podłożu polimerowym. | Tak |  |  |
|  | Elektrody kompatybilne z technikami elektrochemicznymi takimi jak CV, DPV, SWV, CA, EIS lub równoważnymi. | Tak |  |  |
|  | W zestawie elektrody z elektrodą roboczą węglową (carbon). | Tak |  |  |
|  | W zestawie elektrody z elektrodą roboczą złotą (gold). | Tak |  |  |
|  | Średnica elektrody roboczej około 3–4 mm lub równoważna. | Tak |  |  |
|  | Elektrody umożliwiające prowadzenie pomiarów w małych objętościach próbki (np. kilkadziesiąt µl). | Tak |  |  |
|  | Minimum 1500 elektrod węglowych (carbon SPE). | Tak |  |  |
|  | Minimum 500 elektrod złotych (gold SPE). | Tak |  |  |
| 6 | Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie potencjostatem oraz elektrochemicznym multiplekserem. | Tak |  |  |
|  | - Możliwość definiowania sekwencji pomiarów wielokanałowych. | Tak |  |  |
|  | - Rejestracja i wizualizacja danych elektrochemicznych w czasie rzeczywistym. | Tak |  |  |
|  | - Eksport danych pomiarowych do plików Excel (XLS lub XLSX) lub formatów kompatybilnych z Excel (np. CSV). - Możliwość analizy wyników pomiarów elektrochemicznych. | Tak |  |  |
|  | - Możliwość zapisu i archiwizacji wyników pomiarów. | Tak |  |  |
| 7 | Wymagania dotyczące kompatybilności systemu |  |  |  |
|  | Oferowany system musi stanowić kompletny i w pełni kompatybilny zestaw pomiarowy | Tak |  |  |
|  | Wszystkie elementy zestawu muszą być ze sobą kompatybilne i umożliwiać pracę w ramach jednego systemu pomiarowego. | Tak |  |  |
|  | Sterowanie potencjostatem i multiplekserem musi odbywać się z poziomu jednego oprogramowania. | Tak |  |  |
|  | Dostarczony system musi umożliwiać natychmiastowe rozpoczęcie pracy po instalacji. | Tak |  |  |
| 8 | Instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie zamawiającego, | Tak |  |  |
| 9 | Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia urządzenia. | 36 mies. -47 mies.-0 pkt 48 mies. -59 mies – 10 pkt 60mies. –.20 pkt |  |  |
| 10 | Rok produkcji: Min. 2025 | Tak |  |  |
| 11 | Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela | Tak |  |  |
| 12 | Usuwanie usterek w okresie gwarancyjnym bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego | Tak |  |  |
| 13. | Wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w okresie gwarancji. | Tak |  |  |
| 14 | W okresie gwarancji zapewnione będą aktualizacje oprogramowania sterującego urządzeniem | Tak |  |  |
| 15. | Dostawa aparatury do siedziby Zamawiającego | Tak |  |  |
| 16. | Wraz z aparaturą dostarczona pełna dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | Tak |  |  |
| 17 | Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i posiadać oznaczenie CE lub równoważne | Tak |  |  |

Instrukcja:

- W kolumnie „Potwierdzenie spełniania wymogu” w pozycjach dotyczących parametrów punktowanych, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany system do badań elektrochemicznych spełnia bądź nie spełnia określonego, premiowanego punktami wymogu.

- W kolumnie „Oferowane parametry i właściwości systemu do badań elektrochemicznych”, Wykonawca opisuje wartości i parametry oferowanego urządzenia.

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów oznaczonych „Tak”  warunków spowoduje odrzucenie oferty.