FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Producent: ………………………………………......………………………..

Kraj pochodzenia: …….………………………...………………………….

Oferowany model/typ:……………………………………………………

Rok produkcji: ........................................…………………………………..

Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użytku bez dodatkowych nakładów

Opis sprzętu- Parametry wymagane:

| Lp. | Minimalne parametry wymagane | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) | Parametr oferowany/ nr strony w katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej | TAK |  |
|  | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości monitora min. 20cm, obrotu monitora min. ±70° | TAK |  |
|  | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 90s od włączenia z trybem czuwania i wybudzenie z trybu czuwania poniżej 10s | TAK |  |
|  | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1280x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy, typu LCD o prezkątnej ekranu min 19”. Całkowicie zmywalny panel operatora | TAK |  |
|  | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia | TAK |  |
|  | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii | TAK |  |
|  | Minimum 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50/60 Hz oraz zasilanie z akumulatora na min 4 godziny ciągłej pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic min. 2,0-22,0 MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci (CINELOOP) min. 150 s | TAK |  |
|  | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych i głowic maks. 70 kg | TAK |  |
|  | TRYBY PRACY |  |  |
|  | B-mode (2D) | TAK |  |
|  | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK |  |
|  | Regulacja map szarości | TAK |  |
|  | Min. 40 – 100 dB | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania aparatu min. od 2,0 – 35,0 cm | TAK |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzenie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
|  | M-mode | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
|  | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość PWD min. 8,0 m/s | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW – dopplera min. 1,0 – 15,0 mm | TAK |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie min. +/- 85° | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK |  |
|  | Triplex – mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość w CWD min. 13,0 m/s | TAK |  |
|  | Triplex – mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe (poszerzony odcinek przyskórny) z głowicy sektorowej | TAK |  |
|  | POMIARY |  |  |
|  | Pakiet pomiarowy ogólny: dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowanie pomiary minimum: Kardiologiczne, mięśniowe – szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne; - automatyczny pomiar CO (cardic output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) dedykowana do diagnostyki płuc z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z możliwością regulacji wzmocnienia i kąta igły. Dostępne dla wszystkich sond liniowych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomagające w procedurach znieczulenia regionalnego działające w czasie rzeczywistym narzędzie, które podkreśla nerwy, punkty orientacyjne ukierunkowane na blokadę nerwów. | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica convex 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy min. 190 | TAK |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy posiadająca min. 3 konfigurowalne przyciski pozwalające uruchamiać takie funkcje jak freeze, kolor doppler, store | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 - 12,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość kryształów piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy min. 192 | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna sektorowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK |  |
|  | - Minimum 240 kryształów piezoelektrycznych tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |
|  | - Videoprinter monochromatyczny małego formatu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach AVI, JPEG, DICOM; min. 2 porty | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności min. 512 GB | TAK |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
|  | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
|  | Interface Dicom 3, bezprzewodowa łączność WIFI | TAK |  |
|  | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 8.0 – 22.0 MHz | TAK |  |
|  | Głowica endokawitarna do badań urologicznych wieloczęstotliwościowa ze zmienna częstotliwością pracy min. 3.0 – 12.0 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu sektor-linia, przenośna, współpracująca z zaoferowanym aparatem usg, z urządzeniem typu smartphone, tablet. Głowica łącząca się za pomocą wifi lub bluetooth. Głowica umożliwiająca przeprowadzenie badanie do 40 minut bez ładowania. w trybie B-mode, Color Doppler, doppler pulsacyjny, tryb m-mode | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania po sieci LAN lub WIFI | TAK |  |
|  | Należy wykonać integrację urządzenia z posiadanymi przez Zamawiającego systemami PACS i HIS oraz dostarczyć wszystkie niezbędne do wykonania integracji licencje. | TAK |  |

podpis Wykonawcy:

……………………………………...