ZAŁ. 1.1 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną (8 szt).

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2025 | Tak |  |
|  | - Deklaracja Zgodności z MDR; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | Tak |  |
|  | Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz dotykowy min. 12” przekątnej ekranu o rozdzielczości 1280*800. Ekran odchylany w zakresie min. 30°. | Tak |  |
|  | Wymiary nie więcej niż 345 mm x 315 mm x 260mm | Tak |  |
|  | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów min. 3,0 do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 140 minut | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do min. 280 min | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji | Tak |  |
|  | V-AC | Tak |  |
|  | P-AC | Tak |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP, Duo Vent | Tak |  |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | Tak |  |
|  | SIMV (P/V) | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna dostępna w trybach min.: PA/C, P/SIMV,APRV | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | PRVC | Tak |  |
|  | PRVC SIMV | Tak |  |
|  | Terapia O2 (HiFlo) | Tak |  |
|  | Wdech manualny | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
|  | Parametry nastawialne | Tak |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-100 odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2200 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:10 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek | Tak |  |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek | Tak |  |
|  | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,5 do -10 cm H2O | Tak |  |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 80 cmH2O | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu AUTO lub minimalny zakres od 10 do 85% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Narastanie ciśnienia 0 –2000 ms | Tak |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania kąta nachylenia ekranu | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Ciśnienie średnie | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa | Tak |  |
|  | Stosunek I:E | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Czas wdechu | Tak |  |
|  | Czas wydechu | Tak |  |
|  | Stężenie O2 | Tak |  |
|  | Podatność statyczna | Tak |  |
|  | Opory wdechowe | Tak |  |
|  | Opory wydechowe | Tak |  |
|  | RSBI | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | Tak |  |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 3 | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) trzech krzywych i jednej pętli w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów min. 72 godzinne | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
|  | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Alarmy | Tak |  |
|  | Niskiej i wysokiej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Niskiej i wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Niskiej i wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Stężenia O2 | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | Tak |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów | Tak |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie | Tak |  |
|  | Integralny nebulizator synchroniczny | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów. Blokada ekranu. | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak |  |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku | Tak |  |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń min. 1000 wyświetlana na monitorze respiratora | Tak |  |
|  | Autoklawowalne zastawki wdechowa i wydechowa – 2 kpl. | Tak |  |
|  | Autotest aparatu | Tak |  |
|  | Proste układy oddechowe dwururowe bez dodatkowych czujników | Tak |  |
|  | Wyposażenie: | Tak |  |
|  | Układ pacjenta jednorazowy z filtrem – 10 szt. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
|  | Maski ustno-nosowe jednorazowe w rozmiarach S, M, L – 3 szt. | Tak |  |
|  | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące | Tak |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Dwa bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | Tak |  |