ZAŁ. 1.2 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Kardiomonitor kompaktowy  (8 szt. plus centrala) z akcesoriami dla dorosłych, z uchwytem ściennym. Całość podłączona do centrali pielęgniarskiej.

| LP. | Kardiomonitor kompaktowy | Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | - Deklaracja Zgodności z MDR; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych po ich włączeniu bądź wyłączeniu w menu urządzenia. Kardiomonitor zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 4h z możliwością rozszerzenia do 8h. Monitor wyposażony w mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
|  | Wsparcie dla min. 30 rodzajów wiodących na świecie środków dezynfekujących | TAK |  |
|  | Złącze USB min. 2, złącze LAN, cyfrowe złącze video. Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych – USB, klawiatury i myszy | TAK |  |
|  | Waga monitora z baterią poniżej 4,5kg | TAK |  |
|  | Wielodotykowy ekran wbudowany w monitor, o przekątnej min. 13” (obraz o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli) do prezentacji min. 10 krzywych jednocześnie | TAK |  |
|  | Ekran monitora odchylony względem podstawy kardiomonitora pod kątem 100 stopni, ułatwiającym obserwację. | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego obsługującego gesty, pokrętła i przycisków pod ekranem do uruchamiania najczęściej używanych funkcji min. uruchamianie pomiaru ciśnienia. | TAK |  |
|  | Panel szybkich ustawień – ściągany pasek z góry ekranu dostępny z głównego ekranu monitora i pozwalający na zmianę za pomocą suwaków na jednym ekranie minimum jasności, głośności alarmów, głośności przycisków czy głośności QRS. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej drukarkę termiczną, 12-kanałowe EKG, moduł pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną (do 2 kanałów) w zakresie min. -50 do +360 [mmHg], moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym w technologii producenta oraz moduł rzutu serca Swana-Ganza wbudowany w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu 1 monitora: - kabel EKG do monitorowania 3 odprowadzeń (1szt.) - wielorazowy czujnik na palec, typu klips wyposażony w harmonijkowe, zintegrowane osłony chroniące przed dostępem światła z zewnątrz, zakłócającego pomiar w miejscach nasłonecznionych (1szt.) - przewód ciśnieniowy (1szt) oraz mankiety ciśnieniowe dla dorosłych w różnych rozmiarach (2szt.) - czujnik pomiaru temp. powierzchniowej (1szt) | TAK |  |
|  | Urządzenie umieszczone na uchwycie ściennym z kuwetą na akcesoria. Uchwyt wyposażony w funkcję szybkiego zwalniania monitora z uchwytu bez żadnych narzędzi. | TAK |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |
|  | Monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod. Możliwość monitorowania 3,7,12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG, z min. 2 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Histogramy ST dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Pomiar położenia odcinka ST w zakresie min. od – 1,5 do +1,5 mV dla wszystkich monitorowanych (3,7,8,12) kanałów jednocześnie. | TAK |  |
|  | Analiza QT. Analiza QTc co najmniej według 4 definicji w tym definicji według Bazett’a | TAK |  |
|  | Pomiar HR w zakresie min. 15-300 bpm w co najmniej dwóch odprowadzeniach jednocześnie. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – min. 31 kategorii. Monitor wyposażony w funkcję opóźniania alarmów, konfigurowalną przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania 8 odprowadzeń EKG z kabla 6-elektrodowego (4 elektrody kończynowe i dowolne dwie przedsercowe). | TAK |  |
|  | Moduł EKG wyposażony w przetwornik A/D min. 24 bity, zapewniający stabilniejszy zapis krzywej EKG oraz dokładniejsze jej odwzorowanie. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej programowej zmiany głównego monitorowanego i analizowanego odprowadzenia, na najlepsze dostępne, w przypadku słabej jakości sygnału lub braku kontaktu elektrod z pacjentem na aktualnym odprowadzeniu | TAK |  |
|  | Pomiar respiracji w zakresie min. 0 – 200 rpm | TAK |  |
|  | Dostępna statystyka monitorowania dla co najmniej: - minimalne, maksymalne i średnie HR za dnia i w nocy - średnie i maksymalne QT/QTc - minimalne i maksymalne ST niezależnie dla każdego monitorowanego odprowadzenia - kołowy wykres i podsumowanie występujących arytmii w ciągu dnia i nocy co najmniej w podziale na poziomy ważności – niski, średni, wysoki | TAK |  |
|  | Wydruk statystyki monitorowania opisanej w punkcie powyżej za pomocą jednego przycisku w kardiomonitorze. Wydruk na dowolnej drukarce podłączonej do kardiomonitora bezpośrednio lub przy wykorzystaniu sieci LAN i WIFI. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem w zakresie min. 70-100% i rozdzielczością 1%. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. Alarm desaturacji. | TAK |  |
|  | Pomiar tętna w zakresie min. 25-300bpm z dokładnością min. ±2bpm | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny, automatyczny (możliwość definicji własnego, dowolnego i różnego od domyślnie zdefiniowanych odstępów, odstępu między kolejnymi pomiarami ciśnienia), sekwencyjny oraz ciągły (min. 5 minuty). Funkcja stazy. | TAK |  |
|  | Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej | TAK |  |
|  | Funkcja konfiguracji prezentowanych granic alarmowych NIBP na głównym ekranie – min. dwa warianty: - dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego - tylko dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 10-290 mmHg | TAK |  |
|  | Pomiar rytmu serca: min. 40-240ud/min | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2 | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w szybki pomiar NIBP trwający maksymalnie 15 sekund. Ciśnienie jest mierzone już podczas pompowania mankietu. | TAK |  |
|  | Dostępna statystyka monitorowania dla co najmniej: - wykres zmiana ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego w czasie z podziałem na okresy dnia i nocy - słupkowy wykres i podsumowanie występujących alarmów ciśnienia w podziale na poziomy ważności – niski, średni, wysoki. Niezależnie dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | TAK |  |
|  | Wydruk statystyki monitorowania opisanej w punkcie powyżej za pomocą jednego przycisku w kardiomonitorze. Wydruk na dowolnej drukarce podłączonej do kardiomonitora bezpośrednio lub przy wykorzystaniu sieci LAN i WIFI. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury | TAK |  |
|  | Dwa tory pomiarowe temperatury. Zakres pomiaru min. 23 - 50 [°C] | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |
|  | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur. Ustawianie granic alarmowych niezależnie dla T1, T2 oraz różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Rejestracja zdarzeń alarmowych – min. 1800 zestawów zdarzeń | TAK |  |
|  | Wyłączanie alarmowania dla poszczególnych mierzonych parametrów osobno. | TAK |  |
|  | Szybkie ustawienia granic alarmowych na jednym ekranie. | TAK |  |
|  | Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności | TAK |  |
|  | Funkcja zapobiegająca fałszywym alarmom EKG i SpO2. Wywołanie alarmu związanego z EKG (w tym arytmii) czy SpO2 oparte o jednoczesną i zależną od siebie, analizę obu parametrów. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb intubacji pozwalający na eliminację niepotrzebnych alarmów. Konfigurowalny przez użytkownika czas intubacji min. 3 i 5 min. | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 240 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 1min. w całym zakresie | TAK |  |
|  | Dostępne skale ocen – min. Glasgow, MEWS, NEWS, PEWS. | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk (z możliwością ukrycia) na wirtualnym pasku przycisków ekranu głównego do wyzwolenia obliczenia skali oceny Glasgow | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Tryb nocny (wygaszony ekran, włączone podświetlenie klawiszy, obniżona głośność alarmu, brak sygnału pulsu, brak sygnału przycisków) włączany i wyłączany jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję zabezpieczenia komunikacji np. z centralą, za pomocą certyfikatów CA. Możliwość importu własnych certyfikatów danej jednostki medycznej. | TAK |  |
|  | Monitor przygotowany do podłączenia do centrali pielęgniarskiej, która obsługuje również monitory modułowe z pomiarem rSO2 w 6 kanałach, triage oraz telemetrię tego samego producenta i jest wyposażona w funkcję eksportu pełnego zapisu EKG z monitorów do systemu holterowskiego tego samego producenta, w celu kompleksowej analizy holterowskiej. | TAK |  |
|  | Centrala pielęgniarska | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe). Rok produkcji 2026. | TAK |  |
|  | Jedna centrala monitorująca na wszystkie oferowane w postępowaniu kardiomonitory (w tym triage) i nadajniki telemetryczne (jeśli dotyczy). Centrala monitorująca wyposażona w ekran LCD FHD o przekątnej przynajmniej 24”, komputer z procesorem i7 (min. 8-generacji), 16GB RAM, 1 TB SSD oraz 2 karty sieciowe w celu fizycznego odseparowania sieci monitoringu od sieci szpitalnej. | TAK |  |
|  | Obsługa centrali za pomocą klawiatury i myszy komputerowej | TAK |  |
|  | Centrala pozwalająca na rozbudowę o obsługę kolejnych stanowisk (do 32) bez dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu licencji | TAK |  |
|  | Centrala umożliwiająca pracę jako niezależna sieć monitoringu (odseparowana od innych sieci) oraz pozwalająca na współpracę z innymi sieciami monitoringu pacjenta m.in. w zakresie wzajemnego podglądu kardiomonitorów, nadajników telemetrycznych i ich konfiguracji oraz wymiany informacji w pełnym zakresie. | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w moduł zarządzania kontami użytkowników (m.in. login, hasło) i zakresem ich uprawnień (nie tylko w podziale użytkownik / serwis). | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne np. iOS. Aplikacja musi zapewniać przynajmniej podgląd oddziału i urządzeń podpiętych do centrali wedle przyznanych uprawnień użytkownikowi oraz być wyposażona w przekazywanie alarmów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, również wedle uprawnień użytkownika. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | Wyświetlanie okien z przebiegami dynamicznymi i parametrami jednocześnie do 32 pacjentów w oknie podglądu zbiorczego | TAK |  |
|  | Kolejność wyświetlanych monitorów na podglądzie zbiorczym centrali porządkowana rosnąco za pomocą jednego dedykowanego przycisku | TAK |  |
|  | Wyświetlanie szczegółowego podglądu wybranego monitora, z funkcją wyboru wyświetlanych na ekranie centrali krzywych dynamicznych spośród wszystkich monitorowanych przez monitor parametrów życiowych | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości parametrów przy użyciu dużych czcionek dla wszystkich lub wybranych monitorów w oknie zbiorczego podglądu | TAK |  |
|  | Jednoetapowa konfiguracja wszystkich kardiomonitorów z poziomu centrali co najmniej w zakresie progów alarmowych oraz ważności alarmów | TAK |  |
|  | Możliwość ukrywania przez użytkownika nieużywanych zakładek w widoku pojedynczego łóżka | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w 3-stopniowy system alarmów sygnalizowanych wizualnie i dźwiękowo z identyfikacją łóżka, na którym wystąpił alarm | TAK |  |
|  | Współpraca z monitorami | TAK |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji granic alarmowych w monitorze | TAK |  |
|  | Centrala z funkcją zdalnej konfiguracji ustawień pomiaru NIBP – możliwość regulacji przynajmniej odstępu pomiędzy pomiarami ciśnienia w trybie automatycznym i uruchomienia pomiaru | TAK |  |
|  | Wprowadzanie danych pacjenta oraz granic alarmowych ręcznie z poziomu centrali | TAK |  |
|  | Centrala pokazująca status wszystkich monitorów - w tym tryb wstrzymania (monitor będący w trybie wstrzymania nie znika z podglądu zbiorczego) oraz prywatny | TAK |  |
|  | Funkcja włączenia trybu wstrzymania oraz trybu prywatnego monitora również z poziomu centrali | TAK |  |
|  | Pełna współpraca ze wszystkimi monitorami (również triage) | TAK |  |
|  | Współpraca z nadajnikami telemetrycznymi, tego samego producenta, wyposażonymi w pomiar NIBP bez mankietu. | TAK |  |
|  | Pamięć centrali | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów wszystkich monitorowanych pacjentów z ostatnich min. 10 dni | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć pełnych zapisów wybranych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 96 godzin | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w pamięć min. 20 000 zdarzeń alarmowych na każdego pacjenta | TAK |  |
|  | Nieulotna pamięć historycznych danych monitorowania dostępna do momentu ręcznego usunięcia bazy danych. | TAK |  |
|  | Powierzchnia dyskowa pozwalająca na zarchiwizowanie danych minimum 10 000 pacjentów. | TAK |  |
|  | Raporty | TAK |  |
|  | Drukowanie raportów na drukarce laserowej formatu A4 i w postaci plików w formacie pdf: - krzywych dynamicznych Full Disclosure - zapamiętanych zdarzeń alarmowych (z odcinkami krzywych dynamicznych) - tabeli alarmów - trendów graficznych - trendów tabelarycznych - przeglądu NIBP - obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń - informacji o pacjencie | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję przygotowania statystyki monitorowania pacjenta pozwalającą na przedstawienie danych w formie graficznej i tabelarycznej. | TAK |  |
|  | Statystyki monitorowania obejmują min. prezentację wystąpienia poszczególnych arytmii (ilość), przekroczenia progów alarmowych (ilość wystąpień poniżej dolnego i powyżej górnego zaprogramowanego progu), wartość minimalną i maksymalną każdego parametru (z czasem zaistnienia) oraz średnią z całego okresu monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Centrala przygotowana do dwukierunkowej integracji z systemem HIS bez dodatkowych kosztów (po stronie urządzenia). | TAK |  |
|  | Centrala umożliwia jednoczesne podłączenie monitorów z wykorzystaniem sieci LAN i WiFi | TAK |  |
|  | Centrala umożliwia eksport badań EKG (opcja) do zewnętrznego systemu holterowskiego tego samego producenta w celu ich pełnej analizy | TAK |  |
|  | Centrala umożliwia prezentację i archiwizację danych z zewnętrznych urządzeń takich jak aparaty do znieczulania, respiratory, pompy czy analizatory krwi | TAK |  |
|  | Dodatkowe elementy wyposażenia stanowiska: - drukarka laserowa A4, mono | TAK |  |