## Część nr 1
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 1
Dostawa Densytometr (poz. 1.2.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Wysokiej klasy urządzenie wykorzystujące technologię wiązki wachlarzowej 2D dla szybkich badań obrazowych wysokiej jakości. Zapewnia diagnostykę wygodną dla pacjenta i lekarza – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny): nie wymagający zastosowania specjalnego ekranowania | Tak
2 | Stół skaningowy stacjonarny, nieskładany z ruchomym ramieniem | Tak
3 | System ze stołem pozwalający na prowadzenie leczenia osteoporozy | Tak
4 | Napięcie zasilające system 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających | Tak
5 | Generator dwuenergetyczny, generujący energię wysoką i niską poprzez wysokie i niskie napięcie na lampie. Wartości napięcia niskie/wysokie, min. 90/110 kV | Tak
6 | Lampa rentgenowska o pojemnoście cieplnej anody ≥ 50 kHU | Tak
7 | Pojemnośc cieplna obudowy lampy ≥ 675 kHU | Tak
8 | Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) - max 0,12 mR/h | Tak
9 | Wysokość stołu ≤ 60 cm | Tak
10 | Wielkość stołu max 240 x 110 cm | Tak
11 | Waga urządzenia ≤ 280 kg | Tak
12 | Nieruchomy blat stołu, ruchome ramię skanujące w osi X i Y | Tak
13 | Dertektor ≥ 255 elementów | Tak
14 | Wielkość pixela ≤ 1,1 x 1,65 mm | Tak
15 | Wachlarzowa wiązka promieniowania RTG | Tak
16 | Obszar skanowania ≥ 200 x 65 cm | Tak
17 | Maksymalna waga badanego pacjenta ≥ 200 kg | Tak
18 | Dawka promieniowania dla pacjenta dorosłego: a) kręgosłup AP ≤ 2,2 µSv b) szyjka kości udowej ≤ 0,5 µSv c) przedramię ≤ 0,02 µSv d) całe ciało ≤ 0,1 µSv | Tak
19 | Czasy skanowania dla lokalizacji: a) kręgosłup AP ≤ 16 s b) szyjka kości udowej ≤ 14 s c) przedramię ≤ 11 s d) całe ciało ≤ 305 s | Tak
20 | Weryfikacja poprawności autokalibracji przy pomocy fantomu antropomorficznego odcinka L kręgosłupa | Tak
21 | Fantom kontrolny- fantom antropomorficzny kręgosłupa odcinka L | Tak
22 | Pozycjoner laserowy do łatwego ustalenia prawidłowego ułożenia pacjenta | Tak
23 | Wolna przestrzeń między blatem stołu, a ramieniem w osi stołu ≥ 50 cm | Tak
24 | Metody pomiarowe dostępne na urządzeniu: • Kręgosłup AP • Kręgosłup LAT • Przedramię • Biodro • Dwa biodra jednocześnie • Całe ciało • Skład ciała • Całkowita masa tłuszczu i tkanki beztłuszczowej • Tkanka tłuszczowa dla regionu Androidalnego i Genoidalnego • Tłuszcz trzewny i podskórny • Ocena kregów DVA • Ortopedyczna (dłoń, przedramię, łokieć, ramię, kręgosłup, biodro, kolano AP, kolano LAT, stopy, biodro, kolano LAT) • Ocena pediatryczna • Narzędzia morfometrycze: FNA (kąt osi kości udowej w stosunku do osi szyjki kości udowej, HAL (długość osi biodra), FNAL (długość osi szyjki kości udowej), IH (odległość międzykrętarzowa do środka głowy kości udowej) • Zaawansowane narzędzia morfometrycze (powierzchnia, odległość i kąt) • Analiza ryzyka złamania biodra • Narzędzia FRAX | Tak
25 | Tryb pediatryczny | Tak
26 | Parametry badania dostosowywane automatycznie do morfologii pacjenta (np. szczupły, zdrowy, z nadwagą). | Tak
27 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny zaburzeń struktury kości beleczkowej kregów lędzwiowych(TBS) lub kości udowej dostępne na dzień składania ofert | Tak/Nie, podać nazwę rozwiązania
28 | Dedykowane oprogramowanie do oceny Sarkopenii | Tak/Nie
29 | Modelowe obrazowanie kości udowej 3D pozwalające na ocenę struktury korowej i belczkowej kości. | Tak/Nie
30 | Konfigurowalny przez użytkownika wyglądu raportu z badania | Tak
31 | Tworzenia wielu baz danych | Tak
32 | Komplet fantomów wg zaleceń producenta, min. fantom antropomorficzny kręgosłupa, akcesoria do pozycjonowania pacjenta, stolik (biurko) pod zestaw sterujący | Tak
33 | System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny min. Windows 10, mysz, klawiatura Parametry minimalne: Procesor: min. Intel Core i5 Pamięć: min. 8GB Dysk: min. 500GB Monitor koloroy min 17” Kolorowa drukarka laserowa | Tak
34 | Wykonanie testów uruchomieniowych, akceptacyjnych i innych niezbędnych do oddania aparatu do eksploatacji | Tak
35 | Wykonanie projektu osłon stałych, jeżeli dotyczy | Tak
36 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
37 | Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat. | Tak
38 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać Siedziba autoryzowanego serwisu (dokładny adres), nr telefonu, adres e-mail.
39 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
40 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
41 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 2
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 2
Dostawa Procesor obrazu HDTV (poz. 1.4.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Procesor obrazu HDTV z LED-owym źródłem światła 4-LED jasność 1400 lm – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Jasność 1400 lm | TAK
2 | Obsługujący barwienie modyfikowanym światłem LCI i BLI | Tak
3 | Współpraca z endoskopami serii 700, 600 i 500 | Tak
4 | Sygnał wyjścia HD: DVI, HD-SDI | Tak
5 | Sygnał wyjście SD: S-Video, Video, RGB TV | Tak
6 | Wirtualne barwienie tkanki - FICE | Tak
7 | Wejście video na panelu przednim BNC | Tak
8 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie. | Tak
9 | USB Stick na panelu przednim (zapis zdjęć) | Tak
10 | Współpraca z matrycami Super CCD oraz CMOS | Tak
11 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
12 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
13 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 3
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 3
Dostawa Videogastroskop ultrasonograficzny (180 stopni) (poz. 1.6.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Videogastroskop ultrasonograficzny (180 stopni) – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Głębia ostrości 3-100 mm | Tak
2 | Kąt obserwacji 140 stopni | Tak
3 | Średnica wziernika 12,6 mm | Tak
4 | Średnica końcówki 14,5mm | Tak
5 | Średnica kanału biopsyjnego 4,0 mm | Tak
6 | Kąty zagięcia G/D 150/100 stopni, P/L 100/100 stopni | Tak
7 | Długość robocza 1250 mm | Tak
8 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
9 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
10 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 4
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 4
Dostawa Videogastroskop (poz. 1.7.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Videogastroskop – 4 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Głębia ostrości 2-100 mm | Tak
2 | Kąt obserwacji 140 stopni | Tak
3 | Średnica wziernika 9,3 mm | Tak
4 | Średnica końcówki 9,2 mm | Tak
5 | Średnica kanału biopsyjnego 2,8 mm | Tak
6 | Kąty zagięcia G/D 210/90 stopni, P/L 100/100 stopni | Tak
7 | Długość robocza 1100 mm | Tak
8 | Kanał do spłukiwania pola Water Jet | Tak
9 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Tak
10 | Jednostopniowy konektor | Tak
11 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
12 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
13 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 5
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 5
Dostawa Videokolonoskop (poz. 1.8.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Videokolonoskop – 4 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Technologia CMOS, BLI, LCI | Tak
2 | Regulowana sztywność sondy wziernikowej, | Tak
3 | Głębia ostrości 2-100 mm, | Tak
4 | Kąt obserwacji 170 stopni, | Tak
5 | Średnica wziernika 12,0 mm, | Tak
6 | Średnica końcówki 12,0 mm, | Tak
7 | Średnica kanału biopsyjnego 3,8 mm, | Tak
8 | Kąty zagięcia G/D 180/180 stopni, P/L 160/160 stopni, | Tak
9 | Długość robocza 1520 mm, | Tak
10 | Kanał do spłukiwania pola Water Jet; jednostopniowy konektor | Tak
11 | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym | Tak
12 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
13 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
14 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 6
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 6
Dostawa Insuflator CO2 (poz. 1.9.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Insuflator CO2 – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Zasilanie 100 -240 VAC 50/60Hz | Tak
2 | Wymiary 145 x 170 x 390 mm | Tak
3 | Waga 7 kg | Tak
4 | Przełącznik wyboru zasilania CO2 z butli lub centralnej magistraki | Tak
5 | Ciśnienie insuflacji - stałe 0,5 Bar | Tak
6 | Kompletne wyposażenie | Tak
7 | Butla z CO2 | Tak
8 | Zawór do dwutlenku węgla | Tak
9 | Butelka | Tak
10 | Uchwyt | Tak
11 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
12 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
13 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 7
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 7
Dostawa Ssak medyczny (poz. 1.10.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Ssak medyczny – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę | Tak
2 | Działający na bazie bezobsługowej niskoobrotowej (poniżej 50 obr./min), pompy tłokowej, o wydajności min. 30 litrów/min i maksymalnym podciśnieniu ≥ 90 kPa (675 mmHG) | Tak
3 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak
4 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Tak
5 | Gładka, jednoczęściowa obudowa odporna na działanie silnych środków dezynfekcyjnych | Tak
6 | Dotykowy włącznik i wskaźnik LED | Tak
7 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy (zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25L z drenem odprowadzającym) | Tak
8 | Niski poziom pracy urządzenia (poniżej 37dB) | Tak
9 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
10 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 8
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 8
Dostawa Pompa endoskopowa (poz. 1.11.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Pompa endoskopowa do spłukiwania pola operacyjnego – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Element rolkujący rolkowy | Tak
2 | Regulacja bezstopniowa intensywności spłukiwania | Tak
3 | Pojemność zbiornika wody 1 l | Tak
4 | Włącznik nożny | Tak
5 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
6 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
7 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 9
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 9
Dostawa Monitor LCD 32 cale do aparatu do endoskopii (poz. 1.12.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Monitor LCD 32 cale do aparatu do endoskopii – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Jasność 450 cd/m2 | Tak
2 | Współczynnik kontrastu 1300:1 | Tak
3 | Czas reakcji 22 ms | Tak
4 | Sygnały wejścia:VGA Component Video, Sync, SOG, DVI, C-Video, S-Video, SDI | Tak
5 | Sygnał wyjścia: Component Video, Sync, SOG, DVI, C-Video, S-Video, SDI | Tak
6 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
7 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
8 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 10
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 10
Dostawa Wózek medyczny endoskopowy (poz. 1.13.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Wózek medyczny endoskopowy – 2 sztuki
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Możliwość dowolnego ustawienia zestawu | Tak
2 | Wieszak na endoskop | Tak
3 | 3 półki | Tak
4 | 1 ramię obrotowe na monitor | Tak
5 | Stabilna podstawa jezdna z hamownymi kółkami | Tak
6 | Transformator separujący od zakłóceń sieci zasilania | Tak
7 | Zintegrowane zasilanie | Tak
8 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
9 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 11
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 11
Dostawa Automatyczna myjnia endoskopowa (poz. 1.14.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Automatyczna myjnia endoskopowa – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Dwukomorowa chemiczno - termiczna | Tak
2 | Zasilanie myjni wodą bieżącą z instalacji sanitarnej | Tak
3 | Przeznaczona do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dwóch aparatów w dwóch niezależnie pracujących komorach | Tak
4 | Proces dezynfekcji w obiegu zamkniętym tj. płyn dezynfekujący powraca do wewnętrznego zbiornika | Tak
5 | Mycie detergentem w obiegu otwartym tj. po każdym myciu jest spłukiwany do kanalizacji | Tak
6 | Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 7 cali | Tak
7 | Otwieranie pokrywy za pomocą przycisku nożnego, z klawiatury dotykowej lub w razie awarii zasilania baterią 9 V poprzez złącze w tylnym panelu | Tak
8 | System kontroli temperatury płynu dezynfekującego w zbiorniku wewnętrznym | Tak
9 | Skaner kodów kreskowych dla identyfikacji endoskopów | Tak
10 | System pomiaru przepływu płynu w kanałach endoskopu (zapewnia kontrolę skuteczności dezynfekcji w wewnątrz kanałów endoskopowych tj. woda - powietrze, biopsyjny, Water-jet, etc.) | Tak
11 | Wydajny system mycia endoskopu z użyciem detergentu poprzez natrysk roztworu detergentu | Tak
12 | Napięcie zasilania 230V | Tak
13 | Myjnia z drukarką i systemem filtrującym do uzdatnia wody | Tak
14 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
15 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
16 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 12
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 12
Dostawa Szafa na endoskopy (poz. 1.15.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Szafa na 10 endoskopów z monitorowaniem i przyłączami – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Pojemność 10 endoskopów z monitorowaniem i przyłączami | Tak
2 | 4 wieszaki kolonoskopowe do długich endoskopów zapobiejące leżeniu | Tak
3 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
4 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
5 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 13
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 13
Dostawa Kompleksowy system do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby (poz. 1.21.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Kompleksowy system do nieinwazyjnej diagnostyki wątroby, wyposażony zarówno w moduł do badań elastograficznych technologią Transient Elastography (TE) oznaczający zwłóknienie i stłuszczenie wątroby jak i moduły USG do pełnego spektrum zastosowań ultrasonograficznych oraz wykonywania biopsji wątroby pod symultaniczną kontrolą USG i algorytmów AI – 1 sztuka
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Jednostka główna USG | Tak
2 | Stolik mobilny z klawiaturą i baterią | Tak
3 | Głowica pomiarowa USG | Tak
4 | Głowica pomiarowa elastografii nawigacją USG | Tak
5 | Moduł pomiaru stłuszczenia wątroby (system LiSA) | Tak
6 | Nasadka biopsyjna na głowicę USG | Tak
7 | Moduł zarządzania danymi badań i pacjentów | Tak
8 | Moduł system do wykonywania biopsji | Tak
9 | Moduł nagrywania badań | Tak
10 | Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe do drukowania wyników | Tak
11 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
12 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
13 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.

## Część nr 14
DZP.26.8.2026.ZP.D |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 14
Dostawa Spektralny Tomograf Komputerowy z wbudowaną funduskamerą non-mydriatic (poz. 1.56.) w ramach zadania nr 1: Zakup sprzętu medycznego w projekcie nr FENX.06.01-IP.03-0003/25
1. Wymagania ogólne: Spektralny Tomograf Komputerowy z wbudowaną funduskamerą non-mydriatic (12Mpix) – 1 zestaw
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry wymagane | Czy Oferowany sprzęt spełnia wymagane Parametry* TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4
1 | Skanowanie siatkówki z rozdzielczością: 5 um, oraz z prędkością: 80 000 A scan/sec. | Tak
2 | Zdjęcie dna oka o kącie obserwacji 45 stopni | Tak
3 | Automatyczny przejazd głowicy pomiędzy okiem prawym i lewym | Tak
4 | Sterowanie głowicy za pomocą myszki komputerowej | Tak
5 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak
6 | Wbudowana przystawka do przedniego odcinka oka | Tak
7 | Specjalistyczny komputer typu AiO do aparatu | Tak
8 | Stolik elektryczny: stolik pod urządzenia z blatem prostokątnym, podnoszony i opuszczany elektrycznie, z symetrycznie umieszczoną kolumną podnoszącą, wyposażony w umieszczone pod blatem dwa gniazda sieciowe. Wymiary blatu: 520x1000 mm. Sterowany sensorami umieszczonymi pod blatem | Tak
9 | Udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak
10 | Zapewnienie licencji do systemu umożliwiającego komunikację z systemem Zamawiającego. Licencje zapewnią archiwizację i komunikację obrazów medycznych i efektywne zarządzenie cyfrowymi obrazami diagnostycznymi z systemem Zamawiającego. Licencje umożliwią optymalną integrację z systemami takimi jak HIS, RIS oraz istniejącą infrastrukturą IT. Licencje zapewnią zgodność ze standardami: DICOM, IHE, HIPAA, HL7* | Tak | TAK/NIE Nazwa proponowanego rozwiązania* ……………………. * należy wskazać proponowane rozwiązanie
11 | Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dostarczonego przedmiotu zamówienia dla personelu medycznego Zamawiającego. Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie umożliwiającym przeprowadzenie szkolenia lub dostarczenia i przeprowadzenia szkolenia na sprzęcie testowym/pokazowym spełniającym kryteria przedmiotu zamówienia. Przeprowadzenie szkolenia stanowi nieodłączny element protokołu odbioru. | Tak | TAK/NIE Proponowany termin szkolenia* ………………… * należy wskazać proponowany w dniach od podpisania umowy termin przeprowadzenia szkolenia
* Wypełnia Wykonawca
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty obejmującej rozwiązania zgodne z najlepszą technologią aktualnie dostępną na rynku. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone sprzęty umożliwiały integrację z aktualnie stosowanym przez Zamawiającego systemem. Zamawiający informuje, że obecnie używanymi rozwiązaniami są HIS KAMSOFT oraz PACS Infinitt. Zmawiający wymaga, żeby sprzęty umożliwiały dostosowanie do obecnie stosowanych systemów i komunikację z systemami.