Załącznik nr 2a do SWZ dla części 1

Formularz Opis parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia dla części 1

| Parametry wymagane - nie gorsze niż: | Parametry oferowane (wypełnia dostawca) |
| --- | --- |
| Detektor scyntylacyjny z fotopowielaczem: | Detektor scyntylacyjny z fotopowielaczem (podać producenta): ……………………….. |
| Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 50 nSv/h – 5 μSv/h mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) dla energii 662 keV. | Zakres pomiarowy……………………. |
| - Rozdzielczość energetyczna FWHM dla energii 662 keV nie gorsza niż 7,5 %. | Rozdzielczość energetyczna ………………. |
| - Stabilizacja wysokiego napięcia zasilania fotopowielacza nie gorsza niż 0,5% w zakresie temperatur od -20 ºC do +50 ºC. | TAK/NIE* |
| - Współpracujący spektrometr (MCA – multichannel analizer): | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| - co najmniej 512 kanałów energetycznych; | Liczba kanałów……………… |
| - maksymalna ilość zliczeń na kanał nie mniejsza od 65535 (16 bitów); | Liczba zliczeń ………………. |
| - automatyczna stabilizacja energetyczna widma bez użycia źródeł promieniotwórczych. | TAK/NIE* |
| - Ustawiane parametry pracy – nie mniej niż: | -------------------------------------------------------------- |
| - wzmocnienie toru pomiarowego; | TAK/NIE* |
| - wysokie napięcie zasilania fotopowielacza; | TAK/NIE* |
| - próg dyskryminacji szumów; | TAK/NIE* |
| - parametry próbkowania sygnału. | TAK/NIE* |
| - Parametry środowiskowe pracy detektora scyntylacyjnego: | Parametry środowiskowe pracy detektora scyntylacyjnego: |
| - temperatura większa od 3 ºC; | Temperatura …….. |
| - wilgotność względna mniejsza od 30 %. | Wilgotność ………….. |
| - Obudowa sondy detektora scyntylacyjnego: | ---------------------------------------------------------------- |
| - klasyfikacja szczelności IP nie gorsza niż 65; | Klasa szczelności ………. |
| - klasyfikacja odporności IK nie gorsza niż 07. | Klasa odporności ………… |
| - Interfejs sygnału komunikacyjnego RS-485 dla detektorów | TAK/NIE* |
| - Detektor Geigera-Muellera niskozakresowy spełniający następujące warunki: | Detektor Geigera-Muellera niskozakresowy spełniający następujące warunki (podać producenta): ……………………………………. |
| zakres pomiarowy nie mniejszy niż 50 nSv/h – 500 μSv/h mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) dla energii 662 keV. | Zakres pomiarowy……………………. |
| Stabilizacja wysokiego napięcia zasilania detektora nie gorsza niż 2% w zakresie temperatur od -20 ºC do +50 ºC. | TAK/NIE* |
| Obudowa sondy detektora GM niskozakresowego: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| klasyfikacja szczelności IP nie gorsza niż 65; | Klasa szczelności ………. |
| klasyfikacja odporności IK nie gorsza niż 06. | Klasa odporności ………… |
| Interfejs sygnału komunikacyjnego RS-485 dla detektorów | TAK/NIE* |
| - Detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy spełniający następujące warunki: | Detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy spełniający następujące warunki( podać producenta): ……………………………… |
| zakres pomiarowy nie mniejszy niż 100 μSv/h – 2 Sv/h mocy przestrzennego równoważnika dawki H*(10) dla energii 662 keV. | Zakres pomiarowy……………………. |
| Stabilizacja wysokiego napięcia zasilania detektora nie gorsza niż 2% w zakresie temperatur od -20 ºC do +50 ºC. | TAK/NIE* |
| Obudowa sondy detektora GM niskozakresowego: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| klasyfikacja szczelności IP nie gorsza niż 65; | Klasa szczelności ………. |
| klasyfikacja odporności IK nie gorsza niż 06. | Klasa odporności ………… |
| Interfejs sygnału komunikacyjnego RS-485 dla detektorów | TAK/NIE* |
| Sonda lub zestaw sond zawierający detektory meteorologiczne nie gorsze niż: | Sonda lub zestaw sond zawierający detektory meteorologiczne nie gorsze niż (podać producenta): ……………………………………. |
| Pomiar temperatury otoczenia nie gorszy niż: | Pomiar temperatury otoczenia nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 0,1 ºC; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ± 0,3 ºC; | Dokładność ……………….. |
| zakres nie węższy niż -40 ºC – +65 ºC; | Zakres ………………… |
| Pomiar ciśnienia atmosferycznego nie gorszy niż: | Pomiar ciśnienia atmosferycznego nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 0,1 hPa; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ± 1 hPa; | Dokładność ……………….. |
| zakres nie węższy niż 540 hPa – 1100 hPa; | Zakres ………………… |
| Pomiar opadu lub ekwiwalentu wodnego opadu (np. śniegu) nie gorszy niż: | Pomiar opadu lub ekwiwalentu wodnego opadu (np. śniegu) nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 0,2 mm; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ≤ 1 mm lub ≤ 4 %; | Dokładność ……………….. |
| zakres nie węższy niż 0 – 6500 mm; | Zakres ………………… |
| minimalny przyrost opadu 0,1 mm/h; | Przyrost opadu ……………………. |
| dokładność przyrostu opadu ≤ 5 % dla przyrostu opadu ≤ 127 mm/h; | Dokładność przyrostu opadu ………… |
| zakres przyrostu opadu nie węższy niż 0 – 2400 mm/h. | Zakres przyrostu opadu …………………….. |
| Pomiar kierunku wiatru nie gorszy niż: | Pomiar kierunku wiatru nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 1 º; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ± 3 º; | Dokładność ……………….. |
| zakres 360 º; | Zakres ………………… |
| róża wiatrów 16 pozycji | TAK/NIE* |
| Pomiar prędkości wiatru nie gorszy niż: | Pomiar prędkości wiatru nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 0,1 m/s; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ≤ 1 m/s lub ≤ 5 %. | Dokładność ……………….. |
| zakres nie węższy niż 1 m/s – 80 m/s; | Zakres ………………… |
| Pomiar wilgotności nie gorszy niż: | Pomiar wilgotności nie gorszy niż: |
| rozdzielczość 1 % RH; | Rozdzielczość …………….. |
| dokładność ≤ 2 % RH. | Dokładność ……………….. |
| zakres nie węższy niż 0 % - 100 % | Zakres ………………… |
| Osprzęt wymagany do montażu sond w terenie: | Osprzęt wymagany do montażu sond w terenie: |
| Wspornik sond pomiarowych | TAK/NIE* |
| kabel do RS-485 (skrętka) do ziemi, żelowany 100 metrów | TAK/NIE* |
| kabel energetyczny do ziemi w ochronie poliwinitowej, miedziany, czterożyłowy, żelowany 100 metrów | TAK/NIE* |
| Zasilacz stacji z podtrzymaniem akumulatorowym | Zasilacz stacji z podtrzymaniem akumulatorowym |
| Napięcie wejściowe 230V rms ± 10%; | TAK/NIE* |
| Akumulatory o pojemności wystarczającej na 7 dni ciągłej pracy | TAK/NIE* |
| Sterowniki stacji: | Sterowniki stacji: |
| pobieranie danych pomiarowych jednominutowych z sond pomiarowych; | TAK/NIE* |
| przechowywanie danych pomiarowych w plikach o pojemności 120 dni; | TAK/NIE* |
| agregacja danych do pakietów 10 minutowych i 60 minutowych; | TAK/NIE* |
| wystawianie agregowanych pakietów danych pomiarowych w formatach PMSe i N42.42-2020 do wydzielonego obszaru dysku dostępnego z zewnątrz; | TAK/NIE* |
| wystawianie sygnału czasu dla sond za pomocą serwera NTP; | TAK/NIE* |
| kontrola parametrów szafy sterowników i zasilacza stacji z podtrzymaniem akumulatorowym; | TAK/NIE* |
| uruchamia i nadzoruje niezbędne „watch-dogi”; | TAK/NIE* |
| Węzeł zasilania sieciowego 230V ±10 % 50Hz | Węzeł zasilania sieciowego 230V ±10 % 50Hz |
| Instalacja zasilająca typu TN-C-S; | TAK/NIE* |
| - Licznik poboru energii zgodny ze standardem MID | TAK/NIE* |
| - Węzeł łączności internetowej | Węzeł łączności internetowej |
| - routera spełniającego poniższe warunki nie gorsze niż: | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at | TAK/NIE* |
| prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s | TAK/NIE* |
| ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) min 5 | TAK/NIE* |
| ilość portów USB min. 1 | TAK/NIE* |
| funkacja PoE | TAK/NIE* |
| Stacja z niezbędnym okablowaniem i listwami zasilającymi oraz uziemiającymi umożliwiającymi podłączenie jej do posiadanych i istniejących w lokalizacji testowej Zamawiającego zasilania i Internetu. | Spełnia / Nie spełnia* |

*niepotrzebne skreślić