Załącznik nr 2a do SWZ dla części  2

Formularz Opis parametrów technicznych dotyczących przedmiotu zamówienia dla części  2

| Parametry wymagane - nie gorsze niż: | Parametry oferowane (wypełnia dostawca) |
| --- | --- |
| - Detektor Geigera-Muellera niskozakresowy spełniający następujące warunki: | Detektor Geigera-Muellera niskozakresowy spełniający następujące warunki (podać producenta): ……………………………………. |
| zakres pomiarowy nie mniejszy niż: 50 nSv/h – 2 mSv/h 137Cs | Zakres pomiarowy……………………. |
| czułość: nie gorsze niż 14 imp/s/µSv/h | Zakres pomiarowy……………………. |
| uchyb pomiarowy: ±10% | TAK/NIE* |
| zakres energetyczny: 35keV – 2 MeV | Zakres pomiarowy……………………. |
| fluktuacje statystyczne: ±10% | TAK/NIE* |
| Obudowa sondy detektora GM niskozakresowego: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| klasyfikacja szczelności IP nie gorsza niż 65; | Klasa szczelności …..……. |
| klasyfikacja odporności IK nie gorsza niż 06. | Klasa odporności ………… |
| - Detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy spełniający następujące warunki: | Detektor Geigera-Muellera wysokozakresowy spełniający następujące warunki( podać producenta): ……………………………… |
| zakres pomiarowy nie mniejszy niż: 0,5 mSv/h – 2 Sv/h 137Cs | Zakres pomiarowy……………………. |
| czułość: nie gorsze niż 16 imp/s/mSv/h | Zakres pomiarowy……………………. |
| zakres energetyczny: 55keV – 3,5 MeV | Zakres pomiarowy……………………. |
| fluktuacje statystyczne: ±10% | TAK/NIE* |
| Obudowa sondy detektora GM wysokozakresowego: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| klasyfikacja szczelności IP nie gorsza niż 65; | Klasa szczelności …………. |
| klasyfikacja odporności IK nie gorsza niż 06. | Klasa odporności ….……… |
| Osprzęt wymagany do montażu sond w terenie: | Osprzęt wymagany do montażu sond w terenie: |
| stojak sondy - stacjonarny | TAK/NIE* |
| kabel do RS-485 (skrętka) do ziemi, żelowany 100 metrów | TAK/NIE* |
| Węzeł zasilania sieciowego 230V ±10 % 50Hz | Węzeł zasilania sieciowego 230V ±10 % 50Hz |
| Instalacja zasilająca typu TN-C-S | TAK/NIE* |
| Licznik poboru energii zgodny ze standardem MID rejestrujący co najmniej: chwilowy pobór mocy, sumaryczny pobór mocy, chwilowe napięcie sieci zasilającej; | TAK/NIE* |

*niepotrzebne skreślić