WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH BEZDRENOWYCH DLA DZIECI WYMAGANE ORAZ OFEROWANE DO PAKIETU NR 1                              Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Nazwa pompy insulinowej bezdrenowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Opis zestawu startowego Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2026r |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Przedłużonego/ Prostokątny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Złożony/podwójny/wielofalowy |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas | Minimum 12 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemem z którym CGM jest zintegrowany. | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik. Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu z załącznika nr 2 do pakietu nr 1. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową) |  |  |  | Z możliwością: - programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych; - wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów i/lub wymienników węglowodanowych – WW; - kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny; - ręcznego wprowadzenia pomiaru stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu; | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Możliwość podania bolusa prostego z poziomu pompy bez pilota |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne wypełnienie kaniuli lub zbiornika na insulinę |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień zbiornika na insulinę w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pilocie sterującym pompy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zestawy infuzyjne bezdrenowe |  |  |  | Długość kaniuli - dostępne co najmniej dwie długości kaniul | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy) podlegających ocenie przez klienta | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami o telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze). | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy i pilota sterującego |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70%. |  |  |  | Podać przy jakim poziomie wyładowania baterii pojawia się sygnał dźwiękowy i informacja wyświetlana na ekranie. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Gwarancja obejmująca pompę insulinową oraz pilot sterujący pompą |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana pompy na nową pompę i pilota na nowego pilota W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Przeglądy w okresie gwarancji, zgodnie z instrukcją obsługi, w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych – aplikator kaniuli |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4 | Baterie zapasowe lub akumulatory (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5. | Ładowarka baterii pompy, ładowarka pilota, kabel ładowarki |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy wg z załącznika 2 do pakietu nr 1 |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| - System zintegrowany musi mieć funkcję automatycznego wstrzymania insuliny w predykcji hipoglikemii na podstawie wartości wskazanych przez system CGM, bezpieczeństwo systemu AID powinno być potwierdzone w badaniach z randomizacją w po szczególnych grupach wiekowych. - System AID musi mieć funkcje automatycznej bazy, automatycznego podawania dawek korekcyjnych , dodatkowe funkcje lub ustawienia dla prewencji hipoglikemii w sytuacjach zwiększających jej ryzyko, automatycznego przejścia w tryb manualny przy awarii systemu CGM i/lub aplikacji AID, |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| - Dane z systemów zintegrowanych oraz z systemów AID muszą być automatycznie przesyłane do oprogramowania komputerowego, w które musi zostać wyposażony pacjent oraz ośrodek prowadzący terapię, umożliwiające zespołowi terapeutycznemu bieżący wgląd w dane pacjenta. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmy przypominające bolusy lub pomiary glikemii w czasie ustalonym przez użytkownika |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 4 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Dodatkowe profile wlewu podstawowego (więcej niż 3) |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Kalkulator bolusa – wbudowany w pilot sterujący do pompy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Kalkulator bolusa - możliwość ręcznego wpisania wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Możliwość sterowania funkcjami pompy za pomocą pilota: bolusy, wybór dawki podstawowej, zatrzymanie pompy, przegląd danych z pamięci pompy. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| System ciągłego monitorowania glikemii (wbudowany CGM w pompie), który jest integralną częścią urządzenia do podawania insuliny - Możliwość przeglądu stanu i wykresu CGM na ekranie pompy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 30 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Program komputerowy odczytujący równocześnie dane z pompy insulinowej i zintegrowanego z nim systemu ciągłego monitorowania glukozy |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Możliwość podawania insuliny w ramach zmniejszonej czasowej zmiany bazy podczas stosowania najniższego możliwego przepływu w j/godz. |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Historia wypełnień zbiornika z insuliną – możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zbiornika z insuliną. | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |

*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Niespełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.