- WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE POMP INSULINOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA APLIKACJI DO ZDALNEGO PODAWANIA                                                  I DAWKOWANIA INSULINY WYMAGANE DO PAKIETU NR 2 DLA DZIECI Z OPCJAMI DODATKOWYMI POZA WYMOGAMI KONIECZNYMI.

| Parametry wymagane* |  |  |  |  | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych** | Zakres punktacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Nazwa pompy insulinowej/model/ Producent /Urządzenie fabrycznie nowe Zamawiający dopuszcza dostawy pomp innego (nowszego) typu niż oferowany o parametrach spełniających niniejsze wymagania w oferowanej cenie. |  |  |  |  | Tak (podać w kol. nr 3 ) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2026r. |  |  |  |  | TAK (podać rok produkcji w kol nr 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  |  |  |  | TAK (podać w kol. 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Zatrzymanie pompy |  |  |  | Alarm informujący o zatrzymaniu pompy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Blokada pompy |  |  |  | Wymagana elektroniczna blokada klawiszy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Programowanie bolusa: |  | Prostego/Standard |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Przedłużonego/ |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  | Złożony/podwójny |  | Dokładność nie mniejsza niż 0,1 j/bolus Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godzin | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Czasowa zmiana bazy/dawki podstawowej: |  |  | Ustawiania | Możliwe procentowe lub jednostkowe zwiększenie lub zmniejszenie dawki bazowej, co 30 min., z automatycznym powrotem do wyjściowego wlewu podstawowego po zaprogramowanym czasie | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  | Informacja o aktywnej dawce podstawowej (baza) | Dostępna z pozycji ekranu głównego lub przywołana za pomocą 1 przycisku i z aplikacją | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  | Czas | Do 24 godz. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Programowanie bazy: |  |  | Wprowadzanie przepływów godzinowych (ilość jednostek na godzinę) | Dokładność nie mniejsza niż 0,05j/h | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Minimum jeden dodatkowy profil bazy do wcześniejszego przygotowania z możliwością przywołania z pamięci i zastosowania | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| „ Pamięć pompy |  |  | Historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej, czasowej zmiany bazy, program do odczytywania danych z pompy powinien mieć jednocześnie możliwość odczytywania danych z systemu z którym CGM jest zintegrowany | Minimum 30 dni za pomocą programu komputerowego poprzez czytnik Firma dostarcza darmowy dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenia konieczne do odczytywania danych przez komputer ośrodkowi diabetologicznemu prowadzącemu terapię (linki) — wymogi dotyczące programu komputerowego wg opisu w załączniku nr 2 do pakietu nr 2. Bezpośrednio z pompy: Aktualne dawki w bazie, minimum ostatnie 20 bolusów (dawki i rodzaj), całkowite dawki dobowe z ostatnich 30 dni. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Kalkulator bolusa będący integralnym elementem systemu do podawania insuliny (funkcja dostępna w pompie insulinowej lub urządzeniu komunikującym się bezprzewodowo z pompą insulinową lub w aplikacji w smartfonie) |  |  |  | Z możliwością: • programowania ustawień w kilku przedziałach czasowych • wprowadzania przez użytkownika gramów węglowodanów lub wymienników węglowodanowych • kalkulacji aktywnej insuliny z ustawieniem czasu działania insuliny przez użytkownika, która zmniejsza tylko dawkę korekcyjną bolusa insuliny • ręcznego wprowadzenia wartości stężenia glukozy do kalkulatora bolusa lub komunikacja z glukometrem, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu, lub komunikacja z systemem CGM | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne wypełnienie drenu |  |  |  | Tak – nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby bezpośrednio za pomocą funkcji w pompie. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Zestawy infuzyjne |  |  |  | Wkłucia: metalowe (sztywne) oraz z tworzyw sztucznych (elastyczne),- wszystkie rodzaje wkłuć w ramach kwoty refundacyjnej Długość drenu - co najmniej dwie długości Długość kaniuli - co najmniej dwie długości Zestawy bezdrenowe – Co najmniej dwie długości kaniuli | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Serwis |  |  |  | Zapewnienie kontaktu telefonicznego 24 godziny na dobę z autoryzowaną infolinią (znającą dokładnie zasady działania pompy, wszystkie możliwe alarmy, błędy), podlegających ocenie przez klienta | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Strona internetowa z informacjami telefonach lokalnych przedstawicieli z godzinami ich pracy oraz z danymi dotyczącymi osprzętu do pomp (rodzaje zestawów infuzyjnych, zbiorniczków do insuliny, baterii i, itp.) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Opisać. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Naprawa lub wymiana uszkodzonej pompy na sprawną w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (dni robocze) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  |  |  |  | Przesyłka pompy na koszt firmy | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zagwarantowanie dostępności serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Baterie-zasilanie pompy |  |  |  | Baterie: AAA, AA (powszechnie dostępne w placówkach handlowych, na stacjach paliw, , w sklepach ze sprzętem AGD i RTV, aptekach). W przypadku akumulatorów możliwość ich zasilania przy pomocy ładowarki podłączonej do prądu | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii/wyładowaniu akumulatora większym niż 70% |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Dodatkowe akcesoria konieczne do korzystania z osobistej pompy insulinowej |  |  |  | Dodatkowe akcesoria do osobistej pompy insulinowej, które muszą być systematycznie wymieniane zgodnie z instrukcją obsługi, producent dostarcza bezpłatnie na okres użytkowania pompy (nie dotyczy zestawów infuzyjnych, zbiorników na insulinę, baterii, etui do noszenia pompy insulinowej) | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Gwarancja |  |  |  | Co najmniej 4 lata, przy awarii wymiana na nową pompę W przypadku wymiany sprzętu na nowy łączny okres gwarancji trwa nie krócej niż zaproponowany w ofercie Gwarancja liczona od dnia realizacji procedury NFZ, a nie dnia zakupu od producenta. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów przez cały okres eksploatacji. | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Menu/język |  |  |  | W pełnym zakresie w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon/symboli opisanych w instrukcji obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Instrukcja obsługi pompy |  |  |  | W pełnym zakresie język polski, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |  |
| Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC] |  |  |  |  | TAK (podać zakres w kolumnie 3) |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm dźwiękowy (tonowy) |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Alarm wibracyjny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wyposażenie każdej pompy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 2 | Serter do zakładania zestawów infuzyjnych |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 3 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 4 | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| 5 | Etui ochronne |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju (minimum w miastach wojewódzkich) i przez sklepy internetowe |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Program komputerowy do odczytywania pamięci pompy i zintegrowanego z nim glukometru lub systemu ciągłego monitorowania glukozy wg opisu w załączniku nr 2 do pakietu nr 2. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie pracowników ośrodka diabetologicznego Zamawiającego w zakresie programowania pomp, obsługi pomp i analizy danych, odczytywanych z pomp |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| System CGM jest częścią pompy insulinowej lub bezpośrednio łączy się z aplikacją obsługująca osobistą pompę insulinową lub system automatycznej podaży insuliny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Sensory i ewentualnie potrzebny transmiter do systemu CGM są refundowane w dniu ogłaszania przetargu |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczna baza |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Dodatkowe funkcje lub ustawienia dla prewencji hipoglikemii w sytuacjach zwiększających jej ryzyko |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Automatyczne przejście w tryb manualny przy awarii systemu CGM i/lub aplikacji AID |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Bezpłatny dostęp do aplikacji na okres minimum 4 lat, pozwalającej na zastosowanie automatycznego podania insuliny |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego pacjenta otrzymującego pompę) w terminie 10 dni od daty przed przekazaniem pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Udostępnienie pacjentowi programu komputerowego do odczytywania pamięci pompy przez użytkownika w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi oraz w dodatkowe urządzenie do odczytywania tych danych – czytnik, jeżeli jest wymagany |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| - System zintegrowany musi mieć funkcję automatycznego wstrzymania insuliny w predykcji hipoglikemii na podstawie wartości wskazanych przez system CGM, bezpieczeństwo systemu AID powinno być potwierdzone w badaniach z randomizacją w po szczególnych grupach wiekowych. - System AID musi mieć funkcje automatycznej bazy, automatycznego podawania dawek korekcyjnych , dodatkowe funkcje lub ustawienia dla prewencji hipoglikemii w sytuacjach zwiększających jej ryzyko, automatycznego przejścia w tryb manualny przy awarii systemu CGM i/lub aplikacji AID, |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| - Dane z systemów zintegrowanych oraz z systemów AID muszą być automatycznie przesyłane do oprogramowania komputerowego, w które musi zostać wyposażony pacjent oraz ośrodek prowadzący terapię, umożliwiające zespołowi terapeutycznemu bieżący wgląd w dane pacjenta. |  |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Parametry dodatkowe*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przypomnienie o wymianie zestawu infuzyjnego - alarm informujący o konieczności wymiany zestawu infuzyjnego |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |
| Historia wypełnień zestawu infuzyjnego Możliwość sprawdzenia bezpośrednio w pamięci pompy historii wypełnień zestawu infuzyjnego |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Standard IPX 8 |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Dodatkowe: urządzenie do odczytywania pamięci pompy przez pacjentów w warunkach domowych z możliwością przesyłania danych lekarzowi Dostęp do oprogramowania (w wersji działającej lokalnie lub w wersji online w chmurze) i urządzenie konieczne do odczytywania danych przez komputer |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Kalkulator bolusa z możliwością wyboru przez użytkownika ustawień mg/dl lub mmol/l (oznaczenia glikemii), możliwość ręcznego wprowadzenia wartości glikemii do kalkulatora bolusa |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK –20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |
| Oprogramowanie komputerowe do odczytywania danych z pompy posiadające możliwość jednoczesnego odczytywania danych z glukometru, do którego paski są refundowane w dniu ogłoszenia przetargu lub z CGM oraz integracji obu informacji |  |  |  |  | TAK/NIE (parametr oceniany podać w kol. nr 3) |  | TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt. |  |  |  |  |

*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić

***Niespełnienie parametrów dodatkowych nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

INNE:

| Opis systemowych mechanizmów/rozwiązań technicznych wykorzystanych w urządzeniu/systemie, zabezpieczających przechowywane dane osobowe na urządzeniu przed nieautoryzowanym dostępem | jeżeli występują proszę podać |  |
| --- | --- | --- |