Załącznik nr 2 do zapytania DZ/DZ-072-103/26

WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATURY (parametry techniczne)

Aparatura powinna być fabrycznie nowa, udostępniona w ramach dzierżawy. Musi posiadać znak CE IVD. Zestaw musi zawierać:

- urządzenie główne, kompatybilne z urządzeniem OMNIS, które jest obecnie używane przez Zamawiającego,

- skaner ręczny do skanowania preparatów i odczynników,

- drukarkę do naklejek na preparaty i pojemniki z odczynnikami.

Aparatura musi spełniać następujące warunki:

- Umożliwiać wykonywanie badań immunohistochemicznych (IHC) na szkiełkach mikroskopowych w taki sposób, aby wszystkie etapy barwienia IHC od odparafinowania (bezksylenowo) do barwienia kontrastowego włącznie przebiegały na pokładzie aparatu.

- Zapewniać system pracy liniowej – możliwość dodawania kolejnych zleceń i załadunku szkiełek w dowolnym momencie (bez konieczności oczekiwania  na zakończenie poprzedniego barwienia oraz bez zatrzymywania  trwającego procesu barwienia).

- Wielkość minimalna załadunku: nie mniej niż 60 preparatów jednocześnie na pokładzie aparatu.

- Pozwalać na wykorzystanie przeciwciał pierwotnych, buforów i chromogenów różnych producentów (system otwarty).

- System musi umożliwiać barwienie IHC z co najmniej dwoma różnymi przeciwciałami i  systemami wizualizacyjnymi na tym samym preparacie (tzw. barwienie podwójne).

- Zapewniać barwienie skrawka niezależnie od miejsca jego położenia na szkiełku przy równomiernym pokryciu odczynnikami całego preparatu.

- Proces barwienia powinien być prowadzony w stabilizowanej temperaturze niezależnej od temperatury otoczenia.

- Wydajność dobowa dla barwienia IHC (przy założeniu, że wszystkie czynności obsługowe wykonywane są w ciągu pierwszych 7,5 godz),nie mniej niż 120 preparatów immunohistochemicznych na dobę.

- Dawać możliwość priorytetyzacji badań (preparaty o wysokim priorytecie barwione są w pierwszej kolejności).

- Dawać możliwość:

- tworzenia harmonogramów badań w tym co najmniej opóźnionego startu oraz pracy nocnej,

- dodawania nowych zasobników z odczynnikami w czasie barwienia,

- uzupełniania stanu konkretnego odczynnika w czasie barwienia,

- jednoczesnego barwienia z wykorzystaniem co najmniej 40 różnych przeciwciał pierwotnych,

- przechowywania odczynników w tym przeciwciał na pokładzie urządzenia w stabilizowanych warunkach termicznych,

- skanowania odczynników i preparatów na pokładzie aparatu i poza nim,

- skanowania preparatów po ich wybarwieniu celem weryfikacji informacji dotyczących przebiegu barwienia,

- Wymagana jest możliwość kodowania oraz identyfikacji w urządzeniu pojemników na odczynniki przy pomocy kodów kreskowych lub innych systemów identyfikacji elektronicznej.

- Urządzenie musi być autonomiczne bez konieczności podłączania do ujęcia wody bieżącej i kanalizacji z segregacją odpadów na bezpieczne i potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu (DAB).

- Oprogramowanie urządzenia musi umożliwiać integrację z systemem informatycznym używanym w Zakładzie Patologii Nowotworów (obecnie PatArch).