Załącznik nr 1.1 do umowy nr …/2026

z dnia ……………… 2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 1

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem na koszt Wykonawcy, łącznie 
z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, fabrycznie nowego (wyprodukowanego  nie wcześniej niż w 2026 r.) chromatografu gazowego z detektorem FID na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

- Miejsce dostawy: Dział Laboratorium Celne Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Białej Podlaskiej, 21-550 Koroszczyn, Terminal Samochodowy w Koroszczynie.

- Przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne parametry i wymagania Zamawiającego:

  - Chromatograf gazowy wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający kontrolę podstawowych parametrów chromatografu i diagnostykę urządzenia oraz złącza typu USB (min. 4) umożliwiające inteligentne rozpoznawanie kolumn 
i automatyczne monitorowanie ich czasu pracy, z elektroniczną kontrolą przepływu 
i ciśnienia gazów o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,001 psi, 
z możliwością zainstalowania co najmniej 2 dozowników.

  - Autosampler na 16 fiolek 2 ml kompatybilny ze strzykawkami 5 µl, 10 µl, 50 µl.

  - Dozownik typu MMI z możliwością pracy z programowaną temperaturą odparowania rozpuszczalników; w co najmniej następujących trybach: hot split/splitless, cold split/splitless, pulsed split/splitless, solvent vent, direct, z możliwością programowania temperatury dozownika w co najmniej 10 krokach, z maksymalnym przyrostem równym co najmniej 900°C /min i maksymalną temperaturą pracy dozownika: co najmniej 450°C, maksymalny split: co najmniej 750:1.

  - Piec o zakresie temperatur termostatu nie gorszym niż 40-450 °C, co najmniej 20 ramp temperaturowych, maksymalna szybkość grzania pieca: min 120°C/min, chłodzenie pieca w przedziale 450-50°C w czasie nie dłuższym niż 4 minuty, maksymalna temperatura pracy pieca: co najmniej do 450 °C (z dokładnością nie gorszą niż 0,1°C) wyposażony w kominek kierujący wydmuch gorącego powietrza do góry.

  - Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) - maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 450°C, granica detekcji poniżej 1,2 pg C/s, dynamiczny zakres liniowy detektora FID: nie gorszy niż > 107, częstotliwość zbierania sygnału nastawiana do co najmniej 1000 Hz, dokładność ustawień modułów detektora nie większa niż 3 mL/min NTP lub 7% punktu nastawy, powtarzalność ustawień modułów detektora nie większa niż 0,35% punktu nastawy, współczynnik temperatury modułów detektora nie większy niż 0,20 mL/min NTP/°C.

  - Oprogramowanie sterujące: oprogramowanie umożliwiające ilościową i jakościową analizę otrzymanych wyników oraz sterowanie i zbieranie danych, wymagana możliwość precyzyjnego odtworzenia czasów retencji poprzez dostrajanie ciśnienia na czole kolumny z wykorzystaniem modułu kontroli pneumatyki z pomocą oprogramowania sterującego chromatografem GC. Oprogramowanie zestawu GC musi być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem GC ChemStation w celu uzyskania spójnych i porównywalnych wyników w stosunku do już eksploatowanych urządzeń i metod badawczych, bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego i oprogramowania sterującego sprzętem w okresie gwarancji.

  - Dodatkowe dedykowane oprogramowanie umożliwiające oznaczania rozkładu wrzenia w zakresie 174 do 700°C zgodnie z normami: ASTM D 2887/  ASTM D6352 ,  przeprowadzenia korelacji do destylacji atmosferycznej wg ASTM D86.

  - Wymagana możliwość rozbudowy chromatografu o chłodzenie dozownika oraz pieca za pomocą ciekłego CO2.

  - Możliwość rozbudowy chromatografu o detektor mas: kwadrupolowy analizator mas z kwarcu pokrytego złotem z redukcją zanieczyszczeń poprzez wygrzewanie do temp. min. 200°C dla zapewnienia wysokiej zgodności (pewności wyniku) otrzymanych widm z bibliotekami. Możliwość rozbudowy chromatografu w przyszłości o detektor emisji atomowej (AED) do jednoczesnej analizy różnych pierwiastków w fazie gazowej.

  - Podłączenie zakupionego urządzenia do drukarki obsługującej pozostałe chromatografy tego typu będące na wyposażeniu Laboratorium (na wyposażeniu znajduje się drukarka HP LaserJet Pro500 color MFP M570DN, która obsługuje inne chromatografy).

  - Dostawca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie co najmniej serwisu i sprzedaży aparatury analitycznej.

- Wymagania dodatkowe:

- Zestaw startowy zawierający elementy niezbędne do uruchomienia chromatografu 
i podłączenia do instalacji gazowej  m. in. rurka miedziana 20m, złączki, trójniki, strzykawki o poj. 5μL do autosamplera 6 szt., fiolki zakręcane 2 ml do autosamplera (1000 szt.), membrany do dozownika (50 szt.), wkładki szklane (linery), ferule grafitowe  do kolumn o średnicy 0,25mm, 0,53 mm.

- Kolumny chromatograficzne:

- DB-HT SimDis 5m, 0.53 mm, 0.1um kolumna,

- DB-2887 10m, 0.53mm, 3.00u kolumna.

Wraz z zestawem wzorców i akcesoriów niezbędnych do wdrożenia zainstalowanych metod analitycznych ASTMD 6352 i ASTMD 2887

- Uniwersalne filtry doczyszczające linie gazowe z helem 2 x 2 szt. zamontowane na tylnej obudowie chromatografu, 2x zestaw filtrów  wskaźnikowych do FID ( wilgoci, tlenu i węglowodorów).

- Podłączenie do istniejącej instalacji gazowej,  trzech linii gazów (hel, powietrze, azot) - wpięcie do istniejącej linii Cu śr. 8 mm oraz do generatora wodoru będącego na wyposażeniu laboratorium.

- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem skonfigurowanym do obsługi i  pracy  
z chromatografem GC-FID o minimalnych parametrach:

- Monitor do komputera PC o minimalnych parametrach:

- przekątna 27 cala, panoramiczny, płaski, proporcje 16:9 lub 16:10, w rozdzielczości min. 2560x1440,

- częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz, jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1,

- podstawa monitora pozwalająca na regulowanie wysokości, kątów nachylenia; kąty widzenia poziomy/pionowy minimum 170 stopni/170 stopni,

- matowa matryca - w przypadku wystąpienia szyby ochronnej wyświetlacza, powinna ona być antyodbiciowa (antyrefleksyjna), czas reakcji matrycy max. 6ms,

- dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim (posiadać certyfikat CE),

- wbudowane lub dołączone głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora,

- dołączone do monitora przewody zgodne ze standardem portu monitora: 1szt. HDMI i 1 szt. DP o długości min. 1,8m, pozwalający na podłączenie monitora z komputerem lub stacją dokującą.

- Komputer PC o minimalnych parametrach:

- komputer fabrycznie nowy, nieużywany,

- procesor 8 rdzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 18000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (aktualna wersja) według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (zamawiający dokona weryfikacji na podstawie treści ww. strony uwzględniającej testy z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert),

- pamięć RAM 32 GB, z możliwością rozbudowy do 64GB, min. ilość wolnych slotów 1,

- dysk SSD minimum 1 TB,

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI wraz z bezpiecznym rozruchem,

- funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),

- wbudowany w płytę główną dedykowany moduł sprzętowy szyfrujący 
w standardzie TPM w wersji min. 2.0 z certyfikatem TCG tzw. Hardware TPM,

- FLASH EPROM posiadający zaawansowane procedury oszczędzania energii,

- mechanizm „Plug and Play”,

- możliwość odczytu bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych nośników zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym, Ilości zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, wersja BIOS, Modelu podłączonych napędów do portów SATA i M.2 (dysk twardy, napęd optyczny), MAC adres karty sieciowej, stan pracy wentylatorów,

- porty zewnętrzne: DisplayPort lub HDMI, min.1*RJ45, min. 1* USB typu C, 5 portów USB typ A, w tym min. 2 porty USB 3.x, łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth,

- wymagania dotyczące zasilania: napięcie 220-240V, sprawność min. 80%, certyfikat bezpieczeństwa CE,

- komunikacja przewodowa: Ethernet złącze RJ45, obsługująca przepustowość 10/100/1000, nie zajmująca portu USB,

- bezprzewodowa klawiatura i bezprzewodowa mysz optyczna, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe min. 1 szt.,

- klawiatura w układzie US, układ znaków „polski programisty”.

- System operacyjny do komputera PC, o minimalnych parametrach:

- licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 w polskiej wersji językowej lub licencję na system równoważny (wersja preinstalowana na dysku twardym) wraz z nośnikami (nośnik przygotowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego,

- licencja musi być potwierdzona etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego,

- etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera,

- klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. Nie dopuszcza się dostawy licencji pochodzących z rynku wtórnego.

- system operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera,

- komplet sterowników do poszczególnych podzespołów dla zaoferowanego systemu będzie dostarczony na nośnikach elektronicznych (np. przenośna pamięć USB),

- okres gwarancji 3 lata; W przypadku awarii dysku twardego i braku możliwości jego naprawy nośnik pozostaje u Zamawiającego,

- w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro x64, oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania zawarte w opisie równoważności zawartym poniżej w lit. i,

- Zamawiający wymaga dostarczenia komputera PC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważnym, spełniającym poniższe warunki:

- system operacyjny dla komputerów stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika,

- system operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2021; MS Dynamics AX,

- system ma udostępniać interfejs graficzny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- interfejsy użytkownika dostępne w różnych językach do wyboru – w tym polskim i angielskim,

- w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- wbudowany system pomocy w języku polskim,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,

- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe (przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji),

- rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie,

- praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:

- poziom menu,

- poziom otwartego okna systemu operacyjnego,

- system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi,

- wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,

- mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- login i hasło,

- karty z certyfikatami (smartcard),

- wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania,

- wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,

- wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- oprogramowanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,

- oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup),

- automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- budowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych, z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji min. 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB,

- wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, 
z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy, odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych,

- możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Wykonawca wraz z urządzeniem dostarcza:

- Wymagane oznaczenie i certyfikat CE.

- Kopię certyfikatu ISO 9001 w zakresie co najmniej serwisu i sprzedaży aparatury analitycznej.

- Instrukcję obsługi w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w języku polskim, obejmującą zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika oraz wszelką niezbędną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami.

- Ustawienie i sprawdzenie  parametrów aparatu przez autoryzowany serwis potwierdzające prawidłowe działanie poświadczone Raportem Serwisowym / Świadectwem Sprawdzenia aparatu.

- Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis. Zamontowanie zestawu wraz 
z podłączeniem do instalacji gazowej przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiającego: Dział Laboratorium Celne w Koroszczynie, Terminal Samochodowy w Koroszczynie, 21-550 Terespol.

- Instalacja i uruchomienie oraz sprawdzenie aparatu przez dostawcę aparatu,  zakończone wydaniem protokołu odbioru aparatu.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

- gwarancja aparatu na okres minimum 24 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy,

- gwarancja komputera min. 3 lata. W przypadku awarii dysku twardego podlega on wymianie, a oryginalny nośnik pozostaje u Zamawiającego,

- wykonawca musi zapewnić pełny i regularny serwis techniczny po sprzedaży, serwis konserwacyjny w miejscu przeznaczenia, gwarantować utrzymanie i naprawę sprzętu po okresie gwarancji,

- rekomendowane przez producenta części zamienne na jeden rok,

- bezpłatny przegląd gwarancyjny po ok 12 miesiącach użytkowania aparatu – z wydaniem świadectwa sprawdzenia aparatu przez serwis,

- bezpłatny przegląd pogwarancyjny po zakończonej gwarancji (po 24 miesiącach użytkowania lub zgodnie z ofertą),

- bezpłatną wymianę podzespołu po 2 jego naprawach gwarancyjnych,

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie dłuższy niż 72 godziny,

- zapewnienie świadczenia serwisu pogwarancyjnego.

- Wykonawca zapewnia szkolenie dla operatorów w siedzibie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia i funkcjonalności oprogramowania w wymiarze 2 dni po 6 godzin, prowadzone na dostarczonym Urządzeniu, obejmujące wiedzę na temat chromatografii gazowej, zasady bezpieczeństwa. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikat potwierdzający znajomość obsługi aparatu. Szkolenia zostaną dodatkowo udokumentowane w formie protokołu z przeprowadzonych szkoleń wraz kopią certyfikatów wydanych uczestnikom.

- Termin realizacji przedmiotu umowy winien być uzgodniony z Kierownikiem Działu Laboratorium Celnego, p. Wojciechem Andrzejukiem, tel.: (83) 376-40-28