Załącznik nr 1.2 do umowy nr …/2026

z dnia ……………… 2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 2

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa z transportem na koszt Wykonawcy, łącznie 
z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, fabrycznie nowego (wyprodukowanego 
w 2026 r.) spektrofotometru dwuwiązkowego UV-VIS, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

- Miejsce dostawy: Dział Laboratorium Celne Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Białej Podlaskiej, 21-550 Koroszczyn, Terminal Samochodowy w Koroszczynie.

- Przedmiot zamówienia winien spełniać minimalne parametry i wymagania Zamawiającego:

- zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm.;

- szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm. w zakresie 190-1100 nm.;

- wyświetlanie i nastawianie długości fali z krokiem co ±0.1 nm.;

- siatka dyfrakcyjna holograficzna, co najmniej 1200 linii/mm;

- poziom światła rozproszonego nie większy niż 0.004% T (przy 220 nm., NaI) oraz nie większy niż 0.004% (przy 340 nm NaNO2);

- powtarzalność długości fali nie gorsza niż ±0.025 nm;

- zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4 do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%;

- dokładność fotometryczna nie gorsza niż ±0,0015 Abs (przy 0,5 Abs);

- powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.00002 Abs (przy 0.5 Abs);

- stabilność linii bazowej nie gorsza niż  0.0002 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od włączenia źródła światła);

- płaskość linii bazowej nie gorsza niż  0.0003 Abs/h w zakresie 190-1100 nm (po godzinie od włączenia źródła światła);

- poziom szumów nie większy niż 0.00001 Abs;

- detektory: dwie fotodiody krzemowe – jedna dla kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej;

- wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 24 bit oraz minimum cztery złacza typu USB umożliwiające podłączenie niezbędnych elementów wyposażenia, w tym drukarki;

- szybkość skanowania w zakresie nie mniejszym niż 2 – 29000 nm/min;

- szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 29000 nm/min;

- lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy;

- możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1 nm);

- wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu;

- możliwość pracy zarówno na samym aparacie bez podłączonego komputera, jak i poprzez oprogramowanie zainstalowane na komputerze z oprogramowaniem sterującym aparatem;

- uchwyt do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną od 10 mm do 100 mm;

- monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji;

- możliwość podłączenia niezależnie komputera, pamięci przenośnej oraz drukarki obsługującej pozostałe UV-VIS będące na wyposażeniu Laboratorium (na wyposażeniu znajduje się drukarka Brother HL-L6250DN, która obsługuje inne UV-VISy);

- możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu klawiatury komputerowej i czytnika kodów;

- funkcja „wake-up” umożliwiająca wyznaczenie godziny, o której aparat ma się samoczynnie załączyć, by być gotowym do pracy;

- oprogramowanie:

- umożliwiające pełną kontrolę aparatu, zbieranie, obróbkę danych,

- umożliwiające pomiary stężenia w wybranych jednostkach, skanowanie, pomiary zmiany absorbancji w czasie,

- zawierające system walidacji spektrometru pozwalający na sprawdzenie poprawności pracy aparatu nawet przed każdym pomiarem,

- pozwalające na pomiar dla co najmniej 8 wybranych długości fali,

- kompatybilne z systemem operacyjnym komputera oferowanego do obsługi aparatu,

- sterujące przyrządem,

- posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie),

- pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów (drukowanie i tworzenie własnych szablonów wydruku, wstawianie daty, godziny, tekstu i obiektów rysunkowych),

- pozwalające na eksport wyników pomiarowych do plików tekstowych lub do arkusza danych Excel,

- zgodne z GLP/GMP,

- posiadające funkcję automatycznego określania jakości uzyskanego widma,

- dające możliwość porównywania wielu widm/przetwarzania relatywnego, powiększania i pomniejszania widma, autoskalowania, cofania i powtarzania tych operacji oraz mające możliwość wstawienia komentarza na ekranie widma,

- w trybie spektralnym umożliwiające następujące przekształcenia: pochodne od 1 do 4 rzędu, wygładzanie, odwrotność, pierwiastek kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T, przekształcenie wykładnicze, konwersję Kubelka-Munk, interpolacja, działania arytmetyczne na zbiorach danych i na stałych (pomiędzy widmami, pomiędzy widmami i stałymi),

- w trybie fotometrycznym umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu, wymuszanie przejścia przez zero), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷ i inne funkcje, włącznie ze współczynnikami), uśrednianie widm.

- Wymagania dodatkowe:

- kuweta szklana z przykrywką o długości drogi optycznej 10 mm – 4 szt.;

- kuweta szklana z przykrywką o długości drogi optycznej 50 mm – 4 szt.;

- wzorcowanie aparatu w Laboratorium Akredytowanym przy 4 długościach fali (520nm, 535nm, 650nm, 750nm) wraz z wydaniem Świadectwa wzorcowania;

- raport serwisowy potwierdzający poprawność wskazań i działania aparatu;

- potwierdzenie możliwości pracy urządzenia w warunkach środowiskowych wilgotności 
w zakresie od 10% do 80%.

- Zestaw komputerowy z oprogramowaniem skonfigurowanym do obsługi i  pracy  
z chromatografem GC-FID o minimalnych parametrach:

- Monitor do komputera PC o minimalnych parametrach:

- przekątna 27 cala, panoramiczny, płaski, proporcje 16:9 lub 16:10, w rozdzielczości min. 2560x1440,

- częstotliwość odświeżania ekranu min. 60 Hz, jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 1000:1,

- podstawa monitora pozwalająca na regulowanie wysokości, kątów nachylenia; kąty widzenia poziomy/pionowy minimum 170 stopni/170 stopni,

- matowa matryca - w przypadku wystąpienia szyby ochronnej wyświetlacza, powinna ona być antyodbiciowa (antyrefleksyjna), czas reakcji matrycy max. 6ms,

- dopuszczone do sprzedaży na rynku europejskim (posiadać certyfikat CE),

- wbudowane lub dołączone głośniki stanowiące fabryczną opcję oferowaną przez producenta monitora,

- dołączone do monitora przewody zgodne ze standardem portu monitora: 1szt. HDMI i 1 szt. DP o długości min. 1,8m, pozwalający na podłączenie monitora z komputerem lub stacją dokującą.

- Komputer PC o minimalnych parametrach:

- komputer fabrycznie nowy, nieużywany,

- procesor 8 rdzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 18000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (aktualna wersja) według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (zamawiający dokona weryfikacji na podstawie treści ww. strony uwzględniającej testy z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert),

- pamięć RAM 32 GB, z możliwością rozbudowy do 64GB, min. ilość wolnych slotów 1,

- dysk SSD minimum 1 TB,

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI wraz z bezpiecznym rozruchem,

- funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantująca utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),

- wbudowany w płytę główną dedykowany moduł sprzętowy szyfrujący 
w standardzie TPM w wersji min. 2.0 z certyfikatem TCG tzw. Hardware TPM,

- FLASH EPROM posiadający zaawansowane procedury oszczędzania energii,

- mechanizm „Plug and Play”,

- możliwość odczytu bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego lub innych nośników zewnętrznych informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, numerze inwentarzowym, Ilości zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, wersja BIOS, Modelu podłączonych napędów do portów SATA i M.2 (dysk twardy, napęd optyczny), MAC adres karty sieciowej, stan pracy wentylatorów,

- porty zewnętrzne: DisplayPort lub HDMI, min.1*RJ45, min. 1* USB typu C, 5 portów USB typ A, w tym min. 2 porty USB 3.x, łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth,

- wymagania dotyczące zasilania: napięcie 220-240V, sprawność min. 80%, certyfikat bezpieczeństwa CE,

- komunikacja przewodowa: Ethernet złącze RJ45, obsługująca przepustowość 10/100/1000, nie zajmująca portu USB,

- bezprzewodowa klawiatura i bezprzewodowa mysz optyczna, wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe min. 1 szt.,

- klawiatura w układzie US, układ znaków „polski programisty”.

- System operacyjny do komputera PC, o minimalnych parametrach:

- licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro x64 w polskiej wersji językowej lub licencję na system równoważny (wersja preinstalowana na dysku twardym) wraz z nośnikami (nośnik przygotowany przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora komputera) pozwalający na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego,

- licencja musi być potwierdzona etykietą potwierdzającą legalność systemu operacyjnego,

- etykieta ma być umieszczona w sposób trwały na obudowie każdego egzemplarza komputera,

- klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu oraz jego aktywowania. Nie dopuszcza się dostawy licencji pochodzących z rynku wtórnego.

- system operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta komputera,

- komplet sterowników do poszczególnych podzespołów dla zaoferowanego systemu będzie dostarczony na nośnikach elektronicznych (np. przenośna pamięć USB),

- okres gwarancji 3 lata; W przypadku awarii dysku twardego i braku możliwości jego naprawy nośnik pozostaje u Zamawiającego,

- w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Pro x64, oprogramowanie musi spełniać minimalne wymagania zawarte w opisie równoważności zawartym poniżej w lit. i,

- Zamawiający wymaga dostarczenia komputera PC wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows 11 Professional 64bit PL lub równoważnym, spełniającym poniższe warunki:

- system operacyjny dla komputerów stacjonarnych z graficznym interfejsem użytkownika,

- system operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: MS Office 2021; MS Dynamics AX,

- system ma udostępniać interfejs graficzny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- interfejsy użytkownika dostępne w różnych językach do wyboru – w tym polskim i angielskim,

- w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- wbudowany system pomocy w języku polskim,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

- możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne,

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

- dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,

- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

- wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe (przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji),

- rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie,

- praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów:

- poziom menu,

- poziom otwartego okna systemu operacyjnego,

- system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi,

- wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,

- mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

- login i hasło,

- karty z certyfikatami (smartcard),

- wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

- mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania,

- wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

- wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

- wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,

- wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz 
z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- oprogramowanie ma umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi, tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,

- oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup),

- automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

- identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

- budowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający zgodnie 
z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

- mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych, z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

- wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji min. 2.0 lub na kluczach pamięci przenośnej USB,

- wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, 
z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych,

- możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy, odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych,

- możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

- Wykonawca wraz z urządzeniem dostarcza:

- Wymagane oznaczenie i certyfikat CE;

- Instrukcję obsługi w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w języku polskim, obejmującą zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika oraz wszelką niezbędną dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami.

- Ustawienie i sprawdzenie  parametrów aparatu przez autoryzowany serwis potwierdzające prawidłowe działanie poświadczone Raportem Serwisowym / Świadectwem Sprawdzenia aparatu.

- wszelką niezbędną dokumentację, a także dokumenty kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej.

- Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis. Zamontowanie aparatu przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego: Dział Laboratorium Celne w Koroszczynie, Terminal Samochodowy w Koroszczynie, 21-550 Terespol.

- Instalacja i uruchomienie oraz sprawdzenie aparatu przez dostawcę aparatu,  zakończone wydaniem protokołu odbioru aparatu.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

- gwarancja aparatu na okres minimum 24 miesiące, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy,

- gwarancja komputera min. 3 lata. W przypadku awarii dysku twardego podlega on wymianie, a oryginalny nośnik  pozostaje u Zamawiającego,

- serwis techniczny i analityczny w Polsce,

- bezpłatny przegląd gwarancyjny po 18 miesiącach użytkowania aparatu,

- bezpłatny przegląd pogwarancyjny po 24 miesiącach użytkowania aparatu (lub zgodnie z ofertą),

- bezpłatną wymiana podzespołu po 2 jego naprawach gwarancyjnych,

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie dłuższy niż 72 godziny.

- Wykonawca zapewnia szkolenie dla operatorów w siedzibie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia i funkcjonalności oprogramowania w 6 godzin, prowadzone na dostarczonym Urządzeniu, obejmujące wiedzę na temat UV-VIS, zasady bezpieczeństwa. Należy przekazać personelowi laboratorium wszelkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i działania przyrządu. Na zakończenie szkolenia Wykonawca wystawi indywidualnie każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikat potwierdzający znajomość obsługi aparatu. Szkolenia zostaną dodatkowo udokumentowane w formie protokołu 
z przeprowadzonych szkoleń wraz kopią certyfikatów wydanych uczestnikom.

- Termin realizacji przedmiotu umowy winien być uzgodniony z Kierownikiem Działu Laboratorium Celne, p. Wojciechem Andrzejukiem, tel. (83) 376-40-28.