Załącznik Nr 7 do SWZ

Parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi 
(opisami technicznymi).

(Numer referencyjny: DZP.220.101.2024)

Poniżej zamieszczono wykaz parametrów technicznych oraz funkcjonalnych dla oferowanych urządzeń, które Wykonawca winien potwierdzić w załączonych do oferty kartach katalogowych lub innych, równoważnych dokumentach:

- Część 1: Zakup szafy termostatycznej do utrzymywania kultur grzybowych

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Pojemność komory górnej: min. 150L |
| 2. | Komora górna wyposażona w oświetlenie wewnętrzne LED |
| 3. | Komora górna wyposażona w co najmniej 2 lampy UVC o łącznej mocy nie mniejszej niż 32W |
| 4. | Pojemność komory dolnej: min. 200L |
| 5. | Komora dolna wyposażona w oświetlenie wewnętrzne LED |
| 6. | Komora dolna wyposażona w co najmniej 2 lampy UVC o łącznej mocy nie mniejszej niż 32W |
| 7. | Budowa lamp UVC w górnej i dolnej komorze musi umożliwiać oświetlenie wnętrza komory światłem bezpośrednim |
| 8. | Materiał wykonania komory górnej i dolnej: stal kwasoodporna: 0H18N9 wg. PN lub 1.4301 wg. z DIN lub 304 AISI |
| 9. | Zakres temperatury pracy: min. od +4 do 40ºC |
| 10. | Graficzny dotykowy wyświetlacz LCD parametrów pracy komory: min. 4’’ |

#### 2)  Część 2:  Przenośny spektroradiometr terenowy do teledetekcji

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Zakres spektralny: min 350-2500 nm |
|  | Rozdzielczość widmowa min.: 1. 3 nm - 700 nm 2. 8 nm – 1500 nm 3. 6 nm – 2100 nm |
|  | Szerokość pasma próbkowania widmowego min. - 1.3 – 700 nm - 3.5 – 1500 nm - 2.3 – 2100 nm2 |
|  | Detektor: min 512- elementowa macierz Si |
|  | Szum promieniowania równoważnego W/cm2/nm/sr min. (dla światłowodu do 1.2m) : - 0.5x10-9 @ 400nm - 0.8x10-9 @ 1500nm |
|  | Dokładność długości fali nm : +/- 0,5 |