Ozn. Postępowania: NLZ.2026.271.14						Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CIS - System dla Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla 10 stanowisk oraz 2 śluz wraz z integracją z HIS

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu anestezjologicznego zapewniającego generowanie elektronicznej karty znieczulenia, zintegrowanego z istniejącym systemem HIS oraz aparaturą medyczną dla 10 stanowisk znieczulenia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

- Licencja stanowiskowa systemu do tworzenia elektronicznej karty znieczuleń oraz modułu dla Sali pooperacyjnej – sali wybudzeń  -  minimum min. 10 stanowisk.

- Licencja modułu dla śluzy bloku operacyjnego, do obsługi procesu przyjęcia-wyjazdu pacjenta, pozwalająca na pracę min. 2-óch śluz

- Dostarczenie 1 licencji serwerowej systemu do generowania dokumentacji elektronicznej karty znieczulenia, raportów i zestawień oraz zarządzania systemem.

Instalacja systemu na serwerze (maszynie wirtualnej) Zamawiającego.

- licencje bezterminowe

- Wyposażenie (komputery AIO z ekranem dotykowym min. 21”, czytniki kodów kreskowych, ramiona mocujące, przyłącza i przewody) – 12 szt.

- Integracja z systemem HIS Zamawiającego

- Podłączenie urządzeń do systemu zgodnie z wykazem - Szkolenia stanowiskowe – min. 20 godz.

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganego okablowania, konwerterów oraz przejściówek koniecznych do uruchomienia systemu i podłączenia urządzeń

- wykonawca zainstaluje system na udostępnionej maszynie wirtualnej przez zamawiającego

| L.P. | Parametr / Warunek |  | Wartość wymagana |  | Podać wartość lub opis parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie zapewniające ciągły zapis przebiegu znieczulenia z uwzględnieniem podawanych leków, krwi i płynów infuzyjnych automatycznie odczytujący wartości parametrów życiowych i wentylacyjnych z aparatu do znieczulania ogólnego i kardiomonitora. |  | TAK |  |  |
| 2. | Komunikacja z aparatami do znieczulania ogólnego i kardiomonitorami posiadanymi przez Zamawiającego tj.: - Aparaty do znieczulenia ogólnego - Producent Draeger, typ: Primus, Primus IE, Fabius GS; Producent GE: Avance CS2, Avance, Casestation 750c - Kardiomonitory- Producent Draeger, typ Delta, C500, M540, Philips: MX. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu dodatkowych, innych niż wymienione powyżej monitorów i aparatów do znieczulenia w przyszłości, oraz aktualizacji oprogramowania w sprzętach medycznych. Wykonawca zobowiązany będzie do integracji w ramach umowy dodatkowo zakupionych urządzeń wykorzystujących protokoły komunikacyjne zgodne lub zapewniających zgodność z protokołami obsługiwanymi przez system Wykonawcy, z systemem elektronicznej karty znieczulenia oraz przeprowadzenia testów i odbiorów po integracji dodatkowych urządzeń, w okresie gwarancji. |  | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość wstecznego uzupełnienia karty przebiegu znieczulenia (po rozpoczęciu monitorowania) z wprowadzeniem właściwych godzin i minut prowadzenia zabiegu oraz podanych leków. | TAK |  |  |  |
| 4. | System posiada definiowany interwał czasowy kolejnych odczytów parametrów z urządzeń konfigurowalny w zakresie od minimum 2 do 300 sekund z krokiem nie większym niż 10 sekund. Definiowany interwał czasowy prezentacji odczytów parametrów konfigurowalny w zakresie od 60 s do maksymalnie 300 s. Zamawiający wymaga wskazanego zakresu zapisu kolejnych odczytów w celu dokładnego tworzenia elektronicznej dokumentacji anestezjologicznej. | (kryterium punktowane) TAK – 5pkt NIE- 0pkt |  |  |  |
| 5. | Możliwość zmiany interwału odczytu w trakcie trwania zapisu znieczulenia, w tym możliwość zmiany ustalonego interwału odczytu i zapisu parametrów z urządzeń w trakcie trwania zapisu znieczulenia | TAK |  |  |  |
| 6. | System zapewnia elastyczność w dokumentowaniu danych poprzez możliwość wprowadzania dodatkowych odczytów poza ustalonymi interwałami czasowymi, z dokładnością co najmniej minutową. | (kryterium punktowane) TAK – 2pkt NIE- 0pkt |  |  |  |
| 7. | Rejestrowanie pomiaru wszystkich parametrów w przypadku w wygenerowania przez kardiomonitor alarmu na dowolnym parametrze. | TAK |  |  |  |
| 8. | Odczyt z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania parametrów dostępnych wg. dokumentacji interfejsu komunikacyjnego urządzenia, min. następujących parametrów: - HR - inwazyjne ciśnienie krwi minimum (diastolic, systolic, mean) minimum 3 kanały - wartość SpO2 - nieinwazyjne ciśnienie krwi minimum (diastolic, systolic, mean) - częstość oddechu - temperatura (min. 2 kanały pomiaru) - CO2, O2, N2O, AIR, AA (wdech/wydech) - MAC - tryb wentylacji - objętość oddechowa - objętość minutowa - ciśnienia Ppeak, PIP, PEEP - BIS/Entropia (w przypadku wyposażenia kardiomonitora w odpowiedni moduł pomiarowy) | TAK |  |  |  |
| 9. | Możliwość zmiany jednostki rejestrowanych parametrów w min zakresie: - [mmHg, mbar, hPa] dla inwazyjnego ciśnienienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, mbar, hPa] dla nieinwazyjnego ciśnienia krwi (diastolic, systolic, mean) - [mmHg, %] dla CO2 - [ml, l] dla objętość oddechowej i objętości minutowej - [mmHg, mbar, hPa] dla ciśnień Ppeak, PIP i PEEP | (kryterium punktowane) TAK – 5pkt NIE- 0pkt |  |  |  |
| 10. | Jednostka rejestracji w/w parametrów niezależna od jednostki parametru prezentowanej na kardiomonitorze oraz aparacie do znieczulania ogólnego. Wymóg ma na celu zapewnienie spójności oraz jednolitości dokumentacji niezależnie od użytego aparatu do znieczulania oraz kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
| 11. | Zapis i wyświetlanie w formie wykresu min. 4 parametrów równocześnie z możliwością ich zmiany i konfiguracji na życzenie Zamawiającego. Możliwość wyświetlania min. 2 wykresów równocześnie na ekranie. | (kryterium punktowane) TAK – 5pkt NIE - 0pkt |  |  |  |
| 12. | Funkcja dodawania dowolnego dostępnego z urządzeń parametru życiowego lub parametru wentylacji do aktualnie prowadzonego zabiegu. Automatyczne wyszukiwanie dostępnych aktualnie parametrów. | TAK |  |  |  |
| 13. | Możliwość dynamicznego dodawania parametrów. System z możliwością definiowania parametrów, wyświetlanych w prowadzonej karcie znieczulenia w momencie uruchomienia ich, na urządzeniu medycznym np. inwazyjny pomiar ciśnienia, BIS. | TAK |  |  |  |
| 14. | Możliwość komentowania (pisemnie w programie) parametrów wyświetlanych w formie tabelarycznej. | TAK |  |  |  |
| 15. | Możliwość oznaczania początku i końca znieczulenia, końca indukcji intubacji oraz ekstubacji, początku i końca zabiegu operacyjnego oraz założenia i zdjęcia maski, końca indukcji znieczulenia oraz rozpoczęcia znieczulenia regionalnego za pomocą czytelnych symboli graficznych. | TAK |  |  |  |
| 16. | Możliwość definiowania przez Użytkownika zdarzeń śródoperacyjnych (np. zmiana pozycji pacjenta, RKO, defibrylacja) z opcją ich oznaczania w dowolnym momencie zabiegu. Możliwość dodatkowego opisu każdego ze zdarzeń. | TAK |  |  |  |
| 17. | Lista zdarzeń śródoperacyjnych definiowana niezależnie na każde stanowisko robocze. | TAK |  |  |  |
| 18. | Dodawanie zaleceń pooperacyjnych. Możliwość dodania predefiniowanych zaleceń (definiowane przez Użytkownika) za pomocą przycisków szybkiego wyboru. Możliwość zlecenia podania leku lub płynu wg dostępnej w aplikacji biblioteki leków. | TAK |  |  |  |
| 19. | Skala Aldreta automatycznie przeliczana po oznaczeniu stanu pacjenta. | TAK |  |  |  |
| 20. | Możliwość wprowadzania informacji za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie dotykowym. | TAK |  |  |  |
| 21. | Oznaczenie podawanych leków kolorami wg. Grupy zgodnie z obowiązującym standardem. | TAK |  |  |  |
| 22. | Edytowalna przez uprawnionego użytkownika systemu biblioteka leków z określeniem dawki i jednostki wyjściowej na min 1000 pozycji. Rozróżnienie podaży jednorazowej i ciągłej. Leki kategoryzowane, z określeniem dawki domyślnej oraz jej inkrementu. Kategorie leków min: - Antybiotyki - Psychotropowe - Narkotyczne - Niedepolaryzujące leki zwiotczające - Depolaryzujące leki zwiotczające - Przeciwwymiotne - Odwracające zwiotczenie - Benzodiazepiny BDZ | TAK |  |  |  |

|  | - Rozkurczowe - Odwracające benzodiazepiny - Odwracające opioidy - Przeciwbólowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. | Dla każdego leku w bibliotece możliwość zdefiniowania przez uprawnionego użytkownika systemu możliwych dróg podania (np. dożylnie, doustnie) wraz z domyślną drogą podania. | TAK |  |
| 24. | Możliwość wyszukiwania leków wg substancji aktywnej. | TAK |  |
| 25. | System posiadający funkcjonalność konfigurowania grup leków m.in. w kategorii minimum: intubacja, wlew, antybiotyk. Możliwość w szybki sposób zarejestrowania podania kilku leków w danej grupie, ze wskazaniem dawki dla pacjenta i godziną podania. | (kryterium punktowane) TAK – 5pkt NIE- 0pkt |  |
| 26. | System umożliwiający generowanie raportów sumarycznego zużycia (suma g, mg, ug lub ml) leków wg grupy. Możliwość generowania raportu wg daty dla konkretnego stanowiska znieczulania oraz dla konkretnego znieczulenia. | (kryterium punktowane) TAK – 5pkt NIE- 0pkt |  |
| 27. | System umożliwiający generowanie raportów zużycia leków np. narkotycznych, antybiotyków, w danym okresie czasu, na wskazanej sali operacyjnej, dla wskazanego zabiegu. | TAK |  |
| 28. | Indywidualne konto logowania dla każdego z użytkowników zabezpieczone loginem i hasłem. Zgodnie z pkt. 57 OPZ. | TAK |  |
| 29. | System uniemożliwiający archiwizację dokumentu bez poprawnego zalogowania się przez Użytkownika. | TAK |  |
| 30. | Możliwość awaryjnego logowania użytkownika w przypadku zapomnianego hasła. | TAK |  |
| 31. | System posiadający funkcję szybkiego uruchomienia pobierania danych z aparatury medycznej, bez konieczności logowania do systemu lub bez konieczności wypełniania danych demograficznych czyli w trybie „nagły przypadek” zapewniającą ciągłość rejestracji danych z urządzeń medycznych i umożliwiającą wykorzystanie zarejestrowanych danych do tworzenia elektronicznej karty znieczuleń. | (kryterium punktowane) TAK – 3pkt NIE - 0pkt |  |
| 32. | Możliwość definiowania rodzajów monitorowania wg typów zabiegów/rodzajów anestezji z indywidualnie definiowanym zestawem parametrów rejestrowanych i układem graficznym tabela / wykresy. Możliwość przypisania domyślnych (najczęściej używanych) leków do każdego z rodzajów monitorowania. | TAK |  |
| 33. | Możliwość rejestracji informacji nt. transfuzji krwi i preparatów krwiopochodnych za pomocą czytnika kodów kreskowych. Odczyt informacji o preparacie (składnik, nr donacji, objętość) (Numer donacji, Grupa krwi, Data ważności, Nazwa składnika - zgodnie z ISBT128 ). Automatyczna identyfikacja informacji odczytanej za pomocą czytnika. | TAK |  |
| 34. | Generowanie raportu z przeprowadzonej transfuzji preparatów krwi w formacie pdf lub równoważnym formacie dokumentu zawierającego min. informacje: | TAK |  |

|  | - Nazwa składnika krwi - Nr donacji - Termin ważności składnika krwi - Dawca AB0 RhD - Biorca AB0 RhD - Imię, nazwisko, PESEL biorcy - Nazwisko lekarza zlecającego przetoczenie - Data i godzina rozpoczęcia przetaczania składnika krwi - Data i godzina zakończenia przetaczania składnika krwi - Imię i nazwisko osoby wykonującej przetoczenie - Przetoczona objętość - Ocena przebiegu przetoczenia (np. bez powikłań/powikłania) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 35. | Generowanie karty oceny przebiegu przetoczenia zawierającej minimum: - dane identyfikacyjne Pacjenta - dane przetaczanego produktu - parametry życiowe (HR, Temperatura, NIBP) zarejestrowane w momencie rozpoczęcia transfuzji, po określonym z użytkownikiem interwale czasowym np. 15 minutach od rozpoczęcia transfuzji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu. Możliwość wydruku lub zapisania dokumentu min. w formacie pdf lub równoważnym formacie dokumentu. | TAK |  |
| 36. | Możliwość rejestracji szczegółowych informacji o różnych procedurach anestezji minimum: - Znieczulenie ogólne (rodzaj indukcji i kondukcji) - Znieczulenie regionalne (min. podpajęczynówkowe, ZO, CSE, splot szyjny, ramienny, nerwy k. górnej i dolnej) Możliwość jednoczesnej rejestracji procedur wg kodów ICD-9 (minimum 1 procedura główna oraz minimum 2 dodatkowe) Możliwość rejestracji procedur i czynności przedoperacyjnych takich jak: - Preoksygenacja - Intubacja dotchawicza - Intubacja dooskrzelowa - Maska krtaniowa i twarzowa - Rurka ustno-gardłowa - Tracheostomia - Intubacja przez usta - Intubacja przez nos - Intubacja z bronchofiberoskopem - Informacje o rozmiarze i typie stosowanych rurek i masek | TAK |  |
| 37. | Możliwość rejestracji rozmiaru rurki intubacyjnej oraz głębokości jej wprowadzenia. Osobny zestaw rozmiarów dla rurek DLT. | TAK |  |
| 38. | Definiowanie głównej oraz min dwóch dodatkowych procedur znieczulenia wg kodów ICD-9 dla każdej prowadzonej karty znieczulenia. | TAK |  |
| 39. | Generowanie raportu z zabiegu w postaci dokumentu pdf lub równoważny format dokumentów z możliwością wydruku. Możliwość zmiany szablonu wydruku (ustalane na etapie analizy przedwdrożeniowej) | TAK |  |
| 40. | Wydruk raportu zawierający logo oraz nazwę szpitala. | TAK |  |
| 41. | Instalacja aktualizacji w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania przez cały okres gwarancji). | TAK |  |

| 42. | System posiadający moduł / profil do obsługi przyjęcia i wypisu pacjentów na bloku operacyjnym, instalowany na dodatkowym komputerze typu All in One z ekranem dotykowym, zainstalowany w śluzie, służący do generowania elektronicznej dokumentacji pacjenta. Rejestracja przyjęcia z danymi minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział wydający, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Rejestracja wydania z danymi minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, oddział przyjmujący, osoba wydająca, osoba przyjmująca. Uwierzytelnienie poprzez indywidualny PIN lub hasło osoby przyjmującej / wydającej. Generowany dokument przyjęcia/ wydania pacjenta, zawierający dane identyfikujące personel medyczny wraz z jego podpisem, które to informacje będą integralną częścią dokumentacji medycznej znieczulenia przesyłanej automatycznie do HIS po zakończeniu pobytu pacjenta na Bloku Operacyjnym. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | System posiadający moduł obsługi pobytu pacjenta na Sali wybudzeń, służący do generowania elektronicznego raportu z pobytu pacjenta na Sali Wybudzeń. Rejestracja przyjęcia na Salę Wybudzeń minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Zapis parametrów życiowych pacjenta z monitorów pacjenta używanych na Sali Wybudzeń tj. Kardiomonitory- Producent Draeger C500, M540; Producent Philips: MX. Rejestracja podania leków minimum (iniekcje jednorazowe, infuzje, wlewy). Biblioteka leków wspólna z dostępną na salach operacyjnych. Rejestracja czynności wykonywanych przy pacjencie minimum (toaleta dróg oddechowych, zmiana pozycji, ekstubacja). Prezentacja bieżących parametrów z urządzeń w postaci numerycznej. Zapis i prezentacja w postaci trendów graficznych, osobnych dla każdego parametru. Rejestracja opuszczenia Sali Wybudzeń minimum: imię, nazwisko, data urodzenia, lekarz przekazujący, pielęgniarka przekazująca, pielęgniarka przyjmująca. Uwierzytelnienie wydania poprzez indywidualny pin osoby wydającej. | TAK |  |
| 44. | Wykonawca w ramach realizacji zapewni podłączenie do systemu monitorów pacjenta i aparatów do znieczulenia posiadanych przez Zamawiającego określonych w OPZ. | TAK |  |
| 45. | System umożliwiający wypełnianie Okołooperacyjnej Karty Kontroli ze wskazaniem osoby będącej Koordynatorem Karty. Okołooperacyjna Karta Kontroli częściowo wypełniana automatycznie w części informacyjnej minimum: data i godzina początku i końca znieczulenia, imię i nazwisko pacjenta, PESEL. | TAK |  |
| 46. | Eksport Okołooperacyjnej Karty Kontroli do HIS min. w formacie pdf lub równoważnym formacie dokumentów. | TAK |  |
| 47. | Funkcja generowania elektronicznej dokumentacji , zgodnej z przepisami prawa w standardzie odpowiadającym wymogom dla dokumentacji medycznej, | TAK |  |
| 48. | Możliwość tworzenia miesięcznych raportów statystycznych dla administracji dotyczących minimum ilości zabiegów (w podziale na planowane i ostre), zajętości poszczególnych sal, minut pracy bloku operacyjnego i sal wybudzeniowych ze wskazaniem czasu i rodzaju zabiegów i ilości wykonanych procedur osłownikowanych przez Zamawiającego na etapie analizy przedwdrożeniowej i w podziale na personel uczestniczący w danej procedurze, a także raportów z oznaczeniem znaczników czasowych takich jak minimum: dla danej operacji wskazanie minimum: początku znieczulenia, końca znieczulenia, czas zabiegu operacyjnego (początek zabiegu-koniec zabiegu). | TAK |  |
| 49. | Import z systemu HIS zleceń na zabiegi kierowane do wybranych komórek org. wraz z danymi pacjenta minimum: PESEL pacjenta, ID pacjenta, imię i nazwisko, płeć, grupa krwi, numer zlecenia operacji, status, data zabiegu. | TAK |  |
| 50. | Eksport dokumentu pdf lub równoważnego formatu dokumentu elektronicznej karty znieczulenia do systemu HIS. | TAK |  |
| 51. | Eksport znaczników do HIS znaczników czasowych minimum: czas anestezjologiczny (początek/koniec), czas znieczulenia (początek/koniec), czas operacji (początek/koniec). | TAK |  |
| 52. | Wymiana danych pomiędzy systemami CIS i HIS opisana w pkt 47, 48, 50, 51 i 52 powinna odbywać się z wykorzystaniem jednego z poniższych, uzgodnionych z Zamawiającym, standardów komunikacji: - Interfejsów REST API z wykorzystaniem formatu danych JSON lub - komunikatów w standardzie HL7. Wymiana danych musi odbywać się w sposób zautomatyzowany, bez udziału użytkownika. Format i struktura komunikatów (API/HL7) oraz parametry i tryb wymiany danych zostaną uzgodnione na etapie analizy integracyjnej pomiędzy Wykonawcą CIS a Zamawiającym, posiadającym HIS. | TAK |  |
| 53. | Dostawa systemu do dokumentacji przebiegu znieczulenia będącego wyrobem medycznym minimum Klasy I zgodnie z dyrektywą UE 745/2017 oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca posiada certyfikat ISO 27001 – certyfikat ISO bezpieczeństwa informacji w zakresie budowy systemów informatycznych. | TAK |  |
| 54. | Dostarczona aplikacja musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, itp.). | TAK |  |
| 55. | Oprogramowanie i obsługa serwisowa w języku polskim. | TAK |  |
| 56. | Programy, komponenty, instrukcje, podręczniki, narzędzia administracyjne dostępne w formie aktualnej w języku polskim. | TAK |  |
| 57. | Dostarczony system musi umożliwiać integrację z usługą Active Directory (AD) Zamawiającego, umożliwiającą centralne uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem kont domenowych użytkowników szpitala. | TAK |  |
| 58. | Połączenie pomiędzy stacjami roboczymi a serwerem odbywa się w sposób zapewniający poufność transmisji przesyłanych danych, za pomocą protokołu SSL/TLS. | TAK |  |
| 59. | Dostarczona aplikacja musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego. Oprogramowanie musi pozwalać na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych i informacji w obszarach objętych wdrożeniem, na bazie tych danych musi umożliwiać wytwarzanie prawidłowej, kompletnej, ujętej w obowiązujących przepisach prawa dokumentacji (dokumenty, raporty, itp.). | TAK |  |
| 60. | Wykonawca przekaże dane do logowania do systemu dla użytkownika - Administratora posiadającego najwyższe i wszystkie możliwe uprawnienia w systemie | TAK |  |
| 61. | System musi umożliwiać określenie przez użytkownika z jakich urządzeń mają być pobierane dane w ramach danego stanowiska. System musi umożliwiać obsługę przez użytkownika systemu dokonywania zmiany każdego urządzenia na danym stanowisku na inne uwzględnione w systemie w przypadku np. awarii | TAK |  |
| Wyposażenie – komputery AIO z ekranem dotykowym min. 21”, czytniki kodów kreskowych, ramiona mocujące, przyłącza i przewody) – 12 szt. |  |  |  |
| 1. | Komputer All in One – 12 szt. z ekranem dotykowym minimum 21’’ Procesor min. 2-rdzeniowy, min 2 GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 23000 punktów; Pamięć RAM min. 16 GB Pamięć masowa min. dysk SSD 240 GB Matryca dotykowa min. 21” lub większa, rozdzielczość Full HD 1920x1080 lub większa Komunikacja minimum: USB, RJ-45, System operacyjny min. Windows 11 Professional (niezbędny do zastosowania w usłudze katalogowej Active Directory) | TAK |  |
| 2. | Komputer zamocowany na ruchomym ramieniu dostarczonym przez wykonawcę przy kolumnie anestezjologicznej lub aparacie do znieczulania ogólnego. Montaż ramion, oraz komputerów zostanie zrealizowany przez Wykonawcę. | TAK |  |
| 3. | Czytnik kodów kreskowych obsługujący co najmniej standard CODE 128 (12 szt.) | TAK |  |
| Licencje |  |  |  |
| 1. | Licencja stanowiskowa systemu do tworzenia elektronicznej karty znieczuleń - 10 szt. licencje bezterminowa(pozwalających na pracę co najmniej 10 Równoczesnych użytkowników) systemu w celu edycji i uzupełnienia danych dokumentacji) | TAK |  |
| 2. | Licencja modułu dla sali pooperacyjnej – sali wybudzeń, pozwalająca na obsługę min. 10 stanowisk - licencje bezterminowa | TAK |  |
| 3. | Licencja modułu / profil dla śluzy bloku operacyjnego, do obsługi procesu przyjęcia-wyjazdu pacjenta, pozwalająca na pracę min. 2-óch śluz Dostarczenie 1 licencji serwerowej systemu do generowania dokumentacji elektronicznej karty znieczulenia, raportów i zestawień oraz zarządzania systemem. Instalacja na serwerze (maszynie wirtualnej) Zamawiającego. - licencje bezterminowa | TAK |  |
| 4. | Dostarczenie 1 licencji serwerowej systemu do generowania dokumentacji elektronicznej karty znieczulenia, raportów i zestawień oraz zarządzania systemem. - licencje bezterminowa | TAK |  |
| 5. | W przypadku gdy oprogramowanie nie wymaga licencji do działania, wówczas zamawiający uzna taki warunek za spełniony | TAK |  |
|  | Gwarancja, serwis |  |  |
| 1. | Serwis gwarancyjny – czas reakcji maksimum 3 godziny od zgłoszenia telefonicznego, czas naprawy do 3 dni kalendarzowych, w uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych – wymaga uzasadnienia na piśmie przesłanego do użytkownika w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 2. | Instalacja aktualizacji w ramach dostarczonej wersji oprogramowania (gwarancja aktualności oprogramowania przez cały okres gwarancji). | TAK |  |
| 3. | Gwarancja 36 miesięcy na sprzęt i system. | TAK |  |
| 4. | Nadzór serwisowy nad oprogramowaniem 36 miesięcy. | TAK |  |
| 5. | W okresie gwarancji i nadzoru serwisowego dostęp do infolinii lub portalu serwisowego Helpdesk 24h 7 dni w tygodniu. Możliwość zgłoszeń telefonicznych, email. | TAK |  |