Załącznik nr 1.1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa stacji do produkcji ultraczystej wody na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Stacja do produkcji ultraczystej wody – 1 zestaw |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |
| Producent |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Stacja oczyszczania wody produkująca ultraczystą wodę kl. 1 ) i po odwróconej osmozie ( kl. 3) |  |
|  | Główne etapy oczyszczania, przynajmniej: - oczyszczanie wstępne (w celu ochrony membrany odwróconej osmozy) - membrana odwróconej osmozy - lampa UV dwuzakresowa (185/254 nm) - złoża usuwające jony oraz pozostałości organiczne - filtr końcowy z membraną mikrofiltracyjną (membrana 0,22µm) |  |
|  | Wydajność urządzenia nie mniejsza niż 2,5 l/h dla wody po odwróconej osmozie (kl. 3) |  |
|  | Szybkość podawania wody ultraczystej (kl. 1) nie mniejsza niż 1 L/min |  |
|  | Wbudowany wewnątrz systemu zbiornik do przechowywania wody kl. 3 o pojemności minimum 6 L |  |
|  | Możliwość ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej z krokiem 0,25 L lub dokładniejszym |  |
|  | Pomiar parametrów wody ultraczystej dokonywany nie dalej niż 50 cm od punktu poboru |  |
|  | Możliwość odczytu przewodności na wyświetlaczu urządzenia po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz przewodności dla wody ultraczystej |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii |  |
|  | Odczyt poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu jednostki oczyszczającej wodę |  |
|  | Charakterystyka wody ultraczystej: - oporność nie mniejsza niż 18,2 MΩ*cm w 25 oC - poziom TOC nie większy niż 5 ppb - cząstki stałe (wielkość powyżej 0,22 µm) nie więcej niż 1 cząstka/ml - poziom bakterii nie większy niż 0,1 CFU/ml |  |
|  | W miejscu poboru wody zastosowany wymienny filtr końcowy 0,22 µm |  |
|  | Dopuszczalna przewodność wody zasilającej to 1999 µS/cm w 25 oC lub większa |  |
|  | Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) |  |
|  | Głośność pracy systemu nie większa niż 50 decybeli z odległości 1 metra |  |
|  | Wymiary systemu (dł. x szer. ) nie większe niż: 450 x 300 |  |
|  | Zasilanie systemu: 230 V AC, 50 Hz |  |
|  | Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej (prototypy niedozwolone) |  |
|  | 1 komplet wszystkich wkładów oczyszczających i filtrów niezbędnych do pracy urządzenia. |  |
|  | Wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzenia powinny być dostarczane wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesiące |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.