Załącznik nr 1.5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa ph metru na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| pH metr stacjonarny - 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
|  | pH metr stacjonarny, charakteryzujący się poniższymi parametrami: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Funkcje pomiaru: pH, temperatura, ORP |  |  |
|  | Dokładność pH: minimum ±0,002 |  |  |
|  | Dokładność mV: minimum ±0,1 |  |  |
|  | Zakres pomiaru mV: -2000 do 2000 mV (±5%) |  |  |
|  | Rozdzielczość temperatury: minimum 0,1 °C |  |  |
|  | Zakres temperatury: -30 °C – 130 °C (±5%) |  |  |
|  | Dokładność temperatury: ±0,1°C w zakresie od 0°C do 100°C |  |  |
|  | Typ wyświetlacza: kolorowy ekran minimum 6 cali |  |  |
|  | Funkcje wspomagające kalibracje |  |  |
|  | Pamięć pomiarów: 2000 pomiarów (±5%) |  |  |
|  | Możliwość transferu danych do pamięci USB |  |  |
|  | Urządzenie musi być wodoszczelne i pyłoszczelne |  |  |
|  | Masa urządzenia: maks. 900 g |  |  |
|  | Urządzenie musi być dostarczone jako kompletny zestaw pomiarowy, zawierający elektrodę umożliwiające pomiar zarówno pH, jak i temperatury, statyw do mocowania elektrody oraz zestaw buforów do kalibracji, w pełni umożliwiający wykonanie pomiarów i kalibrację urządzenia bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.