Załącznik nr 1.7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Dostawa monitorowanego systemu kriogenicznego przechowywania materiału biologicznego na potrzeby Wydziału Medycznego KUL

| Monitorowany system kriogenicznego przechowywania materiału biologicznego - 1 sztuka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa oferowanego urządzenia |  |  |  |
| Producent |  |  |  |
| Typ/model/kod producenta |  |  |  |
| Lp. | Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |
|  | Monitorowany system kriogenicznego przechowywania materiału biologicznego, charakteryzujący się poniższymi parametrami: |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Pojemność robocza zbiornika: 4800 krioprobówek o objętości 2 mL (±5%) |  |  |
|  | Przechowywanie próbek w pudełkach mieszczących się w metalowych stelażach |  |  |
|  | Maksymalna objętość ciekłego azotu: 145 L (±5%) |  |  |
|  | Statyczne tempo parowania ciekłego azotu: maks. 0,86 L/dzień |  |  |
|  | Średnica wlewu: 200 mm (±10%) |  |  |
|  | Waga pustego zbiornika: maks. 70 kg |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne zbiornika: maks. 700 mm średnica x 1050 mm wysokość |  |  |
|  | Wymagane wyposażenie: - Metalowe stelaże pozwalające pomieścić pudełka kriogeniczne na probówki 1,2/2 mL (stelaże muszą być wyposażone w zabezpieczenie przed wypadaniem pudełek) - Komplet kompatybilnych pudełek kriogenicznych na probówki 2 mL w formacie 10x10 (ilość pudełek musi odpowiadać liczbie miejsc na stelażach) - Podstawa jezdna kompatybilna ze zbiornikiem - Alarm niskiego poziomu ciekłego azotu z czujnikiem temperatury i kontrolerem zapewniającym sygnalizację |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy oferowanego urządzenia, producenta, typu/modelu /kodu producenta. Podane dane oraz uzupełniona kolumna pn: Parametry oferowane muszą pozwolić Zamawiającemu na jednoznaczną identyfikację oferowanego produktu.

DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM, 
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.