Załącznik nr A do SWZ

OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na Dostawę zestawów odczynnikowych, akcesoriów, materiałów kontrolnych do badań z zakresu autoimmunologii wraz z dzierżawą analizatorów dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa DZP.341.50.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| Lp. | PARAMETRY DOTYCZĄCE DZIERŻAWIONEGO AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO BADAŃ Z ZAKRESU CHORÓB AUTOIMMUNIZACYJNYCH | Wymogi Graniczne/parametry oceniane | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Typ/model Oferowanego sprzętu: ..................................... Producent: …………………………………………………………………….. Kraj produkcji : ................................................................... Rok produkcji (nie starsze niż 2018r, fabrycznie nowe lub używane) : ........................................................ |  |  |  |
| 1. | - Analizator do oznaczeń metodą chemiluminescencji, nastołowy, z własną stacją sterującą i systemem podtrzymania napięcia (UPS), dostępny w opcji z drukarką | TAK |  |
| 2. | Analizator w pełni automatyczny, od etapu załadowania odczynników i próbek, w procesie wykonywania oznaczenia nie wymagający manualnych czynności użytkownika. | TAK |  |
| 3. | Aparat gotowy do ciągłej pracy. Brak konieczności wykonywania procedury startowej oraz płukania aparatu po zakończeniu serii badań | TAK |  |
| 4. | Oznaczenia wykonywane w jednorazowych kuwetach, możliwość ciągłego doładowywania kuwet. | TAK |  |
| 5. | Praca w trybie swobodnego dostępu (Random Access). Nielimitowana funkcja STAT (badań pilnych). | TAK |  |
| 6. | Możliwość dodania zleceń dla próbek już załadowanych na pokład analizatora. | TAK |  |
| 7. | Minimalna ilość próbek ładowanych jednocześnie - 30 sztuk. Możliwość ciągłego dostawiania próbek w dowolnej pozycji próbkowej. Praca z próbkami pierwotnymi, wtórnymi oraz dedykowanymi probówkami pediatrycznymi. | TAK |  |
| 8. | Niska objętość martwa dla probówek wtórnych (śr. 16 mm – max.500 µl, śr. 12 mm – max.200 µl oraz max.100 µl dla dedykowanych probówek pediatrycznych). | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyjęcia próbek po rozpoczęciu ich analizy bez konieczności oczekiwania na zakończenie serii badań i bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 10. | Czas do uzyskania pierwszego wyniku nie dłużej niż 30 minut. Wydajność min. 50 oznaczeń/godzinę. Dostępna informacja o przewidywanym czasie zakończenia oznaczeń | TAK |  |
| 11. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek wysoko-dodatnich. | TAK |  |
| 12. | Jednorazowa, stabilna dla numeru serii odczynników kalibracja robocza, wzorcowe krzywe kalibracyjne zapisane w kodzie kreskowym odczynnika. | TAK |  |
| 13. | Kontrole do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości dwupoziomowe, z wyznaczoną średnią oraz odchyleniem standardowym. Automatyczne wczytywanie danych z metryczek. | TAK |  |
| 14. | Kontrola i wyświetlanie czasu ważności odczynników po otwarciu opakowania oraz ilości badań dostępnych do wykonania | TAK |  |
| 15. | Kontrole i kalibratory gotowe do użycia, brak konieczności porcjowania / zamrażania materiału kontrolnego – przechowywanie w temp. lodówki. | TAK |  |
| 16. | Pokład chłodzony – aktywnie utrzymywana temperatura lodówki, możliwość stałego przechowywania odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 17. | Możliwość jednoczasowego załadowania minimum 20 identycznych lub różnych kaset odczynnikowych, w tym możliwość jednoczesnego załadowania opakowań odczynników z tej samej serii dla tego samego typu oznaczenia. | TAK |  |
| 18. | Odczynniki używane do wykonywania oznaczeń/ładowane na pokład analizatora nie wymagają doprowadzania do temperatury pokojowej. Możliwość dostawiania/wyjmowania kaset bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 19. | Wbudowany moduł kontroli jakości z wykresami L-J, w celu bieżącej kontroli jakości oznaczeń (reguły Westgarda, opracowania statystyczne, wyliczanie SD i średniej, flagowanie metody poza kontrolą). Automatyczne rozpoznawanie materiału kontrolnego w oparciu o kody kreskowe i automatyczne przypisanie zleceń oznaczeń kontrolnych | TAK |  |
| 20. | Automatyczne rozpoznawanie, odczynników, kalibratorów i kontroli poprzez kody kreskowe (wbudowane wewnętrzne czytniki kodów kreskowych). | TAK |  |
| 21. | Praca z próbkami w oparciu o kody kreskowe z automatyczną identyfikacją, importem zleceń z LIS oraz możliwość ręcznego zlecania badań dla próbek nieokodowanych. | TAK |  |
| 22 | Niezależne igły do pipetowania odczynników oraz próbek badanych, brak kontaktu igły odczynnikowej z próbkami pacjentów, analizator 2-igłowy, wyposażony w specjalny system i protokół mycia igieł, zapobiegający krzyżowym zanieczyszczeniom na etapie aspiracji próbek. Dedykowany program odkażania i czyszczenia igieł. Dodatkowy protokół dekontaminacji do obsługi oznaczeń z ekstraktów kału | TAK |  |
| 23 | Dedykowany odczynnik do dekontaminacji i mycia analizatora – automatyczny program czyszczenia i dekontaminacji. Kontrola interwałów i flagowanie konieczności wykonania procedury mycia – dekontaminacji oraz czyszczenia igieł. | TAK |  |
| 24 | Detekcja poziomu cieczy, detekcja skrzepów, monitorowanie zużycia płynów systemowych i poziomu ścieków. | TAK |  |
| 25 | Dodatkowy, zewnętrzny czytnik kodów. | TAK |  |
| 26 | Identyfikacja użytkownika wykonującego oznaczenia oraz zatwierdzającego wyniki zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem do poszczególnych funkcjonalności analizatora. | TAK |  |
| 27 | Dedykowane instrukcje, skrócone przewodniki oraz materiały szkoleniowe w j. polskim. Szkolenie stanowiskowe użytkowników zakończone wystawieniem certyfikatu. | TAK |  |
| 28 | Archiwizacja i opracowywanie wyników badań (także z możliwością archiwizacji automatycznej), możliwość zanonimizowanego eksportu danych/ wyników do formatów edytowalnych, wyszukiwanie i filtrowanie badań/typów oznaczeń. | TAK |  |
| 29 | Możliwość wsparcia zdalnego poprzez dostęp techniczny do urządzenia przy zastosowaniu oprogramowania tunelowego. | TAK |  |
| 30 | Stałe wsparcie systemowe i informatyczne, bezpłatne aktualizacje oprogramowania | TAK |  |
| 31 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, świadczony przez przeszkolonych i uprawnionych inżynierów serwisu. Przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 32 | Dwukierunkowa komunikacja z LIS | TAK |  |
| 33 | Znak CE IVD | TAK |  |
| 35 | Możliwość zlecenia jednoczasowo kombinacji wszystkich oferowanych badań z tej samej próbki surowicy, osocza, ekstraktu | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Obsługa aparatu poprzez ekran dotykowy stacji sterującej. Graficzny interfejs, komunikaty barwne oraz tekstowe informujące o rekomendowanych akcjach użytkownika, koniecznych działaniach, sytuacjach awaryjnych | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37 | Minimalna ilość czynności konserwacyjnych wykonywanych przez użytkownika, automatyczna procedura konserwacji codziennej - poniżej 6 minut. Możliwość definiowania częstości, dnia i pory automatycznego mycia aparatu | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 38 | Jednoczesna obsługa wszystkich dostępnych w menu typów oznaczeń dla wszystkich załadowanych typów próbek. Możliwość tworzenia paneli badań dla oznaczeń wykonywanych jednoczasowo. | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |