## Arkusz1
Zadanie 1 - Sprzęt do zabiegów z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik do SWZ nr D-…./N/26
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny 1. wykonany z drutu nitinolowego 2. pokryty od wewnątrz materiał PTFE 3. bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym 4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm 5. średnice i długości stentgraftów: 5-8mm długość 2,5cm 5-9mm długość 7,5cm 5-13mm długość 5 i 10cm 6. możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 7. kompatybilność z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-13 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. średnica zestawu wprowadzającego: 6 -10 Fr | szt. | 5 |  |  | 8%
2 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny 1. wykonany z drutu nitinolowego 2. pokryty od wewnątrz materiał PTFE 3. bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym 4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm 5. średnice i długości stentgraftów: 5-10mm długość 15cm 6. możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 7. kompatybilny z prowadnikiem 0.035” przy średnicach 5-10 mm oraz 0.018” lub 0.014” przy średnicach 5-8 mm 8. średnica zestawu wprowadzającego: 6 -10 Fr | szt. | 3 |  |  | 8%
3 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny 1. wykonany z drutu nitinolowego 2. pokryty od wewnątrz materiał PTFE 3. bezszwowy sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym 4. długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm 5. średnice i długości stentgraftów: 5-8mm długość 25cm 6. możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy 7. kompatybilny z prowadnikiem 0.035” oraz 0.018” lub 0.014” 8. średnica zestawu wprowadzającego: 6 -10 Fr | szt. | 2 |  |  | 8%
Wartość ogólna:
…………………………………………….
podpis Wykonawcy
Zadanie 2 - sprzęt do zabiegów z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik do SWZ nr D-…./N/26
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | Stentgraft piersiowy niskoprofilowy Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru Niski profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach: 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm System ze zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami System posiadający radiocieniujące markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu Dostępność konfiguracji: proste i taperowane (taperowanie 4 i 6 mm) Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu Dostępność długości: 8 cm, 16 cm Zestaw: 1 sztywny prowadnik oraz balon do modelowania stentgraftu. | szt. | 2 |  |  | 8%
Wartość ogólna:
…………………………………………….
podpis Wykonawcy
Zadanie 3 - sprzęt do zabiegów z zakresu chirurgii wewnątrznaczyniowej
|  |  |  | Formularz cenowy |  |  |  | Załącznik do SWZ nr D-…./N/26
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | Cewniki angiograficzne 1. Szeroka gama krzywizn: Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Pigtail Flush; Modified Hook Flush, Headhunter 1; Newton(2; 4); Bentson 2; Mani; Vertebral; Modified Cerebral; Berenstein; MW2; Osborn 1; Simmons (1; 2); Modified Simmons; Multipurpose A1; Cobra (1; 2); Hook (0,8; 1,0); Renal Double Curve; Reuter; Mikaelsson; KA2; Modified Hook (2; 3); Straight Selective; RIM; RBI; UAC 2. Dostępność rozmiarów: 4F i 5F 3. Materiał korpusu elastyczny, odporny na złamania z atraumatyczna końcówką 4. Karbowane przejście pomiędzy hubem a korpusem 5. Cewniki zbrojone stalowym oplotem 6. Cewniki z otworem dystalnym oraz z otworem dystalnym i otworami bocznymi 7. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” – 0,038” 8. Długości cewników – 40 cm , 65 cm, 80 cm ,90 cm, 100 cm, 110 cm, 125 cm 9. Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium 10. Dostępność cewników do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein 11. Ciśnienie 1200 PSI | szt. | 200 |  |  | 8%
2 | Cewniki angiograficzne kalibracyjne 1. Szeroka gama krzywizn: Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush 2. Dostępność średnic: 4F i 5F 3. Dostępność długości: 65 cm; 100 cm 4. Markery platynowe 5. Odstępy pomiędzy markerami: 1 cm 6. Materiał korpusu cewnika: nylon 7. Duża odporność na załamanie; gładka powierzchnia 8. Duża wytrzymałość ciśnieniowa 1200 psi 9. Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” 10. Doskonała pamięć kształtu | szt. | 80 |  |  | 8%
3 | Prowadnik do CTO 1. długość 180 cm, 190 cm, 200 cm, 235 cm, 300 cm 2. średnice 0,014” i 0,018” 3. rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego 4. kształt końcówki prowadnika: prosta, pre-shape 5. pokrycie PTFE prowadnika 6. pokrycie hydrofilne na oplocie 7. sztywność końcówki 3,0g; 4,0g; 7,5g; 12,0g; 20,0g; 30,0g 8. końcówka cieniująca na długości 3cm, 4cm; 4,5cm; 5cm, 11cm; 15cm | szt. | 60 |  |  | 8%
Wartość ogólna:
…………………………………………….
podpis Wykonawcy
Zadanie 4 - Aterektom rotacyjny do rewaskularyzacji tętnic obwodowych jednorazowego użycia
|  |  | Formularz cenowy |  |  |  |  | Załącznik do SWZ nr D-…./N/26
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
[6 empty] | % | Kwota VAT
1 | Cewnik balonowy wielozadaniowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 1. Dostępność średnice od 3,0 mm 2. Dostępność długości: 20-40 mm (dla średnicy 3,0 mm); 20 - 200 mm (dla średnic 4,0 – 7,0 mm) i 20 - 80mm (dla średnic od 8 mm), ponadto dla średnic 4,0; 5,0 i 6,0 mm dostępna długość 250mm 3. długość układu wprowadzającego 80 i 135cm 4. możliwość zastosowania introduktora 5F dla średnic 3-6mm, 6F dla średnic 7-12 mm i 7F dla średnicy 14 mm 5. NP 4-8atm RBP > 7-28atm, a dla średnic 3,0 > 27atm , dla rozmiaru 4/60 mm = 25 atm 6. pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach 7. materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia | szt. | 250 |  |  | 8%
2 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,018” 1. RBP = 14atm, NP = 8 atm 2. dostępność długości 20 - 200mm, min. 9 długości dla wszystkich średnic 3. dostępność średnice 2,0 - 6,0mm (min 7 średnic, w tym średnica 5,5mm dla wszystkich długości) 4. długość układu dostarczającego 90 i 150cm 5. możliwość zastosowania introduktora max 5F, a dla średnic 2-4mm – 4F 6. krótki czas deflacji = 3,9 sekundy dla balonu 3/20 7. pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach | szt. | 30 |  |  | 8%
3 | Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana kompatybilny z prowadnikiem 0,014” 1. balon w systemie OTW 2. system kompatybilny z introduktorem 4F dla wszystkich rozmiarów 3. długości systemu 90 - 150cm 4. NP = 8atm, RBP = 14atm 5. dostępność średnic od 1,5 do 4mm (dla średnicy 1,5mm dostępne min. 4 długości), wymagane długości: 12, 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm 6. pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach 7. materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia 8. dostępność balonów przeznaczonych do przechodzenia i predilatacji bardzo ciasnych zmian o podwójnej powłoce hydrofilnej z profilem wejścia końcówki 0,017” i wzmocnioną jej częścią dystalną | szt. | 20 |  |  | 8%
4 | Stent rozprężany na balonie 1. stent kobaltowo - chromowy typu slotted tube 2. kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 3. grubość ściany stentu nie większa niż 0,063” 4. długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm 5. dostępność średnic do 10,0 mm 6. dostępność długości stentu od 12 do 59 mm 7. wszystkie rozmiary kompatybilne z introduktorem 6F, stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych | szt. | 130 |  |  | 8%
5 | Stenty samorozprężalne 1. Stent nitinolowy z termiczną pamięcią kształtu 2. kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 3. możliwość zastosowania introduktora 6F i cewnika prowadzącego 8F dla wszystkich rozmiarów 4. długość układu wprowadzającego 80 i 135cm 5. dostępność średnic od 5 do 10mm 6. dostępność długości od 20 do 100mm, dla średnic 9 i 10mm dostępne również długości 100mm, dodatkowo dla średnic 5-8mm dostępne długości: 120 i 150 mm 7. obecność po 6 markerów na każdym końcu stentu 8. mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedna ręką | szt. | 40 |  |  | 8%
6 | Prowadniki zabiegowe 1. Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm 2. długość prowadnika od 180 do 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary 3. dostępność prowadników 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana | szt. | 20 |  |  | 8%
7 | Prowadnik specjalistyczny 0,018” 1. Prowadnik stalowy do udrożnień 2. dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125” 3. 3cm tip widzialny w promieniowaniu RTG dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej 4. pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne 5. dobra sterowalność prowadnika 6. dostępne długości 145, 195, 300 cm | szt. | 20 |  |  | 8%
8 | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” 1. Zbudowany ze stalowego rdzenia i nitinolowej końcówki 4g 2. pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcówka 3. dostępność 2 rodzajów prowadników – z końcówką dystalną o długości 10 cm i 25 cm 4. dostępność długości prowadnika: 210 i 300 cm | szt. | 20 |  |  | 8%
9 | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,014” 1. Przeznaczony do procedur endowaskularnych poniżej kolana 2. dystalna część rdzenia wykonana z nitinolu, proksymalna część wykonana ze stali 3. dostępna prosta końcówka 4. kształtowalna końcówka, z pamięcią kształtu cieniująca w RTG 5. długość: 190 i 300 cm 6. dwa rodzaje obciążenia końcówki w zakresie 2,5 – 4,0 g | szt. | 20 |  |  | 8%
10 | Prowadnik specjalistyczny 0,014” 1. do CTO w obszarze poniżej kolana 2. długości 190 i 300 cm, 3. hydrofilne pokrycie końcówki roboczej na długości 30cm | szt. | 20 |  |  | 8%
11 | Prowadniki do systemu neuroprotekcji 1. kompatybilne z filtrem luźno balotującym typu Emboshield 2. średnica 0,014” i długość 190 cm 3. konstrukcja prowadnika zabezpiecza przed zsunięciem filtra z prowadnika na jego dystalnym końcu 4. wyposażony w specjalne oznaczenie podkreślające jego przeznaczenie 5. dostępność prowadników o 2 różnych stopniach podparcia 6. dostępność prowadnika o długości 315cm | szt. | 5 |  |  | 8%
12 | System protekcji dystalnej typu filtr 1. wielkość porów 120um 2. filtr centralnie umiejscowiony na prowadniku, umocowany w sposób niezależny od prowadnika 3. specjalne zabezpieczenie na prowadniku do zapobiegania przypadkowemu zsunięciu się kosza z prowadnika 4. możliwość zastosowania protekcji do tętnic o średnicy 3,25 do 7 mm (dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) 5. Długość systemu >/=190 cm 6. prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności (minimum 3). | szt. | 25 |  |  | 8%
13 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostawczym typu monorail 1. kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F 2. długości 20, 30 i 40 mm 3. średnice: od 7 do 10 mm 4. dostępność stentów taperowanych | szt. | 25 |  |  | 8%
14 | Cewnik balonowy typu RX do pre- i postdilatacji 1. długość systemu 135cm 2. dostępne średnice od 4 do 7,0 co 0,5 mm 3. dostępne długości 15-40 mm 4. ciśnienie NP 8 atm, RBP 14 atm 5. kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | szt. | 25 |  |  | 8%
15 | Cewnik balonowy typu RX do predilatacji 1. długość systemu dostawczego 143 cm 2. dostępne średnice od 1,5 do 5mm i długości 12, 15, 20 mm a dla średnic 2,5 -3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, 3. RBP 18 atm, NP 12 atm, 4. kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | szt. | 10 |  |  | 8%
16 | System zamykający do naczyń 1. zestaw składający się z 3 elementów: urządzenia do zakładania szwów, miarkię głębokości tkanki, popychacza węzła - obcinarki 2. Możliwość zamykania otworów 5-8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch | szt. | 30 |  |  | 8%
17 | Korek naczyniowy do embolizacji 1. konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, samorozprężalna 2. dostępne min. 3 rodzaje korków o różnej konstrukcji 3. średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm 4. max. długość cewnika wprowadzającego 100 cm 5. średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) 6. możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego | szt. | 2 |  |  | 8%
Wartość ogólna:
…………………………………………….
podpis Wykonawcy

## Arkusz2
Chirurgia naczyniowa:
| netto: | vat: | brutto:
1. | 126655 | 10132.4 | 136787.4
2. | 60000 | 4800 | 64800
3. | 83000 | 6640 | 89640
4. | 463150 | 37052 | 500202
| 732805 | 58624.4 | 791429.4