| Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego RRIOŚ.271.13.2026.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP. | RODZAJ | ILOŚĆ | OPIS |
| „Zakup i dostawa sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026” - zakup i dostawa sprzętu. |  |  |  |
| 1. | Defibrylator AED z kapsułą zewnętrzną i alarmem (komplet) | 2 szt. | Minimalne wymagania: - W pełni automatyczny tryb uwalniania defibrylacji pozwala na szybkie i skuteczne działanie bez potrzeby interwencji użytkownika. - Zawiera uniwersalne elektrody dla dorosłych, baterię litową oraz torbę transportową. - może być stosowany u dzieci poniżej 25 kg bez konieczności zmiany elektrod. Urządzenie automatycznie dostosowuje parametry do wieku i wagi pacjenta, - spełnia wymagania normy militarnej MIL-STD-810G, co czyni go odpornym na ekstremalne warunki. - Urządzenie pozwala na zapis do 5 operacji na wewnętrznej karcie SD oraz ma 5-letnią gwarancję. - Defibrylacja - Energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50 ΩDzieci – 50 J przy 50 Ω (standardowe zastosowanie) - Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6s. - Kształt fali: e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo) - EKG - Odprowadzenie EKG: II - Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz - Zakres impendancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impendancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres) - Rytmy wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór - Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80 - Wskazówki operacyjne - Urządzenia kontrolne: Przycisk włączania/wyłączania, przycisk ‘i-Button’, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych - Status LCD: Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod - Głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne. - Test auto-diagnostyczny - Automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne • Manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu) - Jednorazowa bateria • Rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, jednorazowego użytku: Longlife • Wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej • Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją. - Elektrody, Elektrody dla dorosłych - Obszar elektrod: 120 cm2 • Całkowita długość kabla: 120 cm - Okres przydatności: min. 30 miesięcy od daty produkcji - Przechowywanie i transfer danych - Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda - Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD - IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem - Standardy - Uszczelnianie: Spełnia normę DIN EN 60529:IP55 - ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001 - Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (emisja promieniowania): Spełnia normę EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B - Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność): Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3(10V/m 80MHz do 2500MHz) - Drgania: W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, losowoW trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości (‘swept sine’) - (helikopter) Wysokość: 0 do 15 000 stóp (w trybie pracy i trybie przechowywania) - Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię - Warunki środowiskowe: Tryb pracy: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)W trybie standby: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji) - Podczas transportu: -20⁰C ~ 60⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji), tylko urządzenie Wraz z kapsułą dostosowaną do defibrylatora oraz alarmem |
| 2. | Defibrylator mobilny | 2 szt. | Minimalne wymagania: - W pełni automatyczny tryb uwalniania defibrylacji pozwala na szybkie i skuteczne działanie bez potrzeby interwencji użytkownika. - Zawiera uniwersalne elektrody dla dorosłych, baterię litową oraz torbę transportową. - może być stosowany u dzieci poniżej 25 kg bez konieczności zmiany elektrod. Urządzenie automatycznie dostosowuje parametry do wieku i wagi pacjenta, - spełnia wymagania normy militarnej MIL-STD-810G, co czyni go odpornym na ekstremalne warunki. - Urządzenie pozwala na zapis do 5 operacji na wewnętrznej karcie SD oraz ma 5-letnią gwarancję. - Defibrylacja - Energia wyjściowa: Dorośli – 150 J przy 50 ΩDzieci – 50 J przy 50 Ω (standardowe zastosowanie) - Czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6s. - Kształt fali: e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo) - EKG - Odprowadzenie EKG: II - Reakcja na częstotliwość: 1 Hz do 30 Hz - Zakres impendancji: 25 Ω do 175 Ω (wyładowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku, gdy impendancja pacjenta wykracza poza powyższy zakres) - Rytmy wymagające defibrylacji: Migotanie komór lub szybkie migotanie komór - Czułość i specyfika: Spełnia wymogi ANSI/AAMI DF80 - Wskazówki operacyjne - Urządzenia kontrolne: Przycisk włączania/wyłączania, przycisk ‘i-Button’, przełącznik trybu defibrylacji pediatrycznej/dorosłych - Status LCD: Wyświetla status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod - Głośnik: Wydaje komendy głosowe, CU-SP1 analizuje poziom odgłosów otoczenia w trakcie pracy. W przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia, urządzenie automatycznie zwiększa głośność komend by były wyraźnie słyszalne. - Test auto-diagnostyczny - Automatyczny: Test autodiagnostyczny dotyczący włączania/wyłączania, czasu pracy, testy dzienne, tygodniowe i miesięczne • Manualny: Test dotyczący zamontowania baterii (wykonany gdy użytkownik włoży baterię do odpowiedniego miejsca w urządzeniu) - Jednorazowa bateria • Rodzaj baterii: 12V DC, 4,2Ah LiMnO2, jednorazowego użytku: Longlife • Wydajność: Przynajmniej 200 wyładowań w przypadku nowej baterii lub 8 godzin pracy w temperaturze pokojowej • Przydatność do użycia w trybie standby (po włożeniu baterii): Przynajmniej 5 lat, jeżeli bateria jest przechowywana zgodnie z instrukcją. - Elektrody - Elektrody dla dorosłych - Obszar elektrod: 120 cm2 • Całkowita długość kabla: 120 cm - Okres przydatności: min. 30 miesięcy od daty produkcji - Przechowywanie i transfer danych - Wewnętrzna pamięć przechowywania danych: 5 osobnych operacji trwających do 3 godzin każda - Karta SD: Pamięć zewnętrzna, dane można kopiować z pamięci wewnętrznej na kartę SD - IrDA: Dla celów komunikacji z komputerem - Standardy - Uszczelnianie: Spełnia normę DIN EN 60529:IP55 - ESD: Spełnia normę EN 61000-4-2:2001 - Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (emisja promieniowania): Spełnia normę EN 60601-1-2, metoda EN 55011:2007 + A2:2007, Grupa 1, Klasa B - Interferencja elektromagnetyczna (EMI) (odporność): Spełnia normę IEC 60601-1-2, metoda EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 Poziom 3(10V/m 80MHz do 2500MHz) - Drgania: W trybie pracy: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-1, losowoW trybie standby: spełnia normę MIL-STD-810G Rys. 514.6E-2, o zmiennej częstotliwości (‘swept sine’) - (helikopter) Wysokość: 0 do 15 000 stóp (w trybie pracy i trybie przechowywania) - Upuszczenie: Odporne na upuszczenie z wysokości 1,2 metrów na dowolną powierzchnię - Warunki środowiskowe: Tryb pracy: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji)W trybie standby: 0⁰C ~ 50⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji) - Podczas transportu: -20⁰C ~ 60⁰C, 5% ~ 95% (bez kondensacji), tylko urządzenie |
| 3. | Ubranie specjalne SX4 - 2 częściowe | 12 szt. | Minimalne wymagania: - Kolor piaskowy - przeznaczone dla Państwowych i Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej. - Ubranie ciężkie w 100% zgodne z OPZ KG PSP z dnia 9 kwietnia 2019r. i posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia nr 4076/2020. - Zewnętrzna część ubrania pokryta siatką rib-stop. Otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany. Rękawy i dół nogawek wykończone wzmocnieniami z Kevlaru pokrytego silikonem. Ochrona kolan z wymiennymi poduszkami i wzmocnieniem z kevlaru Szelki w spodniach regulowane (możliwość wypięcia szelek). Ubranie wyposażone w zamek typu anty-panic. - Rozmiar: - B2 – 2 szt. - B3 – 1 szt. - B4 – 1 szt. - C2 – 3 szt. - C3 – 2 szt. - D3 – 2 szt. - D4 – 1 szt. |
| 4. | Ubranie koszarowe | 7 szt. | Minimalne wymagania: - Kolor piaskowy - Materiał Ribstop: połączenie bawełny (50%) i poliestru (50%) - Wypinane szelki - Dopasowany krój - Funkcjonalne kieszenie: boczna kieszeń na spodniach i kieszonka na prawym rękawie. - Zwężane nogawki dopasowane do specjalnych butów strażackich - Wzmocnione kolana: Czarne obszycia z materiału Ribstop na kolanach dla wzmocnienia tej części spodni - Gumki u dołu nogawek: Gumki zakładane pod stopy zapobiegające unoszeniu nogawek podczas ruchu - Haftowane oznaczenia: Hafty OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA" i OSP - Rzepy na kieszeniach i rękawie dla wygodnego umieszczenia dystynkcji, imiennika i naszywki z logo OSP - Rozmiar: - B2 – 3 szt. - B3 – 1 szt. - C2 – 2 szt. - D3 – 1 szt. |
| 5. | Hełm strażacki | 5 szt. | Minimalne wymagania: - Masa: ok. 1385 g - Przyłbica przeźroczysta chowana pod skorupę hełmu - Wewnętrzne okulary ochronne przyciemniane - Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę - Skorupa wykonana metodą wtryskową z tworzywa kompozytowego - Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie min. 52-66 cm - Przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st. - Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem “flash over” podczas badania na zgodność z normą. - Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3 - Współpracuje z maskami aparatów oddechowych - Zintegrowana osłona krawędzi - Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek - Osłona karku: aluminizowana, nomex (w standardzie) lub trudnopalna tkanina wełniana typu holland. - Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek - Normy: - EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach - Powinien spełniać jedną z norm: EN 14458:2018 lub EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - EN 166:2004 lub równoważna – Ochrona indywidualna oczu - MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) — strażackie wyposażenie morskie Kolor: HI-VIS żółty z czerwonymi naklejkami |
| 6. | Hełm strażacki | 3 szt. | Minimalne wymagania: Mocny i lekki. Do pożarów w przestrzeni otwartej i ratownictwa technicznego - Certyfikowane zgodnie z normami EN 16471, EN 16473, EN 12492, EN 1385 i ISO 16073-5:2019 - Wersja standardowa z paskiem podbródkowym i bocznymi osłonami - Masa (z przyłbicą, bez osłony karku) ok. 800 g - Odporność na temperaturę od -40 °C do 300 °C - regulowany rozmiar od 48 do 67 ze skorupą hełmu - z otworami wentylacyjnymi Kolor: Jaskrawo żółty czerwonymi naklejkami, |
| 7. | Rękawice pożarnicze | 9 szt. | Minimalne wymagania: - wykonane z materiałów, takich jak PBI®, NOMEX® i Kevlar® oraz dodatkowo wyposażone w wodoodporną, oddychającą, odporną na przenikanie bakterii i patogenów krwi, zgodnie z NFPA 1971:2018, membranę PTFE® od Porelle® - odporne na działanie kwasów, zasad oraz ciepło i ogień, - zastosowanie technologii sprawiającej, że rękawice nie topią się pod wpływem ciepła i nie kurczą pod wpływem ognia. - zgodne z EN 388:2016 gwarantujące użytkownikowi ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi na poziomie 4443 E. - długi mankiet - EN 659: 2003 i posiadają Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. - Kolor granatowy - Rozmiar: - 9 – 2 szt. - 10 – 5 szt. - 11 – 2 szt. |
| 8. | Radiotelefon | 4 szt. | Minimalne wymagania: - Cyfrowy radiotelefon przenośny (DMR) - Adaptacyjna redukcja szumów (2 mikrofony) - Automatyczna eliminacja sprzężeń akustycznych - Inteligentna regulacja głośności (automatyczne dopasowanie do otoczenia) - Głośność: standardowo: ok. 102 fonów - Tryb bardzo głośny: do 107 fonów - Funkcja PTT (Push-To-Talk) - Wi-Fi 5 - Bluetooth 5.2 - Bezprzewodowe programowanie i aktualizacje (OTA przez Wi-Fi) - Wyświetlacz: Kolorowy ekran, Przekątna: 2,4 cala, Rozdzielczość: 320 × 240 px (QVGA) - Konstrukcja i odporność: Norma militarna: MIL-STD-810, Klasa szczelności: IP66 (odporność na silne strumienie wody), IP68 (pełna pyłoszczelność + zanurzenie do 2 m przez 2 godziny), Odporność na upadki i uderzenia (wzmocniony wyświetlacz), Odporność na środki dezynfekujące i chemiczne, Opcjonalne dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (UL TIA-4950) - Zasilanie: Akumulatory: litowo-jonowe (Li-Ion), litowo-polimerowe (Li-Poly) System zarządzania akumulatorem (samokalibracja), Wydłużona żywotność cykli ładowania, Długi czas pracy - Bezpieczeństwo: Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem Zdalna blokada i wyłączanie urządzenia - Ergonomia i akcesoria Obsługa mikrofonogłośników i akcesoriów audio Wzmocnione złącze akcesoriów (odporne na kurz i korozję) Możliwość pracy w hałaśliwym środowisku bez dodatkowej konfiguracji - Funkcje dodatkowe Obsługa powiadomień i alertów (np. systemy monitoringu, czujniki) Priorytetyzacja komunikatów Wiadomości tekstowe Intuicyjna nawigacja i szybki dostęp do funkcji |
| 9. | Zestaw ratownictwa medycznego składający się : a) Zestaw do tlenoterapii b) Zestaw RKO c) Materac próżniowy z pompką d) Nosze podbierakowe e) Kamizelka KED f) Pas do zabezpieczenia miednicy g) Pulsoksymetr – 3 szt. h) Rękawiczki nitrylowe – 2 paczki (L i XL) |  | MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZESTAWU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO: a) Zestaw do tlenoterapii: Torba ratownicza Maska tlenowa z rezerwuarem rozm. Dorosły - 2 szt. Maska tlenowa z rezerwuarem rozm. Pediatryczny - 1 szt. Wąsy tlenowe dla Dorosłych - 3 szt. Dren tlenowy 10m - 1 szt. Butla tlenowa aluminiowa 2,7l - 1 szt. Reduktor tlenowy z złączem Aga i króćcem - 1 szt. Rurka ustno-gardłowe 00-6 - 6 szt. Resuscytator dla dorosłych z maską twarzową nr 4 b) Zestaw RKO Plecak medyczny wykonany z odpornego/wodoodpornego materiału w czerwonym kolorze, elementy odblaskowe, napis "zestaw resuscytacyjny", posiada stopki zabezpieczające, wbudowany algorytm postępowania wysuwany za pomocą jednej ręki. Maska krtaniowa I-GEL rozmiar 3 - 1szt. Maska krtaniowa I-GEL rozmiar 4 - 1szt. Maska krtaniowa I-GEL rozmiar 5 - 1szt. Rurka ustno-gardłowa rozmiar 0-5 - 6szt. Lubrykant - 3szt. Uchwyt do masek krtaniowych - 1szt. Ssak manulany - 1szt. Golarka - 1szt. Pulsoksymetr - 1szt. Nożyczki ratownicze 19cm - 1szt. Worek samorozprężalny, resuscytator dla dorosłych - 1szt. Maska anestetyczna PVC rozmiar 3 - 1szt. Maska anestetyczna PVC rozmiar 5 - 1szt. Filtr do worka/resuscytatora - 2szt. c) Materac próżniowy z pompką Materac próżniowy przeznaczony do stabilizacji oraz transportu osób poszkodowanych. Umożliwia unieruchomienie ciała pacjenta w wymaganej pozycji, zapewniając bezpieczeństwo podczas działań ratowniczych. Produkt wielokrotnego użytku, przeznaczony do zastosowań w ratownictwie oraz w jednostkach ochrony zdrowia. Zastosowanie: Stabilizacja pacjentów z urazami wielonarządowymi Transport osób poszkodowanych w ratownictwie medycznym i technicznym Wykorzystanie w działaniach straży pożarnej oraz zespołów ratowniczych Cechy i funkcje: Konstrukcja próżniowa umożliwiająca dopasowanie do kształtu ciała pacjenta System 12 komór wypełnionych granulatem zapobiegający przemieszczaniu się wypełnienia Skuteczne unieruchomienie i stabilizacja pacjenta Wysoka izolacja termiczna Możliwość stosowania w szerokim zakresie temperatur Materiał łatwy do czyszczenia i dezynfekcji Przenikalność dla promieniowania RTG 8 uchwytów transportowych 3 pasy mocujące pacjenta Parametry techniczne: Wymiary: ok. 200 × 85 cm d) Nosze podbierakowe Materiał: aluminium Aluminiowe nosze podbierakowe. Nosze podbierakowe przeznaczone do bezpiecznego transportu osób poszkodowanych, w szczególności z podejrzeniem urazów kręgosłupa lub miednicy. Konstrukcja umożliwia podjęcie pacjenta bez konieczności jego podnoszenia lub obracania, minimalizując ryzyko pogłębienia obrażeń. Zastosowanie: Ewakuacja poszkodowanych podczas wypadków komunikacyjnych, Działania w zdarzeniach masowych i katastrofach budowlanych, Transport pacjentów z podejrzeniem urazów kręgosłupa i miednicy. Cechy i funkcje: Konstrukcja dzielona umożliwiająca podbieranie pacjenta z podłoża, Regulowana długość dopasowana do wzrostu poszkodowanego, Możliwość złożenia noszy w celu ułatwienia transportu i przechowywania, Stabilna i sztywna konstrukcja zwiększająca bezpieczeństwo transportu, Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z trudnym podłożem Parametry techniczne: Wymiary (dł./szer./wys.): ok 1680 × 420 × 60 mm Wymiary po złożeniu: ok. 1200 × 420 × 60 mm Zakres regulacji długości: ok. 1680 – 2020 mm Obciążenie: ok. 159 kg e) Kamizelka KED - przeznaczona do stabilizacji podczas wyciągania i unieruchamiania pacjentów z wypadków samochodowych. Specyfikacja produktu • Wysokość 82 cm • Wysokość w pokrowcu 83 cm • Szerokość 80 cm • Szerokość w pokrowcu 24 cm • Grubość 1 cm • Grubość w pokrowcu 12 cm • Waga 3 kg • Obciążenie dopuszczalne 227 kg\ Zgodność z przepisami Dyrektywa 93/42/EWG - EN 980:2008 - EN ISO 14971:2009 - EN 1041:2008 f) Pas do zabezpieczenia miednicy - pas do unieruchamiania miednicy Pas przeznaczony do szybkiej i skutecznej stabilizacji miednicy u osób poszkodowanych w stanach nagłych. Stosowany w ratownictwie medycznym oraz w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia ograniczenie ruchomości obręczy miednicznej i minimalizację ryzyka pogłębienia urazów. Cechy i funkcje: Automatyczna blokada klamry zapewniająca szybkie i bezpieczne unieruchomienie miednicy, System kontroli siły zacisku, gwarantujący osiągnięcie optymalnego poziomu kompresji, Konstrukcja umożliwiająca aplikację pasa bez konieczności podnoszenia poszkodowanego, Materiał przepuszczalny dla promieniowania RTG i kompatybilny z diagnostyką TK (z wyjątkiem elementów klamry) Zastosowanie: Stabilizacja urazów miednicy (otwartych i zamkniętych) , Zabezpieczenie poszkodowanego przed transportem. g) Pulsoksymetr – 3 szt. Elektroniczne, nieinwazyjne urządzenie medyczne przeznaczone do pomiaru saturacji krwi (SpO₂) oraz częstotliwości pracy serca (PRbpm). Urządzenie umożliwia szybki i precyzyjny odczyt parametrów życiowych u dorosłych i dzieci. Funkcje i właściwości: Pomiar saturacji krwi (SpO₂) w czasie rzeczywistym Pomiar tętna (PRbpm – liczba uderzeń na minutę) Wyświetlanie fali pletyzmograficznej Wyświetlacz OLED Niska wrażliwość na zakłócenia światłem zewnętrznym Parametry techniczne: Zakres pomiaru tętna: 30 – 250 bpm Dokładność pomiaru tętna: ±2 bpm lub ±2% (większa wartość) h) Rękawiczki nitrylowe – 2 paczki po 100 szt. (L i XL) |

Sprzęt / wyposażenie ma być nowy, nieużywany.

Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu / wyposażenia lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zapytania ofertowego oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowany sprzęt / wyposażenie, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.