## Arkusz1
RZP-14/IM/2026
Załącznik nr nr 2 do SWZ i nr 2 do Umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - Dostawa testów do diagnostyki alergii IgE-zależnej i testu Borelia BLOT z dzierżawą analizatora na 24 miesiące
Lp | Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne z dzierżawą analizatora do wykonania wyszczególnionych poniżej badań na okres 24 miesięcy (ilość testów nie uwzględnia kontroli zewnątrz-laboratoryjnej) | Ilość / 24 miesiący
1 | IgE profil pediatryczny | 1000
2 | IgE profil wziewny pediatryczny | 1000
3 | IgE profil pokarmowy | 1000
4 | IgE profil komponentowy pediatryczny | 64
5 | Borelioza IgG BLOT: suruwica plus płyn mózgowo-rdzeniowy metoda line blot | 160
6 | Borelioza IgM BLOT : suruwica plus płyn mózgowo-rdzeniowy metoda line blot | 160
Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne
L.p. | Produkt | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Cena jedn. za op. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT
Wartość ogółem brutto
Dzierżawa analizatora
L.p. | Analizator: nazwa, typ, rok produkcji | Ilość rat | Wartość brutto za miesiąc | Wartość brutto za 24 miesiący | Stawka VAT | Producent
1 | nazwa …………, typ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rok produkcji ………… | 24
Parametr / warunek minimalny
L.p. | Parametry wymagane dotyczące zestawów testowych
1 | Test paskowy
2 | Na każdym pasku linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy
3 | Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie
4 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia ( z wyjątkiem buforu płuczącego).
5 | Antygeny umieszczone na membranach
6 | Na paskach testowych do pozycji 1 oddzielna membrana z kalibratorami (minimum 3)
7 | Zapewnienie udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej - co najmniej 1 raz w roku
8 | Wynik każdego alergenu oceniany indywidualnie – podana jest klasa.
L.p. | Parametry wymagane dla analizatora
1 | W pełni zautomatyzowany system procedury inkubacji blotów: identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie
2 | Analizator ( rok produkcji nie starszy niż 2025)
3 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
4 | Przepustowość: więcej niż 40 próbek pacjentów w jednej inkubacji
5 | Obsługa programu do odczytu i arhiwizacji wyników w jęz. polskim
6 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwością automatycznej identyfikacji panelu
7 | Pojemnościowa detekcja poziomu cieczy
8 | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska
9 | Możliwość inkubowania co najmniej 5 rodzajów testów na raz
10 | Czas wykonywania badań do 3 godzin
11 | Wszystkie niezbędne do obsługi i konserwacji materiały w zestawie
12 | Na każdym profilu alergologicznym pasmo CCD do weryfikacji reakcji krzyżowych
L.p. | SERWIS
1 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych
2 | Montaż i szkolenie personelu wliczone w cenę oferty
3 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań w trudnych do rozstrzygnięcia sytuacjach klinicznych (możliwość wykonania inkubacji porównawczej u producenta).
4 | niezbędne materiały biurowe: kartki, tonery, bębny do ilości badań wliczone w cenę oferty
5 | Instrukcje obsługi w języku polskim.
6 | Wykonawca zapewni wdrożenie i przesyłanie wyników badań (dwustronne przesyłanie danych) do LIS istniejącego u Zamawiającego
7 | Określone składy alergenów / molekuł alergenowych w teście (w badaniach autoimmunologicznych antygenów w tabeli poniżej.
L.p. | Odczynniki
1 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy
Panel pediatryczny
Kot, Pies, Koń, Dorsz, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Mąka pszenna, Ryż, Soja, Orzeszki ziemne, Orzech laskowy, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Mleko krowie, Alfa-laktoalbumina, Beta-laktoglobulina, Kazeina, BSA, Mix pyłku traw, Brzoza, Bylica, D. pteronyssinus, D. farinae, Marchew, Ziemniak, Jabłko, CCD Marker CCD
Panel wziewny pediatryczny
Leszczyna ,Olcha, Brzoza, Tymotka łąkowa, Żyto, Bylica, D. pteronyssinus 2, D. farinae 2, Pies, Kot, Alternaria alternata, Koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Babka lancetowata, Świnka morska, Królik, Chomik, Mniszek lekarski CCD
Panel pokarmowy
Awokado Banan, Białko jaja kurzego, Brzoskwinia, Cebula, Czosnek, Dorsz, Drożdże piekarskie, Groch, Gorczyca, Jabłko,, Kazeina, Kiwi, Kurczak, Krab, Krewetka, Migdał, Mąka pszenna, Mąka kukurydziana, Mleko kozie, Mleko krowie, Orzeszki ziemne, Orzech laskowy, Orzech nerkowca, Pomidor, Ryż, Sezam Soja, Seler, Tuńczyk, Wieprzowina, Wołowina, Żółtko jaja kurzego, CCD Marker CCD
Profil komponentowy pediatryczny:
Komponenty mleka, jaja, orzech ziemny w jednym teście, marker CCD
Pakiet nr 2 - Dostawa testów do diagnostyki alergii IgE-zależnej z dzierżawą analizatora na 24 miesiące
Lp | Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne z dzierżawą analizatora do wykonania wyszczególnionych poniżej badań na okres 24 miesięcy (ilość testów nie uwzględnia kontrolii zewnątrz-laboratoryjnej) | Ilość / 24 miesiące
1 | IgE profil komponentowy mleko + gluten | 350 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
2 | IgE profil komponentowy jajko kurze | 350
3 | IgE profil komponentowy (tymotka łąkowa, brzoza, bylica) | 550
4 | IgE profil Atopowy | 350
5 | IgE profil Wziewny | 350
6 | IgE profil Pokarmowy | 350
Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne
L.p. | Produkt | Numer katalogowy | Ilość opakowań | Cena jedn. za op. brutto | Wartość brutto | Stawka VAT
Wartość ogółem brutto
Dzierżawa analizatora
L.p. | Analizator: nazwa, typ, rok produkcji | Ilość rat | Wartość brutto za miesiąc | Wartość brutto za 24 miesiące | Stawka VAT | Producent
1 | nazwa …………, typ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rok produkcji ………… | 24
Parametr / warunek minimalny
L.p. | Parametry wymagane dotyczące zestawów testowych
1 | Test paskowy. Jeden pasek = jeden pacjent,
2 | Na każdym pasku linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy
3 | Testy ilościowe, immunoenzymatyczne do oznaczenia alergenów w systemie panelowym z możliwością uzyskania wyniku liczbowego dla każdego pojedynczego alergenu.
4 | Wszystkie niezbędne odczynniki w zestawie
5 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia ( z wyjątkiem buforu płuczącego).
6 | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych
7 | Antygeny umieszczone na membranach
8 | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnejj kontroli jakości co najmniej 1 raz w roku
9 | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych.
10 | Określone składy alergenów / molekuł alergenowych w teście (w badaniach autoimmunologicznych antygenów) jak w tabeli
L.p. | Parametry wymagane dla analizatora
1 | W pełni zautomatyzowany system procedury inkubacji blotów: identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie
2 | Analizator ( rok produkcji nie starszy niż 2025)
3 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
4 | Obsługa programu do odczytu i arhiwizacji wyników w jęz. polskim
5 | Detekcja poziomu cieczy odczynników i próbki
6 | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska
7 | Możliwość inkubowania co najmniej 3 rodzajów testów alargologicznych na raz
8 | Czas wykonywania pojedyńczego badania do 4 godzin
9 | Wszystkie materiały niezbędne do obsługi i konserwacji w zestawie
10 | Określone składy alergenów / molekuł alergenowych w teście (w badaniach autoimmunologicznych antygenów) jak w tabeli
11 | Ilość wykonywanych testów w czasie jednej inkubacji - do 40
L.p. | SERWIS
1 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych
2 | Montaż i szkolenie personelu wliczone w cenę oferty
3 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań w trudnych do rozstrzygnięcia sytuacjach klinicznych (możliwość wykonania inkubacji porównawczej u producenta).
4 | niezbędne materiały biurowe: kartki, tonery, bębny do ilości badań wliczone w cenę oferty
5 | Wykonawca zapewni wdrożenie i przesyłanie wyników badań (dwustronne przesyłanie danych) do LIS istniejącego u Zamawiającego
L.p. | Odczynniki
1 | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy
IgE profil komponentowy mleko + gluten
Mleko krowie , α-laktoalbumina, β-laktoglobulina, kazeina, (BSA) surowicza albumina wołowa, Gluten
IgE profil komponentowy jajko kurze
Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, owomukoid, owoalbumina, konalbumina/owotransferyna, lizozym
IgE profil Atopowy
Mleko krowie i komponenty mleka krowiego, Białko i żółtko jaja kurzego, Ryż, Soja, Banan, mięsa: wieprzowina, wołowina, kurczak, mąka, Drożdże, Roztocze kurzu domowego, Pleśnie, pyłki drzew wczesnych i późnycg, pyłki traw, IgE całkowite
IgE profil Wziewny
Leszczyna ,Olcha, Brzoza, Tymotka łąkowa, Żyto, Bylica, D. pteronyssinus 2, D. farinae 2, Pies, Kot, Alternaria alternata, Koń, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Babka lancetowata, Świnka morska, Królik, Chomik, Pyłek dębu, D. pteronyssinus
IgE profil Pokarmowy
Orzech włoski, Orzech ziemny, Mleko krowie,Kazeina Białko jaja kurzego,Żółtko jaja kurzego Krewetka, Mąka żytnia, Mąka pszenna,Krewetka, Orzech laskowy, Sezam, Migdał, Soja, Jabłko, Brzoskwinia, Pomidor, Marchew, Seler,Ziemniak