## OPZ
Załacznik nr 2.1 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 1 Samoogrzewające koce na pacjenta
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Samo-ogrzewający koc na pacjenta - wykonany z włókniny typu SMS osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39° C maks. 42° C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 10 godz. Wymiary koca 110cm/150 cm x 200 cm ( +/- 2 cm).Górna i dolna część koca z możliwością odłączenia i ponownego przymocowania za pomocą rzepu. Dolna część z możliwością podzielenia na dwie dodatkowe części, po rozcięciu we wskazanym miejscu. Koc zawiera min. 12 kieszeni 14 cm x 10 cm ( +/- 1 cm) wypełnionych wkładkami grzewczymi. Wkładki grzewcze wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, chlorowodorek sodu, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja koca zapewnia możliwość użycia w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Metka posiadająca następujące informacje: nazwa produktu w języku polskim, numer ref., numer LOT, termin przydatności do użycia, znak CE, nazwa producenta. Pakowane próżniowo. | szt. | 735
2 | Samo-ogrzewający koc na pacjenta - wykonany z włókniny typu SMS osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39° C maks. 42° C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min. 10 godz. Wymiary koca 152 cm x 92 cm ( +/- 2 cm), koc zawiera min. 12 kieszeni 14 cm x 10 cm ( +/- 1 cm) wypełnionych wkładkami grzewczymi. Wkładki grzewcze wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, chlorowodorek sodu, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja koca zapewnia możliwość użycia w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). u. Metka posiadająca następujące informacje: nazwa produktu w języku polskim, numer ref., numer LOT, termin przydatności do użycia, znak CE, nazwa producenta. Pakowane próżniowo. | szt. | 750
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.2 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 2 Bluzy, spodnie, fartuchy wielokrotnego użytku
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bluza operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej; z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę, z przodu odcięty karczek, u góry z lewej strony kieszeń, dwie kieszenie boczne na dole na wysokości bioder, po bokach rozporki; w rozmiarach od XS do 8XL. | szt. | 1550
2 | Spodnie operacyjne wielokrotnego użytku, wykonane z chłonnej, niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej; proste w talii na gumkę, wiązane z przodu na troki; w rozmiarach od XS do 8XL. | szt. | 1550
Dodatkowe wymagania do poz.1,2 : Bluza i spodnie operacyjne wykonane z tkaniny, która ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie oraz wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania; kolorze fuksji, zielonym, czerwonym, granatowym, morskim, niebieskim, (do wyboru przez Zamawiającego); z napisami w formie nadruku lub haftu wykonanego z trwałą i elastyczną techniką, nie pogarszającą parametrów technicznych i funkcjonalności odzieży, w kolorze białym lub czarnym napisy "BLOK OPERACYJNY" lub "CENTRALNA STERYLIZATORNIA" lub "OKA i IT", wysokość liter 0,6-1,0cm; napis na bluzie na górnej lewej kieszeni, napis na spodniach na wysokości uda lewej nogi. Zawartość bawełny minimum 48%, o gramaturze maksimum 130g/m2, kurczliwość tkaniny- max do 5%; zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, rozmiary oznakowane kolorowymi tasiemkami na karku w bluzie, kolorowymi trokami do wiązania w spodniach (każdy kolor inny rozmiar); kolor, rozmiar i napis zostaną podane na zamówieniu.
3 | Fartuch operacyjny, barierowy, do operacji standardowego ryzyka, wielokrotnego użytku, kolor zielony lub niebieski ( do wyboru przez zamawiającego), rozmiary od M do 3XL | szt. | 480 |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania do poz.3 : Fartuch barierowy, chirurgiczny, wielokrotnego użytku, przeznaczony do operacji standardowego ryzyka, wykonany z dwóch tkanin: - pole krytyczne fartucha (przód oraz rękawy) wykonane z tkaniny o wysokiej odporności na przesiąkanie płynów – min. 90 cm wysokości słupa wody, gramatura tkaniny 118-120g/m2; - szew łączący poszczególne elementy fartucha kryty, rękawy zakończone elastycznymi ściągaczami; - pole niekrytyczne fartucha wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 125 - 135 g/m2; - kurczliwość max 5%; - zachowanie pełnej barierowości przez okres 100 cykli; pranie, suszenie i sterylizację; - każdy fartuch musi posiadać trwały system umożliwiający określenie ilości kolejnych użyć; - fartuchy muszą posiadać skuteczny system naprawy uszkodzeń mechanicznych takich jak np. rozdarcia; przedziurawienia; łatki naprawcze umieszczane metodą termiczną o wymiarach: 2x3cm, 3x4cm, Ø2,5cm, 7x3cm (+/-0,2mm) - w celu rozróżnienia rozmiarów każdy z fartuchów ma posiadać lamówkę przy szyi w innym kolorze. - ma zapewnić wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania; - fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną.
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.3 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 3 Folia chirurgiczna samoprzylepna nasączona jodyną
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, folia poliestrowa o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmar całkowity 66 cm x 60 cm(+/-1cm) , Rozmiar części lepnej 56cm x60 cm(+/-1cm) | szt. | 1200
2 | Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, folia poliestrowa o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmiar całkowity 66 cm x 45 cm(+/-1cm) Rozmiar części lepnej 56cm x 45 cm(+/-1cm) | szt. | 750
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.4 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 4 Folia chirurgiczna samoprzylepna sterylna
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Folia chirurgiczna samoprzylepna sterylna rozm. Całkowity 32cm -28cm x 38,5cm -26 cm. Rozmiar lepny: 32 cm-29 cmx28 cm-21 cm. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w min. 2 metki-etykiety(lub 1 metkę dwudzielną) przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności , nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 3000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.5 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 5 Serwety sterylne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | sterylna serweta o wymiarach 49 cm -51 cm x 49 cm - 61 cm samoprzylepna, nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające : numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) , oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | szt. | 70000
2 | sterylna serweta o wymiarach 49 cm -51 cm x 49 cm -61 cm, nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | szt. | 93000
3 | sterylna serweta o wymiarach 75 cm -77 cm x 75 cm -77 cm, nieprzemakalna, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) | szt. | 68000
4 | sterylne obłożenie stolika typu Mayo w kształcie worka, rozm. 77 cm -84 cm x 140 cm -149 cm wykonane z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) | szt. | 4000
5 | sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 136 cm -152 cm x 187 cm -202 cm, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające nazwę, numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | szt. | 4000
6 | sterylna serweta na stolik instrumentariuszki 148 cm-152 cm x 98 cm -102 cm, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej, pełnobarierowej włókniny. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | szt. | 1500
7 | sterylne osłony chirurgiczne na kończyny (dwie sterylne nogawice w jednym opakowaniu) z mocnego nieprzemakalnego, nieprzezroczystego laminatu, z taśmą lepną do zamocowania, rozm. 69 cm -77 cm x 119 cm -122 cm. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną, samoprzylepną, zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | szt. | 5800
8 | Sterylna serweta o wym. 44 cm - 56cm x 44 cm -76cm z otworem o średnicy 4-6 cm i przylepcem, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełno barierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną samoprzylepną zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób), oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 9200
9 | Sterylna serweta o wym. 72 cm -78cm x 87 cm - 102cm z otworem z możliwością dostosowania średnicy otworu, wykonana z dwuwarstwowej lub trzywarstwowej pełno barierowej włókniny, samoprzylepna. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne lub jedną dwudzielną samoprzylepną zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób), oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 9200
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.6 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 6 Serwety gazowe jałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Serweta gazowa jałowa, 45 cm (+/- 2,5 cm) x 45 cm(+/- 5 cm), pakowana pojedynczo, nie mniej niż 17 nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, nie pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką rtg. Opakowanie torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie V. Opakowanie zgodne z PN-EN 868-5 lub równoważną. Min 2 samoprzlepne metki z kodem wyrobu, datą ważności i numerem serii. Na etykiecie głównej nazwa wyrobu w języku polskim. Na opakowaniu, poza strefą pakowania wskażnik, którego zmiana koloru wskazuje na przeprowadzoną sterylizację oraz informacja w języku polskim obok wskaźnika o jego kolorze przed i po sterylizacji. | szt. | 38000
3 | Serweta gazowa jałowa, 45 cm(+/- 5 cm) x 70cm (+/- 5 cm) pakowana pojedynczo, nie mniej niż 17 nitkowa, 4 warstwowa, kolor biały, obrębiona, nie pyląca (BEZ TASIEMKI), bez nitki rtg lub z nitką rtg. Opakowanie torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie V. Opakowanie zgodne z PN-EN 868-5 lub równoważną. Min 2 samoprzlepne metki z kodem wyrobu, datą ważności i numerem serii. Na etykiecie głównej nazwa wyrobu w języku polskim. Na opakowaniu, poza strefą pakowania wskaźnik, którego zmiana koloru wskazuje na przeprowadzoną sterylizację oraz informacja w języku polskim obok wskaźnika o jego kolorze przed i po sterylizacji. | szt. | 45000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.7 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 7 Zestaw drenów i cewników/kabel przedłużający do sond
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy sterylny zestaw drenów i cewników do wykonywania procedury chemioterapii dootrzewnowej w hipertermii wraz z czujnikami temperatury, kompatybilne z urządzeniem Performer HT firmy RanD (będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | zestaw | 400
2 | Kable przedłużające do sond temperatury kompatybilne z urządzeniem Performer HT firmy RanD (będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 60
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.8 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 8 Jednorazowy podkład higieniczny
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowy podkład higieniczny wykonany z dwuwarstwowego laminatu o łącznej gramaturze min.65g/m2 warstwa nieprzepuszczalna niebieska lub transparentna folia PE 20 um, warstwa chłonna airlaid 45-55 g/m2, wymiary; 80 cm - 90cm x 120 cm - 140 cm | szt. | 414000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.9 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 9 Rękawice niejałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice diagnostyczno-ochronne, nitrylowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa. Substancje wymienione w rękawicach uznane przez USP jako środek ochronny skóry. Kolor niebiesko-szary, AQL 1,0. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Cienkie, grubość na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Pakowane w całkowicie zautomatyzowanym procesie w sposób naprzemienny (każda sztuka), płasko warstwami (rękawice układane jedna po drugiej w przeciwnym kierunku - palce - mankiet) co zapewnia pobieranie za każdym razem pojedynczych rękawic. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 lub równoważna. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671 lub równoważne . Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 lub równoważna oraz penetrację cytostatyków wg. ASTM D 6978 lub równoważna. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 lub równoważne, potwierdzone na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Rozmiary XS-XL. | op.a'100szt. | 19000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.10 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 10 Zestaw do wymiany cewnika silikonowego
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do wymiany cewnika: 6x Tupfer z gazy bez nitki RTG, 17N 20cm x 20cm(+/-1cm) 1x Pojemnik okrągły poj. 120ml-140ml, przezroczysty, z podziałką 1x Pęseta plastikowa 13cm niebieska 1x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm(+/-2cm) 6x Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. M 1x Podkład chłonny z superabsorbentem 60cm x 60cm(+/-2cm) 1x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm(+/-2cm) 2-warstwowa 1x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm(+/-2cm) 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 5-7cm 1x Strzykawka z wodą jałową i 10% gliceryną 10ml 1x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6ml 1x Roztwór ampułka typu Prontosan 40ml. | zestaw | 11500
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.11 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 11 Maty podłogowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów - chłonność 7l. wody (+/- 1l.) spływających na podłogę podczas zabiegów, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią, dwustronna - chłonąca od góry oraz od spodu, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, rozmiar 75cmx35cm(+/-5cm), wkład chłonny 68cmx30cm(+/-2cm) | szt. | 4500
2 | Mata podłogowa z możliwością cięcia w kolorze biało-niebieskim, posiadająca antypoślizgową warstwę spodnią chłonność - min.1l. wody (+/- 0,5l.), rozmiar 120cmx80 cm(+/-2cm) | szt. | 4500
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.12 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 12 Podkłady,taśmy, pokrowce sterylne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład wzmocniony z możliwością przenoszenia pacjenta do 150kg, chłonny - min.1,5l/m2, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukujący zapach, zatrzymujący bakterie w tym MRSA, E.Coli. Rozmiar min. 210cmx80cm, wkład chłonny min. 200cmx50cm, przyjazny dla skóry, pokryty włókniną PP. | szt. | 200
2 | Sterylny ręcznik z chłonnej celulozy do osuszania rąk, rozmiar 29 cm - 36cm x 32 cm - 41cm. | szt. | 51000
3 | Sterylny pokrowiec na przewody, z folii polietylenowej, przezroczysty, wymiary 14 cm - 18cm x 200-250cm, jeden koniec zakończony stożkiem z perforowaną końcówką do ewentualnego odcięcia oraz taśmą klejącą umożliwiającą ustabilizowanie przewodów w pokrowcu (zintegrowany z pokrowcem), drugi koniec zakończony kołnierzem ułatwiającym włożenie kabli do pokrowca oraz taśmą klejącą umożliwiającą ustabilizowanie pokrowców (zintegrowana z pokrowcem). Na opakowaniu pojedynczym metka samoprzylepna w ilości min. 2 szt. zawierająca numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 17000
4 | Sterylna samoprzylepna taśma włókninowa do mocowania kabli 10cmx50 cm (+/-1 cm). Na opakowaniu pojedynczym metka samoprzylepna w ilości min. 2 szt. zawierająca numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób) oraz z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim. | szt. | 13000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.13 do SWZ, PN-51/26/KT
Częśc nr 13 Podkłady ginekologiczne, podpaski, wkładki tradycyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkładki tradycyjne o grubości 3 mm - 4 mm, z celulozowym wkładem chłonnym pokrytym miękką włókniną, warstwa dolna: nieprzepuszczalna dla cieczy folia paroprzepuszczalna, umożliwiająca przepływ powietrza, z naniesionym od spodu paskiem kleju pozycjonującego zabezpieczonego papierem silikonowanym. Rozmiar: długość całkowita 15 cm (+/- 1 cm), długość wkładu chłonnego 14 cm (+/-1cm), szerokość całkowita 6 cm ( +/ - 1 cm). Chłonność nie mniej niż 20g, waga 2g (+/-10%). | szt. | 900
2 | Podpaski tradycyjne o grubości 7 - 8 mm, z celulozowym wkładem chłonnym pokrytym miękką włókniną, nieprzepuszczalna warstwa dolna z folii izolacyjnej PE z naniesionym od spodu paskiem kleju pozycjonującego zabezpieczonego papierem silikonowanym. Rozmiar: długość całkowita22cm (+/- 1 cm), długość wkładu chłonnego 20 cm (+/-1cm), szerokość całkowita 9 cm (+/- 1 cm), szerokość wkładu chłonnego (przód-środek-tył) 7 cm x 5,5 cm x 7cm (+/- 0,5cm), Chłonność nie mniej niż 90g, waga 6g (+/-10%) | szt. | 130
3 | Podkład ginekologiczny biały wykonany z chłonnego wkładu celulozowego 34cm x 9cm (+/- 1 cm) owiniętego bibułą higieniczną i delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej, nieprzemakalny od spodu, zapewniający ochronę nawet w pozycji leżącej, rozmiar całłkowity 34 cm (+/- 1 cm) x 9 cm (+/- 1 cm). Bez paska klejowego. Masa podkładu 25g +/-2,5g. Chłonność [g/szt] nie mniej niż 380 wg (ISO 11948-1) lub równoważna. Wyrób medyczny kl I niesterylna | szt. | 2100
4 | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z superabsorbentem antybakteryjnym posiadającym właściwości neutralizujące zapach. Warstwa rozprowadzająca zapewniająca szybką dystrybucję wilgoci. Elastyczny ściągacz taliowy z tyłu i z przodu. Wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. Dwa identyfikatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy , klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy. Pieluchomajtki z czterema sprężystymi przylepcami pozwalających na wielokrotne przyklejanie i odklejanie, zaopatrzone w paroprzepuszczalną warstwę zewnętrzną , skrzydła boczne o zwiększonej paro przepuszczalności na poziomie min. 3500 g/m2/24h która pozwalają skórze oddychać. Wyrób medyczny kl I niesterylna
a | „M” chłonność min 2800g, obwód pasa 75-110cm | op.a'30szt. | 600
b | „L” chłonność min 3100g, obwód pasa 100-150cm | op.a'30szt. | 1500
c | „XL” chłonność min 3100g, obwód pasa 130-170cm | op.a'30szt. | 1200
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.14 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 14 Zestaw ginekologiczny i urologiczny do brachyterapii
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny zestaw ginekologiczny do brachyterapii w składzie: 1. osłona na kończyny 75cmx120cm(+/-2cm) z dwuwarstwowego laminatu- 1 szt. 2. serweta z taśmą przylepną 75cmx75cm(+/-2cm) z trójwarstwowego laminatu-2 szt. 3. gaziki o wym. 7,5cmx7,5cm(+/-0,5cm), 17nitkowe z nitką RTG-10szt. 4. tacka na płyny 14 cm x 24,5 cm x 5cm (+/-0,5cm) z polipropylenu- 2 szt. 5. serweta (owinięcie zestawu) 150cmx150cm (+/2cm) z laminatu dwuwarstwowego 1 szt. Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1) jest pierwszą warstwą od góry a 5) warstwą ostatnią. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne zawierające: numer katalogowy, datę ważności, oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | zestaw | 1500
2 | Sterylny zestaw urologiczny do brachyterapii w składzie: 1.osłona na stolik typu Mayo 80cm x 145cm (+/- 2cm)-1szt. 2. serweta pod pośladki 75cmx100 cm (+/-2cm) z dwuwarstwowego laminatu z mankietem o długości 20cm(+/-0,5cm) umożliwiającym aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną z serwetą od przodu, foliową kieszenią- 1 szt. 3.gaziki o wym. 10cmx10cm(+/-0,5cm) , 17 nitkowe z nitką RTG- 30 szt. 4. osłona na kończyny 75cmx120cm(+/-2cm) z dwuwarstwowego laminatu- 2szt. 5. serweta z taśmą lepną 75cmx75cm (+/-2cm) , z trójwarstwowego laminatu- 3 szt. 6. serweta 75cmx100cm (+/- 2 cm) (owinięcie zastawu) z dwuwarstwowego laminatu-1szt. Ułożenie poszczególnych komponentów, po rozpakowaniu zestawu ma odpowiadać wyżej wymienionej kolejności gdzie 1) jest pierwszą warstwą od góry a 6) warstwą ostatnią.Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w 2 metki samoprzylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności oraz numer serii (dane identyfikujące wyrób) oraz etykietę z widoczną nazwą wyrobu w języku polskim | zestaw | 1250
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.15 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 15 Sterylny zestaw do kraniotomii
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylny zestaw obłożeń do kraniotomnii : 1.serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia na całej powierzchni serwety o wymiarze 150cm x 190 cm(+/-5cm) (owiniecie zestawu) gramaturze całkowitej min. 81,5 g/m2 - 1 sztuka. 2. serweta do kraniotomii 230cmx300 cm(+/-5cm), na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej polietylenowo polipropylenowej o gramaturze min.86 g/m2, wzmocnionej w polu krytycznym łatą chłonną (3 warstwa) o łącznej gramaturze min. 117 g/m2; cm pow. wzmocnienia 90cm x 85 cm(+/-2cm) ; z otworem wypełnionym folią operacyjną 20cm x 30 cm(+/-1cm), organizator przewodów typu rzep, zintegrowanym z workiem z sitem do zbiórki płynów i podłączeniem do drenu - 1 sztuka. 3. serweta trzywarstwowa przylepna o wymiarach 75cmx50 cm(+/-2cm) i gramaturze całkowitej Min. 70g m2 - 3 sztuk 4. serweta trzywarstwowa przylepna o wymiarach 75cmx75 cm(+/-2cm) i gramaturze całkowitej Min. 70g m2 - 3 sztuk 5.serweta trzywarstwowa przylepna o wymiarach 240cmx150 cm (+/-5cm) i gramaturze całkowitej Min.70g/m2- 1 sztuka 6. serweta na stół typu Mayo, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 65cm-85 cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności 182 g/dm2 o wymiarach całkowitych 80cmx145 cm(+/-2cm) i gramaturze całkowitej min.124g/m2 - 1 sztuka. 7.ostrze nr 11 - 1 sztuka 8.taśma lepna 9cmx49cm(+/-1cm) - 3 sztuki 9.ostrze nr 22 - 1 sztuka 10.ostrze chirurgiczne nr 20 – 1 sztuka 11.strzykawka 60 ml z gruszka - 1 sztuka 12.strzykawka 20 ml - 3 sztuki 13.strzykawka 10 ml – 1 szt. 14.łącznik Y 8.5mm x 8.5mm x8.5 mm - 1 sztuka 15.igia iniekcyjna 21Gx 40 mm zielona - 1 sztuka 16.marker skórny z linijką (marker i linijka osobno) - 1 sztuka 17.kompres gazowy 17 nitkowy 12 warstwowy - 10cmx10 cm(+/-0,5cm) z RTG - 60 sztuk 18.bandaż elastyczny 15cmx5m - 2 sztuki 19.miska 250 mln -niebieska – 2 sztuki 20.uchwyt velcro (rzep) 2,5 cm x 30 cm(+/-0,5cm) - 3 sztuki 21.Wielowarstwowy, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyine z przeźroczystym obramowaniem i z warstwą silikonową na całej wielkości opatrunku. Warstwa superabsorbentu z włókien poliakrylanu, wchłaniający krew i wysięk. Dodatkowa ramka wokół opatrunku. Może pozostać na ranie do 14 dni w rozmiarze 10cmx15 cm (+/-0,5cm)- 2 sztuki 22.kieszen jednokomorowa z taśma lepną 40cmx35 cm(+/-1cm) - 2 sztuki 23.kieszen dwukomorowa z taśma lepną 40cmx35 cm (+/-1cm) - 1 sztuka 24.pudelko bezpieczne piankowo- magnetyczne na igły i ostrza (20szt) - 1 sztuka 25.dren do ssaka CH 30 350 CM F/F - 2 sztuki 26.igta iniekcyjna 1,1 (19G) 40mm 1 stuka 27.igta kulkowa 17G (1,4) 80 mm - 2 sztuki 28.W skład zestawu wchodzi dodatkowo: fartuch dla instrumentariuszki z włókniny typu SMS, szwy całego fartucha wykonane technika ultradźwiękowa; 1 klasa palności CFR 1610 lub równoważna, odporne na działanie alkoholi; w zestawie z dwoma ręcznikami do rąk, całość owinięta w papier krepowy lub serwetę włókninową, fartuchy umiejscowione na owinięciu zestawu. Długość 144 cm(+/-2cm) dla rozmiaru XL-L - 2 sztuki. | zestaw | 1100
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.16 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 16 Czepek do mycia głowy, myjki, chusteczki do dekontaminacji, ściereczki do mycia ciała
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 cm x 20 cm(+/-1cm), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | op.a'8szt. | 20210
2 | Czepek do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, wykonany z poliestrowej włókniny o min gęstości min.160 g/m2 pokrytej warstwą foli zapobiegającej wypływaniu płynu, nasączony 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Efektywność biobójcza, przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 lub równoważnych, w warunkach czystych i brudnych. Czas działania bakteriobójczego 60 sek. po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | op. | 600
3 | Chusteczki do dekontaminacji skóry w postępowaniu przedoperacyjnym oraz dekontaminacji skóry skolonizowanej patogenami wielolekoopornymi, w rozmiarze 20 cm x30 cm(+/-2cm), wykonane z poliestrowej włókniny o min. gęstości 75g/m2, nasycone 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny. Jedno opakowanie chusteczek zawierające co najmniej 3 g chlorheksydyny. Efektywność biobójcza przebadana wg następujących norm EN 13727, EN 13624, EN 1499 lub równoważnych, w warunkach czystych i brudnych .Wymagane jest, aby chusteczki zostawiały na skórze warstwę chlorheksydyny wykazującą działanie biobójcze do 24h po aplikacji, do potwierdzenia badaniem. Czas działania bakteriobójczego 60 sek. po aplikacji, drożdżakobójczego 3 minuty po aplikacji. Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | op.a'10szt. | 19500
4 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Nazwa w języku polskim dołączona do opakowania zbiorczego. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk | szt. | 2150
5 | Nawilżone ściereczki do mycia, oczyszczania i nawilżania skóry pacjentów nietrzymających moczu lub kału. Rozmiar 20cmx20cm (+/-1cm). W opakowaniu typu flow wrap 8 szt ściereczek jednorazowych wykonanych z włókna celulozowo-poliestrowego. Bez lateksu. Bez zapachowe. W składzie minimum dimetykon, gliceryna, wyciąg z aloesu, witamina E. | op.a.8szt. | 25505
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.17 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 17 Rękawiczki chirurgiczne ortopedyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka zakażeń - wykonane z lateksu , bezpudrowe , dostępne w rozmiarach 6,0 - 9,0, powierzchnia zewnętrzna teksturowana , obustronnie polimeryzowane ,sterylizowane radiacyjnie, długość rękawicy : wewnętrzna 280 mm (+/-5mm) , zewnętrzna 295mm (+/-5mm) , grubość pojedynczej ścianki na palcu: rękawica wewnętrzna 0,19 mm (+/- 0,02 mm), rękawica zewnętrzna: 0,24 mm (+/- 0,01mm), mankiet wydłużony , poziom protein lateksu poniżej 40 ug/g. Zgodne z normą EN 455 lub równoważną, badania na przenikalność wirusów zgodne z ASTM F1671lub równoważne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III min typ B. Pakowane w komplecie po dwie pary, odpowiednio dopasowane rozmiarem, w różnych kolorach. Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne . Opakowanie wew. papierowe, zew. folia odporne na wilgoć. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, rozmiar, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE , normy. Zgodność z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001 lub równoważnymi. | kpl.=2pary | 1000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.18 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 18 Ręakwiczki bezpudrowe sterylne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor naturalny, powierzchnia zewnętrzna: gładka z wykończeniem z mikoteksturą, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie.Mankiet prosty z taśmą adhezyjną .Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III Grubość na palcu 0.22 mm ± 0,02, grubość na dłoni 0.20 mm± 0,02 grubość na mankiecie 0.20 mm± 0,02 długość: 290 mm ± 2mm, poziom białek (test Modified Lowry) 30μg/g lub mniej rękawicy, AQL 0,65 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3 lub równoważna*; EN-374 części 1,2,4,5 lub równoważna*; EN-21420 lub równoważna*; ASTM F-1671 lub równoważna*. Rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy ASTM D6978* lub równoważna: Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL >240min co pozwala używać rękawicy w kontakcie z cytostatykami w warunkach operacyjnych.Siła przy rozdarciu min.15 N (po starzeniu).Rozmiary: 5,5; 5,0; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5. | par | 180000
2 | Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, syntetyczna neoprenowa, o kształcie anatomicznym, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna: gładka z wykończeniem z mikroteksturą, silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem. Wewnętrzna powierzchnia rękawic to polimer powlekany powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Powłoka ta ma hydrofobową powierzchnię minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną. Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III.Grubość na palcu 0,19mm ± 0,02mm, grubość na dłoni 0,18mm ± 0,02 mm grubość na mankiecie 0,15mm ± 0,02 mm długość: 305 mm ± 2mm , AQL 0,65 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3 lub równoważną*; EN-374 części 1,2,4,5 lub równoważną *; ASTM F-1671 lub równoważną*; EN-21420 lub równoważną* Siła przy rozdarciu min. 19N (po starzeniu) Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | par | 137000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.19 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 19 Fartuchy zabiegowe/higieniczne
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuch higieniczny-ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej, równoramiennej na całej powierzchni, min 30g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki lub zapięcia na rzep, rękawy wykończone elastycznymi, poliestrowymi mankietami o dł.8cm (+/- 0,5 cm), posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nietoksyczny, niepylący, rozmiary: L, XL, XXL . | szt. | 188000
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.20 do SWZ, PN-51/26/KT
Część nr 20 Fartuch ochronny do podawania cytostatyków
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Fartuch chirurgiczno-ochronny sterylny, z materiału SFS (włóknina polipropylenowa - folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa), na całej powierzchni pełnobarierowy i oddychający, o gramaturze min. 78 g/m2. Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym i mniej krytycznym min. 300 cm H2O. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporny na przenikanie min. 14 leków cytostatycznych według normy ASTM F739 lub równoważna, w tym na przenikanie Karmustyny (>160 min) oraz Tiotepy Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Cisplatyna, Mitomycyna C, Winkrystyna, Oksaliplatyna z czasem odporności na przenikanie w/w substancji do 480 minut. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425 oraz jako Wyrób Medyczny klasy I sterylnej zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym i mniej krytycznym min. 6,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważne , wystawione przez jednostki notyfikowane. Dostępny w rozmiarach L i XLL (tj. o długości 114 cm(+/-2cm) i 148 cm(+/-2cm). Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z ręcznikiem chłonnym o wymiarach 69cmx37 cm (+/-2cm) , na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające : numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. | szt. | 35000
2 | Fartuch izolacyjno-ochronny, niesterylny, do pracy z cytostatykami, wykonany z laminatu SFS (włóknina polipropylenowa - folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa), o gramaturze min. 78 g/m2, nie zawierający lateksu, na całej powierzchni pełnobarierowy i oddychający. Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Wiązany na troki. Odporność na przenikanie H2O min. 300 cmH2O. Odporny na przenikanie min. 14 leków cytostatycznych według normy ASTM F739 lub równoważnej, w tym na przenikanie Karmustyny (>160 min) oraz Tiotepy Cyklofosfamid, Dakarbazyna, Cisplatyna, Mitomycyna C, Winkrystyna, Oksaliplatyna z czasem odporności na przenikanie w/w substancji do 480 minut. Oznaczony jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważne, wystawione przez jednostki notyfikowane. Dostępny w rozmiarach L i XL (tj. o długości 114 cm (+/-2cm) i 127 cm(+/-2cm). | szt. | 600
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.21 do SWZ, PN-51/26/KT
część nr 21 Maski chirurgiczne FFP2 FFP3
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Półmaska filtrująca FFP2 AM2 z atestem CE, EN 14683:2019+AC lub równoważne , spełnia wymagania PN-EN 14683:2019 + AC lub równoważne dla maseczki medycznej Typ IIR BFE ≥ 98% EN 149:2001+A1:2009 lub równoważne, dla pólmaski w klasie filtracji FFP2 PFE ≥ 94%. Zbudowana jest z 4-ech warstw, specjalnie wyprofilowanej, włókniny polipropylenowej: warstwa zewnętrzna typu spunbond 60g/m2 (+/-0,5g) w kolorze białym; wewnętrzna część składająca się z warstw o wysokiej filtracji typu meltblown zapewniająca filtrację (PFE) powyżej 99% 20g/m2(+/-0,5g); Warstwa zewnętrzna typu spunbond - bezpieczna dla skóry, odprowadza ciepłe powietrze wydychane z ciała 20g/m2(+/-0,5g); Maski posiadają Gumki, usztywniacz w formie drucika, zabezpieczenie nosa od wewnątrz pianką. | szt. | 100000
2 | Półmaska filtrująca FFP3 AM3L NR z atestem CE, EN 14683:2019+AC lub równoważne, spełnia wymagania wg norm PN-EN 14683:2019 + AC lub równoważne, dla maseczki medycznej Typ IIR BFE ≥ 98% i EN 149:2001+A1:2009 lub równoważne, dla pólmaski w klasie filtracji FFP3 PFE ≥ 99%. Zbudowana jest z 4-ech warstw, specjalnie wyprofilowanej, włókniny polipropylenowej: warstwa zewnętrzna typu spunbond 60g/m2(+/-0,5g) w kolorze białym; wewnętrzna część składająca się z warstw o wysokiej filtracji typu meltblown zapewniająca filtrację (PFE) powyżej 99% 20g/m2(+/-0,5g); Warstwa zewnętrzna typu spunbond - bezpieczna dla skóry, odprowadza ciepłe powietrze wydychane z ciała 20g/m2(+/-0,5g); Maski posiadają Gumki, usztywniacz w formie drucika, zabezpieczenie nosa od wewnątrz pianką. | szt. | 100000
|  |  |  | Razem | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę
Załacznik nr 2.22 do SWZ, PN-51/26/KT
część nr22 Zarękawki foliowe
Lp. | Przedmiot zamówienia, wielkość opakowania (jeśli dotyczy) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa NETTO w PLN (za j.m. z kol. 3) | Wartość NETTO w PLN (4 x 5) | Stawka % VAT | Wartość BRUTTO w PLN (6 + 7) | Producent | Nazwa handlowa/numer katalogowy identyfikująca/y oferowany produkt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zarękawki jednorazowe, ochronne, foliowe (PE), wykonane z folii polietylenowej o grubości min. 25 mikronów, wykończone obustronnie gumką. Zarękawki foliowe chronią odzież pracowników przed zabrudzeniem, wilgocią, pyłem lub substancjami chemicznymi. Folia jest wodoodporna i zabezpiecza przedramię przed wpływem czynników zewnętrznych, a szczególnie przed zabrudzeniem i przemoczeniem. Zarękawek pasuje na prawą i lewą rękę. Rozmiar 20cmx40cm (+/-1cm) | szt. | 10000 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 | x | 0
UWAGA: 1. Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf
2. Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę