Załącznik nr 2 do SWZ, PN-56/26/EP

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Analizator do formulacji produktu leczniczego ATMP wraz z dedykowaną zgrzewarką

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej OPK 570

Nazwa/typ/nr katalogowy: ………………………………………………………………… Producent/kraj produkcji: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025/2026): ………………………………………………………………… Sprzęt fabrycznie nowy

PARAMETRY TECHNICZNE

| I | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany* Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych - należy dokładnie określić oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do formulacji produktu leczniczego ATMP wraz z dedykowaną zgrzewarką | TAK |  |
| 1 | System pracy całkowicie zamknięty | TAK |  |
| 2 | Wystandaryzowany protokół płukania komórek w jednoetapowym procesie | TAK |  |
| 3 | System pracujący na jednorazowych sterylnych zestawach łączonych za pomocą jałowej zgrzewarki do drenów | TAK |  |
| 4 | Regulowana objętość wejściowa produktu od 100 ml do 7l | TAK |  |
| 5 | Objętość końcowa koncentratu produktu końcowego od 50ml | TAK |  |
| 6 | System pobierania i dodawania objętości bez separacji komórek | TAK |  |
| 7 | System automatyczny, sterowany komputerowo, z możliwością programowania protokołów procesowych | TAK |  |
| 8 | Technologia separacji oparta na filtracji membranowej o niskim uszkodzeniu mechanicznym komórek | TAK |  |
| 9 | System alarmów i kontroli parametrów procesowych: ciśnienie, objętość, czas, przepływ | TAK |  |
| 10 | Przetwarzanie komórek ludzkich do wytwarzania ATMP: w tym TILs, CAR-T, inne terapie komórkowe | TAK |  |
| 11 | Skuteczna redukcja DMSO po rozmrożeniu do poziomu klinicznie akceptowalnego tj. <1% lub zgodnie z protokołem klinicznym. | TAK |  |
| 12 | Możliwość tworzenia i zapisywania walidowanych protokołów | TAK |  |
| 13 | Zgodność z 21 CFR Part 11 oraz EU GMP Annex 11 oraz ISO 13485 lub normą równoważną | TAK | . |
| 14 | Przystosowanie do pracy w pomieszczeniach typu cleanroom, w tym do użytkowania w środowisku o kontrolowanej czystości powietrza, zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń klasyfikowanych. | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja powinna umożliwiać łatwe czyszczenie, dezynfekcję oraz minimalizować emisję cząstek i zanieczyszczeń | TAK |  |
| 16 | Ręczne urządzenie do sterylnego zgrzewania drenów z tworzyw termoplastycznych stosowanych w zamkniętych systemach do produktów terapii zaawansowanych (ATMP). | TAK |  |
| 17 | Kwalifikacja IQ/OQ | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy potwierdzić spełnienie parametrów wymaganych.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II.POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| II. | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 24 miesiące liczony od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. Jeśli dotyczy | Tak, jeśli dotyczy |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wartości umowy zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | Tak |  |
|  | Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela (na etapie realizacji umowy) o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych, (jeżeli dotyczy). | Tak, jeżeli dotyczy |  |
|  | Czas reakcji* serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 h od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia usterek i wad sprzętu Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach lub wyższych. | Tak |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwej części sprzętu na nową lub wymiany sprzętu na nowy | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Dokumenty (w języku polskim) do przekazania Zamawiającemu podczas dostawy: - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem (wypełnione oryginały) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) uzupełniony o numer seryjny sprzętu i wpisaną częstotliwością wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych oraz wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) -Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych (jeżeli dotyczy) - Wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych -Instrukcja obsługi, serwisowo-techniczna sprzętu oraz mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodnie z Rozdziałem V. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia (kopia lub wersja PDF). -Deklarowane parametry muszą być udokumentowane w dołączonych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych określonych w SWZ. Wykonawca wskaże, które konkretne zapisy w dołączonych środkach dowodowych potwierdzają spełnienie wymaganych parametrów. - dokumentacja przeprowadzonej Kwalifikacji Instalacyjnej (IQ), Kwalifikacji Operacyjnej (OQ). | Tak |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | Tak, podać | Imię i nazwisko: ……………… tel.: ………………. e-mail: ………….. |
| IV. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie konserwacji i obsługi sprzętu dla personelu medycznego wykonane przed podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem” min. 3 osób. | Tak |  |
| V. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. (jeśli dotyczy) Jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych należy wpisać „Nie”. | Tak/Nie |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE. | Tak |  |
| VI. |  |  |  |
|  | Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem – do 21 dni od daty zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy potwierdzić spełnienie parametrów wymaganych.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

| - FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot zamówienia: Analizator do formulacji produktu leczniczego ATMP wraz z dedykowaną zgrzewarką 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| # LP. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
|  | Analizator do formulacji produktu leczniczego ATMP wraz z dedykowaną zgrzewarką Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | Kwalifikacja IQ/OQ | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki i wartości VAT.]

Słownie wartość netto: ……….......……………………………..…..….…………..

Słownie wartość brutto: ……...…..……………………………………………………

UWAGA:

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.