Załącznik nr 2 do SWZ, TP-77/26/DW

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Cytometr przepływowy – 1 szt.

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Laboratorium Zaawansowanych Terapii Komórkowych (Wytwórnia ATMP) OPK: 570

Nazwa/typ/nr katalogowy: ………………………………………………………………… Producent/kraj produkcji: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………………………………… Sprzęt fabrycznie nowy

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Parametry | Wymagania graniczne | Potwierdzenie Wykonawcy: TAK/ NIE lub opis parametrów oferowanych (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry Techniczne |  |  |
|  | Cytometr przepływowy umożliwiający wieloparametrową analizę komórek w zawiesinie wraz z oprogramowaniem do analiz – 1 szt. | Tak |  |
|  | Cytometr przeznaczony do zastosowań diagnostycznych, zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/746 (IVDR), posiadający certyfikat CE-IVD (wymagane dołączenie oświadczenia do oferty – Wzór zał. nr 4 do SWZ). | Tak |  |
|  | Minimum 3 lasery: fioletowy (~405 nm), niebieski (~488 nm), czerwony (~640 nm). | Tak |  |
|  | Lasery o stabilizowanej temperaturze, zapewniające wysoką powtarzalność pomiarów, z indywidualnym systemem chłodzenia dla każdego lasera. | Tak, podać |  |
|  | Jednoczesny pomiar min. 10 fluorescencji z trzech laserów (min. 4 z lasera niebieskiego, min. 3 z lasera czerwonego, min. 3 z lasera fioletowego), FSC, SSC. | Tak, podać |  |
|  | Minimalna czułość detekcji fluorescencji w jednostkach MESF: FITC ≤90, PE ≤25 lub równoważna, potwierdzona w instrukcji producenta dostarczonej wraz ze sprzętem. | Tak, podać |  |
|  | Wysoka czułość pozwalająca na detekcję słabych populacji komórkowych, tak jak TILs, subpopulacji limfocytów, potwierdzona danymi producenta lub literaturowymi. | Tak, podać |  |
|  | Układ optyczny zapewniający wysoką efektywność zbierania sygnału fluorescencji oraz wysoką rozdzielczość detekcji przy niskich poziomach sygnału, potwierdzoną parametrami czułości MESF i zdolnością rozdzielania populacji o słabej ekspresji antygenów, bez ograniczenia do konkretnego rozwiązania technologicznego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia progów detekcji na kilku parametrach fluorescencyjnych lub rozproszeniowych. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową. | Tak |  |
|  | Progi detekcji mogą być stosowane jednocześnie w różnych konfiguracjach eksperymentu, w sposób niezależny dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru wysokości, szerokości oraz pola powierzchni sygnału dla wszystkich parametrów fluorescencyjnych oraz FSC/SSC. | Tak |  |
|  | Zachowanie ustawień kompensacji podczas zbierania danych niezależnie od wielkości napięcia na detektorach. | Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik próbek umożliwiający: - obsługę probówek oraz płytek 96-dołkowych, - automatyczną identyfikację próbek poprzez kody kreskowe, - kontrolę poprawności rozmieszczenia próbek względem zaprojektowanego eksperymentu, - automatyczne płukanie układu pomiarowego, - funkcję mieszania próbki, - minimalizację ryzyka błędów przedanalitycznych związanych z identyfikacją i kolejnością próbek, - skaner kodów kreskowych probówek i płytek. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego podawania próbek w naczyniach o różnych pojemnościach. | Tak |  |
|  | System zapewniający wysoką stabilność sygnału w czasie oraz powtarzalność pomiarów pomiędzy seriami, potwierdzoną procedurami kontroli jakości. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania progów detekcji jednocześnie na wielu parametrach, w tym z wykorzystaniem operatorów logicznych (AND/OR) lub funkcjonalnie równoważnych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu umożliwia: - automatyczną, codzienną kontrolę jakości pracy cytometru, - monitorowanie trendów parametrów (np. wykresy Levy-Jennings lub równoważne), - automatyczną optymalizację ustawień detektorów i laserów, - ocenę parametrów pracy układu optycznego (np. szum, tło, liniowość). Wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w standardowej konfiguracji oferowanego systemu lub poprzez dostarczone moduły oprogramowania. | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie powinno umożliwiać półautomatyczne lub automatyczne wykonywanie standardowych paneli fenotypowania limfocytów zgodnie z praktyką kliniczną, z możliwością ich modyfikacji przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Obsługa wielu próbek i eksperymentów jednocześnie. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania protokołów badań. | Tak |  |
|  | Eksport danych i statystyk w formatach umożliwiających ich obróbkę i analizę w programach zewnętrznych. | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS) w zakresie wymiany danych oraz wyników badań. | Tak |  |
|  | System powinien umożliwiać prowadzenie audytowalności, tj. rejestrowanie historii działań użytkowników oraz zmian w ustawieniach, analizach i wynikach. | Tak |  |
|  | Kontrola dostępu użytkowników, ślad audytowy, podpis elektroniczny, szyfrowanie danych. | Tak |  |
|  | Zgodność z wymaganiami 21 CFR Part 11 lub równoważnymi. | Tak, podać |  |
|  | Zestaw komputerowy składający się z komputera zgodnego z oprogramowaniem cytometru, zapewniającego płynną analizę danych: - dysk 1 TB, - monitor LCD o przekątnej min. 24 cali. | Tak, podać oferowane parametry, w tym: nazwę producenta, model/typ |  |
|  | Drukarka: - laserowa lub LED, - z kolorowym wydrukiem, - minimalna rozdzielczość druku: 2400 × 600 dpi lub równoważna - łączność min.: USB, LAN, WiFi. | Tak, podać oferowane parametry, w tym: nazwę producenta, model/typ |  |
|  | W zestawie skaner kodów kreskowych. | Tak, podać nazwę producenta, model/typ |  |
|  | Zestaw odczynników startowych i materiałów niezbędnych do uruchomienia analizatora oraz przeprowadzenia szkolenia aplikacyjnego. | Tak |  |
|  | Kwalifikacja IQ/OQ. | Tak |  |
|  | Warunki Gwarancji |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | Tak |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji, w ramach wartości umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | Tak |  |
|  | Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych, (jeżeli dotyczy). | Tak, jeżeli dotyczy |  |
|  | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 h od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. | Tak |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak |  |
|  | Dokumenty (w języku polskim) do przekazania Zamawiającemu podczas dostawy: - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem (wypełnione oryginały) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) uzupełniony o numer seryjny sprzętu i wpisaną częstotliwością wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych oraz wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) -Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych (jeżeli dotyczy) - Wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych -Instrukcja obsługi, serwisowo-techniczna sprzętu oraz mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Świadectwa, certyfikaty i wymagana dokumenty zgodzie z Rozdziałem IV. W przypadku gdy zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. | Tak |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia. | Tak, podać | Imię i nazwisko: ……………… tel.: ………………. e-mail: ………….. |
|  | Szkolenia |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie konserwacji i obsługi sprzętu dla min. 3 osób z personelu, wykonane przed podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. (jeśli dotyczy) Jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych należy wpisać „Nie”. | Tak/Nie |  |
|  | Materiały producenta lub dystrybutora potwierdzające parametry oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, opisy techniczne, katalogi z oznaczeniem punktów potwierdzających ofertę. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wystawiona dla sprzętu, wyposażenia. | Tak |  |
|  | Warunki Dostawy |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie wraz z przeprowadzonym szkoleniem oraz przeprowadzeniem kwalifikacji) – do 14 dni od daty zawarcia umowy. | Tak |  |

FORMULARZ CENOWY

Przedmiot zamówienia: Cytometr przepływowy – 1 szt.

| # LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cytometr przepływowy z wyposażeniem Producent: ……………………………………………………. Model/typ: ……………………………………………………. Nr katalogowy: ……………………………………………………. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
|  | Usługa Kwalifikacji IQ/OQ | Kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki i wartości VAT.

Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie ze wskazaniem w kolumnach, rozpoczynając od ceny jednostkowej netto, zaokrągla liczby do dwóch miejsc po przecinku za każdym razem. Podana cena jednostkowa musi zawierać wszystkie elementy składające się na koszt wykonania zamówienia, o których mowa w SWZ wraz z załącznikami.

Łączna wartość brutto będzie stanowiła cenę oferty służącą do porównania i oceny ofert.

- Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

- Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.