I. FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Specjalistyczna aparatura laboratoryjna i chłodnicza przeznaczona do przetwarzania, przechowywania i transportu produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) – 1 zestaw

| LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka do przechowywania odczynników z rejestratorem temperatury | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do rozmrażania na sucho | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i zestawem rotorów | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa ze stali nierdzewnej | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik transportowy z rejestratorem temperatur | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do jałowego pakowania i hermetyzacji materiałów medycznych | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Komplet pipet 6 szt. | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki i wartości VAT.]

II.ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej OPK 570

| lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalistyczna aparatura laboratoryjna i chłodnicza przeznaczona do przetwarzania, przechowywania i transportu produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) – 1 zestaw | TAK |  |
| A | Chłodziarka do przechowywania odczynników z rejestratorem temperatury 2 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025. ): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Maksymalne wymiary urządzenia zewnętrzne (SxGxW) 70cm x 60cm x 200cm | TAK, podać |  |
| 2 | Minimalna pojemność chłodziarki 350 l | TAK |  |
| 3 | Temperatura otoczenia +10°C do + 35°C | TAK |  |
| 4 | Komora urządzenia wykonana w całości ze stali nierdzewnej, drzwi pełne zabudowane. | TAK |  |
| 5 | Konfiguracja mieszana: półki + 1 szuflada | TAK |  |
| 6 | System rejestracji temperatur z pamięcią zdarzeń, możliwość eksportu danych przez port USB | TAK |  |
| 7 | Kwalifikacja IQ/OQ w miejscu docelowym przez autoryzowany serwis. | TAK |  |
| 8 | Temperatura chłodziarki w zakresie od +2°C do +8°C | TAK, podać |  |
| 10 | Optyczny i dźwiękowy system ostrzegawczy w przypadku awarii zasilania, otwartych drzwi lub przekroczenia progów temperatur | TAK |  |
| B | Urządzenie do rozmrażania na sucho 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025. ): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Technologia zapewniająca jednorodne i kontrolowane ogrzewanie preparatu. | TAK |  |
| 2 | System suchego rozmrażania / ogrzewania bez bezpośredniego kontaktu z wodą. | TAK |  |
| 3 | Możliwość rozmrażania m.in.: - osocza świeżo mrożonego (FFP) - preparatów krwi - preparatów komórkowych - materiału biologicznego przechowywanego w temperaturach kriogenicznych | TAK |  |
| 4 | Kwalifikacja IQ/OQ w miejscu docelowym | TAK |  |
| 5 | Temperatura pracy około 37°C (± tolerancja producenta). | TAK podać |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego rozmrażania co najmniej jednego preparatu biologicznego. | TAK |  |
| 7 | Alarmy wizualne i/lub dźwiękowe informujące o: - zakończeniu procesu rozmrażania - nieprawidłowej temperaturze - błędach pracy urządzenia. | TAK |  |
| 8 | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk parametrów procesu rozmrażania. Wydruk zawierający co najmniej: - datę i godzinę procesu - temperaturę procesu - czas rozmrażania. Dostawa z zapasem papieru przeznaczonego do drukarki, 10 rolek. | TAK |  |
| 10 | Obudowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję powierzchni. | TAK |  |
| C. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem i zestawem rotorów – 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025 ): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Wirówka z chłodzeniem umożliwiająca pracę w zakresie temperatury od -10°C do 40°C; gwarancja utrzymania 4°C przy maksymalnej prędkości. | TAK |  |
| 2 | System instalacji rotorów lub wkładek adaptacyjnych umożliwiających wirowanie próbek o pojemności 5 ml, 15 ml i 50 ml. | TAK, podać jaki rodzaj |  |
| 3 | Przeznaczenie do pracy w laboratorium w standardzie GMP | TAK |  |
| 4 | Kwalifikacja instalacyjna IQ/ kwalifikacja operacyjna OQ w miejscu docelowym | TAK |  |
| 5 | Funkcja pre-cooling (wstępnego chłodzenia komory) przed rozpoczęciem procesu wirowania. | TAK |  |
| 6 | Maksymalna prędkość wirowania min. 15 000 rpm lub równoważna wartość RCF min. 21 000–22 000 × g. | TAK, podać |  |
| 7 | Funkcja soft brake (łagodne hamowanie) umożliwiająca bezpieczne zatrzymanie rotora bez zaburzania warstw materiału biologicznego oraz minimalizująca uszkodzenia komórek. | TAK |  |
| 8 | System zabezpieczeń obejmujący m.in. blokadę pokrywy podczas pracy, detekcję niewyważenia rotora oraz kontrolę temperatury. | TAK |  |
| 9 | Ekran sterujący wyświetlający: RPM i RCF, czas pracy, parametry przyspieszania i hamowania | TAK |  |
| 10 | Maksymalne wymiary 450 × 700 × 350 mm (szerokość × głębokość × wysokość), | TAK, podać |  |
| D | Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Urządzenie z konstrukcją i komponentami wykonanymi ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne, łatwe w czyszczeniu i sterylizacji. | TAK |  |
| 2 | Kwalifikacja IQ/OQ w miejscu docelowym | TAK |  |
| 3 | Urządzenie musi zapewniać automatyczny proces jałowego zgrzewania drenów z PCV (polichlorek winylu) i EVA (kopolimer etylenowo-octanowy). | TAK |  |
| 4 | Urządzenie do jałowego łączenia drenów i przewodów medycznych, przeznaczone do pracy w laboratoriach i jednostkach wytwarzających preparaty komórkowe i produkty ATMP. | TAK |  |
| 5 | Funkcje bezpieczeństwa: - blokada pracy przy nieprawidłowym zamknięciu urządzenia, - alarm sygnalizujący zakończenie cyklu zgrzewania, - zabezpieczenie przed przegrzaniem elementów grzewczych. | TAK |  |
| 6 | Informacja o zakończeniu cyklu (dźwiękowa i wizualna). | TAK |  |
| E | Zamrażarka niskotemperaturowa ze stali nierdzewnej 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa do przechowywania produktów farmaceutycznych ATMP. | TAK |  |
| 2 | Minimalna pojemność 350 litrów | TAK |  |
| 3 | Zakres temperatury od -40°C do -86°C | TAK, podać |  |
| 4 | Komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5 | Minimum 3 półki | TAK, podać |  |
| 6 | Wyświetlacz LED, dotykowy ekran | TAK |  |
| 7 | Rejestracja parametrów pracy, możliwość transferu danych na USB | TAK |  |
| 8 | Alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku braku zasilania, odchyleń temperatury, niedomknięcia drzwi, zaniku napięcia. | TAK |  |
| 9 | Kontrola dostępu za pomocą zamka i klucza | TAK |  |
| 10 | Kwalifikacja IQ/OQ | TAK |  |
| 11 | Maksymalne wymiary zewnętrzne 800mm x 1100 mm x 2000 mm (SxGxW) | TAK, podać |  |
| F | Pojemnik transportowy z rejestratorem temperatur 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025 ): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Medyczny pojemnik transportowy do transportu materiału biologicznego na krótkich dystansach. | TAK |  |
| 2 | Wkłady chłodzące do komory pojemnika transportowego zapewniające temperaturę transportu 2-8°C (minimum 5 sztuk) | TAK |  |
| 3 | Waga bez materiału poniżej 5 kg. | TAK, podać |  |
| 4 | Wygodna rączka lub uchwyt umożliwiający wygodny transport przez pracowników. | TAK |  |
| 5 | Wbudowany rejestrator ze wzorcowaniem | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz temperatury na obudowie pojemnika transportowego umożliwiający na kontrolę temperatury panującej w komorze bez otwierania pokrywy. | TAK |  |
| 7 | Pojemność pojemnika poniżej 15 litrów | TAK, podać |  |
| 8 | Kwalifikacja IQ/OQ | TAK |  |
| G | Urządzenie do jałowego pakowania i hermetyzacji materiałów medycznych 1 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | System przeznaczony do jałowego i próżniowego pakowania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) oraz materiałów laboratoryjnych i medycznych wchodzących do pomieszczeń klasy B. | TAK |  |
| 2 | Regulacja prędkości próżni, czasu zgrzewania i temperatury grzania odpowiednia do materiałów medycznych. | TAK |  |
| 3 | Powtarzalność cykli zapewniająca szczelność i integralność opakowań. | TAK |  |
| 4 | Alarmy i blokady bezpieczeństwa: niewłaściwe zamknięcie pokrywy, przegrzanie elementów grzewczych, awaria próżni. | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania cykli pracy i zapisu parametrów dla powtarzalności procesów. | TAK |  |
| 6 | Kwalifikacja urządzenia IQ/OQ | TAK |  |
| 7 | Urządzenie nablatowe o maksymalnej wadze 35 kg | TAK, podać |  |
| 8 | Powierzchnia odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| H | Komplet pipet 6 szt. | TAK, wypełnić | Producent: ………………………………………… Dostawca: ………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2025 ): ………………………………………… Kraj pochodzenia: .............................................. |
| 1 | Komplet pipet o zakresie objętości: - 0,5 μl - 10 μl - 10 μl – 100 μl - 20 μl – 200 μl - 100 μl – 1 000 μl - 1000 μl – 5 000 l Pipeta 8-kanałowa o zakresie objętości: 30 μl – 300 μl | TAK, podać |  |
| 2 | Pipety zmiennoobjętościowe z czytelną i precyzyjną regulacją objętości. | TAK |  |
| 3 | Wyposażone w ergonomiczne przyciski umożliwiające łatwe pobieranie cieczy oraz zrzut zużytych końcówek. | TAK |  |
| 4 | Wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych i łatwe w dezynfekcji. | TAK |  |
| 5 | Precyzyjne i dokładne, spełniające normy ISO 8655 lub równoważne | TAK |  |
| 6 | Konstrukcja minimalizująca ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych. | TAK |  |
| 7 | Zestaw tipsów kompatybilnych do zaoferowanych pipet, sterylne, z podwójnym filtrem, wolne od zanieczyszczeń biologicznych. | TAK |  |
| 8 | Konstrukcja mechanizmu tłoka tak, aby opór był możliwie minimalny | TAK |  |
| 9 | Wzorcowanie dla każdej pipety. | TAK |  |
| 10 | Statyw na pipety | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

III.POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

|  | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego tj. od podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak, podać |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. | Tak |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu gwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów/konserwacji/walidacji zalecaną przez producenta dla 1 roku okresu pogwarancyjnego. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu (w ramach wartości umowy). | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | Tak |  |
|  | Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych, (jeżeli dotyczy). | Tak, jeżeli dotyczy |  |
|  | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie wad i usterek sprzętu do 48 h od momentu zgłoszenia. | Tak |  |
|  | Czas na usunięcie wad i usterek sprzętu (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia (złożenia reklamacji); czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. | Tak |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego uzasadnionej reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części na nową, a w przypadku braku możliwości wymiany podzespołu/modułu/ elementu/części, do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty obustronnie podpisanego „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | Tak |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie konserwacji i obsługi sprzętu dla personelu medycznego wykonane przed podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem” min. 3 osób. | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Dokumenty (w języku polskim) do przekazania Zamawiającemu podczas dostawy: - Zgodny z wzorem umowy Protokół zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem (wypełnione oryginały) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) uzupełniony o numer seryjny sprzętu i wpisaną częstotliwością wymaganych lub zalecanych przez producenta przeglądów technicznych oraz wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu - Harmonogram przeglądów/ walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) -Oświadczenie producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela o braku konieczności wykonywania okresowych przeglądów technicznych (jeżeli dotyczy) - Wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do świadczenia obsługi serwisowej w okresie gwarancji oraz do sprzedaży części zamiennych i eksploatacyjnych -Instrukcja obsługi, serwisowo-techniczna sprzętu oraz mycia, dezynfekcji (kopia lub wersja PDF) - Instrukcję serwisową DTR lub szczegółowy wykaz czynności, testów bezpieczeństwa i funkcjonalnych wykonywanych w trakcie przeglądów - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV( kopia lub wersja PDF) | TAK |  |
|  | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, oznaczenie CE (jeśli dotyczy) Jeśli zaoferowany przedmiot zamówienia nie jest zakwalifikowany jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych należy wpisać „Nie”. | TAK/NIE |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia osobę do kontaktu | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Dostawa sprzętu, instalacja, uruchomienie i oddanie do eksploatacji wraz ze szkoleniem – do 28 dni od daty zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofert.