Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający: 
Politechnika Białostocka, 
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanego sprzętu Wykonawca wypełnia kol. 3 - w odniesieniu do wszystkich parametrów i funkcjonalności podanych przez Zamawiającego w kol.2 Nie należy ograniczać się jedynie do potwierdzenia parametrów oraz funkcjonalności poprzez wpisanie „tak” lub „nie”. Z opisu winno jasno wynikać, jaki rodzaj wyposażenia i jego elementy oraz funkcjonalności oferuje Wykonawca. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wymagania dotyczące kompletnego systemu do badań nad produkcją biogazu: - Stanowisko powinno być wyposażone w zbiornik substratu, dwa fermentatory o objętościach nie mniejszych niż 7,5 l wyposażone w płaszcze wodne, zbiornik na poferment, co najmniej 2 zbiorniki o objętości co najmniej 2 l na chemikalia (kwasy, zasady, inhibitory procesu) - Fermentatory powinny być wyposażone w mieszadła z regulacją obrotów (ilość obrotów i czas mieszania) - Stanowisko powinno zawierać system grzewczy umożliwiający pracę w zakresie psychrofilnym (temperatura pokojowa), mezofilnym (temperatury około 35ºC) lub termofilnym (temperatury około 55ºC) - Fermentatory powinny mieć możliwość pracy w jednym, albo w dwóch etapach, oddzielając od siebie fazy procesu fermentacji beztlenowej - Każdy fermentator powinien być wyposażony w układ mierzący ilość wyprodukowanego biogazu, w czujnik temperatury (termopara K) i czujnik pH (zakres 0 -14), - Zestaw powinien być wyposażony w przemysłowe czujniki metanu (zakres 0 – 100%), ditlenku węgla (zakres 0 – 100%), wilgotności biogazu (zakres 0 – 100%) - Zestaw powinien być wyposażony w pompy perystaltyczne umożliwiające podawanie substratów (o zawartości suchej masy do 20%) do komór fermentacyjnych, transport produktu z jednej z komór fermentacyjnych do drugiej oraz dodawanie co najmniej dwóch różnych substancji do każdej z komór fermentacyjnych - Zestaw powinien być wyposażony w konsolę elektroniczną umożliwiającą wgląd w podstawowe parametry procesu (temperaturę, stężenie metanu i ditlenku węgla) oraz sterowanie podstawowymi parametrami procesu (praca pomp, regulacja temperatury płaszczy grzewczych) - System powinien być wyposażony w komputer z oprogramowaniem do akwizycji danych oraz wykonywania pomiarów i dokonywania obliczeń związanych z pracą aparatury. |  |