Spis treści

Pakiet 1.  Respirator transportowy z akumul. -szt. 2	1

Pakiet 2.  Zestaw infuzyjny w konfiguracji dla Kliniki Kardiologii -szt. 13	4

Pakiet 3.  Wózek transportowy leżący dla pacjentów -szt. 8	11

Pakiet 4.  System monitorowania pacjenta  -szt. 1	13

Pakiet 5.  Urządzenia telemetryczne z centralą monitorującą (Urządzenia telemetryczne z oprogramowaniem, akcesoriami i montażem ) -szt. 1	26

Pakiet 6.  System elektroanatomiczny do ablacji arytmii złożonych z wykorzystaniem energii prądu o częstotliwości radiowej i elektroporacji do Pracowni Elektroterapii dla DOR -szt. 1	32

Pakiet 7.  Activ do świadczeń kończyn górnych i dolnych -szt. 2	35

Pakiet 8.  Aparat do hemoperfuzji  -szt. 1	38

Pakiet 9.  Telemetria  -szt. 1	42

# Pakiet 1.  Respirator transportowy z akumul. -szt. 2

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak podać |  |  |  |
|  | Wysokiej klasy respirator kliniczno-transportowy dla dorosłych, dzieci, noworodków z kolorowym ekranem min 8” | Tak |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt, powyżej – 10 pkt |
|  | Masie max 8 kg | Tak |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt, powyżej – 10 pkt |
|  | Możliwość transportu wewnątrz szpitalnego, karetką, powietrznie | Tak |  |  |  |
|  | Podstawowe tryby wentylacji: (S)CMV+,SIMV+ , PCV+, PSIMV+,CPAP/SPONT, NIV, NIV-ST oraz ASV - automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej z wykorzystaniem pomiaru mechaniki oddechowej | Tak |  |  |  |
|  | Dodatkowe tryby wentylacji: INTELLIVENT-ASV,HIGH FLOW, DuoPAP/APRV, noworodkowe. | Tak |  |  |  |
|  | Nebulizator | Tak |  |  |  |
|  | Wydzielony tryb CPR | Tak |  |  |  |
|  | Wyzwalanie respiratora przepływowe | Tak |  |  |  |
|  | Wentylacja bezdechu | Tak |  |  |  |
|  | Oddech ręczny | Tak |  |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie krzywych oddechowych, oraz wszystkich parametrów ustawianych i mierzonych. Wizualizacja w czasie rzeczywistym pracy płuc. | Tak |  |  |  |
|  | Kompensacja przecieków i adaptacja do czułości triggera | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 i SpO2, trendów wszystkich monitorowanych parametrów do 72 godzin, pętli oddechowych, terapię High Flow | Tak |  |  |  |
|  | Akumulator na 4 godziny pracy | Tak |  |  | Możliwość rozbudowy o kolejne 4h – 10 pkt, brak takie możliwości– 0 pkt |
|  | Zasilanie w powietrze z zintegrowanej wysokowydajnej turbiny. W tlen z butli, gazów centralnych, koncentratora | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 2.  Zestaw infuzyjny w konfiguracji dla Kliniki Kardiologii -szt. 13

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompy infuzyjne strzykawkowe szt. 52 | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak (podać) |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne: 100 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC | Tak |  |  |  |
|  | Autotest urządzenia przy uruchamianiu | Tak |  |  |  |
|  | Szybkość infuzji ustawiana w zakresie nie gorszej niż: - co 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99ml/h, - co 1 ml/h w zakresie 100– 1200 ml/h. | Tak |  |  |  |
|  | Dokładność podaży nie gorsza niż 3% | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości podaży bez konieczności zatrzymywania pracy pompy | Tak |  |  |  |
|  | Programowanie objętości całej infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania objętości całej infuzji | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawiania ciśnienia okluzji - minimum 10 poziomów | Tak |  |  | 10 poziomów – 0 pkt >20 poziomów – 10 pkt |
|  | Możliwość zablokowania ustawionych parametrów podaży. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania dawki bolusowej podawanej z dużą szybkości w dowolnym czasie infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim). | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość dodania strzykawki na życzenie Zamawiającego | Tak |  |  |  |
|  | Alfanumeryczny wyświetlacz wskazujący podstawowe parametry pracy: - rodzaj strzykawki, - prawidłowe zamocowanie strzykawki, - prędkość przepływu, - podana objętość, - rodzaj zasilania, - przyczynę alarmu | Tak |  |  |  |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu podawane w języku polskim. | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V i akumulatorowe pozwalające na pracę przez min. 10 godz. przy infuzji 5ml/godz. | Tak |  |  | 10 h i więcej – 0 pkt, 15 h i więcej – 10 pkt |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |  |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | Tak |  |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |  |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | Tak |  |  |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | Tak |  |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość komunikacji przez porty RS232, USB lub Ethernet | Tak |  |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |  |  |
|  | Obudowa zabezpieczająca pompę przed zalaniem, w całości wykonana z materiałów odpornych na korozję | Tak |  |  |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących bez konieczności demontowania uchwytu mocującego. | Tak |  |  |  |
|  | Masa całkowita pompy max. 2,5 kg | Tak |  |  |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła pompy | Tak |  |  |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość programowania infuzji z nazwą leku | Tak |  |  |  |
|  | Pompy infuzyjne objętościowe szt. 13 | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak (podać) |  |  |  |
|  | Autotest urządzenia przy uruchamianiu | Tak |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | Tak |  |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤ 3 kg | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak |  |  |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1000 ml/godz. | Tak |  |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywa nia wlewu | Tak |  |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa minimum 50 – 1000 ml/h | Tak |  |  | Szerszy zakres – 10 pkt, graniczny – 0 pkt |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | Tak |  |  |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  |  |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | Tak |  |  |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min. – 168 godzin | Tak |  |  |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii | Tak |  |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 15 poziomów | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja KVO | Tak |  |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | Tak |  |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii | Tak |  |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) | Tak |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |  |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | Tak |  |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | Tak |  |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  |  |  |
|  | Alarm powietrza w linii | Tak |  |  |  |
|  | Port komunikacji RS232 lub USB lub Ethernet | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą. | Tak |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 szt. zasilane jednym przewodem. | Tak |  |  |  |
|  | Dostawa jednorazowych. linii infuzyjnych po 10 szt. do każdej pompy | Tak |  |  |  |
|  | Stojak ze stacją dokującą 13 szt. | Tak |  |  |  |
|  | Stacja dokującą umożliwiająca połączenie jednym przewodem zasilającym do 8 pomp infuzyjnych. Stacje dokujące zamontowane na przejezdnych, stabilnych statywach/stojakach. Stojaki jezdne z blokadą kół oraz od góry haczykami na kroplówki. Stacje dokujące wyposażone w komunikację LAN. | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenia: pompy infuzyjne strzykawkowe o częstotliwości wymaganych przez producenta przeglądów co 24 miesiące lub rzadziej | Tak |  |  | Raz na 24 miesiące – 0 pkt Raz na 36 miesięcy – 10 pkt Raz na 72 miesiące – 40 pkt |
|  | Urządzenia: pompy infuzyjne objętościowe oraz stojaki ze stacją dokującą o częstotliwości wymaganych przez producenta przeglądów co 24 miesiące lub rzadziej | Tak |  |  | Raz na 24 miesiące – 0 pkt Raz na 36 miesięcy – 20 pkt |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 3.  Wózek transportowy leżący dla pacjentów -szt. 8

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt nowy, nierekondycjonowany, niebędący przedmiotem prezentacji czy też demonstracji | Tak |  |  |  |
|  | Typ/model | Tak podać |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego, wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |  |  |
|  | Długość całkowita wózka: 2050 mm/+-20mm | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 800 mm/+-50mm | Tak |  |  |  |
|  | Szerokość materaca: 650 mm/+50mm | Tak |  |  |  |
|  | Obciążenie wózka min. 250 kg | Tak |  |  | Obciążalność wymagana - 0 pkt. Obciążalność większa -5 pkt. |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 600 – 900/+-150 mm za pomocą dźwigni nożnej | Tak |  |  |  |
|  | Płynna regulacja segmentu oparcia pleców min. 60 st. | Tak |  |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: 250 /+-50 | Tak |  |  |  |
|  | Przechył anty -Trendelenburga: 150 /+-50 | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |  |  |
|  | Cztery koła jezdne blokowane centralnie w tym jedno z blokadą kierunku | Tak |  |  |  |
|  | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |  |  |
|  | Wózek zaopatrzony w min. 4 krążki odbojowe | Tak |  |  |  |
|  | Materac o grubości 80-100 mm montowany do leża wózka w sposób uniemożliwiający zsuwanie się | Tak |  |  |  |
|  | Obszycie materaca wykonane z materiału nieprzemakalnego, umożliwiający dezynfekcję | Tak |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczne uchwyty do przetaczania | Tak |  |  |  |
|  | Od strony nóg metalowy ogranicznik chroniący przed zsuwaniem się materaca. | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie wózka: 1. dwie chromowane poręcze boczne, składane 2. wieszak na kroplówkę 3. materac, zdejmowany, wykonany z materiału nieprzemakalnego (możliwość wybory wariantu kolorystycznego) 4. pojemnik na podręczne rzeczy pacjenta wykonany z ABS 5. uchwyt na butlę z tlenem 6. uchwyt na prześcieradło papierowe 7. haczyk na worki urologiczne 8. pas zabezpieczający 2 sztuki 9. półka na monitor | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |  | 24 miesięcy – 0 pkt. 30 miesięcy - 5 pkt. 36 miesięcy -10 pkt. 42 miesiące – 15pkt. 48 miesięcy – 20pkt. |

# Pakiet 4.  System monitorowania pacjenta  -szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |  |
|  | Model / typ | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Konieczność połączenia zaoferowanego systemu z serwerem PIC iX prod Philips umożliwiającym gromadzenie i przesyłanie danych pomiędzy Kliniką Kardiologii – Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych oraz Komórkami wpiętymi w system. W przypadku konieczności upgradu sytemu Wykonawca wykona to w ramach umowy. | TAK |  |  |  |
|  | Kardiomonitor modułowy – 10 szt. | TAK |  |  |  |
|  | Stanowisko monitorowania zainstalowane składające się z: - jednostki głównej kardiomonitora - odłączanego modułu transportowego Moduły pomiarowe jedno lub wieloparametrowe z możliwością zamiennego wykorzystania we wszystkich opisywanych kardiomonitorach. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez styki elektryczne. Zewnętrzna kieszeń lub kieszenie umożliwiające podłączenie min. do 4 modułów pomiarowych. | TAK |  |  |  |
|  | Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji, bez wbudowanych wiatraków/wentylatorów. Chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne. | TAK |  |  |  |
|  | Obudowa kardiomonitora łatwa do czyszczenia, kroploszczelna (min. IP21), odporna na środki dezynfekcyjne. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu kardiomonitora jako monitora transportowego z funkcjami pomiaru i alarmów co najmniej EKG, oddechu, tętna, saturacji i ciśnienia krwi nieinwazyjnego oraz inwazyjnego. | TAK |  |  |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin ciągłej pracy. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6’’ z obsługą gestów oraz automatyczną rotacją ekranu 90/180 stopni. Do całej dostawy dodatkowy moduł transportowy – łącznie 11 szt. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Element/moduł transportowy wyposażony w system alarmów, pamięć pomiarów i danych demograficznych pacjenta oraz trendów z min. 48 godz. | TAK |  |  |  |
|  | Wysoka odporność modułu transportowego na zabrudzenia, zalanie (min. IP32), wstrząsy, uderzenia, upadki (min. 1 m). Automatyczne ładowanie akumulatora modułu po zadokowaniu w kardiomonitorze. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu modułu również po zadokowaniu w kardiomonitorze. | TAK |  |  |  |
|  | Masa modułu transportowego nie większa niż 1,5 kg. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy kardiomonitora TFT o wysokiej rozdzielczości min. 1900 x 1000 pikseli. Ekran dotykowy pojemnościowy z obsługą gestów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 19 cali. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Duże, czytelne odczyty numeryczne oraz krzywe dynamiczne (min. 8 krzywych). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość dopasowania zawartości ekranu do aktualnych potrzeb użytkownika bez udziału serwisu. Możliwość zapisania w pamięci własnych układów ekranu utworzonych przez użytkownika, min. 20 konfiguracji bez udziału serwisu. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Regulacja jasności ekranu, min. 10 poziomów; wbudowany czujnik oświetlenia automatycznie dopasowujący poziom jasności względem warunków otoczenia. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Dostęp do wszystkich funkcji monitora za pomocą ekranu dotykowego i menu w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć różnych ustawień parametrów kardiomonitora z możliwością dowolnego przywoływania bez przerywania pracy – min. 20 różnych profili. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wydruk funkcji życiowych i raportów z poziomu kardiomonitora do plików w formacie PDF. Szyfrowane połączenie sieciowe uniemożliwiające przechwycenie danych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie zapisów z innego kardiomonitora tej samej marki. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowany klient systemu Citrix Xen. | TAK/NIE |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość uruchamiania aplikacji webowych www bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (wbudowany silnik renderujący HTML5). | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowane min. 4 porty USB, wyjście sygnału na zewnętrzny monitor złączem z szyfrowanym sygnałem, złącze Ethernet, port RS232 oraz gniazdo synchronizacji sygnału EKG. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Gniazdo cyfrowe umożliwiające podłączenie ekranu kopiującego np. HDMI lub DVI (możliwość rozbudowy). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Szyfrowanie zgromadzonych danych pacjenta w wewnętrznym systemie plików kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
|  | Wbudowana komunikacja NFC oraz RFiD. | TAK/NIE |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres, min. od 1 do 10 minut oraz na stałe. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | TAK |  |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmów dźwiękowych z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciszeniem, min. 10 progów głośności. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Moduły pomiarowe: |  |  |  |  |
|  | Pomiar EKG Monitorowanie i jednoczesne wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG; monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5 i 6 elektrod EKG; pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. z dokładnością +/-1%. Alarm niskiej i wysokiej wartości HR. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | TAK/NIE |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar, prezentacja i alarmy wartości QT i QTc we wszystkich odprowadzeniach. | TAK |  |  |  |
|  | Analiza i alarmy zaburzeń rytmu; co najmniej 25 rodzajów, w tym: asystolii, bradykardii, tachykardii, R/T, SV, migotania przedsionków i komór. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) Pomiar impedancyjny liczby oddechów w zakresie min. 0-170 odd./min. z dokładnością nie gorszą niż +/- 1 odd./min (dla przedziału 0-120 odd./min). Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) Pomiar w technologii Nellcor OxiMax lub FAST Philips; pomiar SpO2 w zakresie min. 70-100% z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. Pomiar tętna (PR) w zakresie min. 30-250 /min. z dokładnością nie gorszą niż +/-2%. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary nieinwazyjnej hemoglobiny (min. SpHb, SpMet, SpCO, SpOC) oraz parametry dodatkowe tj. RRa, PVI (w przypadku saturacji Masimo Rainbow SET). Możliwość dostępna na etapie składania oferty. | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego (NIBP) Pomiar ciśnienia w zakresie min. 10-270 mmHg, maksymalny błąd średni nie większy niż 5 mmHg. Typowy czas pomiaru nie dłuższy niż 30 sekund; funkcja stazy ułatwiająca nakłucie żyły. Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Programowane odstępy między pomiarami automatycznymi w zakresie min. od 1 minuty do 24 godz. | TAK/NIE |  |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość programowania sekwencji pomiarowych (np. 3 pomiary co 15 minut, następnie 3 pomiary co 2 godziny itp.) w trybie automatycznym. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wyświetlanie tabeli zawierającej wyniki poprzednich pomiarów ciśnienia na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) Pomiar temperatury w zakresie min. 0-45°C, dokładność nie gorsza niż 0,1°C. Możliwość wyboru etykiet temperatury (min. 15 etykiet). Możliwość podłączenia do 4 pomiarów temperatury równocześnie. Dwa kardiomonitory wyposażone w dodatkowe kanały pomiary TEMP | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IBP) Pomiar w min.2 kanałach z możliwością rozszerzenia do 8 kanałów poprzez kable rozdzielające oraz moduły dodatkowe. Pomiar w zakresie min. od -40 do +360 mmHg, dokładność całkowita (z przetwornikiem) nie gorsza niż +/-4% lub +/-4mmHg. Obliczanie CPP i PPV. Obliczanie ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. Możliwość ustawienia do min. 30 różnych etykiet dla ciśnień inwazyjnych. Do każdego kardiomonitora po dwa kable połączeniowe w technologii Edwards | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pomiar rzutu serca C.O. Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. W przypadku urządzeń zewnętrznych należy zaoferować funkcjonalność wyświetlania danych na kardiomonitorze głównym wraz z możliwością integracji tych danych. | TAK, 2 szt moduły |  |  |  |
|  | Pomiar kapnografii (etCO2) Pomiar w technologii umożliwiającej monitorowanie pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych (Microstream lub Phasin lub strumień boczny). Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami z możliwością pracy w transporcie razem z monitorem transportowym. | TAK, 2 moduły |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródczaszkowego ICP w module przenoszonym między kardiomonitorami. | TAK, 1 moduł |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia na monitorze parametrów podłączonego respiratora min. Evita XL, Servo I, Servo U | TAK, 2 moduły |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pomiar czynności mózgu (BIS lub SedLine) Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. Nie dopuszcza się urządzeń zewnętrznych. Możliwość prezentacji krzywej EEG oraz min. następujących parametrów: PSI, EMG, SR, SEF L/SEF R. | TAK, |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Pomiar regionalnej saturacji tlenowej (oksymetria regionalna O3) Pomiar przy pomocy modułu w postaci kostki przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami, pełna obsługa z ekranu kardiomonitora. W przypadku urządzeń zewnętrznych należy zaoferować funkcjonalność wyświetlania danych na kardiomonitorze głównym wraz z możliwością integracji tych danych. Prezentacja min. następujących odczytów numerycznych: rSO2, AUC, delta Bsl, ręcznie ustawiana wartość wyjściowa pomiaru rSO2. Możliwość rozbudowy o podłączenie do 2 czujników do oksymetrii regionalnej celem jednoczesnego prowadzenia dwóch pomiarów rSO2. | TAK, |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dostęp na ekranie kardiomonitora do danych ze szpitalnego systemu informatycznego (np. wyników badań laboratoryjnych, obrazowych itp.). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowy aktywny wyświetlacz o takiej samej konstrukcji (min. IP21, rozdzielczość full HD i min. 19”) z możliwością niezależnego wyświetlania danych oraz transfer alarmów. Produkt medyczny dedykowany i certyfikowany przez tego samego producenta. Komunikacja z kardiomonitorem poprzez szyfrowane połącznie sieciowe (przesył alarmów również szyfrowany). | TAK |  |  | 19-20” – 0 pkt >21” – 5 pkt |
|  | Montaż kardiomonitorów na półkach przy łózkach pacjenta – w miejscu obecnie zainstalowanych kardiomonitorów | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne mierzonych parametrów z okresu min. 96 godzin. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację z centralą monitorującą. | TAK |  |  |  |
|  | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość doposażenia w kolejne moduły pomiarowe innych parametrów NMT, EEG, moduł gazów anestetycznych, moduł drukarki termicznej. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł lub urządzenie zewnętrzne umożliwiające pomiaru bólu poprzez wykrywanie zmian przewodnictwa skóry bezpośrednio korelujących ze współczulnym układem nerwowym skóry. Prezentacji danych na ekranie kardiomonitora głównego. Możliwość prezentacji min. parametrów dotyczących poziomu bólu, indeksu wybudzenia oraz indeksu blokady nerwowej. Pomiar niezależny od niestabilności hemodynamicznej lub oddechowej. | TAK/NIE |  |  | Pomiar wszystkich grup wiekowych: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wyposażenie startowe każdego z monitorów: - wielorazowy przewód główny EKG - wielorazowe odpr. EKG 5-lead oraz 10 Lead - wielorazowy przewód do podłączenia wielorazowych mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi - zestaw wielorazowych mankietów dla noworodków, dzieci i dorosłych (4 rozmiary) - czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy gumowy - czujnik temperatury wielorazowy skórny - przewód do ciśnienia krwawego typu Edwards | TAK |  |  |  |
|  | Licencje na kardiomonitory tzn. serwerowe , które będą znajdować się na przestrzeni dyskowej Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez dział IT. | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania do podłączenia oferowanych kardiomonitorów – 2 szt.(sala R oraz gabinet lekarski) | TAK |  |  |  |
|  | Oferent musi połączyć zaoferowany system z serwerem posiadanym przez Zamawiającego Philips IntellIVUe Dorosłych w jeden centralny system, który będzie zarządzany z jednego serwera wymiany danych (serwer i wymagane licencje po stronie Oferenta). Jeżeli będzie taka konieczność to po stronie Oferenta upgrade posiadanego systemu lub posiadanych urządzeń tj. monitorów serii MX, central monitorujących itp. System musi umożliwiać elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania wyposażona w dedykowany komputer klasy desktop z systemem operacyjnym Windows posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. Stacja centralnego monitorowania tworzy automatyczną kopię dzięki zastosowaniu mechanizmu kontrolera RAID w dostarczonym komputerze centrali Parametry komputera min: procesor i5 3,5GHz, 32 GB RAM, 500 GB dysk M2, 2 x monitor 24 cale, UPS, klawiatura, mysz, drukarka laserowa z funkcją duplex. | TAK |  |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne 2 urządzenia monitorujące | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na 2 kolorowych ekranach typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 24” i rozdzielczości Full HD. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp zabezpieczony hasłem dostępu. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiednią ilość licencji dla kardiomonitorów i central obecnie kupowanych oraz jeżeli będzie taka potrzeba licencje dla kardiomonitorów i central posiadanych przez Zamawiającego w Klinikach Kardiochirurgii, Kardiologii oraz Noworodków. | TAK |  |  |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | TAK |  |  |  |
|  | W okresie do 6 miesięcy od daty instalacji szkolenie serwisowe dla 2 osób z dostarczonych urządzeń potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania napraw i przeglądów technicznych. Ważność szkolenia – bezterminowo. Udostępnienie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | TAK |  |  |  |
|  | Dostarczenie aktualnego, dedykowanego oprogramowania serwisowego do wykonywania kalibracji, upgradów kardiomonitorów i central. Oprogramowanie zainstalowane na dostarczonym przenośnym urządzeniu. | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 5.  Urządzenia telemetryczne z centralą monitorującą (Urządzenia telemetryczne z oprogramowaniem, akcesoriami i montażem ) -szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |  |
|  | Model / typ | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Konieczność połączenia zaoferowanego systemu telemetrycznego z serwerem PIC iX prod Philips umożliwiającym gromadzenie i przesyłanie danych pomiędzy Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej oraz innymi komórkami szpitala wpiętymi w system. W przypadku konieczności upgradu sytemu Wykonawca wykona to w ramach umowy. | TAK |  |  |  |
|  | 10 x Nadajnik cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz nadajnika lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy i upadki z wysokości min. 1,2m. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie. | TAK |  |  |  |
|  | Alternatywne zasilanie nadajnika bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Nadajnik wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy nadajnika przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny. | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,5” | TAK, podać |  |  | Graniczna przekątna – 0 pkt. Powyżej – 10 pkt |
|  | Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie z prezentacja do 6 parametrów lub 2 krzywych. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym). | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych. | TAK |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria startowe dla wszystkich nadajników: - 2x opakowanie ochronne dla nadajnika do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 200 szt. w opakowaniu) - 2x ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 9 akumulatorów jednocześnie - 10x akumulatory wielokrotnego ładowania - 10x zestaw kabli 3 lub 5 lub 6-odprowadzeniowych | TAK, podać |  |  |  |
|  | W ramach realizacji przedmiotu dostawy Oferent zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować komponenty sieciowe niezbędne do pracy całego systemu telemetrycznego zapewniające odpowiedni poziom sygnału na całym oddziale. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na stacjonarnych kardiomonitorach BeneView T5 posiadanych przez Odział Rehabilitacji Kardiologicznej sygnały z nadajników. W przypadku braku możliwości wyświetlania sygnałów na posiadanych monitorach Oferent dostarczy urządzenia kompatybilne w tym zakresie – 6 urządzeń o przekątnej min 15 cali. W przypadku nowych urządzeń powinny również połączyć się z zakupywaną poniżej stacją centralnego monitorowania oraz serwerem PIC iX prod Philips | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |  |
|  | Model / typ | TAK (podać) |  |  |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, 2 ekrany |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu systemu w gabinecie lekarskim z możliwością ingerencji w parametry pracy/ustawienia. Dodatkowo wykonanie w 2 wskazanych lokalizacjach przez Zamawiającego podglądu z centrali w formie podglądu pasywnego lub jako podgląd poprzez dedykowaną aplikację lub przeglądarkę. | TAK |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK/NIE |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK |  |  |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. | TAK |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | TAK |  |  |  |
|  | W okresie do 6 miesięcy od daty instalacji szkolenie serwisowe dla 2 osób z dostarczonych urządzeń potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania napraw i przeglądów technicznych. Ważność szkolenia – bezterminowo. Udostępnienie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 6.  System elektroanatomiczny do ablacji arytmii złożonych z wykorzystaniem energii prądu o częstotliwości radiowej i elektroporacji do Pracowni Elektroterapii dla DOR -szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak (podać) |  |  |  |
|  | System elektroanatomiczny 3D umożliwiający ablację RF i PFA | Tak |  |  |  |
|  | Generator RF; zakres impedancji 20-110 Ohm, prąd wyjściowy 3,75A, Waga do 25kg | Tak |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt, Szerszy zakres impedancji – 10 pkt |
|  | Generator PFA; zakres impedancji 20-120 Ohm, waga do 20 kg | Tak |  |  |  |
|  | Jednostka interfejsu cewnika; maksymalny prąd stymulacji 20mA, waga do 20 kg | Tak |  |  |  |
|  | Pompa irygacyjna; przepływ mapowanie 4 mL/min, przepływ ablacja PF 15mL/min, przepływ ablacja RF 30mL/min, detekcja pęcherzyków powietrza >=2µL | Tak |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy systemu na jednym wózku jezdnym, umożliwiającym łatwe przemieszczanie | Tak |  |  |  |
|  | Ładowność wózka systemowego do 150 kg | Tak |  |  |  |
|  | Jednostka sterująca aplikacjami, mysz, klawiatura, oraz komputer typu desktop do instalacji w sterowni pracowni | Tak |  |  |  |
|  | Połączenie między salą zabiegową a sterownią na jednym kablu światłowodowym | Tak |  |  |  |
|  | System w najbardziej aktualnej wersji dostępnej na rynku | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z elektrodą ablacyjną dostarczająca w ramach jednego zabiegu energie RF lub PFA do wyboru śródzabiegowo przez operatora | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z elektrodą ablacyjną umożliwiającą także mapowanie w jakości HD | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 7.  Activ do świadczeń kończyn górnych i dolnych -szt. 2

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak (podać) |  |  |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych | Tak |  |  |  |
|  | Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim | Tak |  |  |  |
|  | Napęd rozluźniający łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia | Tak |  |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową, przekątna ekranu 7'' | Tak |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt, powyżej 7'' – 10 pkt |
|  | Program treningowy do rehabilitacji neurologicznej | Tak |  |  |  |
|  | Program treningowy do rehabilitacji ortopedycznej | Tak |  |  |  |
|  | Program treningowy ćwiczeń izokinetycznych | Tak |  |  |  |
|  | Program gry terapeutycznej BRAMKARZ | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja ułatwiająca mocowanie stóp | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja terapii przy braku jednej kończyny | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia | Tak |  |  |  |
|  | Funkcja wykrywania aktywności pacjenta | Tak |  |  |  |
|  | Bieżąca kontrola symetrii terapii "BIOFEEDBACK" ( Słupki ) | Tak |  |  |  |
|  | Bieżąca kontrola koordynacji i symertii terapii "BIOFEEDBACK" ( Droga ) | Tak |  |  |  |
|  | Bieżąca kontrola ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej, czasu reakcji i prędkości ćwiecznia BIOFEEDBACK (Gra Bramkarz) | Tak |  |  |  |
|  | "BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią z informacją dotyczącą napięcia mieśniowego | Tak |  |  |  |
|  | Bieżący pomiar ilości obrotów | Tak |  |  |  |
|  | Bieżący pomiar zużytej energii | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Bieżący pomiar osiąganego dystansu | Tak |  |  |  |
|  | Bieżący pomiar czasu ćwiczenia | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie kierunku rotacji | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie czułości wykrywania spastyki | Tak |  |  |  |
|  | Wybór programu rozluźniania spastyki | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie prędkości ruchu biernego | Tak |  |  |  |
|  | Raportowanie wyników ćwiczenia | Tak |  |  |  |
|  | Wyłącznik akustyczny | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego | Tak |  |  |  |
|  | Wyłącznik w sterowniku | Tak |  |  |  |
|  | Ustawienie kontrastu i podświetlenia wyświetlacza | Tak |  |  |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna przycisków i funkcji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości oraz pochylenia rotora | Tak |  |  |  |
|  | Moduł do treningu kończyn górnych z regulacją w poziomie | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia dotykowego ekranu sterującego | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja promienia obrotu - dwu stopniowa - 75, 110 mm | Tak |  |  |  |
|  | Paski mocujące stopy | Tak |  |  |  |
|  | Stabilizacja łydek | Tak |  |  |  |
|  | Kółka transportowe | Tak |  |  |  |
|  | Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy | Tak |  |  |  |
|  | Moc silnika 240W, z możliwością ponad 20-stopniowej regulacji | Tak |  |  |  |
|  | Poziom hałasu do 70 dB | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie 220V~, 50/60 Hz | Tak |  |  |  |
|  | Prosta dezynfekcja | Tak |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 8.  Aparat do hemoperfuzji  -szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | Tak |  |  |  |
|  | Model / typ | Tak (podać) |  |  |  |
|  | Zintegrowany zasilacz (110W, 220-240V 50-60Hz) | Tak |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy min 5” | Tak |  |  | Wartość graniczna – 0 pkt, powyżej 5” – 10 pkt |
|  | Pompa krwi przepływ 5-500 ml/min | Tak |  |  |  |
|  | Przetworniki liniowe ciśnienia | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna ultradźwiękowa pułapka pęcherzyków żylnych | Tak |  |  |  |
|  | Zintegrowana pompa heparyny | Tak |  |  |  |
|  | strzykawka 30ml, przepływ od 0.2ml, czułość 0.1ml, dokładność 0.2 ml lub 2% | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyt na adsorber | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: wysokość – max: 370 mm, szerokość 380 mm, głębokość 300 mm W zestawie oprócz urządzenia: - 1xWózek ze słupkiem do kroplówek - wymiary - 440x500mm,max 40kg - 1x Podgrzewacz krwi | Tak |  |  |  |
|  | Kompatybilność z systemem do terapii pozaustrojowych zamawiającego: Quantum Perfusion System | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Sekcji Aparatury Medycznej w zakresie obsługi serwisowej potwierdzone imiennymi certyfikatami do wykonywania drobnych napraw i przeglądów technicznych dostarczonych urządzeń. Ważność szkolenia – bezterminowo. W dniu instalacji dostarczenie elektronicznej instrukcji serwisowej. Udostępnienie kodów serwisowych - jeżeli są używane i konieczne do obsługi serwisowej. | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | Tak |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |

# Pakiet 9.  Telemetria  -szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2025/2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |  |
|  | Model / typ | TAK (podać) |  |  |  |
|  | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Konieczność połączenia zaoferowanego systemu telemetrycznego z serwerem PIC iX prod Philips umożliwiającym gromadzenie i przesyłanie danych pomiędzy Kliniką Kardiochirurgii oraz innymi komórkami szpitala wpiętymi w system. W przypadku konieczności upgradu sytemu Wykonawca wykona to w ramach umowy. | TAK |  |  |  |
|  | 10 x Nadajnik cyfrowy EKG pracujący w czasie rzeczywistym. Antena nadawcza ukryta wewnątrz nadajnika lub rolę anteny nadawczej pełni ekranowanie przewodu EKG. Wodoodporność min. IPX7 i odporność na wstrząsy i upadki z wysokości min. 1,2m. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Niezależny tryb monitorowania – nawet poza zasięgiem anten oraz automatyczne łączenie się z siecią po powrocie w zasięg anten. Kontrola podłączenia elektrod wyświetlana na ekranie. | TAK |  |  |  |
|  | Alternatywne zasilanie nadajnika bateriami powszechnego użytku i akumulatorem. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika. Nadajnik wyposażony we wskaźnik stanu baterii i stanu podłączenia elektrod. Czas ciągłej pracy nadajnika przy monitorowaniu EKG min. 24 godziny. | TAK |  |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 2,5” | TAK, podać |  |  | Graniczna przekątna – 0 pkt. Powyżej – 10 pkt |
|  | Min. 5 formatów prezentacji danych na ekranie z prezentacja do 6 parametrów lub 2 krzywych. Wybór orientacji ekranu oraz automatyczny tryb uśpienia oszczędzający energię (monitoring pacjenta przy wygaszonym ekranie kolorowym). | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar EKG | TAK |  |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali monitorującej minimum 2 krzywych EKG jednocześnie. Analiza odcinka ST, QT/QTc z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych dostępna w centrali monitorującej. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość monitorowania 3-, 5- i 6- odprowadzeniowego EKG oraz 12 odprowadzeniowego EKG z przewodów 5- i 6- żyłowych. | TAK |  |  |  |
|  | Wieloodprowadzeniowe monitorowanie odcinka ST/arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Akcesoria startowe dla wszystkich nadajników: - 2x opakowanie ochronne dla nadajnika do noszenia na szyi przez pacjenta (min. 200 szt. w opakowaniu) - 2x ładowarka umożliwiająca ładowanie min. 9 akumulatorów jednocześnie - 10x akumulatory wielokrotnego ładowania - 10x zestaw kabli 3 lub 5 lub 6-odprowadzeniowych | TAK, podać |  |  |  |
|  | W ramach realizacji przedmiotu dostawy Oferent zobowiązany jest dostarczyć oraz zamontować komponenty sieciowe niezbędne do pracy całego systemu telemetrycznego zapewniające odpowiedni poziom sygnału na całym oddziale Kliniki Kardiochirurgii | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na stacjonarnych kardiomonitorach serii MX prod. Philips posiadanych przez Klinikę Kardiochirurgii sygnały z nadajników. | TAK |  |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania – 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |  |
|  | Model / typ | TAK (podać) |  |  |  |
|  | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 10 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii. | TAK |  |  |  |
|  | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na kolorowym ekranie typu LCD TFT o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | TAK, 2 ekrany |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu systemu w gabinecie lekarskim z możliwością ingerencji w parametry pracy/ustawienia. Dodatkowo wykonanie w 2 wskazanych lokalizacjach przez Zamawiającego podglądu z centrali w formie podglądu pasywnego lub jako podgląd poprzez dedykowaną aplikację lub przeglądarkę. | TAK |  |  |  |
|  | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie). | TAK |  |  |  |
|  | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | TAK |  |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK |  |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | TAK |  |  |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | TAK |  |  |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | TAK |  |  |  |
|  | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | TAK |  |  |  |
|  | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec). | TAK, podać |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | TAK |  |  |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 150h ostatnich godzin wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | TAK, podać |  |  |  |
|  | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | TAK |  |  |  |
|  | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | TAK |  |  |  |
|  | Funkcjonalność autoryzowanego dostępu w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | TAK |  |  |  |
|  | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | TAK |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa z funkcją duplex, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | TAK |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny typu UPS. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o funkcjonalność umożliwiającą elastyczną regulację przypisanych licencji pomiędzy centralami, które są podpięte pod jeden serwer wymiany danych. Możliwość przepisywania pacjentów pomiędzy centralami oraz oddziałami z zachowaniem ciągłości danych. Możliwość udostępniania przeglądów specjalistycznych typu raport 12-EKG celem wykonania konsultacji np. kardiologicznych. Możliwość podglądu jednego pacjenta na kilku różnych centralach i kilku różnych kardiomonitorach. | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcjonalność integracji danych z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólno-szpitalnym HIS. Zakres danych będących przedmiotem integracji: - integracja w zakresie ruchu chorych (ADT) z odsyłaniem wyników razem z krzywą EKG - współpraca dwukierunkowa systemu z systemem HIS wg protokołu HL7 (integracja HL7 min. dla modułu zapytań (QRY), raportowania (ORU)) - odczyt kodów paskowych z ID pacjenta z kodu kreskowego szpitalnego systemu identyfikacji pacjentów oraz import danych pacjenta z systemu HIS (ADT) bezpośrednio do systemu monitorowania. | TAK |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie personelu z obsługi dostarczonych urządzeń | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | TAK |  |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | TAK |  |  |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać ilość przeglądów |  |  |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | TAK |  |  |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia . | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |  | 36 miesięcy-0 pkt. 48 miesięcy–10pkt 60 miesięcy–20pkt |