OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot.: świadczenia usługi pełnego kontraktu serwisowego Tomografu Komputerowego GE Revolution EVO wraz z wyposażeniem

Zadanie nr 1 - Tomograf Komputerowy GE Revolution EVO wraz z wyposażeniem

- Parametry wymagane

| l.p. | Parametr |
| --- | --- |
| -1- | -2- |
|  | Planowane usługi konserwacyjne (Przeglądy Techniczne) – zalecane przez producenta kontrole bezpieczeństwa i sprawności technicznej aparatu, obejmujące zakres wymagany i zalecany przez producenta aparatu oraz instrukcję obsługi |
|  | Zebranie od obsługi Zleceniobiorcy informacji dotyczących funkcjonowania aparatu |
|  | Sprawdzenie funkcjonowania aparatu lub urządzenia i jego gotowości do pracy |
|  | Kontrola występowania usterek zewnętrznych |
|  | Przeprowadzenie czynności konserwacyjnych tj.: oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzenia ciepła wraz z uzupełnieniem płynów eksploatacyjnych |
|  | Smarowanie ruchomych części mechanicznych |
|  | Sprawdzenie jakości obrazu |
|  | Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia z wykorzystaniem, w razie potrzeby, własnej specjalistycznej aparatury kontrolno- pomiarowej posiadającej aktualne świadectwo wzorcowania i/lub fantomów |
|  | Wykonywanie aktualizacji i modyfikacji oprogramowania zapewniającej prawidłową pracę Tomografu Komputerowego GE Revolution EVO oraz wyposażenia zawartego w zał. nr 2 do projektu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem i w celu zachowania ich funkcjonalności i nie ograniczające zakresu pracy Tomografu Komputerowego |
|  | Praca inżynierów serwisowych bez limitów – robocizna oraz dojazdy |
|  | Wymiana wszystkich części zamiennych i eksploatacyjnych w przypadku ich awarii łącznie z: lampą RTG, detektorem, generatorem, HV Tank |
|  | Wszystkie wymienione podczas awarii części urządzenia nowe i w pełni kompatybilne z Tomografem Komputerowym GE Revolution EVO oraz wyposażeniem zawartym w zał. nr 2 do projektu umowy, będącym w posiadaniu Zamawiającego |
|  | Wykonanie napraw w miejscu zainstalowania aparatury, tj. w siedzibie Zamawiającego |
|  | Po każdorazowej usłudze serwisowej oraz okresowym przeglądzie technicznym dokonanie odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego zawierającego takie dane jak: data wykonania tych czynności, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu, przedstawienie raportu serwisowego, data następnego przeglądu, pieczątka i podpis Zleceniobiorcy pod raportem serwisowym |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do posiadania dokumentacji serwisowej, niezbędnego zaplecza technicznego oraz części zamiennych umożliwiających okresowe przeglądy techniczne i wszystkie naprawy |
|  | Podłączenie, konfiguracja oraz pełna integracja wstrzykiwacza kontrastu Bayer Stellant D, nr seryjny 40220, z tomografem komputerowym GE Revolution EVO, nr seryjny CBDGG2000184HM |
|  | W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, do wykonania podłączenia, konfiguracji oraz pełnej integracji wstrzykiwacza kontrastu Bayer Stellant D, nr seryjny 40220, z tomografem komputerowym GE Revolution EVO, nr seryjny CBDGG2000184HM. |
|  | Zakres prac obejmuje w szczególności: - podłączenie urządzeń przy wykorzystaniu posiadanego przez Zamawiającego przewodu połączeniowego, - poprowadzenie przewodu połączeniowego pomiędzy konsolą operatorską tomografu komputerowego a wstrzykiwaczem kontrastu kanałem instalacyjnym będącym w posiadaniu Zamawiającego, - wykonanie konfiguracji technicznej i komunikacyjnej urządzeń umożliwiającej ich prawidłową współpracę, - przeprowadzenie niezbędnych czynności instalacyjnych, serwisowych oraz testów funkcjonalnych potwierdzających poprawność integracji i współdziałania urządzeń, - uruchomienie współpracy urządzeń w sposób umożliwiający ich wykorzystanie w rutynowej pracy klinicznej. |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej kompatybilności technicznej i funkcjonalnej integracji pomiędzy wskazanymi urządzeniami, w tym kompatybilności oprogramowania oraz prawidłowej komunikacji pomiędzy systemami. Wykonana integracja nie może powodować ograniczenia funkcjonalności tomografu komputerowego ani wstrzykiwacza kontrastu. |
|  | Wszelkie czynności związane z integracją muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń oraz obowiązującymi standardami technicznymi dla aparatury medycznej. W przypadku gdy producent urządzenia wymaga wykonania prac przez autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie tych czynności przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia lub autoryzację producenta. |
|  | Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie integracji oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń powstałych w trakcie lub w wyniku integracji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt oraz do przywrócenia urządzeń do stanu pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. |
|  | Po wykonaniu integracji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalnych potwierdzających prawidłowe działanie systemu oraz sporządzenia i podpisania protokołu z wykonanych prac, potwierdzającego poprawną integrację i gotowość urządzeń do pracy klinicznej. |
|  | Wszystkie czynności związane z podłączeniem, konfiguracją, integracją oraz testami funkcjonalnymi wykonywane są w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy i nie będą stanowiły podstawy do naliczenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |
|  | Zamawiający oświadcza, iż posiada przewód połączeniowy oraz kanał instalacyjny przeznaczony do poprowadzenia przewodu pomiędzy konsolą operatorską tomografu komputerowego a wstrzykiwaczem kontrastu. |

- Gwarancja na wymienione części (dotyczy wymienionych części w ostatnich 12 miesiącach kontraktu serwisowego)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
|  | Lampa RTG – min. 12 miesięcy gwarancji | TAK, podać i opisać |  |
|  | Detektor – min. 12 miesięcy gwarancji | TAK, podać i opisać |  |
|  | Generator – min. 12 miesięcy gwarancji | TAK, podać i opisać |  |
|  | HV Tank – min. 12 miesięcy gwarancji | TAK, podać i opisać |  |
|  | Wszystkie inne części nie wymienione w pkt. 1 - 4 - min. 6 miesięcy gwarancji | TAK, podać i opisać |  |

- Parametry techniczne punktowane

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Ocena punktowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |  |
| 1. | Zdalna diagnostyka – wykorzystanie systemu do stałego monitorowania przesyłanych przez aparat do serwisu parametrów pracy urządzenia (zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalny monitoring trendów – czasowa obserwacja poszczególnych elementów oraz obserwacja elementów urządzenia w dłuższym wymiarze czasu wraz z możliwością tworzenia raportów ze zdalnej diagnostyki). Monitoring konsoli technika, sprawność działania wentylatorów, błędy płyt akwizycyjnych, konsultacja artefaktów na obrazie (pobierane dane są zanonimizowane dla bezpieczeństwa pacjentów), monitoring pozycji stołu. System zdalnej diagnostyki spełnia międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001: 2013. Norma ta jest zgodna z regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO), w szczególności zapewnia bezpieczeństwo przesyłania i przechowywania danych wrażliwych. * | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 20 pkt |
| 2. | Funkcja umożliwiająca natychmiastowe wezwanie pracowników serwisu do wykonania prac naprawczych, diagnostycznych oraz zdalnych diagnostycznych za pomocą aplikacji zainstalowanej na konsoli operatorskiej w przypadku aparatów posiadających tę funkcję * | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 5 pkt |
| 3. | Aktualizacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego do najnowszych wersji | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 3 pkt |
| 4. | Stosowanie oryginalnych części pochodzących z oficjalnej dystrybucji producenta | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 3 pkt |
| 5. | Funkcjonalność, która pozwala na otrzymywanie automatycznych alertów wysyłanych przez system do centrali. * | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 2 pkt |
| 6. | Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej 1 osobą posiadającą przeszkolenie serwisowe w zakresie wykonywania serwisu Tomografu komputerowego GE Revolution EVO przeprowadzone przez producenta lub przez autoryzowany serwis producenta ** | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 30 pkt |
| 7. | Zainstalowanie dwóch licencji do oprogramowania kardiologicznego (opisanego w pkt 7.1. - 7.15.) oraz dwóch licencji oprogramowania kardiologicznego (opisanego w pkt 7.16. – 7.24.) na dwóch stacjach roboczych wymienionych w zał. nr 2 do projektu umowy „Wykaz przedmiotów zamówienia do serwisowania”. | Podać (Tak/Nie) |  | Nie | 0 pkt |
|  |  |  |  | Tak | 60 pkt |
| 7.1. | Oprogramowanie do analizy obrazu po przetworzeniu dla tomografii komputerowej układu sercowo-naczyniowego na stacji roboczej Advantage firmy GE posiadanej przez Zamawiającego. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.2. | Oprogramowanie umożliwiające badanie naczyń wieńcowych (automatyczne odrzucanie tkanek otaczających serce, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia wieńcowego – przekroje poprzeczne, przekroje podłużne, przebieg naczynia, wyznaczanie stenozy). | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.3. | Oprogramowanie pozwalające 1-kliknięciem na wyodrębnianie, renderowanie i wyświetlanie obrazów 2D/3D drzewa naczyń wieńcowych z automatycznym śledzeniem naczyń. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.4. | Oprogramowanie do przetwarzania obrazów, służący do oceny morfologii serca, żywotności tętnic wieńcowych, perfuzji względnej, drożności przeszczepów naczyniowych omijających, przeprowadzania badań kontrolnych po interwencjach i oceny czynnościowej. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.5. | Oprogramowanie zaznaczające kolorem obszary hypoperfuzyjne, umożliwiające wykrywanie choroby niedokrwiennej serca. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.6. | Oprogramowanie do automatycznego reformatowania standardowych osiowych obrazów TK jednej lub kilku faz cyklu pracy serca w widokach osi krótkiej, długiej i długiej na dwie jamy serca w celu ułatwienia przeglądu. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.7. | Oprogramowanie do przeprowadzania 1- kliknięciem ocen czynności serca na sekwencjach Cine obejmujących obrazy wielu faz cyklu pracy serca | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.8. | Oprogramowanie określające wartości HU składników płytki miażdżycowej i tworzące mapę barwną z możliwością dostosowania kolorów | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.9. | Oprogramowanie pozwalające uzyskać z 1-klikniecia widok angiograficzny, ukazujący obraz drzewa naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego z automatycznym usunięciem jam serca w celu wyświetlenia widoku porównawczego na potrzeby cewnikowania | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.10. | Oprogramowanie do tworzenia przezroczystego modelu serca i umożliwiające wizualizację tętnic wieńcowych względem jam serca, z możliwością stopniowego usuwania jam | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.11. | Oprogramowanie wyświetlające z 1-klikniecia widoki 4D zastawki aorty i zastawki mitralnej. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.12. | Oprogramowanie do automatycznego wyodrębniania lewej komory z wyborem ES i ED do pomiarów frakcji wyrzutowej i objętości. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.13. | Oprogramowanie do tworzenia reformatów ukośnych pozwalających uzyskać widoki pod standardowymi kątami cewnikowania w celu ułatwienia analizy naczyń wieńcowych | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.14. | Oprogramowanie do rejestrowania obrazów z różnych faz cyklu pracy serca do unikatowego połączonego zestawu danych, który można zapisać jako obiekt 3D lub wykorzystać do dalszej analizy | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.15. | Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.16. | Oprogramowanie do analizy obrazu po przetworzeniu dla tomografii komputerowej układu sercowo-naczyniowego na stacjach roboczych Advantage i serwerach AW firmy GE. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.17. | Automatyczny wybór każdej komory serca do indywidualnej analizy objętości komór. Oprogramowanie automatycznie wybiera LV w 97% przypadków, LA w 87% przypadków i RV w 96% przypadków. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.18. | Automatyczny wybór końcowego okresu rozkurczu i końcowego okresu skurczu dla frakcji wyrzutowej LV, RV i LA w >91% przypadków. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.19. | Przetwarzanie i ładowanie danych czynnościowych za sceną w celu przeglądu w czasie rzeczywistym frakcji wyrzutowej, analizy objętości i analizy mięśnia sercowego. Aktywacja jednym kliknięciem dla bijącego serca 4D o Automatyczny wybór nasierdzia oraz nasierdzia i wsierdzia do analizy mięśnia sercowego. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.20. | Wykresy "byczego oka" przedstawiające ruch ściany, grubość ściany i pogrubienie ściany. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.21. | Automatyczne zwapnienie objętości lewego przedsionka z wykluczeniem żyły płucnej. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.22. | Jedno kliknięcie aktywacji wizualnej ruchu ściany z obrazami w osi krótkiej w orientacji podstawowej, środkowej i dystalnej wraz z 2 komorowym widokiem w osi długiej. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.23. | Elastyczne narzędzie do raportowania z graficznymi reprezentacjami. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |
| 7.24. | Wyświetlanie tabeli kluczowych parametrów funkcjonalnych dla natychmiastowej wizualizacji. | Podać (Tak/Nie) |  | n. d. | n. d. |

*Zamawiający wymaga potwierdzenia funkcjonalności opisanych w pkt 1-4 oraz 8 poprzez przeprowadzenie przez Wykonawcę praktycznego testu polegającego na podpięciu się do systemu będącego przedmiotem postępowania i prezentację możliwości wykonania/posiadania każdego z parametrów opisanych pkt 1-2, 5.

** Załączyć stosowny dokument potwierdzający spełnienie warunku,

- Terminy przystąpienia do usługi serwisowej

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Ocena punktowa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -6- |  |
| 1. | Dostępność serwisu i części przez minimum 8 lat od daty zakończenia produkcji | Tak, podać |  | ---- | ---- |
| 2. | Czas wykonania naprawy w dni kalendarzowe | Podać, max. 7 dni od momentu zgłoszenia awarii *podać całkowitą liczbę dni |  | 3 dni | 0 pkt. |
|  |  |  |  | 2 dni | 4 pkt. |
|  |  |  |  | 1 dzień i mniej | 10 pkt. |
| 3. | Czas wykonania naprawy związanej z wymianą: lampy RTG, detektora, generatora, HV Tank | Podać, max. 3 dni od momentu zgłoszenia awarii *podać całkowitą liczbę dni |  | 3 dni | 0 pkt. |
|  |  |  |  | 2 dni | 4 pkt. |
|  |  |  |  | 1 dzień i mniej | 10 pkt. |
| 4. | Czas wykonania okresowego przeglądu technicznego – wykonawca w terminie do 5 dni od podpisania umowy przedstawi harmonogram wykonywania okresowych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy | Tak | - - - - - - - - - - - - - | n.d. |  |

|  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
|  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym |