# Pakiet 1. Kardiotokograf KTG wraz z głowicą do ciąży bliźniaczej–szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2026

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Całość urządzeń fabrycznie nowa, nierekondycjonowana | Tak |  | xxx |  |
|  | Częstotliwość: 1 MHz, głowica wielokryształowa wysokiej czułości. | Tak |  |  |  |
|  | Technologia: Doppler pulsacyjny PW + system DSP. | Tak |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy FHR: 30-240bpm , dokładność: ±2 BPM. | Tak |  |  |  |
|  | TOCO Zakres pomiarowy: 0-100% , dokładność: < 10 %. | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu + marker dla pacjentki. | Tak |  |  |  |
|  | Ruchomy kolorowy ekran LCD 7". dotykowy | Tak |  |  |  |
|  | Archiwizacja badań w urządzeniu ( do 10000 zapisów). Możliwość dopisania kolejnego badania do już istniejącego rekordu pacjentki | Tak |  |  |  |
|  | Export badań na pendrive w postaci pliku pdf | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wykonania badania bez wydruku (zapis tylko do pamięci urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość wydruku zapisanych badań | Tak |  |  |  |
|  | Analiza badania STV (krótki wydruk po każdym badaniu możliwość wyłączenia) | Tak |  |  |  |
|  | Funkcje alarmów niskiego i wysokiego tętna, końca papieru itp. | Tak |  |  |  |
|  | Drukarka termiczna wbudowana 110 mm. | Tak |  |  |  |
|  | Ciąża bliźniacza | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz + wbudowany akumulator 14,8V | Tak |  |  |  |
|  | Pobór mocy max. 60 VA | Tak |  |  | Pobór mocy graniczny – 0pkt. Pobór mniejszy – 5 pkt. |
|  | Czas pracy na akumulatorze do 10h | Tak |  |  | Czas wymagany – 0pkt. Czas pracy dłuższy 5pkt. |
|  | Środowisko pracy: Temperatura +5°C do +40°C, Wilgotność 30% do 75% | Tak |  |  |  |
|  | Obsługa aparatu w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary 30x30x10cm+-10cm | Tak |  |  |  |
|  | Waga około 2 kg+-0.2kg | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - Kardiotokograf - Głowica Cardio - Głowica Cardio bliźniąt - Głowica TOCO - Pasy mocujące głowice – 2 klp - Ręczny znacznik dla pacjentki. - Papier 110 mm – 10 rolek | Tak |  |  |  |
|  | W dniu instalacji szkolenie osób będących pracownikami Zamawiającego w zakresie obsługi. | Tak |  | xxx |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  | xxx |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  | xxx |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  | xxx |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach , instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  | xxx |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego | Tak |  | xxx |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy na całość urządzenia łącznie z głowicami i drukarką | Tak |  | xxx | 24 miesięcy – 0 pkt. 30 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 10 pkt. |

# Pakiet 2. Sterylizator parowy – szt. 1

Pełna nazwa urządzenia

Producent

Kraj

Rok produkcji: 2026

| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Nr strony w mat. infor. z potwierdzeniem parametru | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator parowy – urządzenie nowe, nierekondycjonowane, niebędące przedmiotem wystaw i prezentacji. Urządzenie po zamontowaniu gotowe go pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego Urządzenie w wersji przelotowej. Dostawa montaż i uruchomienie przedmiotu umowy wraz z demontażem i utylizacją obecnie istniejącego urządzenia Typ: AS- 446 WPA 7, Rok: produkcji 2015 wraz ze zmiękczaczem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na zdjęcie ze staniu materiałowego utylizowanych urządzeń. | Tak |  | xxx |  |
|  | W dniu instalacji dostawa wszystkich koniecznych dokumentów do odbioru ze strony Urzędu Dozoru Technicznego właściwego Zamawiającemu oraz zgłoszenie do czynności odbiorowych. Obecność przedstawiciela serwisu w trakcie odbioru przez UDT | Tak |  | xxx |  |
|  | Oferta musi zawierać opis instalacji i wymiary urządzenia celem przygotowania modernizacji ścianki działowej pomiędzy strefą czystą i brudną. Modernizacja po stronie Zamawiającego. | Tak |  | xxx |  |
|  | Zasilanie 400V/50Hz i zapotrzebowanie mocy urządzenia max 20kW | Tak |  |  |  |
|  | Komora wykonana ze stali nierdzewnej min. 316 L wg AISI o chropowatości Ra ≤0,6µm | Tak |  |  |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory – grubość ścian komory nie większa niż 4 mm | Tak |  |  |  |
|  | Masa sterylizatora nie większa niż 500 kg +/-5% | Tak |  |  |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy umożliwiający szybkie nagrzanie komory | Tak |  |  |  |
|  | Sterylizator z komorą poziomą, przelotową prostopadłościenną o przekroju kwadratowym, pojemność komory min. 150 litrów | Tak |  |  |  |
|  | Komora o wymiarach 400x400x950 mm +/-5% | Tak |  |  |  |
|  | Wymiary sterylizatora max. (Szer. x Wys. X Głęb.) 800x1600x1200mm +/-5% | Tak |  |  |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony we własną wytwornicę pary o mocy max 18 kW +/-5% W przypadku większej mocy wytwornicy pary Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania obwodów zasilania do wymagań urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Na panelu czołowym od strony załadowczej umieszczone dwa manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie w wytwornicy pary | Tak |  |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem LCD minimum 7” | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlacz wraz z manometrami umieszczonymi z boku komory. | Tak |  |  |  |
|  | Panelu sterowania wraz z manometrami po lewej stronie komory. | Tak |  |  |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie do zewnętrznego systemu komputerowego | Tak/Nie |  |  | Tak- 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Wyświetlane komunikaty tekstowe na wyświetlaczu oraz opisy zewnętrzne na sterylizatorze w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach | Tak |  |  |  |
|  | Dane w sterowniku zabezpieczone przed utratą na skutek awarii zasilania elektrycznego | Tak |  |  |  |
|  | Min. 10 programów sterylizacyjnych 121 i 134°C z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej | Tak |  |  | 10 -programów 0 pkt większa ilość: 5 pkt |
|  | Dodatkowe 2 programy testowe: Bowie-Dick i test szczelności | Tak |  |  |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka igłowa parametrów sterylizacji gwarantująca trwałość wydruku | Tak |  |  |  |
|  | System autodiagnostyki kontrolujący poprawność procesu w trakcie jego trwania | Tak |  |  |  |
|  | Sterylizator wyposażony w filtr powietrza sterylnego zatrzymujący nie mniej niż 99,99% cząstek większych od 0,3µm | Tak |  |  |  |
|  | Suszenie próżniowe | Tak |  |  |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary | Tak |  |  |  |
|  | Elektroniczny system automatyki kontrolujący poziom wody wytwornicy pary | Tak |  |  |  |
|  | Wodowskaz na panelu czołowym po stronie załadowczej do kontroli wizualnej poziomu wody oraz czystości wytwornicy pary | Tak/Nie |  |  | Tak- 5 pkt, Nie - 0 pkt |
|  | Możliwość dokonania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika | Tak |  |  |  |
|  | Rozwiązanie gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu | Tak |  |  |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | Tak |  |  |  |
|  | Sterylizator fabrycznie wyposażony w system oszczędzania wody chłodzącej | Tak |  |  |  |
|  | Oblachowanie zewnętrzne, drzwi oraz rama sterylizatora wykonane ze stali min. 304 wg AISI | Tak |  |  |  |
|  | Niezależne układy czujników dla sterowania i rejestracji procesu | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |  |  |
|  | Drzwi sterylizatora przesuwane w płaszczyźnie pionowej, automatycznie zamykane i blokowane w trakcie procesu | Tak |  |  |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości | Tak |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |  |  |
|  | Napęd drzwi elektryczny | Tak |  |  |  |
|  | Drzwi uszczelniane przy pomocy uszczelki dociskanej powietrzem | Tak |  |  |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny/ejector) | Tak |  |  |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym | Tak |  |  |  |
|  | Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 17665-1 | Tak |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada oznakowanie CE, zgodnie z dyrektywą 2014/68/EU oraz 93/42/EWG deklaracja potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE | Tak |  | xxx |  |
|  | Aktualne certyfikaty dla serwisu wystawione przez producenta (nie wcześniej niż 2024) | Tak |  | xxx |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Tak/Nie | Jeżeli tak- Podać adres: ……… |  | Tak – 5 pkt Nie – 0pkt |
|  | Reakcja serwisu rozumiana jako pojawienie się serwisanta przy urządzeniu i rozpoczęcie naprawy max. 24h od zgłoszenia drogę elektroniczną Czas naprawy w okresie gwarancji nie dłuższy niż 3 dni robocze. | Tak |  | xxx |  |
|  | System załadowczy: wysuwana z komory platforma załadowcza, kosze sterylizacyjne o wymiarach 436x365x170mm – 4szt. | Tak |  |  |  |
|  | Sprężarka powietrza gwarantująca prawidłową pracę sterylizatora. Stacja demineralizacji wody o wydajności nie mniej niż 20 litrów wody na godzinę z możliwością regulacji stopnia przewodnictwa w zakresie od 0,06 μS/cm do 15 μS/cm. Zbiornik ciśnieniowy wody RO o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów Zmiękczacz z by pasem o przepływie maksymalnym 1 m3/h Montaż urządzeń w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Konieczna modyfikacja przyłączy leży po stronie Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi, instrukcja czyszczenia/dezynfekcji w języku polskim oraz dokumenty: deklaracja zgodności, CE w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej np. na płycie CD (format PDF) dostarczana na etapie instalacji urządzenia | Tak |  | xxx |  |
|  | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie, zakresie i terminie wynikającym z daty uruchomienia zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty. Elementy zużywalne wykorzystane do przeglądu technicznego w cenie oferty. Przeglądy powinny być wykonywane z inicjatywy Wykonawcy, ale z uwzględnieniem ustaleń z Zamawiającym. Obowiązkowy przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Przesunięcie któregoś z przeglądu z winy Wykonawcy wydłuża okres gwarancji o okres przesunięcia. W przypadku braku konieczności wykonywania przeglądów technicznych przez Producenta Wykonawca wskaże stosowny zapis w dokumentach producenta urządzenia. | Tak |  | xxx |  |
|  | Liczba przeglądów gwarancyjnych łącznie z przeglądem w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać ilość przeglądów |  | xxx |  |
|  | Wykaz upoważnionych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax, adres e-mail do zgłaszania awarii. Nazwisko i imię osoby do kontaktu/serwisu (wskazać w materiałach, instrukcji obsługi kto jest upoważniony do wykonywania napraw serwisowych) | Tak |  | xxx |  |
|  | Zapewnienie dostępu do części do napraw, serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat podpisania protokołu odbioru. | Tak |  | xxx |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  | xxx | 24 miesięcy – 0 pkt. 30 miesięcy - 5 pkt. 36 miesięcy -10 pkt. |