OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet I KARDIOWERTERY- DEFIBRYLATORY

1 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe z elektrodą – 100 szt.

2 - Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory dwujamowe z kompletem 2 elektrod sterydowych –  40 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii; -minimum dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu, algorytm porównujący rytm w przedsionku i komorze |  |
|  | Elektrody; różne długości elektrod komorowych, sterydowych -wkrętkowe elektrody komorowe o różnej długości |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym -Rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Długoczasowy zapis cyklów RR - Pomiary amplitud zał. R i P, oporu elektrod, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Pełny zakres stymulacji dwujamowej |  |
|  | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Możliwość dostarczenia ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1 i DF-4 |  |

3- Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory resynchronizujące (ICD-CRT) z kompletem 3 elektrod sterydowych, zestawem do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej o 20% więcej do ilości zestawów - 30szt   zestaw do wenografii zatoki wieńcowej –  20 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii; -minimum dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu, algorytm porównujący rytm w przedsionku i komorze |  |
|  | Elektrody; różne długości elektrod komorowych, sterydowych - wkrętkowe elektrody komorowe o różnej długości |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym -Rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Długoczasowy zapis cyklów RR, Pomiary amplitud zał. R i P, oporu elektrod, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Funkcja sprzężenia rv-lv / lv-rv |  |
|  | Automatyczna dźwiękowa sygnalizacja uszkodzenia elektrody |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Możliwość dostarczenia ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1 i DF-4 |  |
|  | Możliwość współpracy z urządzeniami do zdalnego, ambulatoryjnego monitorowania pacjenta |  |
|  | Koszulki wprowadzające do CS do zatoki wieńcowej o 20% więcej do ilości zestawów |  |
|  | Rozcinane koszulki do kaniulacji żył bocznych serca, kompatybilne z koszulkami wprowadzającymi i kompatybilne z elektrodami do CS |  |
|  | zestaw do wenografii zatoki wieńcowej 20 sztuk |  |

4 - Wszczepialne stymulatory SSIR z elektrodą –  100 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Refrakcja (ms) ·Min. zakres 250-400 - Amplituda (V) –zakres - Min. Zakres od 1 do 6 - Szerokość impulsu (ms) - Min. zakres od 0,25 do 1,0 - HISTEREZA – programowana |  |
|  | POLARNOŚĆ - Stymulacja- UNI/Bipolarna - Czułość UNI/BI maksymalna, co najmniej 1 mV |  |
|  | Parametry fizyczne; - Łącze IS-1 |  |
|  | Ocena pracy stymulatora - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji |  |
|  | Funkcje holterowskie – Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe; - Czujnik narastania, progu, szybkości wzrostu i spadku częstości - programowane |  |
|  | Elektrody IS-1 Rodzaj izolacji; Silikonowa Do wyboru różne długości elektrod |  |
|  | Automatyczne wykreślenie krzywej stymulacji podczas testu TRESHOLD ( wykres graficzny) |  |

5 - Wszczepialne stymulatory DDDR z 2 elektrodami – 300 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Charakterystyka impulsu - Amplituda (V) –zakres - Min. Zakres od 1 do 6 - Szerokość impulsu (ms) - Min. zakres od 0,25 do 1,0 - PROGRAM NOCNY Programowany czas - HISTEREZA – programowana |  |
|  | POLARNOŚĆ - Stymulacja - UNI/Bipolarna - Czułość UNI/BI Przedsionkowa, co najmniej 1 mV - Komorowa, co najmniej 1 mV |  |
|  | Refrakcja komorowa (mS) ·Zakres, co najmniej 250-400 |  |
|  | Okres refrakcji przedsionkowej (ms) ·Zakres, co najmniej 250-500 |  |
|  | Odstęp A-V (ms) ·Programowany w gr., co najmniej od 50-250 |  |
|  | Parametry fizyczne; Łącze IS-1 |  |
|  | Ocena pracy stymulatora - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji |  |
|  | Funkcje holterowskie – Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe; Automatyczna zmiana rodzaju stymulacji |  |
|  | Elektrody IS-1 - Rodzaj izolacji; Silikonowa - Do wyboru różne długości elektrod |  |
|  | Automatyczne wykreślenie krzywej stymulacji podczas testu TRESHOLD ( wykres graficzny) |  |

6 - Wszczepialne kardiostymulatory resynchronizujące ( CRT - P) z kompletem elektrod, zestawem do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej – 10 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Automatyczna ocena przewidywanej żywotności baterii Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektod |  |
|  | Monitoring impedancji elektrod z automatycznym zgłaszaniem wysokiej i niskiej impedancji podczas kontroli (programowalne zakresu impedancji) |  |
|  | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |
|  | Rodzaje stymulacji Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V Szerokość impulsu A/V, min. zakres 0,05-1,0 Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 0,5-7,5 [mV] Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,5-4,0 [mV] Minimalna czułość przedsionkowa <0,2mV |  |
|  | Elektrody do CS> 6 typów OTW (w tym bipolar, czteropolowa) Dostępna elektroda do zatoki wieńcowej bipolarna lub dwukatodowa o średnicy poniżej 5,5G Dostępna elektroda do zatoki wieńcowej z aktywnym systemem fiksacji Dostępna elektoda OTW do CS o średnicy poniżej 5,5 F (w najgrubszym miejscu) i uwalniająca steryd. Elektrody do RA i RV o aktywnej fiksacji, sterydowe – 6F |  |
|  | Możliwość programowania V-V delay Możliwość niezależnego programowania LV i RV Polarność stymulacji A/RV/), unipolarny, bipolarny Polarność stymulacji LV: uni/bipolarna |  |
|  | Promowanie stymulacji resynchronizującej wyczutych pobudzeni własnych |  |
|  | Raportowanie podczas kontroli procentu wyczutych pobudzeń komorowych od czasu poprzedniej kontroli |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania MRI w polu o wartości 1,5 i 3T bez stref wykluczeń |  |
|  | Możliwość wyboru 16 wektorów stymulacji |  |
|  | Okres refrakcji V min zakres 250-320 ms. |  |
|  | Mode switch z programowalnymi parametrami włączenia |  |
|  | Resynchronizacja podczas tachykardii zatokowej (upper trackig rate>170/min) |  |
|  | Program nocny |  |
|  | Koszulki wprowadzające do CS |  |
|  | Rozcinane koszulki do kaniulacji żył bocznych serca, kompatybilne z koszulkami wprowadzającymi i kompatybilne z elektrodami do CS |  |
|  | Algorytm przerywania częstoskurczów stymulatorowych |  |
|  | Algorytm umożliwiający automatyczną konfigurację polarności w czasie wszczepienia |  |
|  | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta |  |
|  | Możliwość uruchomienia równoległej sesji analizatora |  |
|  | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |  |

7 - Urządzenia do transmisji danych kardiowertera – 150  szt.

8 - Elektrody dodatkowe do implantacji kardiostymulatorów.  Elektroda stymulująca nasierdziowa –  10 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Dostępna w wersji bipolarnej i unipolarnej |  |
|  | Do wyboru różne długości |  |
|  | Sterylnie pakowana |  |
|  | Sterylność min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |

9 - Elektrody dodatkowe do implantacji kardiostymulatorów Elektroda lewokomorowa – 10 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Aktywny system fiksacji |  |
|  | Długość 88 cm |  |
|  | Sterylnie pakowana |  |
|  | Sterylność min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |

10 – Dostawa noży plazmowych (100 szt) wraz z bezpłatnym użyczeniem generatora

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Nóż plazmowy kompatybilny z generatorem - |  |
| 2 | Czas sterylności min.12 miesięcy |  |
| 3 | Generator do noży plazmowych – 1 sztuka |  |

11 - Zestaw dedykowany do stymulacji pęczka Hisa LBBAP - 200 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Elektroda dedykowana do stymulacji pęczka Hisa rozmiary do wybory |  |
|  | Sterowalna koszulka do wprowadzania elektrody dedykowanej do pęczka Hisa |  |

12 - Zestawy do introdukcji elektrod – 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1 | Parametry wymagane: Rozmiary 7 -11F |  |
| 2 | Rozrywana koszulka, rozszerzacz, prowadnik J, igła angiograficzna |  |
| 3 | Czas sterylności min.12 miesięcy |  |

13- Wszczepialne rejestratory arytmii – 10 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1 | Żywotność min. 4,5 roku od implantacji |  |
| 2 | Algorytm wykrywania pauz, Algorytm wykrywania PVC |  |
| 3 | Możliwość aktywacji rejestracji zapisu pracy serca przez pacjenta, Inteligentne zarządzanie pamięcią |  |
| 4 | Telemetria bezprzewodowa Bluetooth komunikacja dwukierunkowa Możliwość programowania zdalnego |  |
| 5 | Kompatybilne z urządzeniami; programator w klinice, monitor pacjenta, aplikacja mobilna |  |

14 Stymulator bezelektrodowy AV  2.0 z zestawem do wprowadzania – 20 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Objętość stymulatora =<1 cm3 |  |
| 2 | Masa stymulatora <3g |  |
| 3 | Żywotność baterii ≥ 15 lat |  |
| 4 | Końcówka stymulatora uwalniająca steryd |  |
| 5 | Tryb stymulacji VVI, VVIR, VOO, OVO, VDD, VDI, ODO, OFF |  |
| 6 | Funkcja zdalnego monitorowania |  |
| 7 | Możliwość wykonywania obrazowania MRI |  |
| 8 | Zestaw do wprowadzania Introducer 23F |  |

15 Stymulator bezelektrodowy VR  2.0 z zestawem do wprowadzania  -20 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1. | Objętość stymulatora =<1 cm3 |  |
| 2. | Masa stymulatora <2g |  |
| 3. | Żywotność baterii ≥ 16 lat |  |
| 4. | Końcówka stymulatora uwalniająca steryd |  |
| 5. | Tryb stymulacji VVI, VVIR,VOO, OVO, OFF |  |
| 6. | Funkcja zdalnego monitorowania |  |
| 7. | Możliwość wykonywania obrazowania MRI |  |
| 8. | Zestaw do wprowadzania Introducer 23F |  |

16- Koszulki wprowadzająca 18 Fr -40 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Koszulki kompatybilne ze stymulatorem bezelektrodowym |  |
| 2 | Rozmiar 18F |  |
| 3 | Sterylnie pakowane |  |
| 4 | Sterylność min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |

17 – Kardiowertery podmostkowe 4 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Kardiowerter podmostkowy |  |
|  | Elektroda do kardiowertera podmostkowego |  |
|  | Tunelizator podmostkowy |  |
|  | Przezżylny tunelizator |  |
|  | Koszulka dedykowana |  |

18- Koperta antybiotykowa na stymulatory i kardiowertery defibrylatory   - 30 szt.

19– Kable do pomiarów śródzabiegowych – 10 szt.

Wymagania dodatkowe dotyczy pakietu 1 poz. 1- 19

1. W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć ( w formie użyczenia ) programatory do w/w sprzętu w ilości 10 sztuk.

2. W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć papier do programatorów, paszporty i materiały edukacyjne dla pacjenta.

3.W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie użyczyć generator do noży plazmowych.

4.Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy

5. Gwarancja na kardiowertery min. 5 lat

6. Pozycja 12, 18, 19  umowa na dostawy bieżące

7. Pozostałe pozycje Pakiet 1 – umowa na przechowanie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet II KARDIOWERTERY- DEFIBRYLATORY WYSOKOENERGETYCZNE

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą  umożliwiających diagnostykę MRI bez ograniczeń -50 sztuk

2 - Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory dwujamowe z kompletem 2 elektrod sterydowych , umożliwiających diagnostykę MRI bez ograniczeń - 40 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii - Min. dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym - rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitudy zał. R, oporu elektrody, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Pełny zakres stymulacji jednojamowej |  |
|  | Elektrody o czynnej i biernej fiksacji –silikon/poliuretan/ |  |
|  | Możliwość programowania szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1i DF4 |  |
|  | Dostarczenie energii 36J |  |
|  | Możliwość wykonania badania MRI |  |
|  | Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu |  |
|  | Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja wszczepianego urządzenia z programatorem |  |

3 - Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory  wysokoenergetyczane, resynchronizujące (ICD-CRT) z zestawem elektrod z możliwością wykonania badania MRI bez ograniczeń oraz akcesoria do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej   -  70 sztuk.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii -minimum dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu, algorytm porównujący rytm w przedsionku i komorze |  |
|  | Elektrody - różne długości elektrod komorowych, sterydowych - wkrętkowe elektrody komorowe o różnej długości - do wyboru elektrody lewokomorowe ze złączem Is1 oraz Is4 |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym -Rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitud zał. R i P, oporu elektrod, progu stymulacji, stanu baterii,czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | FUNKCJA SPRZĘŻENIA RV-LV / LV-RV Programowana |  |
|  | Możliwość programowania szerokości impulsu defibrylacji w obu fazach |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1i DF4 |  |
|  | Dostarczenie energii 36J |  |
|  | Możliwość zaprogramowania stymulacji dwupunktowej w jednym cyklu stymulacyjnym 50% urządzeń |  |
|  | Możliwość wyboru urządzeń ze złączem Is1 lub Is4 dla elektrody lewokomorowej |  |
|  | Możliwość wykonania badania MRI (1,5 T bez strefy wyłączenia) |  |
|  | Minimum 3 programowalne strefy detekcji |  |
|  | Obecny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnienia A-V w oparciu o ustalony czas skrócenia własnego AV |  |
|  | Obecny algorytm automatycznej optymalizacji opóźnień V-V |  |
|  | Możliwość monitorowania urządzenia za pomocą smartfonu |  |
|  | Możliwość kontroli stanu baterii urządzenia przez pacjenta poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja ERI |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja wszczepianego urządzenia z programatorem |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowe zawierający koszulkę do CS z zintegrowaną zastawką i możliwością podania kontrastu, gdy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki, subselektor współpracujący z elektrodą LV 4 biegunową, nóż |  |

4 - Wszczepialne stymulatory resynchronizujące (CRT-P) z elektrodami z możliwością wykonania badania MRI bez ograniczeń oraz akcesoria do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej - 30 sztuk.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Amplituda impulsu min. zakres 05-7,0mV; Szerokość impulsu (A/V), min. zakres 0,05-1,0ms; Czułość komorowa, – co najmniej w zakresie 0,5-7,5(mV); Czułość przedsionkowa, – co najmniej w zakresie 0,5-4,0 mV |  |
|  | Do wyboru elektrody lewokomorowe IS-1 lub IS-4 Elektroda lewokomorowa bipolarna lub 4-biegunowa do wyboru; Elektroda lewokomorowa, bipolarna, o średnicy korpusu 4,3F i końcówki 4F; |  |
|  | Ocena skuteczności stymulacji algorytmem automatycznie oceniającym skuteczność stymulacji z określoną częstotliwością |  |
|  | Algorytm automatycznej optymalizacji opóźnień A-V i V-V – Sync AV; |  |
|  | Algorytm automatycznego przełączenia trybu stymulacji w przypadku wystąpienia migotania przedsionków z możliwością programowania dodatkowego trybu i częstości stymulacji komorowej |  |
|  | IEGM wewnątrzsercowy z markerami detekcji i stymulacji – do 14 min; |  |
|  | Fizjologiczny program nocny |  |
|  | Algorytm przerywania częstoskurczów stymulatorowych; |  |
|  | Histogramy rytmu przedsionkowego i negatywna histereza; |  |
|  | Możliwość stymulacji dwupunktowej lewej komory serca; |  |
|  | Bezprzewodowa łączność urządzenia z programatorem; |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowe zawierający koszulkę do CS z zintegrowaną zastawką i możliwością podania kontrastu, gdy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki, subselektor współpracujący z elektrodą LV 4 biegunową, nóż |  |
|  | Możliwość telemetrycznego monitorowania pacjenta; |  |

5 -Wszczepialne stymulatory SSIR z elektrodą, dopuszczone do badania MRI bez ograniczeń – 50 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Refrakcja (ms) ·Min. zakres 250-400 - Amplituda (V) -zakres Min. Zakres od 1 do 6 - Szerokoć imp. (ms) ·Min. zakres od 0,25 do 1,0 |  |
|  | HISTEREZA -programowana |  |
|  | POLARNOŚĆ - Stymulacja UNI/Bipolarna - Czułość - UNI/BI maksymalna, co najmniej 0,5 mV |  |
|  | PARAMETRY FIZYCZNE Łącze - IS-1 |  |
|  | Funkcje diagnostyczne Ocena pracy stymulatora - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji (automatyczny, typu beat-to-beat) FUNKCJE HOLTEROWSKIE – Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe Czujnik narastania, progu, szybkości wzrostu i spadku częstości programowane |  |
|  | Elektrody IS-1 Rodzaj izolacji - Silikonowa/poliuretanowa |  |
|  | Możliwość wykonania badania MRI (1,5 T bez strefy wyłączenia) |  |

6 - Wszczepialne stymulatory DDDR z 2 elektrodami, dopuszczone do badania MRI bez ograniczeń – 100 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Charakterystyka impulsu - Amplituda (V) Min. zakres od 1 do 6 - Szerokość imp. (ms) Min. zakres od 0,25 do 1,0 |  |
|  | PROGRAM NOCNY; Fizjologiczny współpracujący z sensorem |  |
|  | HISTEREZA Programowana |  |
|  | POLARNOŚĆ - Stymulacja UNI/BI - Czułość ·UNI/BI Przedsionkowa, co najmniej 0,5 mV - Komorowa, co najmniej 1 mV - Refrakcja komorowa (mS) ·Zakres, co najmniej 250-400 Okres refrakcji przedsionkowej (ms) ·Zakres co najmniej 250-470 Odstęp A-V (ms) Programowany w gr. co najmniej od 50-250 |  |
|  | PARAMETRY FIZYCZNE; Łącze IS-1 |  |
|  | Funkcje diagnostyczne OCENA PRACY STYMULATORA - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji - (automatyczny, typu beat-to-beat) FUNKCJE HOLTEROWSKIE - Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe Automatyczna zmiana rodzaju stymulacji |  |
|  | Elektrody; Rodzaj izolacji - Silikonowa/poliuretanowa |  |
|  | Możliwość wykonania badania MRI (1,5 T bez strefy wyłączenia) |  |

7-Wszczepialne rejestratory arytmii – 50 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wstrzykiwane rejestratory Ekg |  |
| 2 | Objętość <1,5 cm³ |  |
| 3 | Waga <3,5g |  |
| 4 | Żywotność min 3 lata |  |
| 5 | Komunikacja bluetooth |  |
| 6 | Rejestracja epizodów arytmii aktywowana manualnie przez pacjenta automatycznie po 4 różnych typach zdarzeń arytmicznych |  |
| 7 | Czas IEGM dla epizodów aktywowanych przez pacjenta min 60 min. |  |
| 8 | Możliwość zdalnego monitorowania za pomocą aplikacji na telefonie |  |

8. Transmiter danych kardiowertera – 140 szt.

9.  Prowadniki 1000 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | średnicy maksimum 0,032 cala |  |
|  | długości 145 – 250 cm |  |
|  | dostępna końcówka „prosta” lub „j” |  |

10 - Zestaw do stymulacji LBBAP -50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Rozcinany cewnik do zabiegów LBBAP o krzywiźnie 3D, z zewnętrznym portem do podania kontrastu. |  |
|  | 3 krzywizny 3D – small / medium /large |  |
|  | długość robocza – 42 cm lub 45 cm (Extra Long) |  |
|  | Średnica wewn. 7F |  |
|  | średnica zewn. 9F |  |
|  | Element blokujący spiralę elektrody stymulującej |  |
|  | Nóż do rozcinania koszulki |  |

11. Elektrody stymulujące aktywne o zwiększonej sztywności  dedykowane do  LBBAP – 50 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Aktywne mocowanie, uwalniające sterydy |  |
|  | Izolacja zewnętrzna z kopolimeru silikonu i poliuretanu, Elektroda pokryta utwardzoną powłoką |  |
|  | Bipolarne |  |
|  | Dostępne długości (cm): |  |
|  | Połączenie ze stymulatorem – IS-I BP |  |
|  | Prowadniki |  |
|  | Elektroda stymulująca o średnicy poniżej 6.0 F |  |
|  | Elektrody dopuszczone do badania w środowisku MRI |  |
|  | Elektrody z certyfikacja do stymulacji LBB – certyfikat przedstawiony na żądanie zamawiającego |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy pakietu 2 poz. 1- 11

1. W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć (w formie użyczenia) programatory do w/w sprzętu w ilości 5 sztuk .

2.  W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć papier do programatorów.

3. Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy

4. Gwarancja na kardiowertery min. 5 lat

5. Umowa na przechowanie poz. 1-8 oraz 10, 11,

6. Umowa na dostawy bieżące  poz. 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet III KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY PODSKÓRNE

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

1 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory podskórne, do stosowania u chorych bez dostępu naczyniowego lub z przeciwwskazaniami do takiego dostępu wraz z elektrodą oraz zestawem do tunelowania – 80 sztuki

2 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe z elektrodą, przeznaczone dla osób szczupłych – 30sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wymagany paramet - Waga urządzenia <69g - Grubość urządzenia <10mm - Objętość urządzenia <30cm3 - Żywotność baterii min. 5 lat - Dostarczona energia defibrylacji min.35J |  |
|  | - Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem - Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzeni |  |
|  | Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu - Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |
|  | - Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |
|  | - Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1 - Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF - Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów |  |
|  | - Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci |  |
|  | - 4 typy stymulacji antyarytmicznej(Burst, Ramp, Scan Ramp/Scan - Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil) |  |
|  | - Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can) |  |
|  | - Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji |  |

3 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory dwujamowe z elektrodami, przeznaczone dla osób szczupłych  20sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | - Waga urządzenia <72g - Grubość urządzenia <10mm - Objętość urządzenia <32 cm3 - Żywotność baterii min. 5 lat - Dostarczona energia defibrylacji min.35J - Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem - Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie |  |
|  | - Elektrody przedsionkowe sterydowe, bipolarne, aktywne i pasywne do wyboru przez zamawiającego, o średnicy < 7F, współpracujące z introducerem 7F, |  |
|  | - Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu - Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) - Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |
|  | - Algorytm minimalizujący stymulację RV - Algorytm zmiejszający zmienność długości cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionowych - Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1 - Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  |
|  | - Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF - Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów - Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci - 4 typy stymulacji antyarytmicznej(Burst, Ramp, Scan Ramp/Scan - Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil) - Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD |  |
|  | - Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji - 6 funkcji umożliwiających przeprowadzenie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii (Vfib Induction, Shock on T Induction, Programmed Electrical Stimulation (PES), 50 Hz/Manual Burst Pacing, Commanded Shock, Commanded ATP) - Narzędzie ułatwiające bezpieczne i pewne połączenie pomiędzy kablami PSA a złączem elektrody defibrylacyjnej DF4 |  |

4 - Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory resynchronizujące ( ICD-CRT) z kompletem 3 elektrod sterydowych, zestawem do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej –20 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | - Waga urządzenia <74g - Grubość urządzenia <10mm - Objętość urządzenia <33cm3 - Żywotność baterii min. 10 lat - Dostarczona energia defibrylacji min.35J Zmagazynowana 41J - Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem - Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie |  |
|  | - Koile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu -Elektroda 4 polowa ze spiralą 3D z podwójną fiksacją |  |
|  | - Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych - Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) - Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) - Algorytm zmiejszający zmienność długości cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionowych - programowanie 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1 - Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego - Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF -Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii - Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów |  |
|  | -Elektrody defibrylacyjne ze złączem Df1 i Df4 oraz elektrody LV Is4 -Warunki badania MRI; skan całego ciała 1,5T dla RV DF4 -Tryb MRI czas ochrony; Off, 3,6,9,12 godziny |  |
|  | - 4 typy stymulacji antyarytmicznej(Burst, Ramp, Scan Ramp/Scan - Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD |  |
|  | -Tryb ochrony w trakcie elektrokauteryzaci. -6 funkcji umożliwiających przeprowadzenie badania elektrofizjologicznego arytmii |  |
|  | -Dostępne 3 modele elektrod 4 polowych - Możliwość dostarczenia elektrody lewokomorowej z dostępnymi 17 wektorami stymulacji -Możliwość dostarczenia elektrody 4 polowej ze zwężoną końcówką o rozmiarze 2,6F wspomagającą wprowadzanie w małych i krętych naczyń |  |

5. Zestaw do transmisji danych 130 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1. | Transmiter danych GSM/ internetowy |  |

6.  Algorytm diagnostyczny 30 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1. | Rozszerzony algorytm terapeutyczny do wykrycia rozwijającej się niewydolności serca u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem |  |

7. Zestaw do implantacji układu bodźcoprzewodzącego  30 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Rozrusznik dwujamowy MR |  |
|  | Żywotność stymulatora nie krócej niż 7,5 lat przy 100% pacing, A=2.5V & V=1.0V, pulse width 0.4 ms, pacing rate: 60 min-1 |  |
|  | Min. aplituda impulsu A i V: 0,1 – 5,0 V |  |
|  | Min. szerokość impulsu A i V 0,1-2,0 ms |  |
|  | Czułość przedsionkowa 0,15 – 10 mV |  |
|  | Czułość komorowa 0,25 – 10 mV |  |
|  | Okres refrakcji A 150-500 ms |  |
|  | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca |  |
|  | Sensory: wentylacji minutowej i ruchowy |  |
|  | Pamięć IEGM: 14 minut |  |
|  | Algorytm optymalizujący działanie obu sensorów rate response |  |
|  | Algorytm zapewniający regularny rytm komorowy w czasie migotania przedsionków |  |
|  | Algorytm zapobiegający wystąpieniu migotania przedsionków |  |
|  | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora |  |
|  | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  |
|  | Funkcje antyarytmiczne min. 3 |  |
|  | Rejestracja epizodów wys. częstości A i V |  |
|  | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |
|  | Tryb MRI Tryb stymulacji: AOO,VOO,DOO,Off; Czas ochrony: Off, 12,24,48 godziny |  |
|  | Warunki badania MRI: Skan całego ciała 3T i 1,5T (≤SAR 4W/Kg) |  |
|  | Elektroda MRI aktywna fiksacja |  |
|  | Koszulka do pęczka Hisa różne rozmiary do wyboru |  |
|  | Nożk do rozcinania koszulki |  |
|  | Introducer 8F - 9F |  |
|  | Prowadnik |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy pakietu 3 poz. 1- 7

1. W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć (w formie użyczenia) programatory do w/w sprzętu w ilości 4 sztuk w tym 1 sztuka do kardiowerterów podskórnych.

2.  W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć papier do programatorów.

3. Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy.

4. Gwarancja na kardiowertery min. 5 lat

5. Umowa na przechowanie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet IV - KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY UMOŻLIWIAJĄCY DIAGNOSTYKĘ NMR

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

1 - Wszczepialne kardiowertery - defibrylatory jednojamowe z wyczuwaniem przedsionkowym z elektrodą, umożliwiające diagnostykę NMR - 20 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii - Min. dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym - rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitudy zał. R, oporu elektrody, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta |  |
|  | Elektrody o czynnej fiksacji –silikon lub poliuretan |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jednokoilowe, DF1 i DF4 |  |
|  | Funkcja wyczuwania sygnału przedsionkowego |  |

2-Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą umożliwiające diagnostykę NMR – 100 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii - Min. dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym - rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitudy zał. R, oporu elektrody, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta |  |
|  | Elektrody o czynnej fiksacji –silikon/poliuretan |  |
|  | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |
|  | Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jednokoilowe, DF1 i DF4 |  |

3-Wszczepialne kardiowertery -defibrylatory dwujamowe z kompletem 2 elektrod sterydowych, umożliwiające diagnostykę NMR –40 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii - Min. dwie strefy VT + VF Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe - stabilność rytmu |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym - rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitudy zał. R, oporu elektrody, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | Pełny zakres stymulacji jednojamowej i dwujamowej |  |
|  | Elektrody o czynnej fiksacji –silikon/poliuretan |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1i DF4 |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta |  |

4-Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące ( ICD-CRT) umożliwiające diagnostykę NMR z kompletem elektrod, zestawem do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej -40 szt.

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Wykrywanie arytmii - minimum dwie strefy VT + VF |  |
|  | Kryteria różnicujące arytmie przedsionkowe i komorowe stabilność rytmu, algorytm porównujący rytm w przedsionku i komorze |  |
|  | Elektrody - różne długości elektrod komorowych, sterydowych - wkrętkowe elektrody komorowe o różnej długości |  |
|  | Terapia komorowa - Stymulacja antyarytmiczna |  |
|  | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym -Rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Pomiary amplitud zał. R i P, opor elektrod, progu stymulacji, stanu baterii, czasu ładowania w czasie ostatniej interwencji |  |
|  | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
|  | 20 wektorów stymulacji |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod LV quadropolarnych i kompatybilnego urządzenia |  |
|  | Możliwość wyboru elektrod – jedno i dwucewkowe oraz DF1i DF4 |  |
|  | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowe zawierający; - koszulkę do CS z zintegrowaną zastawką i możliwością podania kontrastu, gdy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki, - subselektor współpracujący z elektrodą LV - zestaw do zatoki wieńcowej |  |

5 - Wszczepialne stymulatory SSIR z elektrodą umożliwiające diagnostykę NMR -100 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Refrakcja (ms) ·Min. zakres 250-400 - Amplituda (V) -zakres Min. Zakres od 1 do 6 - Szerokoć imp. (ms) ·Min. zakres od 0,25 do 1,0 - HISTEREZA –programowana |  |
|  | POLARNOŚĆ - Stymulacja UNI/Bipolarna - Czułość UNI/BI maksymalna, co najmniej 0,5 mV |  |
|  | Parametry fizyczne; Łącze IS-1 |  |
|  | Funkcje diagnostyczne Ocena pracy stymulatora - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji |  |
|  | Funkcje holterowskie – Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe Czujnik narastania, progu, szybkości wzrostu i spadku częstości - programowane |  |
|  | Dwa niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. |  |
|  | Elektrody IS-1 Rodzaj izolacji - Silikonowa/poliuretanowa |  |

6 - Wszczepialne stymulatory DDDR z 2 elektrodami – umożliwiające diagnostykę NMR- 400 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Charakterystyka impulsu - Amplituda (V) ·Min. zakres od 1 do 6 - Szerokość imp. (ms) ·Min. zakres od 0,25 do 1,0 |  |
|  | Program nocny- Programowany czas |  |
|  | Histereza -Programowana |  |
|  | Polarność - Stymulacja UNI/BI - Czułość ·UNI/BI Przedsionkowa, co najmniej 0,5 mV - Komorowa, co najmniej 1 mV - Refrakcja komorowa (mS) ·Zakres, co najmniej 250-400 -Okres refrakcji przedsionkowej (ms) ·Zakres, co najmniej 300-650 manualna lub automatyczna - Odstęp A-V (ms) - Programowany w gr., co najmniej od 50-250 |  |
|  | Dwa niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. |  |
|  | Parametry fizyczne Łącze - IS-1 |  |
|  | Funkcje diagnostyczne Ocena pracy stymulatora - Baterii - Elektrody - Pomiar progu stymulacji |  |
|  | Funkcje holterowskie - Monitor trendu, licznik zdarzeń |  |
|  | Funkcje dodatkowe - Automatyczna zmiana rodzaju stymulacji |  |
|  | Elektrody Rodzaj izolacji - Silikonowa/poliuretanowa |  |

7 - Wszczepialne kardiostymulatory resynchronizujące (CRT-P) z kompletem elektrod, zestawem do introdukcji elektrody do zatoki wieńcowej – 20 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Elektrody - różne długości elektrod komorowych, sterydowych - wkrętkowe elektrody komorowe o różnej długości |  |
| 2 | Funkcje diagnostyczne - IEGM w czasie rzeczywistym -Rejestracja IEGM przed, po i w trakcie arytmii - Przechowywanie epizodów arytmii - Długoczasowy zapis cyklów RR - Pomiary amplitud zał. R i P, oporu elektrod, progu stymulacji, stanu baterii |  |
| 3 | Informacja dla pacjenta w języku polskim |  |
| 4 | 20 wektorów stymulacji |  |
| 5 | Dwa niezależne sensory w tym sensor reagujący na zapotrzebowanie metaboliczne pacjenta podczas aktywności i podczas stresu mentalnego, oparty o kontrolę impedancji wewnątrzsercowej. |  |
| 6 | Zestaw do implantacji elektrody lewokomorowe zawierający; - koszulkę do CS z zintegrowaną zastawką i możliwością podania kontrastu, gdy elektroda znajduje się wewnątrz koszulki, - subselektor współpracujący z elektrodą LV - zestaw do zatoki wieńcowej |  |

8- Urządzenia do transmisji danych kardiowertera – 200 sztuk

9- Urządzenia do transmisji danych kardiowertera z możliwością aktywacji algorytmu do predykcji zaostrzeń niewydolności serca – 40 sztuk

10 - Zestawy do introdukcji elektrod - 1500 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| - 1. | Parametry wymagane: Rozmiary 7 -11F |  |
|  | Rozrywana koszulka, rozszerzacz, prowadnik J, igła angiograficzna |  |
| - 3 | Czas sterylności min.12 miesięcy |  |

11- Rejestratory arytmii  – 80 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Żywotność urządzenia powyżej 5 lat Jedno urządzenie do umieszczania rejestratora pod skórą |  |
| 2 | Certyfikat MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia – certyfikat przedstawiony na żądanie zamawiającego |  |
| 3 | Pamięć zapisu zdarzeń powyżej 80 min. Zapis automatyczny powyżej 50 zdarzeń |  |
| 4 | Możliwość wywołania zapisu ECG przez pacjenta. |  |
| 5 | Możliwość rejestracji AF, HVR, epizodów Brady, SRD, Asystolie. Możliwość rejestracji krótkich epizodów arytmicznych AF trwających do 30 s |  |
| 6 | Możliwość zdalnego monitorowania urządzenia przez internet możliwość przesłania w jednej transmisji do 6 zarejestrowanych epizodów. Możliwość przesłania przez urządzenie zarejestrowanych epizodów |  |

12- Zestaw do implantacji elektrody w pęczek Hisa/LBBAP – 400 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1 | Zestaw do implantacji elektrody w peczek Hisa Koszulka |  |
| 2 | Zestaw akcesoriów; nożyk, prowadnik, kranik |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy pakiet 4 poz. 1- 12

1. W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć (w formie użyczenia) programatory do w/w sprzętu w ilości 7 sztuk.

2.   W ramach zakupu kardiowerterów/defibrylatorów na okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć papier do programatorów.

3. Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy

4. Gwarancja na kardiowertery min. 5 lat

5.  Pozycja 1- 9 oraz 11-12 umowa na przechowanie

6.  Pozycja 10 dostawy bieżące

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet V  AKCESORIA DO IMPLANTACJI KARDIOSTYMULATORÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

1- Zaślepki na konektor elektrody typu IS - 20 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Zaślepka kompatybilna z konektorem elektrody typu IS-1; Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

2 - Zaślepki do gniazd stymulatorowych typu DF1 - 20 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
| 1 | Zaślepka kompatybilna z gniazdem stymulatorowym typu DF-1 Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

3 - Śrubokręt dynamometryczny- 200 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Używany w przypadku implantacji kardiowerterów kardiostymulatorów; Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

4 -Osłonka na nieczynną elektrodę stymulującą oraz defibrylacyjną - 50 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Osłonka kompatybilna z elektrodami stymulującymi oraz defibrylacyjnymi Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

5-  Stylety/Mandryny do elektrod – 200 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Stylety/Mandryny do elektrod Długość 52-100 cm do wyboru |  |
|  | Typ –( proste, „J”) do wyboru |  |
|  | Twardość do wyboru |  |
|  | Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

6- Nożyk do rozcinania koszulki do CS - 200 sztuk

| Przedmiot zamówienia(opis towaru, specyfikacje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane/ opisać |
|  | Kompatybilny z koszulkami używany w przypadku implantacji kardiowerterów defibrylatorów z funkcją resynchronizacji Sterylność min. 2 lata od daty dostawy |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy  Pakiet nr 5 pozycje 1-6

1. umowa na dostawy bieżące

2. Sterylność pakiet 5 pozycje  1-6 – min. 2 lata

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet VI  Sprzęt do przezskórnych usunięć układów stymulujących

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Ilość | Parametry oferowane/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mandryn blokujący przeznaczony do usuwania elektrod o średnicy wew. od 0,016” do 0,32”. Długość całkowita 140 cm, długość robocza 70 cm | 200 |  |
|  | Koszulki poszerzające polipropylenowe- para składające się z koszulki wewnętrznej i zewnętrznej, cieniodajne, o długości 41cm/46cm i średnicy wewnętrznej do wyboru; 7F, 8,5F 10F, 11,5F, 13F | 170 |  |
|  | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod- zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Średnica koszulek wewnętrznych do wyboru; 9F, 11F, 13F | 120 |  |
|  | Mechaniczny zestaw do usuwania elektrod- zestaw dwóch koszulek preparujących tkanki, w którym wewnętrzna koszulka wyposażona jest w ostrze i uchwyt z ręcznym napędem. Długość zestawu 13,6cm. Średnica koszulek wewnętrznych do wyboru; 9F-11F | 40 |  |
|  | Uniwersalny przedłużacz elektrod. Do usuwania elektrod bez światłą wewnętrznego | 30 |  |
|  | Zestaw do usuwania elektrod z dostępu przez żyłę udową | 12 |  |
|  | Koszulka naczyniowa z zakrzywionym końcem do usuwania elektrod z dostępu udowego 12F | 20 |  |
|  | Introducer do koszulki do usuwania elektrod z dostępu udowego z zakrzywioną końcówką | 20 |  |
|  | Pętla typu lasso do usuwania ciał obcych. Średnica introducera w zakresie 4-6F, wielkość pętli w zakresie 5mm-30mm. | 10 |  |
|  | Koszulka stabilizująca | 80 |  |
|  | Koszulka do implantacji elektrod z zakrzywioną końcówką długość 24cm oraz 47cm. | 80 |  |
|  | Cewnik balonowy przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń | 10 |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy  Pakiet nr 6

1. umowa na przechowanie

2. Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet VII  Sprzęt do przeznaczyniowej nieoperacyjnej naprawy zastawki mitralnej - 30 szt.

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametry oferowane/ opisać |
| --- | --- | --- |
| 1 | System do przez naczyniowej, przez cewnikowej naprawy zastawki mitralnej |  |
| 2 | System wyposażony w implant wprowadzany do zatoki wieńcowej |  |
| 3 | System wprowadzany z dostępu szyjnego |  |
| 4 | Introducer o średnicy F10 |  |

Wymagania dodatkowe dotyczy pakietu 7

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia klinicznego zabiegów naprawy zastawki mitralnej

2. Umowa na przechowanie

3. Termin sterylności sprzętu min. 12 m-cy od daty dostawy