Załącznik nr 2 - Dzierżawa aparatu nerko zastępczego na okres 36 miesięcy

Pakiet 1

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy |  | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat nerkozastępczy | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe Wykonawca dostarcza na koszt własny.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Aparat  do ciągłej terapii nerkozastępczej

Pełna nazwa urządzenia, typ, model (podać): ……………………………………

Producent (podać): …………………………………………………………………………...

Rok produkcji nie wcześniej niż 2022: podać): …………………………………………...

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Parametry Wymagane | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TAK |  |  |
| Aparat z min 4 koła jezdne w tym minimum 2 z blokadą | TAK |  |  |
| Opcje zabiegów: Tryby min CRRT: SCUF ,CVVH PRE i/lub POST, CVVHD, CVVHDF PRE i/lub POST ,TPE, HP, ECCO2R | TAK |  |  |
| Zakres prędkości przepływów | TAK |  |  |
| Krew 10 do 450 ml/min | TAK |  |  |
| Substytut 0 do 8000 ml/godz. | TAK |  |  |
| Dializat 0 do 8000 ml/godz. | TAK |  |  |
| Pompa PBP 0, 10 do 4000 ml/godz. | TAK |  |  |
| Usuwanie płynu z ciała pacjenta 0, 10 do 2000 ml/godz. maksymalnie | TAK |  |  |
| System do pozaustrojowego usuwania CO2 | TAK |  |  |
| Kontrola płynu | TAK |  |  |
| Grawimetryczna kontrola płynu oparta na minimum 5 wagach, Zakres pomiaru wagi minimum: 0 do 11 kg; Dokładność: 0-5200 g ± 7,0 g 5200-11000g ± 14,0 g | TAK |  |  |
| Opcje antykoagulacji | TAK |  |  |
| Ogólnoustrojowa, zintegrowana pomp strzykawkowa | TAK |  |  |
| Regionalna cytrynianowa ze zintegrowaną pompą strzykawkową | TAK |  |  |
| Heparynowa (dla TPE), z pompą strzykawkową w aparacie | TAK |  |  |
| Brak antykoagulacji |  |  |  |
| Systemy bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| Podręczny czytnik kodów kreskowych do identyfikacji pacjenta, zestawu terapeutycznego, akcesorium automatycznego usuwania płynu odprowadzanego, w celu upewnienia się, że pasują do wybranego zestawu i terapii | TAK |  |  |
| Zintegrowany system zarządzania alarmami dźwiękowymi i wzrokowymi ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie | TAK |  |  |
| Ultradźwiękowy detektor powietrza: wykrywa pojedyncze pęcherzyki powietrza o średnicy >20µl | TAK |  |  |
| Detektor przecieku krwi Przeciek >0,35 ml/min przy hematokrycie 0,25 dla prędkości przepływu płynu odprowadzanego poniżej 5500ml/godz. Przeciek >0,5 ml/min przy hematokrycie 0,32 dla najwyższej prędkości przepływu płynu odprowadzanego | TAK |  |  |
| Detektor wycieku płynu: wykrywa płyn o objętości > 50 ml | TAK |  |  |
| Neutralizacja ładunków elektrostatycznych w celu uniknięcia interferencji z EKG | TAK/NIE Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| W pełni naładowana bateria rezerwowa zapewnia ciągłość pracy przez co najmniej 30 minut | TAK |  |  |
| Monitorowanie ciśnienia: | TAK |  |  |
| Ciśnienie napływu: -250 do +450 mmHg, dokładność: ± 15 mmHg Ciśnienie powrotu: -50 do +350 mmHg, dokładność ± 5 mmHg Ciśnienie przed filtrem: -50 do +450 mmHg, dokładność ±15 mmHg Ciśnienie płynu odprowadzanego: -350 do +400 mmHg | TAK TAK |  |  |
| Ekran dotykowy: rozdzielczości min 1024 x 768 pokazujący wszystkie istotne dane dotyczące zabiegu (zlecenie, przepływy, ciśnienia) | TAK |  |  |
| Inne | TAK |  |  |
| Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądóww przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | TAK |  |  |
| DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | TAK |  |  |
| Na etapie realizacji umowy przeszkolenie personelu medycznego w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
| Kompensacja usuwania płynu z ciała pacjenta | TAK |  |  |
| Profile (zapisane zlecenia) pozwalają użytkownikowi na szybszy wybór konfiguracji zabiegu | TAK |  |  |
| Automatyczny czujnik poziomu cieczy utrzymuje optymalna wysokość cieczy w komorze odpowietrzającej | TAK Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Kolorowe diody LED nad wagami -kierują użytkownika podczas ustawiania leczenia i zarządzania alarmami | TAK Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Akcesorium automatycznego usuwania płynu odprowadzanego (Auto-Odprow.) naprzemiennie napełnia worki z płynem odprowadzanym i usuwa płyn do odpływu | TAK Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| Podgrzewacz krwi | TAK Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | TAK |  |  |
| Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |  |
| Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |  |
| Szkolenie personelu medycznego z obsługi urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami. | TAK |  |  |
| Szkolenie minimum trzech osób z pionu technicznego z zakresu obsługi, prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji urządzeń w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie zostanie potwierdzone protokołem oraz imiennymi certyfikatami | TAK |  |  |
| Czas naprawy w siedzibie Zamawiającego od 1 do 3 dni roboczych | TAK |  |  |
| W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | TAK |  |  |