## wycena
Przetarg I - jednorazowy sprzęt med. 2026r.
Lp. | netto: | brutto: | WADIUM: | 1%
1. |  |  |  | zad. 1 Zestaw do przeskórnej tracheotomii
2. |  |  |  | Zad. 2 Przewody do ssaka
3. |  |  |  | Zad. 3 Komora inhalacyjna
4. |  |  |  | Zad. 4 Igła do portów
5. |  |  |  | Zad. 5 Igła
6. |  |  |  | Zad. 6 Elektrody jednorazowego użytku i żele do USG i EKG
7. |  |  |  | Zad. 7 Zgłębnik PUR z prowadnicą
8. |  |  |  | Zad. 8 Proteza jądra
9. |  |  |  | Zad 9 Rękawice ochronne - RTG
10. |  |  |  | Zad. 10 Igły biopsyjne
11. |  |  |  | Zad. 11 Zestaw zamknięty
12. |  |  |  | Zad. 12 Żyletki mikrotomowe
13. |  |  |  | Zad. 13 Materiał medyczny jednorazowego użytku - do terapii nerkozastępczych aparatem OMNI będącym na wyposażeniu Zamawiającego
14. |  |  |  | Zad.14 Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych- kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu Zamawiającego
15. |  |  |  | Zad. 15 Kołderka do ogrzewacza
16. |  |  |  | Zad. 16 Przenośny system infuzyjny
17. |  |  |  | Zad. 17 Stapler okrężny z zakrzywionym ostrzem
18. |  |  |  | Zad. 18 Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek
19. |  |  |  | Zad. 19 Podkłady papierowe
20. |  |  |  | Zad.20 Naczynia z pulpy celulozowej
21. |  |  |  | Zad. 21 Zestaw hydrauliczny AMS z powłoką antybiotykową
22. |  |  |  | Zad. 22 Prześcieradło
23. |  |  |  | Zad. 23 Pościel jednorazowa
24. |  |  |  | Zad. 24 Przystawka do punkcji
25. |  |  |  | Zad. 25 Jednorazowe czujniki i mankiety
26. |  |  |  | Zad. 26 Ultraflitry
27. |  |  |  | Zad. 27 Paski testowe do pomiaru wskaźnika INR, płyny kontrolne
28. |  |  |  | Zad.28 Złącze oddechowe
29. |  |  |  | Zad. 29 Igła do pobierania krwi, dla noworodka
30. |  |  |  | Zad. 30 Zestawy do próbek wydzieliny z oskrzeli
31. |  |  |  | Zad. 31 Maska medyczna
32. |  |  |  | Zad.32 Wapno sodowane z indykatorem kanister a 4,5 kg
33. |  |  |  | Zad. 33 Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienienia
34. |  |  |  | Zad. 34 Akcesoria do utrzymania drożności dróg oddechowych
35. |  |  |  | Zad. 35 Termometry elektroniczne
36. |  |  |  | Zad. 36 Ciśnieniomierze, stetoskopy
37. |  |  |  | Zad. 37 Odzież ochronna - rtg
38. |  |  |  | Zad. 38 Ampułkostrzykawka, igła do cystoskopii
39. |  |  |  | Zad. 39 Igła - znacznik
40. |  |  |  | Zad. 40 Fartuch przedni
41. |  |  |  | Zad.41 Cewnik, zestaw sterylny, zestaw do monitorowania
42. |  |  |  | Zad. 42 Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badań ENG/EMG
43. |  |  |  | Zad. 43 Ureterorenoskop, system zamknięty
44. |  |  |  | Zad. 44 Szczoteczki chirurgiczne
45. |  |  |  | Zad. 45 - Sprzęt anestezjologiczny dla dzieci
46. |  |  |  | Zad. 46 Stabilizator palca
47. |  |  |  | Zad. 47 Zestaw do punkcji jamy opłucnej
48. |  |  |  | Zad. 48 Kaseta oddechowa, rura testowa
49. |  |  |  | Zad. 49 Osłona, zestaw
50. |  |  |  | Zad. 50 Zestaw do cięcia cesarskiego
51. |  |  |  | Zad. 51 Światłowody
52. |  |  |  | Zad. 52 Strzykawki
53. |  |  |  | Zad. 53 Etykiety, taśmy
54. |  |  |  | Zad. 54 Drobny sprzęt laboratoryjny
55. |  |  |  | Zad. 55 Osłona na uchwyty
56. |  |  |  | Zad. 56 Zbiornik do łóżka
57. |  |  |  | Zad. 57 Akcesoria do laktatora Symphony będącego na wyposażeniu Zamawiajacego
58. |  |  |  | Zad. 58 Zestaw brzuszno kroczowy
59. |  |  |  | Zad. 59 Klips uszny
60. |  |  |  | Zad. 60 Rękawice
61. |  |  |  | Zad. 61 Zestaw do wykonywania badań spirometrycznych.
62. |  |  |  | Zad. 62 ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOTOMII 2
63. |  |  |  | Zad. 63 Dwukanałowa rurka intubacyjna i worek ogrzewający
64. |  |  |  | Zad. 64 Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, worki
65. |  |  |  | Zad. 65 Elastyczne jednorazowe pasy
66. |  |  |  | Zad. 66 Podgrzewany układ, kaniula, złącze
67. |  |  |  | Zad. 67 Czepek, rękawice
68. |  |  |  | Zad. 68 Igła trepanobiopsyjna do szpiku kostnego
69. |  |  |  | Zad. 69 Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Mindray NB350
Ogółem:
4.31 | - jednostka EURO
Wartość EURO: | 0 | (- z netto). | Sporządził:
…………………

## zad.1
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
zad. 1 Zestaw do przeskórnej tracheotomii
| Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii bez kleszczyków rozszerzajacych techniką Seldingera. Zestaw zawiera: - skalpel - zestaw do kaniulacji IV 14 G - strzykawka o pojemności 10 ml - prowadnica z elementem prostującym - rozszerzacz - rurka tracheostomijna z mandrynem ze światłem - zawór sterowania ssaniem Rozmiar 8,0 | szt. | 50
2. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii bez kleszczyków rozszerzajacych techniką Seldingera. Zestaw zawiera: - skalpel - zestaw do kaniulacji IV 14 G - strzykawka o pojemności 10 ml - prowadnica z elementem prostującym - rozszerzacz - rurka tracheostomijna z mandrynem ze światłem - zawór sterowania ssaniem Rozmiar 9 | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | x |  | x | x | x
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.2
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 2 Przewody do ssaka
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przewód do ssaka z dwoma jednakowymi końcówkami | szt | 2000
2. | Przewód do ssaka z dwoma różnymi końcówkami | szt | 6000
Razem:
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Poz. 1
– rozmiar 8,0 do 10,00
– długość min. 200cm
– sterylny
– | jednorazowego użytku;
- elastyczność drenu , miękkie elastyczne końcówki
- kompatybilność elementów połączeniowych
- odporność na zaginanie i pękanie połączeń
- pakowane pojedyńczo papier/folia
- z datą ważności i produkcji na opakowaniu jednostkowym.
Poz. 2
– rozmiar 8,0 do 10,00
– długość min. 200cm
– sterylny
– jednorazowego użytku;
– jedna miękka elastyczna końcówka, druga stożkowe zakończenie z portem (zamykanym) górnym z regulacją siły ssania kompatybilne z
końcówką cewnika do odsysania
– sterylne
- odporność na zaginanie i pękanie połączeń
- kompatybilność elementów połączeniowych
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.3
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 3 Komora inhalacyjna
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Komora inhalacyjna (tuba medyczna) antystatyczna z ustnikiem, kompatybilna z większością inhalatorów ciśnieniowych, którą można łatwo zdemontować i wyczyścić. Posiada system wirowania oraz elastyczny pierścień łączący, który pasuje do większości inhalatorów ciśnieniowych. | szt | 500
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.4
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 4 Igła do portów
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igły do portów naczyniowych typu Huber - 19 G x 20 mm z przedłużką z klipsem zaciskajacym na przedłużce z dodatkowym portem. | szt. | 16000
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagalne:
1. jednorazowego użytku
2. jałowe
3. niepirogenne
4. nietoksyczne
5. sterylizowane EO
6. opakowania jednorazowe typu blister pack
7. data ważności na opakowaniu jednostkowym.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.5
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 5 Igła
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość netto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igła do wkłuć dotętniczych | szt. | 1500
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
igła do wkłuć dotętniczych do wprowadzenia metodą Seldingera, sterylna, pojedyńczo pakowana
rozmiar 20G/1,1 mm x 44 mm
kaniula z zaworem antyzwrotnym, zamykajacym typu Flow - Switch
specjalna igła dotętnicza o krótkim ostrzu
cieńkościenna igła zewnętrzna wyposażona w nasadkę ze skrzydełkami
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.6
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 6 Elektrody jednorazowego użytku i żele do USG i EKG
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Elektrody EKG jednorazowego użytku ze stałym żelem dla dorosłych - 50 szt w opakowaniu | opak. | 4500
2. | Elektrody EKG jednorazowego użytku ze stałym żelem dla dzieci średnica 25,7 m - 50szt w opakowaniu | opak. | 30
3. | Elektroda Ekg jednorazowego użytku noworodkowa 1 op = 3 szt | opak. | 30
4. | Żel do EKG 500g | szt. | 50
5. | Żel do USG 500g | szt. | 2000
6. | Żel do USG mały - 250 ml | szt. | 200
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Poz. 1. Przeznaczona do badań spoczynkowych, monitorowania i diagnostyki, zalecana do stosowania w trakcie badań dorosłych.
Parametry:
typ: jednokrotnego użycia, niesterylna,
materiał; pianka politylenowa,
żel: stały,
czujnik: Ag/AgCL,
ksztalt: okrągła z wpustką w kształcie języczka,
rozmiar: 42 x 36 mm.
Właściwości:
elastyczna, wodoodporna,wodoszczelna,
hypoalergiczny klej gwarantujący stabilne zamocowanie elektrody na powierzchni ciala,
ergonomiczny ksztalt ulatwijący aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta,
nie zawiera lateksu i PVC,
opakowanie z foli aluminiowej, dodatkowo pokryte od strony wewnętrznej folią polietylenową chroniącą wyrob przed wyschnięciem żelu i warstwy klejącej,
opak 50 szt pakowane na blistrze.
Poz. 2. Przeznaczona do badań krotkookresowych, spoczynkowych, ciąglego monitorowania i diagnostyki,
mała średnica elektrody w kształcie języczka i wypustka umożliwiają aplikację na małej powierzchni ciała pacjenta,
typ: pediatryczna, jednokrotnego użycia, niesterylna,
material: delikatna pianka polietylenowa,
żel: stały,
czujnik: Ag/AgCl,
kształt:kwiatek dziesięcio platkowy,
rozmiar: średnica 25,7 mm.
Właściwości:
elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna,
ergonomiczny ksztalt ułatwiajacy aplikację i zdejmowanie elektrody z ciała pacjenta,
nie zawiera lateksu i PVC,
opakowanie jednostkowe 50 szt,
wyrob medyczny klasy I.
Poz. 3. Elektroda EKG jednokrotnego użytku, noworodkowa, hydrożel włóknina perforowana, z przewodem o długości 50 cm (1op = 3 szt).
Elektroda z przewodem przeznaczona do krótko i dlugoterminowego monitorowania noworodków. Mały rozmiar elektrody ułatwia aplikację na powierzchni ciała pacjenta,
typ: noworodkowa z przewodem, jednokrotnego użycia, niesterylna,
materiał bazowy: miękka pianka polietylenowa,
żel: Hydrożel,
czujnik: Ag/AgCL,
kształt: owalna,
rozmiar: 23 x 23 mm,
zakończenie przewodu: DIN 42802-1 średnica 1,5 mm.
Poz. 4. Żel przewodzący prąd elektryczny, przeznaczony do rejestracji krzywej EKG (zwłaszcza rejestracji 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera), a także przeznaczony do wykonywania innych zabiegów medycznych (np. elektrostymulacji, defibrylacji, kardiowersji, EMG, EP0, zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądu elektrycznego (EMS, TENS, NCV).
Poz. 5. Żel o właściwościach umożliwiajacych przewodzenie ultradźwięków,
przeznaczony do wykonywania badań USG, KTG oraz niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem ultradźwięków
preparat przeznaczony do stosowania zewnętrznego.
Poz. 6. Żel do USG pojemność 250 ml, butelka dopasowana do podgrzewacza w aparacie, będącego na wyposażeniu zamawiającego, o średnicy 5 cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.7
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 7 Zgłębnik PUR z prowadnicą
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy z poliuretanu (PUR) z prowadnicą oraz portem do odbarczania. Rozmiar: CH 14 | szt. | 1200
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.8
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 8 Proteza jądra
L.p. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Proteza jądra, silikonowa, jałowa, w rozmiarach szer 2,8 x dł 3.3; 3,0x4,2 ; 3,3 x 4,7 | szt. | 15
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 9
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad 9 Rękawice ochronne - RTG
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawice chirurgiczne cienkie chroniące przed promieniowaniem rentgenowskim X, sterylne, pakowane pojedynczo, bezpudrowe. ochrona bezołowiowa. Ekwiwalent ołowiu od 0,02 do 0,04 mm Pb. Dostępne rozmiary od 6 – do 9. Każda para rękawic - bezołowiowa i łatwa w użyciu, do jednorazowego użytku, elastyczny komfort i łatwość zakładania i usuwania, wewnętrznie powlekane preparatem hipoalergicznym, 100% sterylizowane. | par | 400
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.10
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 10 Igły biopsyjne
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto[zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igły biopsyjne kompatybilne z pistoletem PRO-MAG ultra dł. 18 G.A. x 20 cm | szt. | 900
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
wysoka sztywność igły;
igła ma posiadać skalę co 1 cm;
oznakowanie igły umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie jej pod kontrolą USG;
zdejmowalny uchwyt przymocowany do prowadników igły;
opakowanie zabezpieczające igłę przed uszkodzeniem, np. tacka plastikowa-papier.
Igły kompatybilne z pistoletem Promag Ultra firmy Argon Medical pochodzące z oryginalnej produkcji producenta pistoletów Promag Ultra firmy Argon Medical i sprzedawane przez autoryzowanego dystrybutora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający dopuszcza igły nieautoryzowanego dystrybutora, który potwierdza kompatybilność igieł z pistoletem Promag Ultra firmy Argon Medical. W takim przypadku Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia: Oświadczenia o kompatybilności oferowanych igieł z pistoletem Promag Ultra firmy Argon Medical.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 11
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 11 Zestaw zamknięty
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto[zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ - CH 12 / CH 14 / CH 16 długość 54, 56, 62 cm oraz RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ CH 12 / CH 14 CH 16 długość 36 cm. Zestaw przeznaczony dla jednego pacjenta, służący do usuwania wydzieliny z drzewa tchawiczo – oskrzelowego u dorosłych pacjentów zależnych od respiratora bez rozłączania układu oddechowego. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne: – Możliwość stosowania przez 168 godz. – Wbudowany port do bronchoskopii – Wbudowany/ zintegrowany podwójnie łącznik obrotowy o kącie 90º, zamykany – port do przepłukiwania cewnika bezzwrotny – port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta – komora/łącznik umożliwiający obserwacje wydzieliny pacjenta – zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka/nasadki zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zgubieniu – aktywacja pomocą przycisku z możliwością kontroli siły ssania – blokada przycisku aktywacji podciśnienia uniemożliwiająca przypadkową aktywację ssania – zastawka do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu rurki, zapewniająca szczelność zestawu – cewnik w przezroczystym rękawie, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, miękki, skalowany z atraumatycznym końcem z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem dystalnym,z dobrze widocznym oznaczeniem całkowitego wycofania cewnika – oznaczenie rozmiaru cewnika – nakleki do oznaczania daty wymiany zestawu | szt. | 700
2. | ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ - CH 12 / CH 14 / CH 16 długość 54, 56, 62 cm oraz RURKI TRACHEOSTOMIJNEJ CH 12 / CH 14 CH 16 długość 36 cm. Zestaw przeznaczony dla jednego pacjenta, służący do usuwania wydzieliny z drzewa tchawiczo – oskrzelowego u dorosłych pacjentów zależnych od respiratora bez rozłączania układu oddechowego. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne: – Możliwość stosowania przez 72 godz. – Wbudowany/ zintegrowany podwójnie łącznik obrotowy o kącie 90º, zamykany – port do przepłukiwania cewnika bezzwrotny – port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta – komora/łącznik umożliwiający obserwacje wydzieliny pacjenta – zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka/nasadki zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zgubieniu – aktywacja pomocą przycisku z możliwością kontroli siły ssania – blokada przycisku aktywacji podciśnienia uniemożliwiająca przypadkową aktywację ssania – zastawka do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu rurki, zapewniająca szczelność zestawu – cewnik w przezroczystym rękawie, bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, miękki, skalowany z atraumatycznym końcem z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi i otworem dystalnym,z dobrze widocznym oznaczeniem całkowitego wycofania cewnika – oznaczenie rozmiaru cewnika – nakleki do oznaczania daty wymiany zestaw | szt. | 1200
3. | DRENY DO ZAMKNIĘCIA SYSTEMU DO ODSYSANIA Sterylny, kompletny zestaw drenów do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny j. ustnej: – łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę – 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej(końcówka drenu zaopatrzona jest w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację odsysania w systemie otwartym) – możliwość stosowania do 72 godz. – długość drenów min 2 metry – średnica drenów 25 CH | szt. | 1600
4. | STERYLNY ADAPTER DO ZAMKNIĘTYCH SYSTEMÓW DO ODSYSANIA Z RUREK INTUBACYJNYCH / TRACHEOSTOMIJNYCH UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE BRONCHOSKOPII – obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych / tracheostomijnych – port do wprowadzenia bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonowy kapturek zabezpieczający – zapewniający szczelność systemu w trakcie użytkowania – wewnętrzna średnica ramienia łączącego się z systemem zamkniętym – 22 mm – możliwość stosowania adaptera przez min. 72 godz. | szt. | 60
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Próbka: poz. 1-4 po 1szt.
Poz. 1, 2, 4
Parametry do oceny jakości:
1. Skuteczność odsysania:
tak – 5 pkt
nie – 0 pkt
2. Szczelne połączenie zamkniętego systemu do odsysania z drenem do odsysania:
tak – 5 pkt.
nie – 0 pkt.
3. Zachowanie szczelności wszystkich części zamkniętego systemy do odsysania:
tak – 5 pkt.
nie – 0 pkt.
Poz. 3
1. Szczelne połączenie drenu z zamkniętym systemem do odsysania:
tak – 5 pkt.
nie – 0 pkt.
| 2. Dreny odporne na odkształcanie: |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
| tak – 5 pkt. |  |  |  |  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
nie – 0 pkt.

## zad.12
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 12 Żyletki mikrotomowe
L.p. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ostrza mikrotomowe niskoprofilowe przeznaczone do rutynowego skrawania materiałów tkankowych szczególnie twardych na mikrotomie o wymiarach: -długość 80 mm, -wysokość 8 mm, -kąt natarcia ostrza 34-45 stopni Ostrza mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte chromem, teflonem bądź specjalną powłoką -platyną zapobiegającą przywieraniu tkanek umożliwiając tzw. wstążeczkowe skrawanie. | szt. | 5000
2. | Ostrza mikrotomowe wysokoprofilowe wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z powłoką redukującą tarcie, przeznaczone do skrawania materiałów śródoperacyjnych w kriostacie o wymiarach: -długość 75-80 mm, -wysokość 14 mm, -kat natarcia ostrza 35 stopni. | szt. | 400
Razem: | [5 empty] | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
1. Zamawiajacy wymaga aby asortyment z poz. 1 i poz. 2 pochodziły od tego samego producenta.
2. Służą do rutynowego skrawania wstążeczkowego tkanek twardych.
3. Służą do skrawania tkanki zamrożonej w kriostacie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość oceny jakościowej ostrzy podczas trwania postępowania przetargowego na podstawie przesłanych próbek.
Kryteria przy ocenie jakości ostrzy poz. 1 i 2 (po 5 szt):
1. Jakość wykonania krawędzi tnącej (precyzyjna obróbka przy jednoczesnym zachowaniu ostrości)
5pkt – Krawędź tnąca wykonana precyzyjnie, ostrze ostre.
3 pkt – Jakość krawędzi zadowalająca.
0 pkt – Krawędź tnąca wykonana nieprecyzyjnie, ostrze od samego początku tępe.
2. Wady fabryczne ( ostrza wyszczerbione, uszkodzone)
5 pkt – Całkowity brak wad fabrycznych
3 pkt – W badanej partii stwierdzono drobne, pojedyncze wady
0 pkt – W badanej partii próbek stwierdzono wiele wad
3. Trwałość, wydajność, częstotliwość wymiany ostrza podczas skrawania materiałów tkankowych w szczegołności twardych
5 pkt – ostrze pozwala na prawidłowe, pełne skrojenie powyżej 10 całych bloczków przy zachowaniu wymaganej jakości cięcia.
3 pkt – ostrze pozwala na prawidłowe, pełne skrojenie od 5 do 9 całych bloczków przy zachowaniu wymaganej jakości cięcia.
0 pkt – Niska trwałość. Ostrze tępi się błyskawicznie przy kontakcie z twardą tkanką. Ostrze zachowuje wydajność podczas pracy z materiałem twardym, jednak wymaga przesunięcia w uchwycie (zmiany pozycji roboczej). Ostrze pozwala na prawidłowe skrojenie poniżej 4 całych bloczków
4. Jakość skrawania, liczba skrojonych bloczków oraz nienaruszalność materiału tkankowego (0- 5 pkt)
5 pkt – Najwyższa jakość skrawania. Ostrze pozwala na bezproblemowe i ciągłe skrojenie dużej liczby bloczków (min.20 bloczków)
3 pkt – Dobra jakość skrawania. Liczba skrojonych prawidłowo bloczków jest na poziomie standardowym (6-19 bloczków)
0 pkt – Niska jakość skrawania. Ostrze niszczy strukturę tkankową. Liczba poprawnie uzyskanych bloczków z jednego ostrza jest rażąco niska. (poniżej 6 bloczków)
5. Stabilność ostrza w uchwycie mikrotomu oraz jakość wykonania (0- 5 pkt)
5 pkt – Idealne dopasowanie i sztywność.
3 pkt – Poprawna stabilność.
0 pkt – Brak stabilności.
6. Odporność na korozję (np. przy kontakcie z płynami odwapniającymi) (0-5 pkt)
5 pkt – Ostrze wykazuje pełną odporność chemiczną
3 pkt – Dobra odporność
0 pkt – Brak odporności
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.13
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 13 Materiał medyczny jednorazowego użytku - do terapii nerkozastępczych aparatem OMNI będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw drenów z filtrem, o powierzchni 1,6 m2 o punkcie odcięcia 37 kDa i rejestracji na 96 godzin do cytrynianowej i heparynowej terapii CWVHD lub/i CWHDF kompatybilne z posiadanym urządzeniem OMNI będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 70
2. | Zestaw drenów z filtrem do terapii CVVD lub/i CVVHDF na urządzeniu OMNI z możliwością podłączenia dodatkowego adsorbera kompatybilne z posiadanym urządzeniem OMNI będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 10
3. | Worki na filtrat z zaworem spustowym umożliwiającym drenaż bez zdejmowania z urządzenia. Pojemność 7 litrów kompatybilne z posiadanym urządzeniem OMNI będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 140
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.14
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad.14 Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych- kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto[zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do terapeutycznej wymiany osocza w plazmafiltrem o pow. 0,35 m kw. Kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 30
2. | Worek odpływowy 5l z dolnym odpływem, kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 30
3. | Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów do aparatu Prismaflex będącego na wyposażeniu Zamawiajacego | szt. | 300
4. | Zestaw do ciągłych technik nerkozastępczych z hemofiltrem o pow. 1,5 m kw. Pozwalający na równoczesne usuwanie cytokin i endotoksyn, zestaw lini tętniczo żylnej , worek ściekowy 5 l, dren do heparyny. (kompatybilny z aparatem Prismaflex będącym na wyposażeniu Zamawiającego) | szt. | 100
5. | Zestaw do ciagłych zabiegów nerkozastępczych ( hemofiltr z liniami do aparatu Prismaflex) o powierzchni 1m lub 1,5m. Skład zestawu: hemofiltr kapilarny, dreny, worek, kompatybilny z aparatem Prismaflex- będącym na wyposażeniu Zamawiajacego | szt. | 400
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
…………………………………….
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .

## zad. 15
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 15 Kołderka do ogrzewacza
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kołderka grzewcza na całe ciało dla dorosłych do systemu WarmAir ( na wyposażeniu OIT). System ogrzewania pacjenta ogranicza ruch powietrza wokół pacjenta, zmniejszając ryzyko przenoszenia zakażeń. | szt. | 500
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 16
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 16 Przenośny system infuzyjny
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Przenośny, jałowy, system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy z poliizoprenu oraz ogranicznik przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy normalnej prędkości przepływu w systemie zamkniętym. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy (bez filtra na przebiegu linii – zapewniając tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełnienia urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie typu Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (no. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, do każdej pompy futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b. | szt. | 1000
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 17
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 17 Stapler okrężny z zakrzywionym ostrzem
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT w % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25 mm, 29 mm oraz 33 mm konwencjonalny z wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa, posiadający okienko kontrolne. Posiada system obrotowego ostrza zapewniający precyzyjne cięcie. Stapler posiada 2 rzędy zszywek tytanowych z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm – 2.5 mm. Wysokość zszywki przed zamknięciem 5.0 – 5.5 mm. Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny.Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 100
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Stapler wyposażony jest w zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu oddaniu strzału, przed i po zespoleniu.
Stapler posiada system obrotowego ostrza, które minimalizuje traumatyzację tkanek podczas cięcia.
Stapler posiada pokrętło regulacyjne ''motylkowe'' ułatwiające zamykanie i otwieranie staplera z opcją podwójnej predkości.
Staplery pakowane pojedyńczo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.18
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 18 Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J. m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek ( tzw. Mini Spike) | szt. | 50000
2. | Kolec transferowy wykonany z materiału ABS. Na końcówkach użebrowane osłonki zabezpieczające. Średnica końcówki kolca 5.6mm, długość 72.2mm. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od latexu. Na opakowaniu nadruk zawierający nr serii, kod produktu, kod UDI, datę ważności. Opis produktu w języku polskim. Okres ważności 5 lat od daty produkcji. | szt. | 500
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry (poz.1):
dla wszystkich opakowań o pojemności 3-1000 ml
zintegrowany zawór zapobiegający niepożądanym wyciekom po rozłączeniu strzykawki
szczelna zatyczka
filtr antybakteryjny co najmniej 0,4 mikrona
złącze luer -lock | Filtr cząsteczkowy płynu 5 mikrona
sterylnie pakowany, pojedynczo, bez lateksu
możliwość wielokrotnego pobierania leku bez pęcherzyków powietrza,
osłonka kolca, kolec ostry | [5 empty] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.19
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 19 Podkłady papierowe
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. Netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto[zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Podkład papierowy 6- warstwowy, rozm. 90 cm x 60 cm | szt. | 140000
Wartość słownie (brutto) zł:
Warunki, które musi spełnić podkład:
Warstwę chłonną stanowi pulpa celulozowa. Górna warstwa podkładu wykonana jest z miękkiej, przyjaznej dla skóry włókniny, która zapewnia komfort pacjentowi. Podkład od spodu zabezpieczony jest nieprzepuszczalną folią antypoślizgową.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 20
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad.20 Naczynia z pulpy celulozowej
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT-% | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Miski nerkowate poj. 700 ml | opak a300 | 200
2. | Baseny płaski poj. 2l | szt | 3500
3. | Miski z pulpy do mycia poj. 4l | szt. | 6000
4. | Kaczki | szt | 6000
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 21
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 21 Zestaw hydrauliczny AMS z powłoką antybiotykową
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Balon FGS regulacji ciśnienia. Zamawiający wymaga dostępności trzech wariantów ciśnieniowych : 51-60 cm/H2O ; 61-70 cm/H2O; 71-80 cm/H2O | szt. | 10
2. | Mankiet FGS. Wymagane rozmiary: - rozmiar 3,5 cm - rozmiar 4,0 cm - rozmiar 4,5 cm - rozmiar 5,0 cm - rozmiar 5,5 cm - rozmiar 6,0 cm - rozmiar 6,5 cm | szt. | 10
3. | Pompa sterująca z powłoką Inhibizone | szt. | 10
4. | Zestaw akcesoriów pomocniczych i montażowych do implantacji hydraulicznego zwieracza cewki moczowej | szt. | 10
5. | Samostabilizujący retraktor operacyjny sterylny, 32.5 cm x 18.3 cm, łącznie z 2 klipsami na cewy moczowe + komplet haczyków | szt. | 10
Razem: | [5 empty] | x |  | x | x | x
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.22
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 22 Prześcieradło
Lp. | Nazwa asortymentu - przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Prześcieradło j.u. nieprzemakalne włókninowe rozm. 90 cm x 220 cm, wykonane z włókniny warstwowej, polipropylenowej i z włókniny polietylenowej. Zgodne z normą EN 13795 1-3 lub równoważne | szt. | 50000
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.23
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 23 Pościel jednorazowa
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto w zł. | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Komplet pościelowy jednorazowego użytku, niejałowy w kolorze zielonym wykonany z włókniny polipropylenowej zawiera : - poszwa wykonana z włókniny o gramaturze min. 25 gram/m² o wymiarach 160cm x 210cm, -poszewka na poduszkę wykonana z włókniny o gramaturze min. 25 gram/m² o wymiarach 70cm x 80cm, -prześcieradło wykonane z włókniny o gramaturze min. 25gram/m² o wymiarach 150-160cm x 210cm-240cm | kpl. | 12000
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.24
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 24 Przystawka do punkcji
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Sterylna dwukanałowa przystawka do puncji | szt. | 1200
Wartość słownie (brutto) zł:
jednorazowe, sterylne dwukanałaowa przystawka do punkcji prostaty
mozliwość obrazowania w dwóch płaszczyznach
średnica otworu 1,6 mm
odpowiednie dla igieł 18G
kąt prowadzenia pod kątem 19° i 0°
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.25
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 25 Jednorazowe czujniki i mankiety
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednorazowy czujnik SpO2 dla noworodków <3 kg i >40 kg, przylepny, kompatybilny Z kardiomonitorem COMEN C60 będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 300
2. | Jednorazowy czujnik SpO2 dla noworodków < 3 kg i > 40 kg na gąbce, zapinany na rzep kompatybilny z pulsoksymetrem Palm Care i kardiomonitorem Comen Star 8000 będących na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 700
3. | Jednorazowy czujnik SpO2 dla noworodków >30 kg i < 3 kg przylepny, 9 pinowy, kompatybilny z kardiomonitorem GE B 105 będącym na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 200
4. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi u noworodka, jednotubowy, kompatybilny z kardiomonitorem Comen Star 8000 będącym na wyposażeniu Zamawiającego, rozmiar 1,2,3,4 | szt. | 25
5. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi u noworodka kompatybilny z kardiomonitorem produkcji Philips model Efficia CM 150 będącym na wyposażeniu Zamawiającego, rozmiar 1,2,3,4 | szt. | 25
6. | Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi u noworodka, dwutubowy kompatybilny z kardiomonitorem GE B105 będącym na wyposażeniu Zamawiającego, rozmiar 1,2,3,4 | szt. | 20
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 26
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 26 Ultraflitry
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
1. | Ultrafiltry 9000 U plus - element eksploatacyjny wyposażenia aparatu AK 96 i AK 98 , niezbędny do prowadzenia zabiegu hemodializy. | szt. | 768
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 27
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 27 Paski testowe do pomiaru wskaźnika INR, płyny kontrolne
Lp. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT-% | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Paski testowe do pomiaru wskaźnika INR kompatybilne z aparatem q-Labs bądącego własnością Zamawiającego | szt. | 2400
2. | Płyny kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pomiarów wskaźnika INR kompatybilne z paskami testowymi i aparatem q-Labs bądącym własnością Zamawiającego - kontrola o wartościach fizjologicznych | szt. | 12
3. | Płyny kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pomiarów wskaźnika INR kompatybilne z paskami testowymi i aparatem q-Labs bądącym własnością Zamawiającego - kontrola o wartościach patologicznych niskich | szt. | 12
4. | Płyny kontrolne do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej pomiarów wskaźnika INR kompatybilne z paskami testowymi i aparatem q-Labs bądącym własnością Zamawiającego - kontrola o wartościach patologicznych wysokich | szt. | 12
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
1. Wszystkie wyroby medyczne muszą posiadać znak CE.
2. Płyny kontrolne zgodne z opisem w tabeli powyżej.
3. Oznaczenia kontrolne wykonywane są przy wykorzystaniu aparatu q-Labs, w systemie POCT.
4. Wszystkie płyny kontrolne muszą być pakowane indywidualnie w ampułki z kroplomierzami.
5. Na każdej ampułce musi znajdować się nazwa płynu kontrolnego, data ważności, numer serii produkcyjnej - wymagania minimalne.
6. Wszystkie płyny kontrolne mają być gotowe do użycia.
7. Do każdej dostawy płynów kontrolnych muszą być dołączone instrukcje/ulotki producenta w języku polskim, które zawierają co najmniej następujące
dane: nazwę płynu kontrolnego, numer katalogowy, dokładny opis płynu kontrolnego i jego przeznaczenie, opis zasady metody,
opis procedur obowiązujących podczas wykonywania badań, sposób interpretacji wyników oznaczeń kontrolnych,
ograniczenia metody, interferencje, reakcje krzyżowe, zakres wartości referencyjnych dla oznaczeń kontrolnych wykonanych na aparacie q-Labs
w danym płynie kontrolnym, trwałość płynu kontrolnego po otwarciu ampułki.
8. Do umowy dostaw Wykonawca dołączy i przekaże Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
w formie papierowej i elektronicznej dla wszystkich materiałów i / lub odczynników będących przedmiotem umowy dostaw lub złoży oświadczenie,
że materiały i / lub odczynniki nie zawierają substancji niebezpiecznych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 28
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad.28 Złącze oddechowe
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT w % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku dla dorosłych, kompatybilne z Kapnometrem Emma , dokonujące pomiaru końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) i częstości oddechów. | szt. | 300
2. | Pojedyncze złącze oddechowe jednorazowego użytku, dla dzieci do Kapnometru Emma ,kompatybilne z Kapnometrem Emma , dokonujące dokonuje pomiaru końcowo - wydechowego stężenia dwutlenku węgla (EtCO2) i częstości oddechów. | szt. | 40
Razem:
Wartość słownie (brutto) zł:
parametry wymagane:
Złączka oddechowa przeznaczona dla dorosłych oraz dla dzieci od 1 roku życia. Złączka jest niezbędnym elementem wykonania pomiarów
za pomocą kapnografu, a jej specjalny kształt eliminuje możliwość niewłaściwego usytuowania.
kompatybilna z kapnografem i kapnometrem EMMA będące na wyposażeniu Zamawiającego
produkt jednorazowego użytku,
odpowiednio zaprojektowany kształt złączki eliminuje możliwość niewłaściwego usytuowania złączki w EMMA,
na zamówienie dostępna również wersja dla niemowląt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad. 29
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 29 Igła do pobierania krwi, dla noworodka
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Igła do pobierania krwi dla noworodków ze skrzydełkiem rozmiar, 6,0 ; 7,0 ; 8,0 | szt. | 1500
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Igła do bezpiecznego pobierania próbek krwi u noworodków i wcześniaków (metoda złamanej igły) ze skrzydełkiem. Specjalnie wyprofilowana w środku nie powodująca zakrzepów, umożliwiająca pobór krwi bezpośrednio do probówki. Rozmiar 21G, 22G - 22mm oraz 23G – 17mm, do wyboru przez Zamawiającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad. 30
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 30 Zestawy do próbek wydzieliny z oskrzeli
L.p. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Pojemnik na popłuczyny 70 ml | szt. | 350
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
- | sprzęt medyczny do badania bronchofiberoskopowego;
- | pojemnik na popłuczyny oskrzelowe o poj. 70 ml, sterylny, szczelnie zakręcony, posiadający dwie zakrętki: jedna do transportu, druga umożliwiająca podłączenie do bronchofiberoskopu i ssaka co umożliwia pobranie popłuczyn oskrzelowych (wejście do ssaka: plastikowe, wejście do bronhofiberoskopu: dren elastyczny);
- | Oferowany sprzęt ma być kompatybilny z bronchofiberoskopem OLYMPUS: T40 ; P40 oraz videobronchoskopem 1T180 i H190 Olympus,
oraz Ebus firmy Pentax
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad. 31
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 31 Maska medyczna
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Maska medyczna j.u (1 op=50szt) | op | 7000
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
wiązana na troki lub na gumki- wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny posiadająca wkładkę modelującą na nos.
skuteczność filtracji bakterii: BFE > 98%.
Pakowana w wygodny kartonik umożliwiajacy wyjmowanie pojedyńczych sztuk.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania połowy wymaganej ilości masek wiązanych na troki i połowa wymaganej ilości
maski na gumki.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 32
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad.32 Wapno sodowane z indykatorem kanister a 4,5 kg
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Wapno sodowane z indykatorem kanister a 4,5 kg | szt. | 400
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
1. | Wapno sodowane
2. | Kanister 4,5 kg wapno w formie nieregularnych granulek, typu D - profile rozmiaru granulek 2,5 - 5,0 mm, zawartość pyłu <0,2 %
3. | twardość 99 %. Nie zawiera wodorotlenku potasu, zawartość wilgoci 15,5%
4. | Absorcja dwutlenku węgla 150l/kg
5. | Indykator zużycia - zmiana koloru z białego do fioletowego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.33
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 33 Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienienia
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia | op. | 36
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, jednokanałowy, posiadający sylikonową końcówkę ( tzw. Miękka )
kompatybilny z Kardiomonitorem CAM, będącym na wyposażeniu zamawiającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.34
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 34 Akcesoria do utrzymania drożności dróg oddechowych
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typu MacIntosh. Rozmiary #00, #0-5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 lub równoważne (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważne. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia światłowodu, pakowanie folia-folia, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu jednostkowym. | szt | 10000
2. | Wielorazowa rękojeść do laryngoskopu, światło LED, na baterie kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 lub równoważne (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, oznaczenie standardu ISO 7376 lub równoważne w postaci zielonego pierścienia pod zaczepem do łyżki, oznaczenie LED na zaczepie łyżki i nr seryjny. Średnica rękojeści 30 mm, żywotność rękojeści min. 50 000h, czas pracy na 2 bateriach ok. 80h. | szt | 200
3. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 lub równoważne (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 lub równoważne. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. | szt | 160
Razem: |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 35
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 35 Termometry elektroniczne
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Termometr elektroniczny bezdotykowy. | szt. | 100
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
Parametry wymagane:
- Funkcja kalibracji urządzenia (automatyczna lub manualna realizowana w szybki sposób przez użytkownika).
- Zakres pomiaru temperatury w przedziale od ok. 1°C do ok. 50°C,
-Wybór trybu pomiaru : usta, odbyt, pacha, czoło i powieka.
-Możliwość pomiaru temperatury: ciało, pokarm, płyn i inne rzeczy.
- Sensor prawidłowej odległości.
- Czytelny, podświetlany wyświetlacz cyfrowy (np. typu LCD).
- Wysoka dokładność pomiaru (błąd pomiaru w zakresie temperatur medycznych nie większy niż +/- 0,2°C lub +/- 0,3°C).
- Okres gwarancji jakości: minimum 2 lata.
-Oczekiwania żywotność – 10 lat | [6 empty] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 36
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 36 Ciśnieniomierze, stetoskopy
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Aparat do pomiaru ciśnienia tetniczego ręczny z stetoskopem, manometr zintegrowany z gruszką pompujacą. Stetoskop w zestawie. | szt. | 70
2. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego automatyczny dla dorosłych z zasilaczem. | szt. | 80
3. | Stetoskop płaski | szt. | 40
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane dot. poz. nr 1
Ciśnieniomierz z manometrem zintegrowany z gruszką pompującą. Połaczenie do mankietu może być wtedy zrealizowane na trzy sposoby:
1. dwa przewody- powietrze z gruszki pompowane jest do mankietu jednym przewodem, a ciśnienia powietrza z mankietu doprowadzone jest
do manometru drugim przewodem. Mechanizm jest dzięki temu bardziej odporny na gwałtowne wzrosty ciśnienia wywpłane ręcznym
pompowaniem i nie występuje efekt ,,skakania' wskazówki manometru. Mankiet pełni wówczas rolę buforu powietrznego.
2.,,2 w 1''-dwa przewody koncentryczne ( jeden w drugim). System ten łaczy prostotę systemu jednoprzewodowego z zaletami systemu
dwuprzewodowego.
3. klasyczne rozwiazanie dwuprzewodowe, w którym manometr jest oddzielony od gruszki pompujacej i może być zawieszony na ścianie przy łóżku ,
położony na biurku lub zaczepiony za mankiet.
Parametry wymagane dot. poz. nr 2
Ciśnieniomierz w zestawie z mankietem poszerzanym ( obwód ramienia od 22 do 42 cm)
w pełni automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru krwi na ramieniu
z cyfrowym dużym wyświetlaczem LCD
łatwa i prosta obsługa jednym przyciskiem
ciśnieniomierz musi posiadać walidację kliniczną,
wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi,
wskaźnik prawidłowo założonego mankietu,
funkcję wykrywania nieregularnego tętna, nadciśnienia oraz ruchu ciała podczas pomiaru : wyświetla tylko wyniki wiarygodnych badań
zestaw baterii ( wystarczający na minimum 1000 pomiarów)
Zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V z zasilaczem sieciowym (w zestawie)
zarejestrowane jako urządzenia medyczne
Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 2 minutach
Gwarancja: min.24 miesięce
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 37
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 37 Odzież ochronna - rtg
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Czapka - Ochrona głowy przed promieniowaniem RTG przy użyciu lekkich, bez-ołowiowych materiałów. Ochrona przed promieniowaniem rozproszonym, stopień ochrony przed promieniowaniem równoważny ołowiowi 0,50 mm Pb. Wykonana z innowacyjnego materiału Typu Innomax – Bizmut i Antymon w matrycy polimerowej niezawierającej ołowiu, gwarantującego skuteczna ochronę radiologiczna. Materiał działający na zasadzie absorpcji oraz rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Dzięki zastosowaniu specjalnych kompozytów metali Bizmut i Antymon o wysokiej gęstości w matrycy polimerowej osiąga skuteczność ochrony porównywalną a nawet lepszą od ołowiu , przy znacznie mniejszej masie. Budowa czapki opaska z materiału ochronnego typu INNOMAX wyposażona od wewnątrz w materiał pochłaniający pot w górnej części czapki materiał zapewniający wentylację. Elastyczny tył z taśmą zapinaną na rzep umożliwiający łatwe zakładanie i regulacje obwodu czapki ochronnej. | szt. | 4
2. | OSŁONA TARCZYCY przed promieniowaniem RTG przy użyciu lekkich, bez-ołowiowych materiałów Ochrona tarczycy ma stopień ochrony przed promieniowaniem równoważny ołowiowi 0,50 mm Pb. Ochrona tarczycy zapinana na rzep typu stójka ze śliniakiem zaszyta od wewnętrznej strony co zwiększa szczelność ochrony RTG chroniąca tarczyce oraz mostek. Wykonana z innowacyjnego materiału Innomax - Bizmut i Antymon w matrycy polimerowej niezawierającej ołowiu, gwarantującego skuteczna ochronę radiologiczna. Materiał działający na zasadzie absorpcji oraz rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Dzięki zastosowaniu specjalnych kompozytów metali Bizmut i Antymon o wysokiej gęstości w matrycy polimerowej osiąga skuteczność ochrony porównywalną a nawet lepszą od ołowiu , przy znacznie mniejszej masie. Osłona tarczycy w komplecie z pokrowcem wielokrotnego użytku na osłonę tarczycy z możliwością prania, materiał pokrowca zapewniający optymalne pochłanianie potu i ochronę przed potem oraz zapachami. | szt. | 10
3. | Fartuch ochrony radiologicznej zabezpieczający przód i tył Fartuch jednoczęściowy zapinany na rzep z przodu po obu bokach z wbudowanym pasem ergonomicznym wzmacniającym podparcie kręgosłupa w odcinku lędzwiowym. Ochrona tarczycy zapinana na rzep. Fartuch zawierający akcesoria odciążajżce kręgosłup: poduszki na ramionach, sztywniejszy, dobrze przylegający tył fartucha, wbudowany pas ergonomiczny zapinany na pas z szeroką klamrą. Fartuch wykonany z innowacyjnego materiału niezawierającego ołowiu, gwarantującego skuteczna ochroną radiologiczna. Waga lżejsza od klasycznego fartucha ołowianego. Waga lżejsza od klasycznego fartucha ołowianego: np. Fartuch L waga nie większa niż 3,9 kg. ochronność o równoważniku osłabienia promieniowania wyrażonym w ekwiwalencie ołowiu: przód – 0,50 mm Pb, dwie warstwy ( FLAP ON ) w pełni pokrywające i osłaniające przód tył -0,25 mm Pb. Materiał łatwo zmywalny, nie przyswajalny dla plam z materiału biologicznego typu krew oraz dla kontrastu Innowacyjny antybakteryjny materiał obojętny na zapachy Dostępne rozmiary: XXL, XL, L, M, S Materiał działający na zasadzie absorpcji oraz rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Dzięki zastosowaniu specjalnych kompozytów metali Bizmut i Antymon o wysokiej gęstości w matrycy polimerowej osiąga skuteczność ochrony porównywalną a nawet lepszą od ołowiu , przy znacznie mniejszej masie. | szt. | 6
| Razem: |  | X | X |  | x |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad. 38
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 38 Ampułkostrzykawka, igła do cystoskopii
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Sterylna ampułkostrzykawka – specjalistyczny implant endoskopowy w formie lepkiego żelu do wstrzykiwań zawierający usieciowany kwas hialuronowy i mikrocząsteczki dekstranomeru, pakowany w gotową do uzycia ampułkostrzykawkę jednorazowego użytku, pojemność 1ml/2ml roztworu w ampułkostrzykawce . Przeznaczony do leczenia refluksu pęcherzowo moczodowego u dzieci oraz wysiłkowego nietrzymanai moczu. Preparat musi być biokompatybilny i biodegradowalny. Każda ampułkostrzykawka zapakowana sterylnie gotowa do bezpośredniego użycia | szt. | 50
2. | Cystoskopowa igła typu Williams. Igła półsztywna do wstrzyknięć, rozmiar w skali Fr, rozmiar w skali G, długość oraz długość końcówki mogą być różne w zależnośći od konfiguracji. Służy do wstrzykiwania do cewki moczowej , szyi i ściany pęcherza moczowego pod kontrolą cystoskopu.Produkt sterylizowany gazowym tlenkiem etylenu, w rozrywalnych opakowaniach , przeznaczony do jednorazowego użytku. Igła o specjalnym wyprofilowanym ostrzu . Kompatybilność – narzędzie musi współpracować z giętkimi i sztywnymi cystockopami, długość dostosowana do cystoskopów np30mm lub 700mm. Średnica igły w zależności od zapotrzebowania np23 G. Konstrukcja – igła chowana w osłonce/cewniku ( zabezpieczająca kanał roboczy cystoskopu przed uszkodzeniem. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo | szt. | 50
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.39
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 39 Igła - znacznik
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
1. | Znacznik do biopsji mammotomicznej 15G, igła prowadząca 13Gx 90MM | szt. | 100
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Znacznik służący do precyzyjnego oznaczenia miejsca guza.
Jest to mały, metalowy element, najczęściej wykonany z tytanowego drutu otoczonego materiałem hydrożelowym. Po implantacji materiał hydro-
żelowy pęcznieje, chłonąc płyny ustrojowe, co powoduje znaczną poprawę widoczności i lokalizacji znacznika w ciele pacjenta.
Umieszczany w piersi szczególnie przed chemioterapią aby mieć możliwość zlokalizowania zmiany w przypadku zmniejszenia lub zniknięcia guza
w trakcie leczenia.
Znacznik jest dobrze widoczny podczas badania USG i RTG.
Pozwala na dokładne i precyzyjne usunięcie guza i obszaru objętego chorobą, co umożliwia wykonanie operacji oszczędzających piersi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 40
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 40 Fartuch przedni
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | -11
1. | Fartuch przedni z włókniny, j.u., niejałowy, podfoliowany przód, szerokośc min. 87 cm, dł. min. 120 cm, wykonany z włókniny foliowanej, nieprzemakalny dla płynów, używany jako dodatkowe zabezpieczenie personelu, przy wykonywaniu mokrych zabiegów. Zgodny z normą EN 13795-1 lub równoważne | szt. | 2000
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad.41
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad.41 Cewnik, zestaw sterylny, zestaw do monitorowania
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Cewnik do małoinwazyjnej metody zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego( typu PICCO) w sterylnym zestawie jednorazowego użytku , do termodylucji i pomiaru ciśnienia tętniczego - rozmiar 5F; dł. 20 cm | szt. | 600
2. | Czujnik jednorazowego użytku, przeznaczony do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego oraz ciągłego określania rzutu serca kompatybilny z monitorem PULSIOFlex PC 40000 - będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 100
| Jednorazowy, sterylny zestaw przetwornikowo-pomiarowy do zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego metodą termodylucji przezpłucnej i analizy konturu fali tętna | szt. | 800
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
Pozycja 1
Cewnik w sterylnym zestawie jednorazowego użytku do termodylucji i pomiaru ciśnienia tętniczego - rozmiar 5F; dł. 20 cm
Zestaw musi zawierać:
1. Cewnik z termistorem tętniczym
2. Kaniula prowadnika prowadnicy,
3. Prowadnica z dozownikiem jednoręcznym,
4. Rozszerzacz naczyń.
Pozycja 2
Czujnik musi bezawaryjnie współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitorowania hemodynamicznego i pasować do posiadanego okablowania wielorazowego oraz algorytmu analizy konturu fali tętna, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy zewnętrznych przetworników pośrednich.
Zestaw musi zawierać:
1. Czujnik
2. Przedłużacz odporny na ciśnienie 30 cm,
3. Czerwona zatyczka.
Pozycja 3
Zestawy muszą być kompatybilne technologicznie i mechanicznie z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami i modułami hemodynamicznymi
Zestaw musi zawierać:
1. Zestaw monitorujący,
2. Czujnik temperatury injektatu,
3. Kranik trójdrożny,
4. Linia tętnicza (30 cm ; 150 cm),
5. Kolorowe etykiety.
6.System ciągłego płukania
……………………………………………
(Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

## zad.42
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 42 Jednorazowe elektrody powierzchniowe do badań ENG/EMG
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT w % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Jednorazowa samoprzylepna elektroda powierzchniowa o wymiarach 15x20mm z zatrzaskiem opakowanie = 20 szt. | op. | 120
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Jednorazowa elektroda powierzchniowa o wymiarach 15x20 mm z zatrzaskiem.Kompatybilna z urządzeniem Neuromed 4.
Specjalny kształt, który pozwala uzyskać doskonałą rejestrację nawet z małych mięśni,
hydrożel, który umożliwia nawet kilkukrotną zmianę miejsca przyłożenia elektrod
złącze zatrzaskowe typu Snap
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.43
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 43 Ureterorenoskop, system zamknięty
Lp | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | -11
1. | Jednorazowy cyfrowy giętki ureterorenoskop zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Kompatybilny z narzędziami endoskopowymi oraz włóknem laserowym. Pole widzenia 120⁰, głębia ostrości 5-50mm, zintegrowany dystalny CMOS i podwójna dioda LED, kąt zagięcia 275⁰ góra/dół, najmniejsza średnica zewnętrzna części roboczej 7,5 Fr, długość części roboczej 670mm, średnica wewnętrzna kanału roboczego 3,6 Fr, długość całkowita 895mm, opcjonalna blokada kąta zgięcia dystalnej końcówki roboczej w wybranej pozycji, boczny port irygacyjny wraz z kanałem do wprowadzenia narzędzi z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Ureterorenoskop kompatybilny z endoskopowym procesorem obrazu RP-IPD-V800 posiadającym system zarządzania dokumentacją pacjenta. | szt. | 200
2. | Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny. | szt. | 350
3. | Urządzenie jednorazowego użytku ssąco-płuczące do laparoskopii. Jednorazowa kaniula <100 gram, ergonomiczna i lekka, dł. 35cm, średnica 5mm, z drenem PCV o średnizy wewnętrznej 6.4mm/zewnętrznej 9.5mm, dł. drenu 3m. Zakończenie typu Yankauer (6 otworów bocznych), włókno szklane „E" (atraumatyczne, nieprzewodzące). | szt. | 250
| Wartość ogólna: |  |  |  |  | X |  | X |  | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane (poz.1):
Jednorazowe giętkie ureterorenoskopy muszą być kompatybilne z endoskopowym procesorem obrazu użyczonym na czas trwania umowy. Parametry techniczno-użytkowe: system zarządzania dokumentacją pacjenta, wyświetlacz dotykowy 13,3", rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, wbudowana pamięć 192Gb, zmienna ramka widoku, możliwość dostosowania parametrów i obrócenia obrazu (0⁰/90⁰/180⁰/270⁰), możliwość ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia oraz nagrywania filmu, złącza HDMI, SDI, CVBS, wymiary 327 mm x 214 mm x 54 mm. DICOM i PACS obsługiwane. Sterownik umożliwiający podłączenie syngału z URS do monitora zewnętrznego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Renata Telega

## zad.44
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 44 Szczoteczki chirurgiczne
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
1. | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk, z chlocheksdyyną 4% | szt. | 7000
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
bezlateksowa, pakowana pojedyńczo, w pakiecie czyścik do paznokci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 45
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 45 - Sprzęt anestezjologiczny dla dzieci
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Zatyczka do układu oddechowego sterylna 22 F | szt. | 1000
2. | Anestetyczny układ oddechowy dla dzieci | szt. | 200
3. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,0 | szt | 40
4. | Rurka intubacyjna bez mankietu 2,5 | szt | 40
5. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,0 | szt | 40
6. | Rurka intubacyjna bez mankietu 3,5 | szt | 300
7. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,0 | szt | 500
8. | Rurka intubacyjna bez mankietu 4,5 | szt | 500
9. | Rurka intubacyjna bez mankietu 5,0 | szt | 500
10. | Rurka intubacyjna bez mankietu 5,5 | szt | 400
11. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 3 | szt. | 80
12. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 3,5 | szt. | 100
13. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 4 | szt. | 200
14. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 4,5 | szt. | 200
15. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 5 | szt. | 200
16. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 5,5 | szt. | 400
17. | Rurka intubacyjna z uszczelnieniem 6 | szt. | 700
18. | Prowadnica sterylna do rurek 2,0-4,5 jednorazowego użytku. | szt | 200
19. | Prowadnica sterylna do rurek 4,0 - 6,0 jednorazowego użytku. | szt | 400
20. | Prowadnica sterylna do rurek >5,0 jednorazowego użytku. | szt | 500
21. | Konektor | szt | 800
22. | Manometr ręczny | szt | 4
RAZEM | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane;
Poz; 1
1. Pakowana pojedyńczo.
2. Sterylna.
3. Szerokość wew. 22 F.
4. Jednorazowego użytku.
Poz; 2
1. Obwód oddechowy do znieczulania dla dzieci, stosowany indywidualnie u jednego pacjenta
2. Wykonany z PCV o gładkiej powierzchni wewnątrz
3. Wysoka odporność mechaniczna i niski opór przepływu
4. Odporny na załamania z wzmocnioną spiralą zewnętrzną utrzymująca wymiar przekroju, nawet po jego zagięciu
5. Całkowita przeźroczystość układu
6. Zakonczenia giętkie 22 F
7. W zestawie układu oddechowego:
ramię o długości 300 cm - 2 szt.; ramię dodatkowe o długości 150 cm - 1 szt;
trójnik z łącznikiem katowym z portem do kapnografii ujście 22 M/15F
worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1 litra, ujście 22 M
Poz; 3 - 7
1. Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce;
2. Znacznik na całej długości rurki, pozwalający na lokalizację i kontrolę położenia rurki;
3. Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania;
4. Przeźroczyste, termoplastyczne tworzywo rurki;
5. Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem.
6.Oznaczenie poziomu strun głosowych
7.Okienko Marphy'ego
8.Skalowana co 1 cm
9.Data ważności na opakowaniu.
10. łącznik dobrze osadzony i połączony z rurką intubacyjną, brak możliwości przypadkowego ich rozłączenia
Poz; 11 - 17
1. Czytelne oznaczenie numeryczne rozmiaru na rurce
2. Znacznik na całej długości rurki, pozwalający na lokalizację i kontrole położenia rurki
3. Opakowanie sterylne
4. Łatwe otwieranie
5. Balonik kontrolny z samoczynnie zamykającym się zaworem
6. Ściany balonika po całkowitym opróżnieniu gładko przylegające bez ostrych krawędzi
7. Przeźroczyste termoplastyczne tworzywo rurki
8. Atraumatyczne zakończenie rurki, krawędzi otworu i połączenia z mankietem, szczelności mankietu niskociśnieniowego.
9.Oznaczenie poziomu strun głosowych
10.Okienko Marphy'ego
11.Skalowana co 1cm
12.Data ważności na opakowaniu.
Poz; 18 - 19
1. Wykonana z miękkiego aluminium z osłonką z tworzywa sztucznego ułatwiająca intubację w trudnych warunkach;
2. Miękka końcówka dystalna zmniejszająca ryzyko uszkodzenia ścianki tchawicy
3. Gładka powierzchnia zewnętrzna ułatwiająca wprowadzanie i wyjmowanie prowadnicy z rurki intubacyjnej
4. Opakowanie sterylne, łatwe do otwierania;
5. Pakowane pojedynczo.
Poz; 21
1. Sterylny, pakowany pojedyńczo,
2.Przeźroczysty, obustronie zwężajcy się równomiernie gładko ( nie schodkowo)
3. Rozmiar 3/16´´-7/16´´ (5mm-11mm)
4. Końcówki równolegle ściete.
Poz; 22
1. Wygodny, ergonomiczny kształt,
2.Manometr wyskalowany w cm H2O
3. Zawierajacy klips mocujący do przechowywania i ułatwiania dostępu
4. W zestawie długi elastyczny odłaczalny przewód łaczący
5. Wbudowany zawór podciśnieniowy dla ułatwienia opróżniania mankietów niskociśnieniowych.
Każde opakowanie jednostkowe dostarczane przez wykonawcę do zamawiajacego ma posiadać:
a. znak CE
b. opis w języku polskim
c. termin ważności produktu
Termin ważności asortymentów dostarczanych do zamawiającego nie może być krótszy niż 12 miesięcy przed jego upływem - licząc od daty dostawy do zamawiającego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 46
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 46 Stabilizator palca
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT w % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | stabilizator palca - szyna Zimmera 400mm x 20 mm | szt. | 700
2. | stabilizator palca - szyna Zimmera 230mm x 20 mm | szt. | 700
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Szyna Zimmera - lekka, aluminiowa orteza pokryta pianką, służąca do unieruchomienia palców dłoni lub stopy (zwichnięcia, złamania, stłuczenia).
Zapewnia stabilizację, zastępując tradycyjny gips, a jej kształt można dopasować do palca, często mocując ją plastrem lub bandażem.
· Wykonana z aluminium (dla sztywności) oraz miękkiej pianki (dla komfortu i ochrony przed otarciami).
· Zalety: Wodoodporność, lekkość, możliwość dopasowania kształtu, wentylacja.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 47
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 47 Zestaw do punkcji jamy opłucnej
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT w % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnej | szt. | 800
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Zestaw do punkcji jamy opłucnowej z zastawką bezzwrotną, 3 igły (14G, 16G, 18G) przeznaczone do bezpiecznej penetracji jamy opłucnowej,
torba kolekcyjna umożliwiająca gromadzenie płynów przez zawór zwrotny.
Produkt jednorazowego użytku.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.48
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 48 Kaseta oddechowa, rura testowa
Lp | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto w [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | -11
1. | Cześci zużywalne do respiratora Maquet - kaseta oddechowa | szt. | 11
2. | Cześci zużywalne do respiratora Maquet - kaseta oddechowa | szt. | 6
3. | Cześci zużywalne do respiratora Maquet - kaseta oddechowa | szt. | 4
4. | Rura testowa - do respiratorów Maquet | szt. | 25
| RAZE |  |  |  |  | X |  | X |  | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Wymienny komponent wyposażony w przepływomierz, zawierający zawór wydechowy oraz czujnik ciśnienia,
poz. 1 Kompatybilne z respiratoram Maquet Servo – Air, będącym na wyposażeniu Zamawiającego
poz. 2 Kompatybilny z respiratoram Maquet Servo – U ( kaseta czarna), będącym na wyposażeniu Zamawiającego
poz. 3 Kompatybilny z respiratoram Maquet Maquet Servo -I ( kaseta biała) będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
poz. 4 Kompatybilna z respiratorami Maquet Maquet Servo -I,Maquet Servo - U i Maquet Servo - Air, będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
Kompatybilny z respiratoram Maquet Maquet Servo -I ( kaseta biała) będącymi na wyposażeniu Zamawiającego
Oit ma dwa modele respiratora, do którego ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 49
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 49 Osłona, zestaw
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [%] | Wartość netto [%] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | nr kat.
1. | Osłona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek zewnętrzna, biała z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka. Osłona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. W opakowaniu dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3cm. Produkt sterylny. Opakowanie zbiorcze 50 par. | szt. | 1000
2. | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania. Zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu McCoy (ruchoma końcówka łyżki) z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorosły. #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorosły. Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 500
3. | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg. Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.: #0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm #1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm #2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm #3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm #4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm #5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 500
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X |  | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem ewelktronicznym

## zad. 50
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 50 Zestaw do cięcia cesarskiego
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
brutto [zł]
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11-
1. | Zestaw do cięcia cesarskiego | szt. | 850
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
poz.1 - Zestaw do cięcia cesarskiego
1 x serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 140-150cm x 190cm,
1 x obłożenie stolika Mayo, wzmocnione 80cm x 140- 145cm,
1 x serweta do cięcia cesarskiego z samoprzylepnym oknem 25-30cm x 30-35 cm z folią chirurgiczną ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu
min. 55x65 cm ze zintegrowaną torbą na płyny 200-220cm x 300-320cm,
1 x serweta nieprzylepna ( dla noworodka) 140-150cm x 190cm,
1 x serweta (kocyk) dla noworodka 95-100cm x 100cm.
2x ręcznik chłonny 30x 30 cm
Klej hypoalergiczny, akrylowy, - umożliwiający swobodne odklejanie bez ryzyka uszkodzeń części stołu operacyjnego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 51
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 51 Światłowody
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT w % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Światłowody | szt. | 30
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Światłowody kompatybilne z laserem diodowym Leonard Mini służącym do wykonywania zabiegu małoinwazyjnego zabiegu SilaC (laserowej ablacji cysty włosowej).
Metoda bazuje na wykorzystaniu wysoce precyzyjnego, płytko penetrującego światła lasera Leonardo Mini o dł. fali 1470nm, dostarczanego za pośrednictwem radialnego światłowodu proktologicznego FiLaC™, gwarantującego bezpieczną dystrybucję światła do tkanek, nawet w przypadku zastosowania wysokich dawek energetycznych.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 52
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 52 Strzykawki
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto w zł | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Strzykawki safepico | szt. | 600
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Samonapełniająca się strzykawka z osłoną igły 22Gx1 mająca wbudowaną metalową kulkę mieszającą, zapewniającą szybkie i jednorodne mieszanie próbki. Posiada bezpieczny TIP CAP, który minimalizuje ryzyko kontaktu z krwią. Urządzenie zintegrowane z osłoną igły - minimalizuje ryzyko ukłucia igłą. Sucha heparyna o zrównoważonym poziomie elektrolitów zmniejsza ryzyko krzepnięcia krwi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 53
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 53 Etykiety, taśmy
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto w [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | -11
1. | ETYKIETY FOLIOWE DO ZNAKOWANIA SZKIEŁEK,SKIEROWAŃ -wymiary: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone -kolor : białe, matowe -odporne na aceton, ksylen, kwasy, alkohole, na mechaniczne ścieranie. -zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne z drukarkami Godex RT230, Godex RT200, Zebra TLP2824 i taśmami barwiącymi TTAX30/74/05 - materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego -rodzaj kleju: akrylowy - nawój: pojedynczy (łącznie 2500 szt. etykiet na rolce) - przeznaczenie: do znakowania próbek w laboratorium (m.in.pojemnki, szkiełka mikroskopowe - możliwość umieszczania etykiet także na podłożu papierowym, np.znakowanie skierowań - gwarantowana trwałość: 12 m-cy od daty dostawy | rolka | 50
2. | TAŚMA BARWIĄCA DO ETYKIET - zastosowanie: do drukarek termotransferowych - typ taśmy: żywiczna – do etykiet foliowych - kolor zadruku: czarny - długość: 74 m (±0.5%) - szerokość: 33 mm (±0.5mm) - gilza: 0,5” - kompatybilna z drukarkami GoDex RT230, Godex RT200, Zebra TLP2824 - gwarantowana trwałość: 24 m-ce od daty dostawy - odporność na kontakt z ksylenem i acetonem | rolka | 40
3. | ETYKIETY FOLIOWE SAMOPRZYLEPNE - kolor: białe, błyszczące - wymiary: 24 x 24 mm, rogi zaokrąglone - przeznaczenie: do znakowania materiałów i skierowań - zastosowanie: do drukarek termotransferowych, kompatybilne m.in. z drukarkami GoDex RT230, Godex RT200, Zebra TLP2824 i taśmami barwiącymi TTRX33/74/05 - materiał etykiety: folia z tworzywa sztucznego - rodzaj kleju: akrylowy - nawój: pojedynczy (łącznie 2500 szt. etykiet na rolce) - odporność na krótkotrwały kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole, ksylen), bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku na mokro w agresywnym roztworze przed wyschnięciem etykiety - przeznaczenie: do znakowania próbek w laboratorium (m.in. pojemniki, probówki),szkiełka mikroskopowe - możliwość umieszczania etykiet także na podłożu papierowym, np. znakowanie skierowań -gwarantowana trwałość: 12 m-cy od daty dostawy | rolka | 24 | 170 | 4080 | 23% | 5018.4
4. | TAŚMA BARWIĄCA DO ETYKIET - zastosowanie: do drukarek termotransferowych - typ taśmy: żywiczna – do etykiet foliowych - kolor zadruku: czarny - długość: 74 m (±0.5%) - szerokość: 33 mm (±0.5mm) - gilza: 0,5” - kompatybilna z drukarkami GoDex RT230, Godex RT200, Zebra TLP2824 - gwarantowana trwałość: 24 m-ce od daty dostawy - odporność na krótkotrwały kontakt z ksylenem (bez odporności na mechaniczne ścieranie zadruku etykiety zwilżonej ksylenem przed jej wyschnięciem) | rolka | 24 | 25.5 | 612 | 23% | 752.76
5. | ZADRUKOWANE ETYKIETY NA MATERIAŁY SAMOPRZYLEPNE - wymiary: 24x18 mm opisane - odporne chemicznie na odczynniki rutynowo stosowane w patomorfologii - odporność na kontakt z agresywnymi chemikaliami (kwasy, alkohole,ksylen) - etykiety numerowane unikatowo w obrębie instalacji PatARCH z unikatowym kodem kreskowym. - nawój rolki po 2500 szt. lub kartoniki po 10 etykiet. | rolka | 60
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.54
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 54 Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zakręcane naczynka do moczu, sterylne, o poj. użytkowej 120 -125ml i poj. całkowitej 140 ml | szt. | 15000
2. | Naczynka polipropylenowe z łopatka do kału | szt. | 10000
3. | Pojemniki polipropylenowe z nakrętką na plwocinę, sterylne, poj. 60 ml | szt. | 8000
4. | Patyczki drewniane do wymazówek 150/3 mm | szt. | 3000
5. | Patyczki drewniane do wymazówek 130 - 150/3 mm z wacikiem o śr. 5 mm | szt. | 10000
6. | Naczynie reakcyjne sterylne (mikroprobówki) 2 ml PP z natyralnymi zakrętkami na łańcuszkach, dno w kołnierzu przedłużającym ( do płynu mózgowo-rdzeniowego) | szt. | 1000
7. | Probówka 50 ml, PP, 115x30 mm z zakrętką, sterylna | szt. | 1500
8. | Probówki plastikowe okrągłodenne do badań serologicznych, dno bez napisów,przeźroczysta, poj. 4 -5ml, wymiary 75 x 12 mm | szt. | 100000
9. | Probówka 4-5ml PS, 75x12mm okragłodenne z wciskanym korkiem | szt. | 20000
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.55
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 55 Osłona na uchwyty
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto [ zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Osłona na uchwyty do lamp operacyjnych | szt. | 10000
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Osłona na uchwyty lamp operacyjnych wymiar 12 x14 cm (około) , jednorazowa, jałowa, pakowana pojedynczo.
Wykonana z folii polietylenowej, kołnierz plastikowy o średnicy zewn. 12 cm, który umożliwia aseptyczne zamocowanie na uchwycie lampy
Zintegrowana z foliową osłoną o szer. 9 cm i dł. 12 cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.56
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 56 Zbiornik do łóżka
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [ zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 -
1. | Zbiornik do łóżka porodowego, zabezpieczający otoczenie podczas porodu. | szt. | 720
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
Samoprzylepny zbiornik + zbiornik FS2 odporny na przenikanie drobnoustrojów na sucho,odporny na przenikanie drobnoustrojów na mokro, odporny na przenikanie cieczy, wytrzymały na wypychanie na sucho, wytrzymały na wypychanie na mokro,wytrzymały na rozciąganie i podarcie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 57
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 57 Akcesoria do laktatora Symphony będącego na wyposażeniu Zamawiajacego
Lp | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [ zł] | Wartość netto w [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | -11
1. | Butelki jednorazowe z polipropylenu sterylne lub czyste mikrobiologicznie, pakowane pojedyńczo lub w pakietach, ze standardowym gwintem , pojemność 80ml. Do laktatora Symphony | szt. | 12000
2. | Zestaw osobisty z membraną, wielorazowy, autoklawowy do laktatora Symphony, będacego na wyposażeniu Zamawiajacego, z lejkiemo średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm 30 mm, do wybory przez Zamawaiającego. | szt. | 100
3. | Zestaw jednodniowy ''one day set'' do będacego na wyposażeniu Zamawiajacego laktatora (bez butelki) Symphony | szt. | 960
4. | Torebki do dezynfekcji zestawów osobistych w kuchence mikrofalowej | szt. | 400
5. | Jednorazowy zbiorniczek na siarę z polipropylenu bez Bisphenolu A | szt. | 200
Razem : | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

## zad. 58
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 58 Zestaw brzuszno kroczowy
L.p. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn.netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11-
1. | Zestaw brzuszno-kroczowy | szt. | 300
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
1 osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm
1 serweta główna wzmocniona o wymiarach 230 x 260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna: jama brzuszna –
przylepne i okolice krocza - nieprzylepne okno oraz 3 uchwyty do mocowania kabli i drenów
2 ręczniki 30 x 40 cm
całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o minimalnych wymiarach 140 x 190 cm.
Klej hypoalergiczny, akrylowy - umożliwiający swobodne odklejanie bez ryzyka uszkodzeń części stołu operacyjnego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 59
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 59 Klips uszny
L.p. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka Vat % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Klips uszny, jednorazowy kompatybilny z czujnikiem i kapnografem Sentec SDM, będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | szt. | 300
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.60
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 60 Rękawice
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka Vat % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, sterylne, bezpudrowe, ze wzmocnionym prążkowanym podłużnie mankietem z rolowanym brzegiem wewnątrz warstwa pokryta CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Grubość ścianki na palcu 0,20, na dłoni ≥0,14mm, na mankiecie ≥0,14mm, długość min 282mm, siła zrywu przed starzeniem min 17N. AQL 0,65 Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ISO 16604 oraz EN ISO 374-5 lub równoważne. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 oraz EN ISO 14001 lub równoważne minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Dostępne w 8 rozmiarach 5.5-9.0 | par | 5500
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 61
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 61 Zestaw do wykonywania badań spirometrycznych.
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka Vat % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
1. | Pneumotachograf jednorazowy do spirometru Pneumo Neb i Pneumo będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 500
2. | Ustnik plastikowy jednorazowy do wykonywania badań spirometrycznych. | szt. | 500
|  |  |  | Razem: |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Poz. 1 i 2 mają być kompatybilne ze spirometrem Pneumo i PneumoNeb firmy ABC MED i kompatybilne względem siebie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 62
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 62 ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOTOMII 2
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia, rozm. 8,0 | szt. | 250
2. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia, rozm. 9,0 | szt. | 250
RAZEM: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane:
W zestawie:
bezpieczny skalpel,
rozszerzadło,
igła punkcyjna 14 G
5 gazików
cewnik wprowadzający z ogranicznikiem bezpieczeństwa
prowadnica typu J odporna na zaginanie zawierająca nitinol
rozszerzacz w kształcie rogu, jednostopniowy
Strzykawka 10 ml,
Rurka tracheostomijna wykonana z poliuretanu z mankietem niskociśnieniowym i możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu,
z balonikiem kontrolnym, prowadnikiem z otworem na prowadnicę Seldingera, i silikonowa tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy prowadnikiem a końcem rurki,
Dodatkowo rurka ma posiadać kołnierzyk zawierający informacje na temat średnicy rurki
Jałowy żel poślizgowy
zestaw łączników do odsysania,
| tasiemka mocująca, nasadka okluzyjna |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
| nie zawiera ftalanów |  |  |  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sterylnie pakowane

## zad. 63
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 63 Dwukanałowa rurka intubacyjna i worek ogrzewający
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z silikonowanego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną. Rozmiary od 2,0 do 4,0 mm. | szt. | 20
2. | Worek ogrzewający do transportu noworodków z materacykiem, dostosowującym się do dziecka oraz kapturkiem na głowę z regulacją., rozmiar do wyboru przez Zamawiającego w chwili zamówienia | szt. | 40
Wartość ogólna: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 64
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 64 Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca, worki
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca, składający się z silikonowego cewnika powlekanego obustronnie polimerem dla zmniejszenia tarcia powierzchniowego, łatwego przepływu i redukcji przenoszenia zapachów z niskociśnieniowym pierścieniem uszczelniającym. Pierścień uszczelniający posiadający obustronną kieszonkę dla umieszczenia palca wiodącego i ułatwienia aplikacji. Cewnik o długości min. 170 cm, posiadający znacznik pozycyjny w postaci czarnej kreski, niebieski marker lokalizacji pierścienia uszczelniającego w RTG, port do wypełniania pierścienia uszczelniającego w kolorze białym, port irygacyjny w kolorze niebieskim oraz port do pobierania próbek stolca z zastawką i zatyczką. Port do wypełniania pierścienia uszczelniającego z wbudowanym zaworem redukcji pojemności wody do max. 45 ml. Podstawa montażowa do worka z plastikowym paskiem do jego podwieszenia na ramie łóżka oraz centralnie umieszczoną rurką obrotową. Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce. W worku zbiorczym wkładka żelująca zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu) dodatkowo zabezpiecza przed wylaniem zawartości na zewnątrz. W zestawie: 3 worki zbiorcze o pojemności 1500 ml z super chłonną wkładką żelującą, filtrem z wentylem dezodoryzującym oraz zaślepką na zawieszce, 3 dodatkowe zaślepki na cewnik zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości i/lub zapachu przy zmianie worka, strzykawka z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny na cewnik, zestaw 5 samoprzylepnych etykiet do opisu produktu wg potrzeb użytkownika, instrukcja obsługi w języku polskim. System jednorazowego użytku nie zawierający lateksu z możliwością stosowania przez 29 dni. | op. | 60
2. | Worki zbiorcze o pojemności 1500ml do systemu kontrolowanej zbiórki stolca. Worki posiadające super chłonną wkładkę żelującą zawartość (wykonana z papieru celulozowego i super-chłonnego granulatu poliakrylanu sodu), filtr z wentylem dezodoryzującym. Worki jednostronnie przezroczyste z zabezpieczeniem przed wylaniem zawartości w postaci zaślepki na zawieszce. W opakowaniu 10 szt. | szt. | 40
RAZEM: | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 65
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 65 Elastyczne jednorazowe pasy
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Elastyczne, jednorazowe pasy oddechowe do systemu polisomnograficznego kompatybilne z rejestratorem NOX A1 bedącym na wyposażeniu Zamawiającego za pomocą metalowych zatrzasków (piersiowy i brzuszny). Pasy mają zastosowanie do rejestracji ruchów klatki piersiowej i brzucha w celu wykrywania bezdechów, spłyceń oddechu oraz zaburzeń oddechowych. 1komplet= 2pasy. Rozm. L | kpl. | 250
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 66
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 66 Podgrzewany układ, kaniula, złącze
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat.
-1- | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11-
1. | Podgrzewany układ oddechowy ze spiralą izolacyjną do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem w komplecie z samonapełniającą się komorą z dwoma pływakami i z łącznikiem do nebulizatora, pozwalający na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. | szt. | 240
2. | Asymetryczna kaniula donosowa Optiflow+Duet S lub M lub L z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie warunków gwarancji dla urządzenia Airvo2. | szt. | 100
3. | Kompatybilne z AIRVO bezpośrednie złącze do tracheostomii Optiflow+ z technologią ograniczającą tworzenie się skroplin pozwalająca na utrzymanie gwarancji dla urządzenia Airvo2. | szt. | 140
| RAZEM: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
| Parametry wymagane : | [5 empty] | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
| Kompatybilny z Airvo2, będący na wyposażeniu zamawiającego. |  |  |  |  | Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.67
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 67 Czepek, rękawice
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Antybakteryjny czepek do mycia włosów nie wymagający dodatkowego namaczania głowy typu ECO. Zapewniający ochronę, odżywienie skóry głowy, neutralizację zapachów oraz dezynfekcję. Czepek ma działanie antybakteryjne wobec bakterii Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecium (VRE) i Candida albicans. Cechy: - wolny od alkoholu, lateksu i lanoliny, zawiera wodę, zawierają witaminę E, pro witaminę B5, wyciągi ziołowy, zawiera środek antybakteryjny: chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny, spełniają wymagania norm DIN EN13624 i DIN EN 13727, czepek zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych. Na opakowaniu widoczna informacja o możliwości podgrzania w kuchence mikrofalowej, materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe, w opakowaniu 1 sztuka | szt. | 1000
2. | Antybakteryjne rękawice myjące jednorazowego użytku do higienicznego mycia pacjentów i zmniejszenia zakażeń krzyżowych. Możliwość stosowania u dzieci od 3 roku życia. Rękawica jest skuteczna przeciwbakteryjnie przeciwko bakteriom: E. coli, Metycylino Oporny Staphylococcus Aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus faecalis i Enterococcus aerogenes. Cechy: rękawice zawierają witaminę E, pro witaminę B5 i ekstrakty ziołowe, wolne od alkoholu, lateksu i lanoliny - składniki wywołujące działanie przeciwbakteryjne: chlorek didecylodimetyloamoniowy, diglukonian chlorheksydyny - na opakowaniu widoczna informacja o możliwości podgrzania w kuchence mikrofalowej, instrukcja użycia produktu zawarta na opakowaniu - materiał: włókno poliestrowe, wiskozowe i polipropylenowe, rozmiar 24x30 cm - rękawica zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych - opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania i szczelnego zamykania, zawiera 8 sztuk rękawic. | opak. | 200
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 68
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 68 Igła trepanobiopsyjna do szpiku kostnego
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Igła trepanobiopsyjna do szpiku kostnego z systemem kaniul ekstrakcyjnych 8G x 100 mm | szt. | 150
Wartość słownie (brutto) zł:
Parametry wymagane :
Igła do biopsji szpiku kostnego służąca do zabiegów przeprowadzanych w sposób maksymalnie delikatny, mająca na celu zminimalizowanie uszkodzeń okolicznych tkanek przy pobieraniu materiału diagnostycznego.Posiada specjalny system kaniul ekstrakcyjnych zapewniający pobranie nienaruszonej próbki tkanki kostnej.Zestaw zawiera rękojeść, prowadnicę ze skalą i trepan- specjalistyczną igłę biopsyjną służącą do pobrania wycinka kostnego wraz ze szpikiem.Dostosowana rękojeść zapewnia wygodę obsługi oraz precyzyjną kontrolę ruchu podczas zabiegu. Zintegrowana prowadnica ze skalą ułatwia kontrolę długości pobranej próbki w trakcie biopsji. Igła jest sterylna i przeznaczona do jednorazowego użytku, zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa w procedurach biopsji szpiku kostnego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …... . . . . . . . . . . . .
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad. 69
DZP/28/PN/2026
Załącznik nr 1 do projektu umowy …/DZP/28/PN/2026
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zad. 69 Akcesoria do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Mindray NB350
Lp. | Nazwa asortymentu/ przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT % | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat.
1. | Aktywny generator jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiada przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | szt. | 80
2. | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL – do wyboru zamawiającego Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL – do wyboru zamawiającego | szt. | 240
3. | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L,L+ XL. do wyboru zamawiającego (rozmiar XL w komplecie z dodatkową tasiemką) | szt. | 240
4. | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w dwa rzepy umożliwiające mocowanie klinu piankowego i przyłącza. W zestawie pakowany komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. .Każdy rozmiar oznaczony kolorem. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. do wyboru zamawiającego | szt. | 240
5. | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków kompatybilny z aparatem do wspomagania oddechu. Zestaw posiada: - dren wdechowy podgrzewany zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o średnicy zew.13 mm - dren ciśnieniowy - odcinek od nawilżacza do aparatu z zakończeniem 22F - wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów. - komorę nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850 Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym. | szt. | 80
| Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Wartość słownie (brutto) zł:
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## zad.29 (3) (hidden)
Postępowanie nr: ZP/2…../PN/2017
Zadanie nr 29
Przedmiot zamówienia: Filtry oddechowe
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatru VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 4x5+wart. VAT) | Nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
1. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem celulozowym ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości; port kapno luer-lock oraz dodatkowy port na zatyczkę od kapno, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999% o nawilżaniu na poziomie min 25 mg do 34mg H20/l przy Vt 500 ml, waga od 30g do max 50 g, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
2. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ; port kapno na zatyczkę, mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji bakterii min 99,999% nawilżanie na poziomie min 25 mg do 34 H2O/ l przy Vt 500 ml, waga max 36g, mikrobiologicznie czysty | szt. | 50
3. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 30 g do 42g nawilżanie na poziomie min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
4. | Filtr oddechowy pediatryczny, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock- sterylny, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 25 g, nawilżanie na poziomie min 31 mg H2O/l przy Vt 250 ml, sterylny | szt. | 300
5. | Filtr elektrostatyczny do znieczuleń , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999% waga do 20g, sterylny. | szt. | 500
6. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. | szt. | 1000
Razem:
Wartość brutto (słownie):………………………………………………………...
Parametry wymagane:
Poz. 1
1. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
2. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
3. Wyposażenie w port do kapnografii;
4. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie od 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
5. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów
6. Pełna ochrona dróg oddechowych;
7. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
8. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
9. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
10.Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 2
1. Utrzymanie wilgotności bezwzględnej na poziomie od 25-34 mg H2O - w każdych warunkach;
2. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
3. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
4. Wyposażenie w port do kapnografii;
5. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
6. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów .
7. Pełna ochrona dróg oddechowych;
8. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
9. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
10. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
11. Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 3 - 5
1. Mała masa urządzenia;
2. Przeźroczyste tworzywo;
3. Obudowa o łagodnych krawędziach;
4. Końcówki dopasowane do rurki intubacyjnej i łącznika Y;
5. Właściwości hydrofobowe membrany filtrującej zapewniające podgrzewanie i nawilżanie mieszaniny;
6. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h;
9. Lekki i poręczny stosowany ,,od strony pacjenta" podczas znieczulenia do zabiegów ,,średnich" i ,,małych";
10. Niskie wartości oporu przepływu mieszaniny oddechowej.
Poz. 6
1. Wymiennik z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym z samodomykajacym się portem do
odsysania pomiędzy dwoma mambranami wymiennika.
2. Skuteczność nawilżania od 25- 30mgH2O przy Vt 500ml.
3. Przestrzeń martwa 10ml,przeznaczony do objętości oddechowej Vt>50ml, waga ok. 6,5g
4. Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty.

## Zad. 7 (2) (hidden)
Załącznik nr 3
ZP/….../PN/2015
Zadanie nr 7 -Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | c.j. netto | wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1. | Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit with Flow Sensor stanowi zestaw wyposażenia respitratora transportowego Osiris3 będacego własnością zamawiającego. | szt | 160 | 207.9 | 33264 | 8% | 35925.12
Słownie (brutto) zł:
……………………………………………………………………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## WYCENA (4) (hidden)
Przetarg - jednorazowy sprzęt med. 2022r. II
Lp. | netto: | brutto: | WADIUM: | 1%
1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ogółem: | #REF! | #REF!
4.4536 | - jednostka EURO
Wartość EURO: | #REF! | (- z netto). | Sporządził:
…………………

## zad.29 (2) (hidden)
Postępowanie nr: ZP/2…../PN/2017
Zadanie nr 29
Przedmiot zamówienia: Filtry oddechowe
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatru VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 4x5+wart. VAT) | Nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
1. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem celulozowym ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości; port kapno luer-lock oraz dodatkowy port na zatyczkę od kapno, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999% o nawilżaniu na poziomie min 25 mg do 34mg H20/l przy Vt 500 ml, waga od 30g do max 50 g, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
2. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ; port kapno na zatyczkę, mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji bakterii min 99,999% nawilżanie na poziomie min 25 mg do 34 H2O/ l przy Vt 500 ml, waga max 36g, mikrobiologicznie czysty | szt. | 50
3. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 30 g do 42g nawilżanie na poziomie min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
4. | Filtr oddechowy pediatryczny, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock- sterylny, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 25 g, nawilżanie na poziomie min 31 mg H2O/l przy Vt 250 ml, sterylny | szt. | 300
5. | Filtr elektrostatyczny do znieczuleń , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999% waga do 20g, sterylny. | szt. | 500
6. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. | szt. | 1000
Razem:
Wartość brutto (słownie):………………………………………………………...
Parametry wymagane:
Poz. 1
1. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
2. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
3. Wyposażenie w port do kapnografii;
4. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie od 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
5. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów
6. Pełna ochrona dróg oddechowych;
7. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
8. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
9. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
10.Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 2
1. Utrzymanie wilgotności bezwzględnej na poziomie od 25-34 mg H2O - w każdych warunkach;
2. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
3. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
4. Wyposażenie w port do kapnografii;
5. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
6. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów .
7. Pełna ochrona dróg oddechowych;
8. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
9. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
10. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
11. Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 3 - 5
1. Mała masa urządzenia;
2. Przeźroczyste tworzywo;
3. Obudowa o łagodnych krawędziach;
4. Końcówki dopasowane do rurki intubacyjnej i łącznika Y;
5. Właściwości hydrofobowe membrany filtrującej zapewniające podgrzewanie i nawilżanie mieszaniny;
6. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h;
9. Lekki i poręczny stosowany ,,od strony pacjenta" podczas znieczulenia do zabiegów ,,średnich" i ,,małych";
10. Niskie wartości oporu przepływu mieszaniny oddechowej.
Poz. 6
1. Wymiennik z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym z samodomykajacym się portem do
odsysania pomiędzy dwoma mambranami wymiennika.
2. Skuteczność nawilżania od 25- 30mgH2O przy Vt 500ml.
3. Przestrzeń martwa 10ml,przeznaczony do objętości oddechowej Vt>50ml, waga ok. 6,5g
4. Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty.

## Zad. 7 (4) (hidden)
Załącznik nr 3
ZP/….../PN/2015
Zadanie nr 7 -Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | c.j. netto | wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1. | Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit with Flow Sensor stanowi zestaw wyposażenia respitratora transportowego Osiris3 będacego własnością zamawiającego. | szt | 160 | 207.9 | 33264 | 8% | 35925.12
Słownie (brutto) zł:
……………………………………………………………………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## WYCENA (3) (hidden)
Przetarg - jednorazowy sprzęt med. 2022r. II
Lp. | netto: | brutto: | WADIUM: | 1%
1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76. | 0 | 0 | 0 | Zad. 21 zestawy do próbek wydzieliny z oskrzeli
77. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ogółem: | #REF! | #REF!
4.4536 | - jednostka EURO
Wartość EURO: | #REF! | (- z netto). | Sporządził:
…………………

## zad.29 (hidden)
Postępowanie nr: ZP/2…../PN/2017
Zadanie nr 29
Przedmiot zamówienia: Filtry oddechowe
Lp. | Nazwa asortymentu / przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatru VAT % | Wartość brutto w zł (kol. 4x5+wart. VAT) | Nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12
1. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem celulozowym ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości; port kapno luer-lock oraz dodatkowy port na zatyczkę od kapno, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999% o nawilżaniu na poziomie min 25 mg do 34mg H20/l przy Vt 500 ml, waga od 30g do max 50 g, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
2. | Filtr oddechowy, mechaniczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ; port kapno na zatyczkę, mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji bakterii min 99,999% nawilżanie na poziomie min 25 mg do 34 H2O/ l przy Vt 500 ml, waga max 36g, mikrobiologicznie czysty | szt. | 50
3. | Filtr oddechowy, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock, dla dorosłych- mikrobiologicznie czysty, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 30 g do 42g nawilżanie na poziomie min 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml, mikrobiologicznie czysty. | szt. | 8000
4. | Filtr oddechowy pediatryczny, elektrostatyczny antybakteryjno, antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o zmniejszonej objętości ;port kapno luer-lock- sterylny, skuteczność filtracji min 99,999%, waga do 25 g, nawilżanie na poziomie min 31 mg H2O/l przy Vt 250 ml, sterylny | szt. | 300
5. | Filtr elektrostatyczny do znieczuleń , skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999% waga do 20g, sterylny. | szt. | 500
6. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych. | szt. | 1000
Razem:
Wartość brutto (słownie):………………………………………………………...
Parametry wymagane:
Poz. 1
1. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
2. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
3. Wyposażenie w port do kapnografii;
4. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie od 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
5. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów
6. Pełna ochrona dróg oddechowych;
7. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
8. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
9. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
10.Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 2
1. Utrzymanie wilgotności bezwzględnej na poziomie od 25-34 mg H2O - w każdych warunkach;
2. Zdolność do podgrzewania i nawilżania mieszaniny oddechowej;
3. Łagodne, nieostre krawędzie obudowy;
4. Wyposażenie w port do kapnografii;
5. Wyposażenie w wymienniki ciepła i wilgoci zapewniające utrzymanie wilgotności bezwzględnej
na poziomie 25-34 mg/l H2O w każdych warunkach;
6. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przez stworzenie bariery dla bakterii i wirusów .
7. Pełna ochrona dróg oddechowych;
8. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h.
9. Mała masa urządzenia i niewielka objętość;
10. Obudowa wykonana z przeźroczystego tworzywa umożliwiająca bezpośrednią kontrolę wnętrza filtra;
11. Maksymalne zmniejszenie ryzyka zakażenia sprzętu i personelu medycznego / czynnik ekonomiczny /.
Poz. 3 - 5
1. Mała masa urządzenia;
2. Przeźroczyste tworzywo;
3. Obudowa o łagodnych krawędziach;
4. Końcówki dopasowane do rurki intubacyjnej i łącznika Y;
5. Właściwości hydrofobowe membrany filtrującej zapewniające podgrzewanie i nawilżanie mieszaniny;
6. Czas użytkowania filtra co najmniej 24 h;
9. Lekki i poręczny stosowany ,,od strony pacjenta" podczas znieczulenia do zabiegów ,,średnich" i ,,małych";
10. Niskie wartości oporu przepływu mieszaniny oddechowej.
Poz. 6
1. Wymiennik z wkładem wykonanym z celulozy, z uniwersalnym portem tlenowym z samodomykajacym się portem do
odsysania pomiędzy dwoma mambranami wymiennika.
2. Skuteczność nawilżania od 25- 30mgH2O przy Vt 500ml.
3. Przestrzeń martwa 10ml,przeznaczony do objętości oddechowej Vt>50ml, waga ok. 6,5g
4. Jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty.

## Zad. 7 (3) (hidden)
Załącznik nr 3
ZP/….../PN/2015
Zadanie nr 7 -Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | c.j. netto | wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent
- 1 - | - 2 - | - 3 - | -4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
1. | Zestaw jednorazowy 1,5m Osiris Circuit with Flow Sensor stanowi zestaw wyposażenia respitratora transportowego Osiris3 będacego własnością zamawiającego. | szt | 160 | 207.9 | 33264 | 8% | 35925.12
Słownie (brutto) zł:
……………………………………………………………………………………
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uprawniony przedstawiciel wykonawcy–
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

## WYCENA (2) (hidden)
Przetarg - jednorazowy sprzęt med. 2022r. II
Lp. | netto: | brutto: | WADIUM: | 1%
1. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21. | #REF! | #REF! | #REF! | Zad. 68 Zestaw do drenażu klatki piersiowej 2 butlowy
22. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23. | 1509.85 | 1630.64 | 15 | Zad. 70 Katetery i dreny do drenażu klatki piersiowej
24. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
59. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
60. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
61. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
62. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
63. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
70. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
71. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88. | 0 | 0 | 0 | Zad. 97 Żyletki mikrotomowe
89. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ogółem: | #REF! | #REF!
4.4536 | - jednostka EURO
Wartość EURO: | #REF! | (- z netto). | Sporządził:
…………………