Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna

Część nr 1 – Defibrylator kliniczny stacjonarno-transportowy – 1 szt.

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2025 r. Producent/Kraj Model/Typ/nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 2. | Defibrylator z funkcją kardiostymulacji, kardiowersji z rejestratorem rytmu danych (pulsoksymetr, mankiet, ładowarka sieciowa 230V), z pomiarem CO2, aparat przenośny, odporny na wstrząsy, upadki. Aparat przenośny z torbą transportową. | TAK |  |
| 3. | Aparat z wbudowanym uchwytem. | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w zestaw toreb mieszczących kable 12-odprowadzeniowe, zestaw mankietów do pomiaru ciśnienia dla niemowląt, dzieci, dorosłych, udowy. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe – akumulatory bez efektu pamięci. | TAK |  |
| 6. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC, w ładowarce dwustanowiskowej. | TAK |  |
| 7. | Czas pracy urządzenia: min. 340 minut monitorowania lub min. 400 defibrylacji maksymalną dostępną energią na akumulatorach. | TAK, podać |  |
| 8. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg. | TAK, podać |  |
| 9. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika – wykonywany automatycznie o zaprogramowanej godzinie bez konieczności włączenia urządzenia. | TAK |  |
| 10. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. | TAK |  |
| 11. | Norma odporności: IP44 (pyłoszczelność i odporność na strumień wody). | TAK |  |
| 12. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |
| 13. | Defibrylacja w trybie manualnym i AED. | TAK |  |
| 14. | Defibrylacja dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 15. | Czas ładowania do max energii – maksymalnie 10 s. | TAK, podać |  |
| 16. | Stymulacja przezskórna w trybie synchronicznym (na żądanie) i asynchronicznym. | TAK |  |
| 17. | Częstość stymulacji: 40–170 impulsów/min. | TAK |  |
| 18. | Regulacja prądu stymulacji: 0–200 mA. | TAK |  |
| 19. | Odczyt jednoczesny 3 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
| 20. | Automatyczna interpretacja 12 - odprowadzeniowego badania EKG z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta. | TAK |  |
| 21. | Zakres pomiaru tętna: 20–300 u/min. | TAK |  |
| 22. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG: 2,5–40 mm/mV, min. 8 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
| 23. | Prezentacja zapisu EKG – do min. 3 kanałów na ekranie. | TAK, podać |  |
| 24. | Ekran kolorowy min. 8 cali. | TAK, podać |  |
| 25. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm (prędkość 25 lub 50 mm/s). | TAK. podać |  |
| 26. | Pamięć wewnętrzna urządzenia. | TAK |  |
| 27. | Moduł SpO2 w zakresie 50–100% (czujnik klips dla dorosłych). | TAK |  |
| 28. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP wraz z mankietami dla niemowląt, dzieci, dorosłych. | TAK |  |
| 29. | Moduł kapnografii EtCO₂ – zakres 0–99 mmHg, automatyczna kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |
| 30. | Dwufazowa fala defibrylacji. | TAK |  |
| 31. | Dostępne poziomy energii min. 16. | TAK, podać |  |
| 32. | Alarmy wszystkich parametrów w tym częstości akcji serca, VF/VT oraz innych parametrów – z możliwością konfigurowania indywidualnych progów. | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Bezpłatne szkolenie dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 na rok) wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu w cenie. | TAK, podać ilość przeglądów w roku |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 8 lat od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. | TAK |  |
| 5. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK, podać nazwę i adres |  |
| 6. | Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne zawarte
w zapytaniu ofertowym, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Część nr 2 – Defibrylator AED – 1 szt.

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2025 r. Producent/Kraj Model/Typ/nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 2. | Poziom ochrony IP 66. | TAK |  |
| 3. | Praca w temperaturze od – 10 stopni Celsjusza do + 55 stopni Celsjusza. | TAK |  |
| 4. | Funkcja informowania o jakości prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej. | TAK |  |
| 5. | Programowanie min. 3 języków komunikatów do wyboru przez zamawiającego. | TAK, podać |  |
| 6. | Funkcja „Autotest” przy każdym uruchomieniu urządzenia. | TAK |  |
| 7. | Skrzynka wraz z uchwytem ściennym i montażem na ścianę. | TAK |  |
| 8. | Bateria litowo – manganowa. | TAK |  |
| 9. | Min. 210 wyładowań na w pełni naładowanej baterii. | TAK |  |
| 10. | Elektrody dla dorosłych min. 2 szt. | TAK, podać |  |
| 11. | Elektrody pediatryczne min. 2 szt. | TAK, podać |  |
| 12. | Waga max. 2 kg. | TAK, podać |  |
| 13. | Wymiary max. długości 25,4 cm szerokości 21,9 cm wysokości 5,9 cm. | TAK, podać |  |
| 14. | Warunki gwarancji dla sprzętu: min. 24 miesiące od daty podpisania, bez uwag i zastrzeżeń, protokołu odbioru. | TAK, podać |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 16. | Bezpłatne szkolenie dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 17. | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 na rok) wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu w cenie. | TAK, podać ilość przeglądów w roku |  |
| 18. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 8 lat od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. | TAK |  |
| 19. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK, podać nazwę i adres |  |
| 20. | Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne zawarte
w zapytaniu ofertowym, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.