Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia/Specyfikacja techniczna

Zamgławiacz - urządzenie do zamgławiania pomieszczeń – 1 szt.

| Lp. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2025 r. Producent/Kraj Model/Typ/nr katalogowy | TAK, podać |  |
| 2. | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. | TAK |  |
| 3. | Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta Zamgławiacz i preparat biobójczy odpowiedni do dezynfekcji „sprzętu elektronicznego” takiego jak wyroby medyczne (nosze, łóżka szpitalne, respiratory i defibrylatory). Przedmiotem zapytania jest system do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania, który posiada potwierdzoną skuteczność zgodnie z normą EN 17272:2020 (w zakresie działania bakteriobójczego, grzybobójczego, prątkobójczego i wirusobójczego). Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie wraz z preparatem posiadało status wyrobu medycznego dedykowanego do bezpośredniej dezynfekcji konkretnych wyrobów medycznych, gdyż proces ten jest odrębną procedurą medyczną podlegającą pod inne normy i certyfikację MDR. Zamawiający oczekuje systemu do dezynfekcji powierzchni i kubatury pomieszczeń, który jest bezpieczny (niekorozyjny) dla znajdującej się w nim elektroniki. | TAK |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz. | TAK |  |
| 5. | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości minimum 150 m3. | TAK, podać |  |
| 6. | Waga maksymalnie 7 kg. | TAK, podać |  |
| 7. | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
| 8. | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie. | TAK |  |
| 9. | Urządzenie rozpraszające środek w postaci suchej mgły o wielkości od 1 do 15 µm. | TAK, podać |  |
| 10. | Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM. | TAK |  |
| 11. | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s. | TAK |  |
| 12. | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka. | TAK |  |
| 13. | Dedykowane preparaty posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym ważne przez cały okres obowiązywania gwarancji na urządzanie. W pozwoleniu na obrót produktem biobójczym dedykowanego preparatu potwierdzenie możliwości stosowania z oferowanym urządzeniem. | TAK |  |
| 14. | Dedykowane preparaty dezynfekcyjne oparte na: 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy. | TAK |  |
| 15. | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach. | TAK |  |
| 16. | Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi. | TAK |  |
| 17. | Złącze USB do komunikacji z komputerem. | TAK |  |
| 18. | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, wielkości pomieszczenia i ilości zużytego środka. | TAK |  |
| 19. | Zewnętrzne oprogramowanie do zainstalowanie na komputerze klasy PC służące do komunikacji urządzenia z komputerem w celu zarządzania danymi z przeprowadzonych procesów dezynfekcji z możliwością opisu i zapisania w pamięci urządzenia takich parametrów jak dane operatora, nazwa dezynfekowanego pomieszczenia, nazwa preparatu i sporządzenia ewentualnych notatek. | TAK |  |
| 20. | Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża zakończonego dyszą do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych. | TAK |  |
| 21. | Pakiet startowy - dedykowany do urządzenia roztwór wodny gotowy do użycia na bazie nadtlenku wodoru (7,9%) i kwasu askorbinowego. Wraz z oferowanym urządzeniem preparat wykazuje działanie bójcze w kierunku B, V, F, S, Tbc przy dawce max. 7 ml/m3 (dołączyć pozwolenie na obrót produktem biobójczym) Zaoferowany preparat w dawce podanej w rejestracji ma być przeznaczony do obszarów medycznych (osiągać poziom redukcji określony normą dla obszaru medycznego). | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 23. | Bezpłatne szkolenie dla personelu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Bezpłatne przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 na rok) wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądu w cenie. | TAK, podać ilość przeglądów w roku |  |
| 25. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 8 lat od dnia przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. | TAK |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK, podać nazwę i adres |  |
| 27. | Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne zawarte
w zapytaniu ofertowym, jest kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.