Zał. Nr 1a dla zadania 1

Zadanie 1: Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem (rozruchem) defibrylatora (1 szt.)  i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji

Producent:……………………………….

Model:……………………………………….

Kraj pochodzenia:………………………………………..

Rok produkcji (min. 2025):………………………………………..

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa | TAK |  |
|  | Poziom energii defibrylacji w trybie manualnym w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | TAK, podać |  |
|  | Poziom energii defibrylacji w trybie półautomatycznym AED w zakresie: co najmniej od 150 J do 360 J | TAK |  |
|  | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania II odprowadzenia EKG za pomocą przewodu 3 żyłowego z czasem wyświetlania na ekranie min. 4 sekundy | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 5,7 cala | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca przechowywanie minimum 40 minut EKG dla bieżącego pacjenta | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie z baterii litowo-manganowej, wystarczającej na min. 5 lat czuwania o pojemności min 4,5Ah z możliwością rozbudowy o akumulator litowo-jonowy ładowalny o pojemności 4,8Ah | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania minimum 400 wyładowań energią 200 J | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 7 sekund | TAK, podać |  |
|  | Ciężar kompletnego aparatu max. 3,5 kg | TAK, podać |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +50ºC | TAK |  |
|  | Odporność na wodę i kurz: norma IP:55 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem: komendy głosowe w języku polskim. | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w torbę przenośną | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- dostarczyć wraz z ofertą. | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych- dostarczyć wraz z ofertą. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi. W okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 7 lat | TAK, podać ile |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.