Zał. Nr 1a dla zadania 2

Zadanie 2: Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem (rozruchem)  aparatu EKG (2 szt.) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji

Producent:……………………….

Model: ……………………………

Kraj pochodzenia:………………………

Rok produkcji (min. 2025):………………………………….

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12 kanałowy elektrokardiograf | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK, podać |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. Drukowanie wybranej grupy: 1 kanał, 3 kanały w układzie standardowym, 3 kanały w układzie Cabrera, 6 kanałów w układzie standardowym, 6 kanałów w układzie Cabrera, 12 kanałów w układzie standardowym, 12 kanałów w układzie Cabrera | TAK |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu “do schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK, podać |  |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka | TAK |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  |
|  | Zapis badania do pamięci od min.1 minuty do max. 15 minut | TAK, podać |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | TAK |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów. Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. | TAK |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanego za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |
|  | Baza pacjentów badań, pamięć do min. 1000 pacjentów lub min. 1000 badań | TAK, podać |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta, detekcja arytmii | TAK |  |
|  | Wykonanie do min. 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK, podać |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz; filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz; filtr izolinii: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz 1,5 Hz; | TAK |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Synchronizacja z nośnikami danych | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet | TAK |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet | TAK |  |
|  | Wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 | TAK |  |
|  | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |
|  | Wymiary: maks. 258 x 199 x 50 mm (dł. x szer. x wys.); | TAK, podać |  |
|  | Waga: maks.1,3 kg | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: zewnętrzne - AC 100 V - 240 V (47 Hz - 63 Hz), wewnętrzne – akumulator 7,2 V, 2,2 Ah | TAK |  |
|  | Papier termoczuły, bezpyłowy o szerokości 110-112 mm |  |  |
|  | Pobór prądu z sieci zasilającej: 0,5 A (maksymalny prąd pobierany przy napięciu zasilającym 100 V - 120 V); 0,25 A (maksymalny prąd pobierany przy napięciu zasilającym 220 V - 240 V) | TAK, podać |  |
|  | EKG sygnały: 12 odprowadzeń standardowych I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu: 5/6,25/10/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
|  | Format wydruku: badanie ręczne - 1x1, 3x1, 6x1, 12x1; badanie automatyczne - 1x12, 3x4, 6x2, 12x1; badanie automatyczne z wydrukiem rytmu: 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3 | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD: kolorowy TFT min. 7”, podświetlanie (LED), min. 800x480 z panelem dotykowym | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: min. 8000 Hz na kanał | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika A/C: min. 12 bitów | TAK, podać |  |
|  | Skośne przesunięcie między kanałami: < 100 us | TAK |  |
|  | Amplituda kwantyzacji: 2,54 uV/LSB; | TAK |  |
|  | Błąd pomiaru amplitudy: < +/- 2% | TAK |  |
|  | Zakres sygnału EKG: 10 mV (Vp-p) | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości: 0,05 - 150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg EN 60601-2-25 | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG KEKG-30R - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 7 lat | TAK, podać ile |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.