Zał. Nr 1a dla zadania 4

Zadanie 4: Zakup wraz z dostawą i uruchomieniem (rozruchem)  podnośnika rehabilitacyjnego (2 szt.) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji

Producent:……………………..

Model: …………………………….

Kraj pochodzenia:…………………………..

Rok produkcji (min. 2025):……………………………..

| Lp. | Wymagania ogólne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik pacjenta umożliwiający transfer z łóżka, krzesła, toalety, wózka lub z podłogi | TAK |  |
|  | Elektrycznie regulowana szerokość podstawy | TAK |  |
|  | Udźwig minimum 300 kg | TAK, podać |  |
|  | Możliwość stosowania nosideł różnej wielkości i różnego przeznaczenia (w tym do toalety oraz prysznicowego) | TAK |  |
|  | Zakres podnoszenia minimum 55 - 182 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulacja szerokości podstawy w zakresie minimum 73-105 cm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa na podwójnych kółkach wyposażonych w łożyska kulkowe – minimum 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Promień skrętu nie większy niż 143 cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość podstawy nie większa niż 110 mm | TAK, podać |  |
|  | 4 punktowy wieszak, zapewniający równomierny rozkład ciężaru | TAK |  |
|  | Panel sterowania wbudowany w urządzeniu wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LCD oraz przyciski podnoszenia/opuszczania oraz przyciski regulacji szerokości podstawy | TAK |  |
|  | Informacje wyświetlane na wyświetlaczu LCD – co najmniej wskaźnik naładowania akumulatora, wskaźnik przeciążenia, wskaźnik przeglądu serwisowego, | TAK |  |
|  | Pilot zdalnego sterowania ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora, wskaźnikiem przeciążenia, oraz wskaźnikiem serwisowym | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik czasu pracy- możliwość wyświetlania łącznego czasu pracy na wbudowanym wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Waga podnośnika maks. 46 kg | TAK, podać |  |
|  | Rama wykonana ze stali malowanej epoksydowo | TAK |  |
|  | Poziom głośności max. 55 dB z odległości 1 m | TAK, podać |  |
|  | Przycisk awaryjnego zatrzymania | TAK |  |
|  | Funkcja awaryjnego/ręcznego opuszczania podnośnika | TAK |  |
|  | Moc siłownika przy podnoszeniu min. 10 000N | TAK, podać |  |
|  | Wymienny akumulator litowy, waga akumulatora maks. 1,9 kg, - 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Czas ładowania do 85% max. 70 min | TAK, podać |  |
|  | Żywotność akumulatora minimum 2000 cykli pełnego ładowania i minimum 8000 cykli mikro ładowania | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka do akumulatora zintegrowana w panelu urządzenia głównego i dodatkowa ładowarka ścienna | TAK |  |
|  | Kabel zasilający do ładowania z sieci | TAK |  |
|  | Ochrona przed przeciążeniem silników | TAK |  |
|  | Niskie napięcie zasilania silników –max 24V | TAK, podać |  |
|  | Klasa ochronności: - Zdalne sterowanie, skrzynka kontrolna, akumulator: IP65 - Siłownik: IP55 | TAK |  |
|  | Zgodność z normami : EN 60601-1 : EN 60601-1-2 ; EN ISO 10535 | TAK |  |
|  | W wyposażeniu: - Nosidełko wykonane w 100% z tkaniny poliestrowej przeznaczonej do prania w 70 st. C, przeznaczone dla pacjentów bariatrycznych o wadze minimum 300 kg , w kształcie litery U (szerokie pasy przekładane pod udami), co umożliwia łatwe umieszczenie nosidełka pod pacjentem, z odpinanym zagłówkiem, co ułatwia podnoszenie pacjenta z łóżka lub z poziomu podłogi, dostępne w trzech rozmiarach: 2XL, 3XL, 4XL - do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB lub równoważne- (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. (dołączyć do oferty). | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu | TAK, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga dostarczenia wyrobów medycznych oraz pierwszego uruchomienia (tzw. rozruchu mającego na celu sprawdzenie poprawnego działania wyrobu)w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego, co winno być udokumentowane w protokole odbioru wyrobu | TAK |  |
|  | Paszport techniczny w wersji papierowej przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja : min. 60 miesięcy (lub dłużej – zgodnie z treścią oferty) obejmująca: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy – robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | min. 60 miesięcy (podać ile) |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji- zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać ile |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracę na oferowanym urządzeniu max 48 godzin | TAK, podać |  |
|  | W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. | TAK |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
|  | SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego min. 7 lat | TAK, podać ile |  |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie min. 6 miesięcy | TAK |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ramach zakupu sprzętu, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |

| Cena jednostkowa oferowanego sprzętu netto za 1 sztukę | Wartość VAT 1 sztuki | Cena jednostkowa brutto za 1 sztukę | WARTOŚC NETTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ VAT ZA CAŁAOŚC ZAMÓWIENIA | WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DANEJ CZESCI ZAMÓWIENIA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.