Część  nr  6 – chłodziarko-zamrażarka, 2 sztuki.

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Czynnik chłodczniy | R600a |  |
| Emisja ciepła | Nie więcej niż 290 kJ / h |  |
| Poziom szumu | Nie większy niż 50 db |  |
| Pojemność brutto chłodzenia netto | Co najmniej 250 l |  |
| Chłodzenie objętościowe netto | Co najmniej 200 l |  |
| Regulowany zakres temperatury (chłodzarka) | od +3 °C do +16 °C |  |
| Pojemność brutto zamrażania | Co najmniej 100 l |  |
| Zamrażanie objętości netto | Co najmniej 50 l |  |
| Regulowany zakres temperatury (zamrażarka | -9 °C do -30 °C |  |
| Czas chłodzenia od +25°C do +5°C (stan pusty, +25°C TU) | Nie dłużej niż 35 min |  |
| Czas chłodzenia od +25°C do -20°C (stan pusty, +25°C TU) | Nie dłużej niż 160 min |  |
| Czas odzyskiwania po 1 min. otwarcia drzwi (stan pusty, +25°C TU, zgodnie z EN 60068-3) | Nie dłużej niż 15 min |  |
| Rozmrażanie | Automatyczna |  |
| Całkowita pojemność brutto | Co najmniej 380 l |  |
| Całkowita objętość netto | Co najmniej 260 l |  |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Możliwa samodzielnie |  |
| Zamek | mechaniczny |  |
| Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość | Nie więcej niż 205 / 60 / 70 cm |  |
| Pojemność brutto zamrażania | Co najmniej 100 l |  |
| Regulowane półki (chłodziarka) | Co najmniej 4 |  |
| Szuflady (zamrażarka) | Co najmniej 3 |  |
| Klasa pomieszczeń czystych zgodnie z normą ISO EN 14664-1 | ISO klasa 5 |  |
| Certyfikaty | DIN 13277 / IEC 60068-3 / IEC 61010-1 / IEC 61010-2-011 / IEC 61326-1 |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie min.12 .miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Zapewnienie dostępu do autoryzowanego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 48 godzin od momentu wysłania przez Zamawiającego faxu lub e-maila z informacją o usterce. |  |
|  | Czas na naprawę usterki – 15 dni roboczych |  |
|  | Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego, chyba, że wykonanie naprawy nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 4 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 5 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla min. 6 osób. Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania w zakresie podstawowym i aplikacyjnym. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
| 2 | Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji elektronicznej |  |
| 4 | Instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu jego pracy |  |
| 5 | Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.