Zadanie nr …5.- INKUBATOR Z WYMUSZONYM OBIEGIEM POWIETRZA – 1 szt.

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| System grzania: | Płaszcz powietrzny z wymuszonym obiegiem powietrza regulowanym w zakresie od 0 do 100 % (regulacja obiegu delikatny – szybki) |  |
| Pojemność komory: | 400 l +/- 5% |  |
| Zakres temperatury pracy: | min od Tot+5oC do +105oC |  |
| Dokładność odczytu i regulacji temperatury: | min 0,1oC |  |
| Sterowanie: | Sterowanie mikroprocesorowe, czytelny cyfrowy wyświetlacz parametrów rzeczywistych / zadanych typu fluorescyjnego, regulacja intensywności obiegu powietrza |  |
| Timer: | Funkcja timera i zegara czasu rzeczywistego |  |
| Stabilność czasowa temperatury | min. +/- 0,2oC |  |
| Jednorodność przestrzenna temperatury | max. +/- 0,2oC |  |
| Zasilanie: | maks. 230V / 50Hz |  |
| Maksymalny pobór energii: | maks. 1400 W |  |
| Wnętrze i półki : | stal nierdzewna 1.4301 |  |
| System montażu: | Urządzenie wolnostojące, na blokowanych 2 kółkach, drzwi jednoskrzydłowe |  |
| Wymiar podstawy (szer. x gł.): | maks. 78 x 77 cm |  |
| Ciężar | max. 150 kg |  |
| Liczba półek: | Min. 5 półek |  |
| Zabezpieczenia: | Zabezpieczenie nadtemperaturowe |  |
| Drzwi: | Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe, wewnętrzne szklane |  |
| Alarmy: | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów |  |
| System kalibracji: | System prostej kalibracji temperatury |  |
| Sposób połączenia z komputerem: | Przyłącze komputerowe RS 232 |  |
| Dostęp czujników: | Przepust rurowy w tylnej scianie, np. do wprowadzenia czujnika kontrolnego |  |
| Sposób połączenia z systemem powiadamiającym | Bezpotencjałowe styki do systemu powiadamiania o stanie alarmowym |  |
| Cykl sterylizacji: | Potwierdzony certyfikatem skuteczności cykl sterylizacji wnętrza w 140oC |  |
| Alarm podtemperaturowy: | Alarm podtemperaturowy (nie osiągnięcia zadanej temperatury) – wymagany |  |
| Alarm otwartych drzwi: | wymagany |  |
| Opcje: | wymagane przyłącze do opcjonalnego czujnika temperatury |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Zapewnienie dostępu do autoryzowanego serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 48 godzin od momentu wysłania przez Zamawiającego faxu lub e-maila z informacją o usterce. |  |
|  | Czas na naprawę usterki – 15 dni roboczych |  |
|  | Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego, chyba, że wykonanie naprawy nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 5 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla min. 6 osób. Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania w zakresie podstawowym i aplikacyjnym. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE, certyfikat producenta i serwisu ISO 9001 |  |
| 2 | Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce |  |
| 3 | Instrukcja w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z towarem |  |
| 4 | Instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu jego pracy |  |
| 5 | Urządzenie musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.