CZĘŚĆ 15 : ANALIZATOR  HEMATOLOGICZNY . – 1  SZT używany

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Oznaczane parametry dla gatunków: pies, kot, koń, królik, fretka, mysz, szczur, owca, świnia, krowa oraz dodatkowo wielbłąd (RUO): | krowa oraz dodatkowo wielbłąd (RUO): 1. Liczba krwinek białych WBC 2. Liczba krwinek czerwonych RBC 3. Liczba płytek PLT 4. Stężenie hemoglobiny HGB 5. Hematokryt HCT 6. Średni ciężar hemoglobiny MCH 7. Średnie stężenie hemoglobiny MCHC 8. Średnia objętość krwinki MCV 9. Rozkład wielkości krwinek czerwonych RDW-SD i RDW-CV 10. Średnia objętość płytek krwi MPV |  |
| Dodatkowo oznaczane parametry dla gatunków: pies, kot, koń, fretka: | Procentowa zawartość limfocytów LYM% 2. Ilościowa zawartość limfocytów LYM# 3. Procentowa zawartość komórek mononuklearnych MON% 4. Ilościowa zawartość komórek mononuklearnych MON# 5. Procentowa zawartość granulocytów GRA% 6. Ilościowa zawartość granulocytów GRA# 7. Procentowa zawartość eozynofili EOS% 8. Ilościowa zawartość eozynofili EOS# |  |
| Prezentacja wyników: | Wyniki pomiaru są prezentowane na kolorowym monitorze LCD ok. ( 12”) typu touchscreen. przechowywanie danych na komputerze zewnętrznym. Możliwość oceny diagnostycznej uzyskanego wyniku poprzez łatwe powiększenie wykresu histogramu. Do powiększonego obrazu parametry związane z prezentowaną grafiką. W przypadku wystąpienia tzw. agregatów płytkowych stopień ich nasilenia prezentowany powinien być zarówno na ekranie analizatora jak i na wyniku |  |
| Analizator powinien charakteryzować się prostotą obsługi: | Dostęp do poszczególnych opcji programowych przez przejrzyste menu widoczne na ekranie. - Język polski - Natychmiastową gotowość do pracy w ciągu 2 minut od chwili włączenia przy braku dodatkowych czynności obsługowych - Brak rutynowych, codziennych czynności konserwacyjnych. - Zintegrowany zestaw odczynników. - Możliwość podpięcia do programu Klinika XP - Możliwość podpięcia do analizatora zewnętrznego czytnika kodów kreskowych. Analizator powinien generować komunikaty niezbędne (opisy dla obsługi co należy zrobić) Wszystkie komunikaty wyświetlane na kolorowym monitorze. Dane „pacjenta „ wprowadzane do pamięci analizatora za pomocą wirtualnej klawiatury. Stopniowane różne poziomy dostępu: pracownik, kierownik, serwis. Możliwość zastosowania osobistych haseł dostępu. |  |
| Parametry techniczne: | Wymiary i masa: szerokość: 36 cm głębokość: 36 cm wysokość: 43 cm masa: 16,0 kg Zasilanie: 90 - 220 V ± 10%, 50/60 Hz Pobór mocy: poniżej 200 W Temperatura otoczenia: od 16°C do 32°C Wilgotność względna: od 0 do 95% bez kondensacji pary wodnej Aspirowana objętość próbki krwi: 10 mikro ul. krwi pełnej (bez wstępnego rozcieńczenia) Bezpośrednia aspiracja krwi kapilarnej pobranej do kapilaro-probówek. Dwie odrębne komory pomiarowe (WBC/HGB i RBC/PLT) zapewniają precyzyjny pomiar krwinek. Wydajność: − 60 próbek na godzinę Dostępne gatunki: - 10 gatunków zwierząt (pies, kot, koń, królik, fretka, mysz, szczur, owca, świnia, krowa). Wybór bezpośrednio z ekranu analizatora. : |  |
| Konserwacja | Analizator zapewnia komfortowe użytkowanie poprzez zastosowanie roztworu enzymatycznego do czyszczenia elementów przepływowych i bloków pomiarowych. Rozwiązanie to zapewnia drożność całego toru przepływu próbki. Czyszczenie igły aspirującej następuje automatycznie po każdym pobraniu. |  |
| W skład analizatora powinny wchodzić; | analizator - laserowa drukarka - komplet instrukcji w języku angielskim i polskim |  |
| Zakres dostawy obejmuje | Transport, instalację, szkolenie personelu |  |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie używane do 7-8 lat sprawne, gwarancja 12 miesięcy |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do … godz. |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 21 dni |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury (jeśli ma zastosowanie) (zostawić o ile ma zastosowanie – lub zmienić) |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej ….. lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób. Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.