CZĘŚĆ 18  Wirówka z chłodzeniem 4x100ml  - 1  SZT

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Silnik elektryczny | Bezobsługowy silnik indukcyjny |  |
| Zakres temp pracy | -20 do 40˚C (+/-5%) |  |
| Sterowanie | Mikroprocesorowy układ sterowania, 100 programów z możliwością zabezpieczenia hasłem |  |
| Wodoodporny wyświetlacz dotykowy | TFT z widocznością do ponad 3m. Wyświetlacz TFT z parametrami RPM/RCF |  |
| Rotory | Możliwość zastosowania do 8 wymiennych rotorów i ok 50 różnych adapterów. Rotory w pamięci wirówki Automatycznie zamykana pokrywa Czujnik niewyważenia rotorów Gwarantowana temp.4 C dla każdego wirnika przy max. RPM |  |
| Programy sterowania | 100 programów z możliwością zabezpieczenia hasłem |  |
| Pomiar temperatury | Czujnik temperatury w komorze |  |
| Komora | Komora ze stali nierdzewnej, Pierścień zabezpieczający pomiędzy komorą wirowania a obudową. |  |
| System ULS niewyważenia rotorów | pozwalający na szybkie zlokalizowanie, który pojemnik jest niewyważony [nbsp] Gwarantowana temp.4 C dla każdego wirnika przy max. RPM |  |
| Monitorowanie | Alarmy dźwiękowe i wizualne, montowanie rotorów jedną ręką bez użycia narzędzi |  |
| Wymiary urządzenia | 590x620x320 (szer.xgł.xwys.) (+/-5%) Masa netto 65 kg (+/-5%) Napięcie 220-230 V Natężenie 50-60 Hz Maksymalny pobór energii 700W |  |
| Na wyposażeniu | Wirnik wychylny na 4 tuby po 100 ml z hermetycznymi pokrywkami i systemem REI 4 adaptery na 20 probówek 5 ml. próżniowych, 7/10 ml. próżniowych, 5 ml. lub 10 ml na 100 ml 4 adaptery do 8 probówek stożkowych 15 ml na 100 ml bez pokrywki Wirnik kątowy stały 45º na 24 x 1,5-2 ml z systemem REI (wirnik łatwy w montażu) 16.500 obr./min/24.959 xg |  |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie fabrycznie nowe; |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do … godz. |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 21 dni |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury (jeśli ma zastosowanie) (zostawić o ile ma zastosowanie – lub zmienić) |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 10 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.