Część nr2     Zestaw do elektroforezy horyzontalnej z komorą pokrywą, tacką, stolikiem i grzebieniami , 2 kpl.

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Komora elektroforetyczna | Komora musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać elementów klejonych. W celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziom używanego buforu. Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu złożeniu komory i pokrywy. Wymiary komory: 31 cm długości – 16 cm szerokości - (±3cm na każdym z wymiarów) |  |
| Pokrywa aparatu | Na pokrywie aparatu myszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-). Wymiary pokrywy 31 cm długości – 16 cm szerokości (±3cm na każdym z wymiarów) |  |
| Tacka na żele | Tacka musi być przezroczysta o wymiarach 15 cm szerokości x 25 cm długości. Opcjonalnie musi mieć dostępną w ofercie producenta tace o wymiarach 15 cm szerokości x 10 cm długości, 15 cm szerokości x 20 cm długości. Tacka musi mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijkę. |  |
| Urządzenie do wylewania żeli | Urządzenie powinno umożliwiać wylewanie żeli poza komorą bez użycia taśmy |  |
| Grzebienie | Aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 15 zębach. Aparat musi posiadać w zestawie 1 grzebień o grubości 1.5 mm i 20 zębach. Aparat musi posiadać w zestawie 2 grzebienie o grubości 1.5 mm i 30 zębach. Opcjonalnie musi posiadać w ofercie producenta grzebienie o grubości 0,75 mm. |  |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie fabrycznie nowe |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum 12. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do 30 dni roboczych |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 30 dni |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 2 lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.