CZĘŚĆ 17  ANALIZATOR BIOCHEMICZNY - 1  SZT używany

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza.

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wydajność | ▪ Do 180 testów na godzinę ▪ Do 300 testów na godzinę z przystawką ISE |  |
| System odczynników | ▪ Rotor z 24 pozycjami na butelki 25 ml oraz 8 pozycjami na butelki 5 ml. Wszystkie pozycje mogą być przypisane jako R1, R2 i R3. Adaptery dla butelek 5 ml, w celu umieszczenia ich w miejscu dla butelek 25 ml ▪ 5 par pozycji na butelki 25 ml mogą być stosowane dla butelek 50 ml ▪ Odczynnik 1 (R1) – objętość 110-400 µl ▪ Odczynnik 2 (R2) – objętość 0-180 µl ▪ Odczynnik 3 (R3) – objętość 0-180 µl ▪ Komora dysku odczynnikowego jest schładzana do około 12° C poniżej temperatury pokojowej ▪ Podgrzewana igła do pobierania odczynnika zaopatrzona w sensor poziomu oraz wbudowane mieszadło ▪ Typowe zużycie odczynnika 250 µl |  |
| System próbek | ▪ Rotor próbek : - Części zewnętrznej mieszczącej 51 pozycji na próbki i/ lub kontrole; - Części wewnętrznej na kalibratory, kontrole, status, próby ślepe i roztwory myjące ▪ Możliwość wstawienia próbek pediatrycznych i próbek nagłych. ▪ Ciągłe pobieranie próbek ▪ Wszystkie pozycje na próbki mogą pomieścić 5 ml podstawowe probówki lub kuwety ▪ Objętość próbki: 1-30 µl/test, możliwość zaprogramowania z dokładnością do 0,1 µl ▪ sonda próbki zaopatrzona w sensor poziomu oraz wbudowane mieszadło ▪ możliwość zastosowania opcjonalnie rotoru na probówki KABE i SARSTEDT |  |
| Rozcieńczanie próbek | Możliwość wcześniejszego zaprogramowania rozcieńczania próbek wybierając stosunek od 1:2 do 1:1000 z trzema możliwymi rozcieńczalnikami ▪ Automatyczne rozcieńczenie kalibratora |  |
| System pipetowania | ▪ Strzykawka odczynnika 1000 µl ▪ Strzykawka próbki 100 µl |  |
| Rotor kuwetowy | ▪ Półjednorazowy rotor z 48 kuwetami. Długość ścieżki: 7 mm ▪ Ponad 10000 testów/rotor ▪ Minimalna objętość pomiarowa: 220 µl Zdolności pomiarowe – dodatkowe przedziały czasowe dla systemu trójodczynnikowego. Temperatura pomiaru: 37 ° C, kontrolowana przez elementy Peltiera |  |
| Jednostka myjąca | Mycie kuwet przy zużyciu 4x500 µl wody. Jednostka jest wyposażona w sensory płynu. Odpady są dzielone na rozcieńczone i skoncentrowane (mieszanka próbki/odczynnika i opcjonalnie przystawki ISE). Kuwety są osuszane przed użyciem |  |
| Źródło światła | ▪ Lampa kwarcowo-jodowa 12V-20W |  |
| Optyka i zasięg długości fal | ▪ Jednostka optyczna z 8 kołami filtracyjnymi ▪ Automatyczna selekcja długości fali za pomocą (340, 376, 405, 436, 505, 546, 578 i 620 nm) ▪ Połowa szerokości ścieżki: 8-12 nm |  |
| Zasięg fotometryczny | Absorbancja – 0,1 do 3,0 |  |
| Tryby analityczne | ▪ Pomiar kinetyczny ze sprawdzeniem liniowości ▪ Pomiar bichromatycznego punktu końcowego z lub bez korekty bichromatycznej próby ślepej odczynnikowej lub ślepej próbki ▪ Pomiar dwupunktowy ▪ Naniesienie graficzne wszystkich punktów pomiarowych ▪ Automatyczne powtórzenie badania przy redukcji próbki ▪ Nie linearne krzywe kalibracji |  |
| Tryby pracy | Sprawdzanie prozone badań immunologicznych ▪ Cut-off declaration |  |
| Kontrola jakości | ▪ Możliwość wprowadzenia do 15 różnych kontroli, 3 na test ▪ Reguła Westgarda ▪ Wykresy Levey-Jenningsa |  |
| Zdolności pomiarowe (pojedynczy tryb odczynnikowy) | ▪ Pomiar absorbancji odczynnika (bichromatyczny) przed dodaniem próbki ▪ Pomiar kinetyczny w ciągu 7 minut po dodaniu próbki ▪ Pomiar punktu końcowego (bichromatyczny) 11.5 minuty po dodaniu próbki ▪ Pomiar kinetyczny może zawierać dwa punkty dla reakcji dwupunktowej |  |
| Zdolności pomiarowe (podwójny tryb odczynnikowy) | ▪ Pomiar absorbancji odczynnika (bichromatyczny) przed dodaniem próbki ▪ Pomiar kinetyczny 1 w ciągu 4.5 minuty po dodaniu próbki (może być stosowana jako próbka ślepa dla pomiaru kinetycznego 2) ▪ Pomiar kinetyczny 2 w ciągu 4 minut po dodaniu 2 odczynnika ▪ Pomiar kinetyczny 1 i 2 w ciągu 8.5 minuty po dodaniu próbki ▪Próbka ślepa (bichromatyczna) przed dodaniem odczynnika 2 ▪ Punkt końcowy (bichromatyczny) 4.5 minuty po dodaniu próbki lub 11.5 minuty po dodaniu próbki Pomiar kinetyczny 1, pomiar kinetyczny 2 lub pomiar kinetyczny 1 i 2 mogą zawierać minimalny czas pomiaru lub dwa punkty dla pomiarów dwupunktowych |  |
| Zdolności pomiarowe (potrójny tryb odczynnikowy) | Dostępne są dodatkowe przedziały czasowe dla systemu trójodczynnikowego |  |
| Komputer | ▪ Minimalne wymagania - Pentium: 800 MHz - RAM 128 MB - Monitor VGA 1024 x 768 pikseli - Dysk twardy: 128 GB - Dyskietka 3,5 (1.44 MB) - Napęd CD-ROM - Windows 2000 - 1 port szeregowy dla analizatora, 2 port szeregowy dla użytkownika, 1 lub 2 port drukarki |  |
| Drukarka | Aplikacja umożliwia zastosowanie dwóch drukarek jednocześnie, jednej dla wyników pacjentów, drugiej dla danych kalibracji i systemowych ▪ Możliwość podłączenie większości drukarek skonfigurowanych w systemie Windows |  |
| PRZYSTAWKA ISE | ▪ Pomiar Na, K i Cl ▪ Opcjonalnie pomiar CO2 |  |
| Waga | Do 90 kg |  |
| Opcjonalnie | ręczny czytnik kodów kreskowych |  |
| Wymiary | 115 x 49 x 56 cm (szerokość x wysokość, wyłączając monitor, x długość) dopuszcza się różnicę ok 5% |  |
| Certyfikaty | ▪ CE ▪ CB |  |
| Dodatkowe wymagania | Urządzenie używane do 7-8 lat gwarancja 12 miesiące |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU (przykładowe)

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenia w okresie minimum12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Bezpłatny przegląd serwisowy, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu - czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa” maksymalnie do … godz. |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 21 dni |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury (jeśli ma zastosowanie) (zostawić o ile ma zastosowanie – lub zmienić) |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej ….. lat od upływu gwarancji urządzenia |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla minimum … osób. Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.