Przedmiot zamówienia: dostawa, montaż i uruchomienie wyparek laboratoryjnych - 4 sztuki .

Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Przedmiot towarzyszący:

Kod CPV: 51.43.00.00 – usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

kod CPV: 79.63.20.00-3 szkolenia pracowników

| Nazwa urządzenia: Model, typ aparatu, nr katalogowy | (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- |
| Producent: Pełna nazwa, adres, strona www | (wypełnia Wykonawca) |
| Rok produkcji (wymagany: nowy) | (wypełnia Wykonawca) |

- PARAMETRY TECHNICZE I EKSPOATACYJNE URZĄDZENIA

| Parametr | Opis parametru | Parametry oferowane prze Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Wyparka laboratoryjna | rotacyjna z automatycznym podnośnikiem (w zakresie: -prędkość podnoszenia do max 55 mm/s, kąt nachylenia kolby min. od 20° do 50°). |  |
|  | z łaźnią wodną – olejową zintegrowaną z wyparką z możliwość odsunięcia; - temperatura regulowana pokrętłem w zakresie: min. od +20 ºC do +210 ºC. Z możliwością blokady parametru, naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy w postaci widocznych z daleka podświetleń pokrętła temperatury i sygnalizacja gorącej łaźni – migające podświetlenie pokrętła temperatury w trybie stand-by, jeżeli temperatura medium w łaźni jest wyższa niż 50°C, lub sygnalizacja w postaci widocznych z daleka wartości temperatury i obrotów. - objętość min. 4,5 l, - moc grzewcza min. 1300 W. - dokładność utrzymywania temperatury nie więcej niż ±1K, - oddzielny czujnik temperatury wyłączający łaźnię przy przekroczeniu temperatury o 5K w stosunku do zadanej, - stopień ochrony łaźni IP67 | . |
|  | Prędkość obrotowa regulowana pokrętłem w zakresie: min. od 10 do 280 obr./minutę, możliwością blokady parametru, naciśnięcie pokrętła w celu zapobieżenia przypadkowej zmianie. Sygnalizacja wizualna pracy w postaci widocznych z daleka podświetleń pokrętła. |  |
|  | Objętość kolby destylacyjnych - max 5000 ml |  |
|  | Panel sterowania: wyświetlacz cyfrowy dotykowy min. 5 cali do sterowania całym systemem, w tym: podciśnieniem i temperaturą chłodzenia - pokrętła do wyświetlania zadanych wartości, - blokada ustawienia zadanych parametrów, -demontowany - do sterowania urządzeniem z odległości min 1,5 m, - wyświetlanie piktogaramów z podświetleniem funkcji aktywnych w danym momencie, - biblioteka parametrów procesu dla różnych rozpuszczalników, - definiowania własnych parametrów procesu z możliwością transferu na USB, - programowania ramp, - automatyczne odparowanie, - uruchomienia procesu i włączenia wszystkich urządzeń całego systemu jednym przyciskiem, - interfejsy USB i Micro SD oraz LAN/RS 232 lub równoważne, - stopień ochrony IP42 | . |
|  | Akcesoria eksploatacyjne: - zacisk do kolby, zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki, - rurka wyparna zabezpieczona przed zapiekaniem zdejmowaną osłoną z tworzywa sztucznego, - chłodnica powlekana z wewnętrznym otworem przy wyjściu rurki wyparnej, zapobiegającym zawracaniu kondensatu do kolby wyparnej o powierzchni wymiany nie mniej niż 2200 cm3 , - odpowietrznik połączenie szklane gwintowe z uszczelką, bez szlifów, - kolba odbieralnikowa min. 1 l, - kolba destylacyjna min. 1 l, - kabel zasilający, - zestaw węży mini 10 m; - kabel RS232, - czujnik do automatycznego odparowania. |  |
|  | Pompa próżniowa membranowa odporna na rozpuszczalniki organiczne współpracująca z panelami sterowania. Wydajność pompowania min. 1,2m3 /h; Próżnia końcowa nie gorsza niż 6 mbar; Wyświetlacz 3-kolorowy stanu pracy/czuwania/błędu. Zintegrowana kontrola prędkości obrotowej. Zintegrowany zawór gas balast. Zintegrowana chłodnica z kolbą odbierającą na wylocie. Tłumik hałasu na wylocie pompy, Moc nie wyższa niż 60 W. Zasilanie 100-240 V~ 50/60 Hz. Klasa bezpieczeństwa IP 30, zgodna z dyrektywą ATEX II3/-G EX h IIB+H2 T3 do pracy w zamkniętych systemach z wykorzystaniem łatwopalnych rozpuszczalników. Waga max. 15 kg |  |
|  | Termostat cyrkulacyjny cieczy chłodzącej lub przyjazny dla środowiska bez wewnętrznego czynnika chłodniczego Moc - moc chłodzenia min. 600W - zakres temperatury: od -10 ºC d +70 ºC - stabilność temperatury: od 0,05K do 0,1 K Przepływ: przepływ pompy minimum 3 l/min przy ciśnieniu 1,1 bar Pojemność zbiornika: min. 6l; Głośność max: 63 dB (A) Wyposażenie: Minimum: - kontroler z ekranem dotykowym lub LCD - port RS232 lub RS-485 lub kompatybilne porty do aktywacji oraz pracy urządzenia za pomocą wyparki -zawór spustowy z tyłu urządzenia -płyn chłodniczy o zakresie pracy w temperaturze od -15°C, pojemność nie mniej niż 10 L |  |

B.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
|  | Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić dostęp do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski. |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail) |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 48 godzin od momentu wysłania przez Zamawiającego e-maila z informacją o usterce. |  |
|  | Czas na naprawę usterki – maksymalnie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia naprawy oraz w przypadku naprawy z wymianą sprowadzanych od producenta części zamiennych do maksymalnie 21 dni od momentu przystąpienia do naprawy |  |
|  | Serwis wykonywany w siedzibie Zamawiającego, chyba, że wykonanie naprawy nie jest możliwe w siedzibie Zamawiającego |  |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  |
|  | Termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w przypadku wymiany sprzętu na nowy, rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany |  |
|  | Zapewnienie bezpłatnego uaktualnienia oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz zapewnienie możliwości uaktualniania oprogramowania w czasie pracy aparatury |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych co najmniej 5 lat od daty dostawy |  |

C. SZKOLENIA

| Lp. | Szkolenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla min. 5 osób. Zakres szkolenia powinien obejmować użytkowanie i obsługę dostarczonego sprzętu - wszystkich pozycji aparatury badawczej - oraz dostarczonego wraz z aparaturą oprogramowania. |  |

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

| Lp. |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Znak CE |  |
| 2 | Instrukcja w języku polskim w wersji elektronicznej |  |

E. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

| Lp. | Cel środowiskowy wraz z opisem wpływu i wymaganiem | Informacja o sposobie spełnienia przez wykonawcę wymagań wraz z podaniem dokumentów potwierdzających wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łagodzenie zmian klimatu Urządzenie o niskim zużyciu energii; rekomendowane funkcje: tryb stand-by, efektywne silniki (jeżeli jest podnośnik). Ogranicza to emisję CO₂ z eksploatacji | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |
| 2 | Adaptacja do zmian klimatu Konstrukcja i izolacja zapewniają pracę w zakresie temperatur pomieszczenia 10–35°C oraz odporność na wilgotność do 80%. Urządzenie powinno działać stabilnie przy przejściowych zmianach warunków. Nie wymaga instalacji systemu chłodzenie w pomieszczeniu, konsumującego dodatkowe zasoby energetyczne. | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |
| 3 | Zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych i morskich Proces nie wymaga zużycia wody. Należy zapewnić deklarację o braku użycia wody technologicznej w procesie odparowywania. | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |
| 4 | Gospodarka o obiegu zamkniętym. Modułowa konstrukcja (wymienne części) zwiększa możliwość naprawy; dostęp do części zamiennych min. 5 lat; opakowania i części metalowe podlegają recyklingowi. | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |
| 5 | Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń - Zamknięty system pracy ogranicza emisję zanieczyszczeń, wymagany poziom emisji hałasu max 85db(A) zgodny z normami UE instrukcja postępowania zgodna z instrukcja obsługi. - Procedury i wyposażenie do bezpiecznego gromadzenia i utylizacji odpadów (płynnych i stałych). - Urządzenie nie używa odczynników podczas pracy, przez co nie są produkowane odpady chemiczne. | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |
| 6 | Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów - Urządzenie nie emituje szkodliwych gazów cieplarnianych podczas eksploatacji, późniejszej utylizacji dzięki czemu nie generuje presji na ekosystemy wynikającej z lokalnych zanieczyszczeń. - Wymóg instrukcji postępowania z odpadami i substancjami chemicznymi oraz dowodu szkolenia personelu. | Wpisać sposób spełnienia wymagania. Wpisać w jakich dokumentach zostało potwierdzone wymagania |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany przez Zamawiającego” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone, jako niezgodne z SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. Wykonawca ma obowiązek wypełnić kolumny „Nazwa urządzenia”, „Producent”, „Parametry oferowane”.