## pakiet nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: | Dzierżawa systemu do litotrypsji wraz z dostawą akcesoriów kompatybilnych z systemem
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1+1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | dzierżawa + mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma dzier.+dost.: | 0 |  | 0
| Część dotycząca dzierżawy: |  |  |  |  | Suma dzier: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Generator do litotrypsji wewnątrznaczyniowej (IVL) |  |  | 1 miesiąc | 12
1.1 | Generator umożliwiający przeprowadzenie litotrypsji wewnątrznaczyniowej przy użycia cewnika z poz. 2.0 | Tak
1.2 | Z generatorem - kabel łączący do cewnika | Tak
| Część dotycząca dostawy: |  |  |  |  | Suma dost: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
2.0 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) |  |  | szt. | 10
2.1 | Cewnik balonowy do litotrypsji (IVL) - w pełni kompatybliny z generatorem z pozycji 1.0 | Tak
2.2 | Długość robocza: 135 cm | Tak
2.3 | Długość balonu: 60 mm | Tak
2.4 | Średnice: 3.5 mm - 8.00 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.5 | Kompatybilny z introducerem 6F, dla średnicy 8.00 mm z introducerem 7F | Tak
2.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0.014'' | Tak
2.7 | Cewnik przeznaczony do leczenia krytycznych niedokrwień kończyn dolnych (niedrożności poniżej kolana) | Tak
2.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi generatora i akcesoriów zużywalnych | Tak

## pakiet nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: | Aterektom rotacyjny do rewaskularyzacji tętnic obwodowych jednorazowego użycia
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Aterektom rotacyjny do rewaskularyzacji tętnic obwodowych jednorazowego użycia | Tak |  | szt/zestaw | 20
1.1 | Zestaw składa się z jednostki głównej w postaci rękojeści z baterią, worka próżniowego do zbierania aspirowanego materiału zatorowego oraz końcówki rotującej | Tak
1.2 | Średnica złożonej końcówki rotującej - 1,9 mm | Tak
1.3 | Średnica rozłożonej końcówki rotującej - 4,7 mm | Tak
1.4 | Dostępne długości cewnika: 50, 70 i 95 cm | Tak
1.5 | Kompatybilny z koszulką 6F | Tak
1.6 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' | Tak
1.7 | Prędkość pracy urządzenia - niska (2500 obrotów/min), wysoka (4750 obrotów/min) | Tak
1.8 | Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu stosowania i obsługi aterektomu i części składowych zestawu | Tak

## pakiet nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: | Zestaw do usuwania ciał obcych (pętla)
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy oświadczyć czy oferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Pętla do usuwania ciał obcych z naczyń | Tak |  | szt/zestaw | 50
1.1 | Zestaw do usuwania ciał obcych typu pętla | Tak
1.2 | pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończongo odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą | Tak
1.3 | w komplecie cewnik prowadzący dososowany do wymiaru pętli | Tak
1.4 | pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 120cm-125cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.5 | dostępna mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. | Tak
1.6 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## pakiet nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: | Cewniki do trombolizy celowanej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Cewniki do trombolizy celowanej |  |  | szt | 15
1.1 | Cewniki do trombolizy celowanej | Tak
1.2 | cewnik o średnicy 4 i 5F i długości 40/65/100/135cm | Tak
1.3 | długość części infuzyjnej 5/10/20/30/40/50cm | Tak
1.4 | zastawka na końcu cewnika umożliwiająca podawanie trombolityku bez konieczności zatykania cewnika prowadnikiem | Tak
1.5 | dwa markery określające długość części infuzyjnej | Tak
1.6 | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” oraz 0,038” | Tak
1.7 | boczne otwory infuzyjne | Tak
1.8 | mikrozawór (zastawka) na końcówce dystalnej pozwalający na długotrwałą infuzję bez konieczności stosowania prowadnika | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## pakiet nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: | Introducery zbrojone
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141322-3 Igły do tętnic, 33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Introducer zbrojony |  |  | szt. | 200
1.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
1.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
1.3 | Umożliwia dostęp kontrlateralny | Tak
1.4 | introducer zbrojony typu „crossover” | Tak
1.5 | długości: 40-45 cm (fabrycznie zagięta – cross over i prosta, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy), dopuszcza się zaoferowanie większej ilości długości, jednak długość 40-45 cm również musi być zaoferowana | Tak
1.6 | średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | kompatybilny z prowadnikiem 0.035” | Tak
1.8 | fabrycznie taperowany | Tak
1.9 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
1.10 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
2.0 | Introducery zbrojony |  |  | szt. | 5
2.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
2.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
2.3 | długości: 90 - 100 cm | Tak
2.4 | do wybory prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) | Tak
2.5 | średnica 4F, 5F, 6F - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.6 | kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
2.7 | fabrycznie taperowana | Tak
2.8 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
2.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
3.0 | Introducery zbrojony | Tak |  | szt. | 5
3.1 | Introducer naczyniowy - do dostępu kontrlateralnego. | Tak
3.2 | Introducer zbrojony - konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej | Tak
3.3 | długości: 40-45 cm | Tak
3.4 | końcówka prosta oraz zagięta końcówka (różne krzywizny) - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.5 | koszulka zagięta pozwalająca na bezpieczne przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.6 | średnica 7Fr, 8Fr | Tak
3.7 | kompatybilna z prowadnikiem 0.035” | Tak
3.8 | Dilatator wewnątrz cewnika pozwalający na atraumatyczne wprowadzenie po prowadniku do naczynia i przeprowadzenie przez rozwidlenie aorty | Tak
3.9 | zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik | Tak
3.10 | marker na końcu koszulki widoczny w obrazie RTG. | Tak
3.11 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak

## pakiet nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: | Spirala embolizacyjna
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Spirala embolizacyjna |  |  | szt. | 60
1.1 | Wyrób medyczny do embolizacji naczyń | Tak
1.2 | Implantacyjne, trwała, a nie czasowa embolizacja | Tak
1.3 | Materiał: platyna | Tak
1.4 | Kształt spiralny/zbliżony do spirali | Tak
1.5 | Spirala pokryta hydrożelowym polimerem zwiększającym objętość | Tak
1.6 | Dystalna część bez pokrycia | Tak
1.7 | Możliwość nawet 6-krotnego zwiększenia objętości, zwiększenie objętości tylko w kierunku wolnej przestrzeni | Tak
1.8 | Spirala zakładana metodą popychania | Tak
1.9 | Wyrób kompatybilny z prowadnikiem 0.018'' oraz 0.035'' | Tak
1.10 | Dostępne średnice: 2-16 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Dostępne długości: 2-20 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## pakiet nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft typu TBranch
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki, 33141200-2 Cewniki, 33141220-8 Kaniula, 33141322-3 Igły do tętnic, 33141230-1 Rozszerzadła
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent-graft z otworkami / rękawkami i otworami /rękawkami również w wersji TB | Tak |  | szt | 8
1.1 | Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe. | Tak
1.2 | Projektowany dla pacjenta na indywidualne, zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. | Tak
1.3 | Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej. | Tak
1.4 | Posiada różne rozwiązania w zaopatrzeniu tętnic trzewnych np: dwa otwory plus scalop, 3 otwory plus scalop, 4 rękawki, kombinacja rękawków z otworami w różnej kombinacji rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny | Tak
1.5 | Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację | Tak
1.6 | System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia | Tak
1.7 | Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka (ilość elementów dostosowana do konkretnego przypadku) | Tak
1.8 | W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych, możliwość dostarczenia stentgraftu z 4 rękawkami do pilnego zabiegu (TBRANCH) | Tak

## pakiet nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Mark 7 Aterion
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Wkład do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Mark 7 Arterion |  |  | szt. | 300
1.1 | Jednorazowy wkład kontrastu o pojemności 150 ml PSI 1200/84 bary, z zatyczką, kompatybilny ze wstrzykiwaczem "Medrad Mark 7 Arterion" | Tak
2.0 | Dren - złącze wysokociśnieniowe |  |  | szt. | 600
2.1 | Dren - łącznik wysokociśnieniowy do wstrzykiwacza "Medrad Mark Arterion" długości 120-150 cm. Wytrzymuje ciśnienia przy angiografii | Tak

## pakiet nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria bronchoskopowe
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne,33141323-0 Igły do biopsji, 33168000-5 Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (EAN jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej USG - zestaw |  |  | szt. | 220
1.1 | Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 21 i 22G; sposób cięcia ostrza sprawia, że jest ono bardzo ostre i podczas biopsji łatwo wkłuwa się w węzły chłonne; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; owalny przekrój igły pozwala na pełną funkcjonalność igły w endoskopie zagiętym pod dużym kątem; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; uchwyt miejscami pokryty silikonem, co zapewnia stabilne trzymanie i lepsza kontrolę wkłucia; obracany mechanizm regulacji osłony (pokrętło) pozwala na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu, dając większy komfort pracy operatorowi; igła posiada suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; posiada mechanizm informujący o pełnym schowaniu igły do osłonki poprzez wyraźnie słyszalne kliknięcie; zwojowana osłona ze stali chirurgicznej pokryta na końcu tworzywem w kolorze zielonym, co zapewnia lepszą widoczość w obrazie endoskopowym; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; mocowanie igły na uchwycie endoskopu za pomocą mechanizmu przesuwanego; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia zaworów na kanał roboczy MAJ-1414 | Tak - całość wg. opisu
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 5 zestawów na opakowanie | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.0 | Igła do bronchoskopu |  |  | op/4 szt | 15
2.1 | Igła aspiracyjna, jednorazowa TBNA do wszystkich odcinków tchawicy i oskrzeli, długość robocza 1150 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, średnica igły 21G, długość ostrza 15 mm, | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu |  |  | szt. | 10
3.1 | Adapter-zastawka do portu biopsyjnego bronchoskopu (zaworek biopsyjny) | Tak
3.2 | Umożliwia włożenie i połączenie igły do biopsji z bronchoskopem | Tak
3.3 | Zapewnia większe bezpieczeństwo mikrobiologiczne podczas zabiegu | Tak
3.4 | Wyrób w pełni kompatybilny z igłą z pozycji 1.0 | Tak
3.5 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.9 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 10 szt. na opakowanie | Tak
4.0 | Zawór ssący do bronchoskopu |  |  | szt. | 40
4.1 | Zawór umożliwiający biopsję i wprowadzenie narzędzi do bronchoskopu | Tak
4.2 | Wyrób w pełni kompatybilny z bronchoskopem EBUS BF-UC-180F, producent Olympus | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.6 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie 20 szt. na opakowanie | Tak
4.7 | Zawór biopsyjny do bronchoskopu |  |  | szt. | 20
4.8 | Zakładany na kanał biopsyjny w celu uszczelnienia go i umożliwienia wprowadzania narzędzi bronchoskopowych | Tak
5.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/50 szt | 2
5.1 | Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów bronchoskopów; długość robocza 950 mm; średnica włosia 6 mm; długość włosia 8 mm; szczoteczka posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średniacach 2,0 mm-3,2 mm. | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/10 szt | 4
6.1 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia wąskich kanałów bronchoskopów; długość robocza 950mm; średnica włosia 2,4mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Szczoteczka do czyszczenia kanałów endoskopu |  |  | op/10szt | 12
7.1 | Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów bronchoskopów; długość robocza 950mm; średnica włosia 6,5mm; długość włosia 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,2mm-1,7mm | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 10
8.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; krawędzie typu szczęki aligatora oraz gładkie - do wyboru; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 1
9.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; zielona osłonka z polietylenu bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1150 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Kleszczyki bronchoskopowe |  |  | op./20 szt. | 1
10.1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i owalne z okienkiem i igłą mocującą (do wyboru); łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Szczoteczka cytologiczna bronchoskopowa |  |  | op./10 szt. | 3
11.1 | Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku bronchoskopowe; maksymalna średnica części roboczej 1,8 mm; długość robocza 1150 mm; długość szczoteczki 10 mm; średnica szczoteczki 3,0 i 5,0 mm do wyboru; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; | Tak - całość wg. opisu

## pakiet nr10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy - zestaw |  |  | szt. | 60
1.1 | Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestu | Tak
1.2 | System o mocowaniu nadnerkowym, niski profil systemu: część główna (body) 14-16F, odnogi 12F | Tak
1.3 | Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach | Tak
1.4 | Zakres leczenia - część aortalna 17-31mm | Tak
1.5 | Zakres leczenia - część biodrowa 8-22mm | Tak
1.6 | System z zintegrowanymi hydrofilowymi koszulkami | Tak
1.7 | Odnogi ze spiralny ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko złamania | Tak
1.8 | Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniająca szaroki zakres stosowania | Tak
1.9 | dwa opatrunki hemostatyczne ułatwiające uzyskanie hemostazę dostępów naczyniowych - rozmiar 5cm x 5cm | Tak
1.10 | w zestawie dodatkowo 2 sztywne prowadniki i balon do modelowania stentgraftu | Tak
1.11 | Możliwość zamiany na:
1.12 | Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru; system z mocowaniem podnerkowym w kształcie "rybich ust" umożliwiający uszczelnienie okołonerkowe; helikalne ułożenie stentu wspierające drożność naczyń; możliwość zastosowania przy zagięciu szyi do 90st.; profil systemu - maksymalnie 18F; zakres średnic elementu głównego 24-31mm; zkres średnic elementów biodrowych 10-20mm; zintegrowane hydrofilne koszule wprowadzające; w zestawie 2 sztywne rowadniki i balon do modelowania stentgraftu | Tak
2.0 | Stentgraft brzuszny składający się z niezależnych elementów - zestaw |  |  | szt. | 10
2.1 | Stentgraft składający się z dwóch oddzielnych aortalnych endograftów oraz dwóch endograftów biodrowych | Tak
2.2 | części aortralne o unikalnym kształcie litery D | Tak
2.3 | stelaż zbudowany z nitinolu i pokryciu z polistru | Tak
2.4 | niski profil wprowadzający części aortalnych: 14F | Tak
2.5 | zakres leczenia - część aortalna 18-28mm | Tak
2.6 | zakres leczenia - część biodrowa 8-18mm | Tak
2.7 | system posiadający zintegrowane koszule wprowadzające | Tak
2.8 | w zestawie 2 sztywme prowadniki | Tak

## pakiet nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stentgraft piersiowy typu custom-made z odnogą do tętnicy podobojczykowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33100000-1 Urządzenia medyczne, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141200-2 Cewniki
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa produktu i wymagane parametry techniczne (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty) | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) | Należy podać dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stentgraft piersiowy typu custom-made z odnogą dp tętnicy podobojczykowej |  |  | szt. | 5
1.1 | stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru | Tak
1.2 | system dedykowany do leczenia rozwarstwień obejmujących tętnicę podobojczykową lewą (zone 2 i zone 3) | Tak
1.3 | system jednoelementowy z ekstenderem do tętnicy podobojczykowej w postaci stentu krytego | Tak
1.4 | profil systemu: 24F | Tak
1.5 | możliwe średnice stentgraftu: część aortalna 26-44mm; odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 6-14mm | Tak
1.6 | możliwe długości stentgraftu: część aortalna: 60-210mm; odnoga do tętnicy podobojczykowej lewej: 25-45mm | Tak
1.7 | możliwosć regulacji odległości między proksymalnym końcem stentgraftu, a odnogą do tętnicy podobojczykowej lewej | Tak
1.8 | elastyczny system wprowadzający złożony z dwóch koszulek zewnętrznej i wewnętrznej ułatwiającej wprowadzenie stentgarftu do łuku aorty | Tak
1.9 | system posiada zamontowany prowadnik służący do kaniulacji tętnicy podobojczykowej lewej i uwalniania odnogi | Tak
1.10 | system posiadający markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu | Tak
1.11 | opatrunek hemostatyczny ułatwiający uzyskanie hemostazy dostępu naczyniowego - rozmiar 5cm x 5cm | Tak